| 编 号 | # FHB-2015-003 |
| --- | --- |

祁阳县人民医院

- 辐射环境影响报告表

项  目  名  称： 核技术利用改建项目

建设单位（盖章）：祁 阳 县 人 民 医 院

湖南省职业病防治院

二○一五年八月二十八日

仅限于祁阳县人民医院核技术利用扩建     项目使用

我单位对本环评文件的内容、数据和结论负责，承担相应法律责任。

项目名称：祁阳县人民医院核技术利用改建项目

文件类型：报告表

评价单位：湖南省职业病防治院

法人代表：张贻瑞      签章：

单位地址：长沙市雨花路21号

邮    编：410007

电    话：0731- 85602001   85602027

传    真：0731- 85602027   85534673

建设单位：祁阳县人民医院

项目承担单位：湖南省职业病防治院

评价资质等级：乙 级

证书编号：国环评证乙字第2729号

项目负责人：余克平（环评登记证字第B27290031000号）签字：

报告编制人：王多多（环评登记证字第B27290041000号）签字：

项目参加人：傅  胜（环评登记证字第B27290011000号）签字：

余克平（环评登记证字第B27290031000号）

报告审核人：傅  胜  签字                    年   月   日

报告审批人：陈东辉  签字                    年   月   日

表1                    项目概况

| 单位名称 |  | 祁阳县人民医院 |  |  | 地址 |  |  | 祁阳县浯溪镇民生路168号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 奉 毅 | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 426100 |  |  |
| 联系人 |  | 汤爱民 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 核技术利用改建项目 |  |  | 项目地点 |  |  |  | 祁阳县人民医院内 |  |  |  |  |  |
| 项目用途 |  | 放射治疗、放射诊断 |  |  | 项目依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核技术项目投资1869 （万元） |  | 核技术项目环保投资131（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基建 投资 100 |  | 机房防护门、窗 20 |  | 辐射 检测仪器 1 |  |  |  | 个人 防护用品 5 |  |  | 其它 5 |  |
| 应 用 类 型 | 放射性同位素应用 |  |  | 密封源 |  |  | 射线装置 |  |  |  |  |  |  | 其它 |
|  | —— |  |  | —— |  |  | 加速器 1台 DR 1台 |  |  |  |  |  |  | — |

（一）核技术应用的目的和任务： 当今，X射线影像技术已广泛应用于临床诊疗工作。近年来，为了进一步完善祁阳县人民医院硬件建设，提高医院竞争力，满足民众对医疗保健的需求，祁阳县人民医院现已具有了介入治疗与X射线影像诊断设备和技术能力，能够应用CT机、DSA、DR、数字胃肠机、乳腺机等射线装置开展放射诊疗工作。 （二）医院概况 祁阳县人民医院位于湖南省永州市祁阳县浯溪镇民生路89号，医院始建于1953年，现已发展为一所专业设置齐全，设备先进，设施完善，集医疗、科研、教学、保健、预防为一体的二级综合性医院，是全县百万人口的医疗中心。医院占地面积51200平方米，建筑面积32000平方米，是一所开放、整洁、和谐的花园式医院。2013年医院将原祁阳县第二人民医院兼并，作为医院的第三住院部。 医院现有职工1304人，其中高级职称81人、中级专业技术人员312名。设有临床、医技、职能等64个科室。现开放床位830张，实际开放床位1100张，年均门诊量32万余人次，年收住院病人5.3万余人次，年收入2.6亿元。 1．放射诊疗设备及分布情况表1-1。 医院于2014年变更了辐射安全许可证，当时许可的项目包括了1台加速器、1台模拟定位机、2台CT、3台DR、1台数字胃肠机、1台乳腺机、台X射线诊断机、3台移动X射线机，见附件1（辐射安全许可证复印件）。

表1-1   医院已经许可、淘汰、在用放射诊疗设备一览表

| 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 所在楼层 | 使用 科室 | 类型 | 环评 情况 | 许可 情况 | 在用 | 淘汰 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速器 | XHA600 | 山东新华 | 1台 | 放疗中心一层 | 放疗科 | Ⅱ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 |  | 拟淘汰 |  |
| 数字减影血管造影（DSA） | Artis Zee III ceiling | 德国 Siemens | 1台 | CT楼二层 | 放射科 | Ⅱ类射线装置 | 2014年环评 | 已许可 | √ |  | 未验收 |
| 模拟定位机 | SL-ⅠD | 山东新华 | 1台 | 放疗中心一层 | CT室 | Ⅲ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 | √ |  |  |
| CT | Brightspeed Elite | GE航卫 | 1台 | CT楼一层 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 | √ |  |  |
| X线诊断机 | FY51-3 | 北京万东 | 1台 | 一住院大楼一层 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 |  | 拟淘汰 |  |
| X线诊断机 | R-500 | GE华伦 | 1台 | 一住院大楼一层 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 | √ |  |  |
| X线诊断机 | F52-8C | 北京万东 | 1台 | 一住院大楼一层 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 | √ |  |  |
| 移动X线诊断机 | DLX101Ａ | 南京普爱射线影像公司 | 1台 | 病房，床旁 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 | √ |  |  |
| 牙科机 | MSD-III | 福建梅森 | 1台 | 一住院大楼 | 口腔科 | Ⅲ类射线装置 | 2008年环评 | 已许可 | √ |  |  |
| DR | RAD SPEED M | 日本岛津 | 1台 | 一住院大楼一层6号机房 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2014年环评 | 已许可 | √ |  | 未验收 |
| DR | Ange11-DR-A-H | 深圳安健科技有限公司 | 1台 | 三住院大楼一层1号机房 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2014年环评 | 已许可 | √ |  | 未验收 |
| DR | Angell-DR-B2-L | 深圳安健科技有限公司 | 1台 | 体检中心 | 体检中心 | Ⅲ类射线装置 | 2014年环评 | 已许可 | √ |  | 未验收 |
| 数字胃肠机 | Flexacision HD | 日本岛津 | 1台 | 一住院大楼一层2号机房 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2014年环评 | 已许可 | √ |  | 未验收 |
| 乳腺机 | GIOTTO | 意大利吉特 | 1台 | 一住院大楼一层1号机房 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2014年环评 | 已许可 | √ |  | 未验收 |
| 移动X射线机 | Ziehm800 | 德国奇目 | 1台 | 五手术室 | 放射科 | Ⅲ类射线装置 | 2014年环评 | 已许可 | √ |  | 未验收 |

2.本次环评的射线装置及其分布情况

由于设备需要更新换代，医院计划拟将原来1台的6MV加速器更换成1台10MV加速器，拟将原来的1台X射线诊断机更换成1台DR，分别属于Ⅱ、Ⅲ类射线装置。其中更换的10MV加速器拟安装在原6MV加速器机房内，并对加速器机房进行适当的改造；DR安装在一住院大楼（医技楼）放射科原三号机房内。

表1-2  本次环评涉拟增的射线装置一览表

| 序号 | 射线装置 | 型 号 | 生产厂家 | 数量 | 所在位置 | 使用科室 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速器 | Clinca 21EX | 美国瓦里安医疗系统公司 | 1台 | 放疗中心一层 | 放疗科 | Ⅱ类射线装置 |  |
| 2 | DR | 50X | 深圳安健科技有限公司 | 1台 | 一住院大楼一层 | 放射科科 | Ⅲ类射线装置 |  |

3.“以新带老”情况回顾

祁阳县人民医院2008年环评和2014年环评中涉及的并且目前在用的射线装置共15台，包括：放射治疗1台加速器、1台模拟定位机，介入治疗使用的1台DSA，放射诊断使用的1台CT、3台DR、3台X射线诊断机、1台数字胃肠机、1台乳腺机、1台牙科机、2台移动X射线机（其中有7台设备未进行环保验收），目前均在用，情况良好，有相应警示标志、工作状态指示灯、通风设施、紧急开关、门机联锁等辐射安全措施。本次拟淘汰原来的山东新华生产的XHA600型加速器，更换成美国瓦里安医疗系统公司生产的Clinca 21EX型加速器；淘汰原来北京万东生产的FY51-3型X射线诊断机（3号机房），更换成深圳安健科技有限公司生产的型号为50X型DR。

3．医院现有放射工作人员情况。 医院现有的34名放射工作人员分布如下：放射科24人、介入治疗人员5人、放疗中心5人。 （三）社会环境 祁阳县人民医院位于祁阳县浯溪镇民生路168号，其西面为民生路，北面为百花路，东面和南面为散住居民楼，水电设施齐全,交通便利，医院已建区域内无文物保护单位，2013年医院兼并了祁阳县第二人民医院，作为医院的第三住院部。 医院现有和拟增的放射诊疗设备分布在四个地点，即本部医技楼（第一住院楼）、CT楼、体检中心，第三住院楼（相关机房均为已建成，部分机房改造）。项目总平面布局图见1-1。 图1-1医院本部总平面布局示意图 第三住院部 体检中心 CT楼 医技楼（第一住院楼） 第二住院大楼 门诊楼 图1-2 医院地理位置及放射设备分布卫星图 （四）任务由来 祁阳县人民医院开展放射诊断工作已有多年，现有加速器、模拟定位机、DSA、CT、DR、X射线诊断机等15台放射诊疗设备，开展放射诊断、介入治疗与放射治疗工作，2014年变更了辐射安全许可证。医院于2015年2月委托湖南省职业病防治院对该院核技术利用扩建项目进行环境影响评价，编制辐射环境影响评价报告。 评价单位在掌握了该院在用各射线装置工作场所周围辐射水平的基础上，按照国家有关建设项目辐射环境影响报告表的内容和格式，编制完成该项目的环境影响报告表。 （五）评价目的 通过对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价医院的主要污染源——射线装置产生的电离辐射对周围环境影响程度和范围，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议。从环保角度作出该项目是否可行的结论，为行政主管部门对祁阳县人民医院的辐射防护安全和监管提供依据。 （六）编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日施行）； 2．《中华人民共和国环境影响评价法》（2002修订，2003年9月1日施行）； 3．《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003颁布，2003年10月1日施行）； 4．《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令； 5．《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令； 6．《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第2号； 7.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环保部令第3号； 8.《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号； 9.《射线装置分类办法》，环保总局公告[2006]第26号； 10.《放射工作人员健康管理办法》，卫生部令第55号； 11.《放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环保总局公告[2006]第145号； 12.辐射环境影响评价委托书（见附件2）。 （七）评价适应标准 1．《环境影响评价技术导则—总则》（HJ/T2.1-2011）； 2．《辐射环境保护管理导则—核技术利用扩建项目环境影响报告书（表）的内容及格式》（HJ/T10.1-1995）； 3．《环境空气质量标准》（GB3095-2000）； 4.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 5.《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）； 6.《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）； 7.《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）； 8.《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）； 9.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）； 10.《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）； 11.《放射工作人员的健康标准》（GBZ98-2002）； 12．《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； 13.《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）； 14.李德平 潘自强主编《辐射防护手册第一分册 辐射源与屏蔽》、《辐射防护手册第三分册 辐射安全》，原子能出版社，1987年； （八）评价目标及管理限值 1．GB18871中规定：对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：a)由审管部门决定的连续五年的年平均有效剂量,20mSv;b)任何一年中的有效剂量，50mSv；c）眼晶体的年当量剂量，150 mSv；d）四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 根据本核技术利用项目情况，本项目中除从事放射诊疗工作的放射工作人员年剂量管理目标值为2mSv。 2．GB18871中规定：实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：a）年有效剂量：1mSv；b）特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提供到5mSv；c）眼晶体的年当量剂量，15mSv；d）皮肤的年当量剂量，50mSv。 本项目中，放射工作场所周围非放射医务人员及其他人员接受的年剂量管理目标值为0.1mSv。 3．在距机房屏蔽体外表面0.3m处，空气比释动能率小于2.5μGy/h。 4. 各射线装置机房内通风换气满足保持良好通风的要求。 （九）评价范围 根据《辐射环境保护管理导则》（HJ/T10.1-1995）的相关规定，射线装置取50m作为评价半径(以能说明问题为准)，本项目射线装置，关机断电后无污染，除开机过程中产生少量臭氧和氮氧化合物外，不影响水、气、声环境。 本项目中，确定主要评价因子为X射线、电子线、中子和γ射线。评价范围：以医院有放射诊疗的医疗用房为中心50m半径范围（以能说明问题为准）。 （十）保护目标 根据表1-1所列的医院现有放射诊疗设备及分布情况，本次辐射环境影响评价的环境保护目标为：分别以扩建的射线装置机房为中心，周围50m评价范围内的工作人员、病人及公众。详细情况见环境保护目标一览表及本报告表附图。 表1-2 环境保护目标一览表 保护目标; 位置; 最近距离(m); 方位; 人数. 放射科工作人员; 医技楼一层; 0.3; 四周; 24. 放射科楼上工作人员、公众; 医技楼2-6楼; 3-25; 上方; 350. 加速器工作人员; 放疗中心一层; 0.3; 四周; 30. 加速器周围工作人员、公众; 放疗中心一层、二层; 5.0; 下方; 100. 医院外居民; 医院外; 3-50; 东南角; 150.

表2    放射性同位素及密封源

| 核素 名称 | 活度（Bq） | 物理、化学性状 | 日等效操作量（Bq） | 年等效操作量（Bq） | 操作 方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

表3    废弃物（放射性废弃物）

| 废弃物名称 | 状态 | 放射性活度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— |

表4    射线装置

| （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型的加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 | 生产厂家 |  | 加速粒子 |  | 能量（MV） |  |  | 流强（μA） |  | 用途 |  | 备注 |
| 加速器 |  |  | 电子 |  | X射线 10MV 电子线能量4MeV-18MeV |  |  | —— |  | 放疗 |  |  |
| 废物类型 | 数 量 |  | 总活度 |  | 主要感生放射性核素 |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |
| 废靶 | 1 个 |  | —— |  | —— |  |  |  |  | 按放射性固体废物处理 |  |  |
| 放射性废物年产生量 | 气态 m3 |  | —— |  | —— |  |  |  |  | —— |  |  |
|  | 液态 m3 |  | —— |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |
|  | 固态 kg |  | —— |  | —— |  |  |  |  | —— |  |  |
| （二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号 |  | 生产厂家 |  | 最大管电压（kV） | 输出电流 （mA） |  | 用途 |  | 备注 |  |
| DR |  | 50X |  | 深圳安健科技有限公司 |  | 125 | 500 |  | 放射诊断 |  |  |  |
| —— |  | —— |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  |  |  |

表5         污染源及环保措施分析

一．主要放射性污染及环保措施： （一）污染源项 1．放射诊疗设备 （1）加速器 医院拟购置美国瓦里安医疗系统公司生产的1台Clinca 21EX型医用电子直线加速器，该型号加速器提供两种治疗模式，即X射线治疗模式和电子线治疗模式，加速器两档X射线能量为6MV、10MV，六档电子线能量6-20MeV。 参照我国有关标准，对加速器机房相关屏蔽按X射线能量10MV，源轴距为100cm、在正常治疗距离（100cm）处，标称剂量率按500cGy/min，有用线束最大张角为28°，最大照射野尺寸为40cm×40cm方形野进行屏蔽设计核实。 （2）DR 购置的DR为深圳安健科技有限公司生产的型号为50X型，该型号的DR最大管电压为125kV，管电流为500mA。 2、电离辐射因子 ①X射线 当加速器、DR运行时（即接通X射线管高压时），产生原初X射线，其输出强度随X射线管两端所加电压、管电流增加而增加。 X射线穿透球管组件还产生泄漏X射线，以及原初X射线、泄漏X射线入射到受检者以及机房内设备（包括X射线机的限束装置，诊断床）、设施（包括四周墙体、门、窗、地面、天花板等散射体）均可能产生散射X射线。 ②电子线 医院拟购置的加速器同时提供X射线治疗模式和电子线治疗模式，当在电子线治疗模式下运行时，被加速的电子直接引出真空管时，使其照射患者的病灶部位。因此，电子线也是该项目应考虑的职业危害因子。 ③中子 当加速器的标称能量大于10MV时会产生中子，由于医院拟使用X射线标称能量为10MV、电子线标称能量为20MeV的加速器，因此，中子也是应考虑的职业病危害因子。当医用电子加速器发射的较高能量的X射线或电子照射到物质材料，如加速器设备的真空管壁、波导管壁、金属靶、准直器、均整器和治疗机头的屏蔽材料以及病床等时，通过光核反应（X、n）反应产生中子，因此，应当考虑对中子的防护。 ④感生放射性 加速器使用的靶材料为钨，当加速器运行的能量在10MeV以上时，由于（γ，n）核反应，在治疗机头的组件上可能产生一定的感生放射性核素，但这些感生放射性核素主要是一些短寿命放射性核素，半衰期较短，一般情况下不会对公众产生影响。我国相关标准要求，距设备表面5cm和1m处由感生放射性所造成的吸收剂量率分别应不大于0.2mGy/h和0.02mGy/h的水平。 ⑤γ射线 医院的加速器X射线标称能量为10MV，在使用高能射线时会产生中子，而中子与物质相互作用也会释放γ射线。 - 主要污染途径：X射线诊疗设备工作时会产生原初X射线、泄漏X射线和散射X射线、电子线、中子等，对工作人员和病人造成一定的外照射危害。但这些设备不加高压时不会产生电离辐射。 - 3．非放射性物质危害 放射诊疗设备运行时，因X射线与空气相互作用，可使机房内空气电离，产生少量臭氧（O3）和氮氧化物（Ny0X）等有害气体，因此臭氧和氮氧化物产额也是辐射防护工作不可忽视的危害因素。相比之下，以臭氧的毒性最大，产额最高，浓度限值低（工作场所内臭氧浓度限值0.3mg/m3、氮氧化物浓度限值是5mg/m3），因此，将主要考虑臭氧的危害。 （二）采取的环保措施 该院拟增的放射诊疗射线装置共2台，其中1台加速器安装于放疗中心一层的加速器机房内，另1台DR安装在医技楼（第一住院楼）一层放射科3号机房内。 - （1）辐射工作场所分区 - 根据国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的规定，把辐射工作场所分为控制区和监督区。 ①控制区：加速器机房、DR机房为控制区。该区需要最优化的辐射屏蔽和冗余的安全联锁系统，以保证正常工作条件下的正常照射，并预防潜在照射及事故性照射的发生。加速器出束时机房内禁止有人员滞留，人员禁止进入。 - ②监督区：该项目加速器、DR机房的控制室、辅助机房、候诊区等临近区域为监督区，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - （2）辐射屏蔽设计 - ①屏蔽材料 - 根据湖南省祁阳县建筑规划设计院的设计图件，该项目加速器机房、DR机房放射防护屏蔽设计如下： - 加速器机房四周墙体、顶板均采用密度不小于2.35T/m3的C30混凝土作为屏蔽材料，控制室、辅助机房采用实心砖砌块。 - DR机房四周墙体采用密度为1.65T/m3的实心砖作为屏蔽材料，顶板采用现浇混凝土，加粉硫酸钡水泥。 - ②各机房辐射防护措施 本评价报告书根据建设单位提供的施工图进行分析评述，放射诊疗使用的2间机房设计参数如表5-1。 表5-1 各射线装置机房辐射防护措施一览表 机房名称; 加速器机房; DR机房. 几何尺寸; 尺寸(长×宽×高)，mm; 7000×7000×3700 {净空尺寸，不含迷道}; 3600×7200×3300. 内空面积，m2; 49（不含迷道）; 25. 迷道内口宽度，mm; L型迷道，2000; ——. 迷道巷道宽度，mm; 1800; ——. 机房容积，m3; 260（包括迷道）; 82. 屏蔽体厚度mm; 东墙; 原有; 主屏蔽墙厚度2200砼 主墙宽度3400砼 次屏蔽墙厚度1350砼; 240砼+30硫酸钡水泥. 拟增; 主屏蔽墙外侧厚度拟增400砼 主墙宽度内侧拟增650砼，外侧拟增至4350mm砼 次屏蔽墙外侧厚度拟增150砼. 合计; 主屏蔽墙厚度2600砼 主墙宽度4050砼 次屏蔽墙厚度1500砼. 西墙; 原有; 主屏蔽墙厚度2200砼 主墙宽度3400砼 次屏蔽墙厚度1350砼; 240砼+30硫酸钡水泥. 拟增; 主屏蔽墙外侧厚度拟增400砼 主墙宽度内侧拟增650砼 次屏蔽墙外侧厚度拟增150砼. 合计; 主屏蔽墙厚度2600砼 主墙宽度4050砼 次屏蔽墙厚度1500砼. 北墙; 原有; 次屏蔽墙1350砼; 240砼+30硫酸钡水泥. 拟增; 次屏蔽墙外侧厚度拟增150砼. 合计; 次屏蔽墙1500砼. 南墙（迷道外墙）; 次屏蔽墙750～1350砼，其中东段补充30mm铅板; 240砼+30硫酸钡水泥. 南墙（迷道内墙）; 次屏蔽墙700～1180砼. 顶板; 原有; 主屏蔽2000砼 主顶宽度3400砼 次屏蔽1500砼; 120砼+50mm找平层+30硫酸钡水泥. 拟增; 主屏蔽外侧厚度拟增700砼 主顶宽度外侧拟增800砼 次屏蔽外侧用素混凝土填平，增加800素砼. 合计; 主屏蔽2700砼 主顶宽度4200砼 次屏蔽1500砼+800素砼. 防护门; 原防护门7mmPb（拟更换）; 3mm. 观察窗; ——; 18mmZF3型铅玻璃. （3）机房通风 加速器机房采用从门洞自然送风，机房内墙靠西南角设置一个排风口，排风管道内口离地30cm，与水平面成45º斜穿墙体沿墙直至屋顶。加速器机房安装1个排风量为1500m3/h的轴流风机，以满足每小时换气不小于4次的要求。 DR机房在南墙上距离室内地面2.5m高处的西南角开设300mm×300mm排风孔，安装排风扇，风机的排风速率不小于400m3/h。 （4）电缆地沟穿墙及细节处理 加速器机房的电缆地沟从西墙（C轴墙）西北角内墙脚成“U”型穿墙，安装几根不同孔径的管道，距离室内地面以下300mm，进入设备间和控制室内。 加速器机房的激光定位灯安装在主墙内表面，不破坏原有建筑结构。为防止无关人员按动加速器防护门开关，将开关设置在操作室内。 （5）加速器安全联锁系统 为了防止各种意外事件的发生，加速器出厂时就设置多重的辐射安全措施，同时，在使用现场拟设置警告标志、监视与对讲设备以及其它安全措施。 在设计中，加速器及其机房拟采取下述多重安全联锁： ①辐照参数预选值联锁——控制台在选择各种辐照参数之前，照射不能启动。 ②两道独立的剂量监测系统——每一道剂量监测系统均能独立终止辐照，当其中一道剂量监测系统发生故障不会影响另一道系统的功能。 ③计时器联锁——控制台配置具有时间显示的辐照控制计时器，并能独立完成控制辐照终止系统。当辐照中断或终止后，能保持其读数，必须将计时器复零后，方能启动下一次照射。 ④剂量复零联锁——显示的剂量读数在辐照中断或终止后保持不变，辐照中断或终止后需将显示器复位到零，下次辐照才能启动。 ⑤超剂量联锁——在正常治疗距离上，当吸收剂量率超出规定最大值不大于二倍时能终止照射。 ⑥电源钥匙开关——控制台上装有电源钥匙开关，专用钥匙由专人保管，只有钥匙在“开”的位置，才能接通电源，启动加速器。 ⑦紧急停机开关——装在控制台上、加速器立柱、治疗床上和机房的迷道内墙端面、迷道入口，用于紧急状态时终止照射。 ⑧防护门开关——装在防护门旁的外墙上和迷道墙上（共两处），用于人员进出机房控制。 ⑨门机联锁——当防护门处于开启状态时，加速器不能启动辐照；当加速器处于辐照状态时，一旦防护门被强迫打开，加速器能立即切断高压电源，停止出束。 （6）警告标志 ①工作状态指示灯：加速器机房、模拟定位机房防护门上方醒目拟设置工作状态指示灯，用来警示人员不要进入处于工作状态的机房。 ②电离辐射标志：加速器机房、DR机房防护门上醒目位置拟贴“当心电离辐射”、“禁止入内”、“禁止停留”标志，用来提示人员不要进入处于工作状态的机房。DR机房操作室内需粘贴“戴防护眼镜”、“穿防护服”等提示标志。 （7）个人防护用品 医院现有的放射科、介入科配备了一些防护用品：8件铅围裙、6双铅手套、7顶铅帽子、6副铅眼镜、12件铅围脖、1套铅屏风、10件铅衣、2件铅三角巾等防护用品（附件14）。医院原加速器机房还配备了1套固定式辐射剂量检测仪、1个个人剂量报警仪，能基本满足工作需要。 表5-2 放射诊疗工作辐射防护用品及检测仪器要求 用品名称 数量; 铅衣; 铅手套; 铅围脖; 铅帽; 铅眼镜; 铅三角巾; 铅屏风; 其它. 放射诊疗; 加速器; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; 加速器机房增配1台便携式剂量报警仪. DR; 1件; ——; 1件; ——; ——; 1件; ——. - （三）．放射防护管理措施 - 1．辐射安全管理机构的设置 - 医院按照《放射性污染防治法》、《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的规定，医院成立了以奉 毅为组长，郭金玉、刘小兵为副组长，有关科室负责人为成员的放射防护安全管理领导小组，负责全院的放射安全防护的自主管理工作，包括制定并落实放射诊疗、放射防护管理制度和放射事件应急预案、组织对放射诊疗工作场所设备和人员进行放射防护检测、组织工作人员进行放射防护知识培训以及健康检查等在内的各项辐射防护管理工作（附件 3）。 - 2．辐射安全管理制度的建立 - 建立、健全和严格执行辐射安全管理的规章制度是防止潜在照射发生的重要措施。目前，该院已制定了下述放射安全防护管理制度： - 辐射事故预防措施及应急处理预案； - 放射防护管理规章制度； - 放射线工作者防护工作制度； - 放射科设备维修制度； - 放疗科工作制度； - 加速器安全操作规程； - 射线装置安全操作规程； - 放射治疗质量保证和质量控制； - 放射治疗五不准 - 放疗各类人员职责。 医院制定以上的这些安全管理制度较为全面，制度的大部分内容切实可行。 医院新加速器投入运行后，还需针对本加速器的特点制定、完善加速器操作规程，应具有一定的针对性和可操作性。 - 3．放射工作人员的管理 医院现有放射工作人员34名，其中24名从事放射诊断，5名从事介入治疗工作,5人从事放射治疗工作，均经放射防护知识培训，32人已取得了《放射工作人员证》。医院应按规定组织放射工作人员接受职业健康体检、法规教育和放射防护知识培训。 医院每2年一次对全院放射工作人员进行了职业健康体检，其中段超因血小板增高，唐应生、柏国宏、张青春因血红蛋白降低需暂脱离放射工作，其他工作人员体检结果合格。医院目前已将此4人调离了放射工作岗位。 该院放射工作人员34名（其中从事介入工作的5人），34人进行了个人剂量检测。医院进行个人剂量监测，从已有的结果看：一个监测年度内，正常接受的最大剂量为0.64mSv（另有段超因未穿铅衣佩戴个人剂量计扶持接受放射性检查的受检者，单个周期监测数据为10.31mSv），大部分人员均为0.20mSv，能满足GB18871中规定的要求。 医院在已制定相关放射防护管理规章制度中已明确规定放射工作人员需佩戴个人剂量计方面的内容，应三个月监测一次，每年监测4次，并认真予以执行；放射工作人员个人剂量档案、职业健康监护档案必须终生保存。 4．职责 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定许可证持有者是对本标准的实施承担主要责任的责任方，其他有关各方包括供方、工作人员、辐射防护负责人，执业医师、医技人员、合格专家以及由主要责任方委以特定责任的任何其他方，对本标准的实施承担各自相应的责任。根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，医院应在醒目位置设置公告栏，公布放射污染防治的规章制度、操作规程、电离辐射危害事故应急救援措施和工作场所放射防护检测结果。 5．事故报告制度和事故应急预案 该医院本次环评涉及的射线装置只在开机的情况下才有射线，在使用过程中一般不会发生超剂量照射事故，万一发生，应按照辐射事故应急预案的规定，立即报告院领导，并尽快报告当地环保、卫生部门。 二．监测计划 （一）个人剂量监测 根据《放射工作人员职业健康管理办法》，祁阳县人民医院开展了放射工作人员个人剂量监测工作，建立了个人剂量监测档案，由专人管理本单位放射工作人员个人剂量档案，并终生保存。个人剂量监测档案包括放射工作人员姓名、性别、起始工作时间、监测年份、职业类别、每周期受照剂量、年有效剂量、多年累积有效剂量等内容。 （二）工作场所和周围环境监测 医院对于放射科各放射工作场所及周围环境辐射水平每年进行一次监测，同时，设备在大修或更换关键组件时也需进行监测，以确保放射工作人员和公众的辐射安全。监测工作需要按照主管部门的要求，请有监测资质的单位监测。 （三）防护性能监测 医院需自检和委托有资质的单位对放射诊断与介入治疗设备的防护性能和安全联锁系统定期检查，以保证符合有关标准的要求。检查频度为每年不少于一次。 表5-3 监测工作计划一览表 监测（检查）项目; 具体内容; 周期; 备注. 个人剂量; 外照射剂量; 每年度（三个月为一周期，一年监测四次）; ——. 工作场所 辐射水平; DR、加速器等设备机房及其控制室; 每年委托监测一次 每个月自主监测一次; 设备在大修或更换关键组件时也需进行监测. 周围环境 辐射水平; DR、加速器等设备机房外环境; 每年委托监测一次每个月自主监测一次.

表6   环境影响分析

一、建设期间对环境的影响分析 本次评价项目涉及到的2间射线装置机房为利用已淘汰的原有设备机房或者利用原机房改造而成，涉及的2间机房均已建成，只是加速器机房做局部加固、加厚，因此，本次环评不再对建设期施工过程中对环境的影响进行分析和评价。 二、项目建成运行（使用）对环境的影响分析 （一）屏蔽设计的核实和评价 1、评价标准 （1）基本原则 对于符合正当化的放射工作实践，以防护最优化为原则，使各类人员的受照当量剂量不仅低于规定的限值，而且控制到可以合理做到的尽可能低的辐射水平。这一考虑包括：正常运行、维修、退役以及应急状态，也包括了具有一定概率的导致重大照射的潜在照射情况。 （2）剂量管理目标值 本报告对放射治疗工作年有效剂量管理目标值：放射工作人员2mSv/a，公众0.2mSv/a。 （3）对同一屏蔽体按泄漏辐射和散射辐射分别进行屏蔽厚度计算，若两者之差不到该屏蔽材料的十分之一值层厚度时，则在其中较厚的那个厚度上再加上一个半值层厚度。 2、加速器机房屏蔽计算方法 按年有效剂量管理目标值计算： （1）X射线屏蔽厚度计算 ①有用线束的屏蔽厚度计算公式 （1） 式中：Si——第i种屏蔽材料厚度，cm； W——周工作负荷，mGy·m2·Week-1; H——周剂量管理目标值，mSv·Week-1; d——参考点到辐射源点最近的距离，m； T——居留因子； U——使用因子。 TVLi——第i种屏蔽材料十分之一值层厚度，本报告中，对X射线能量为10MeV的加速器混凝土取38.9cm（IAEA，47号安全报告）。 ②泄漏射线屏蔽厚度计算公式： SiL=TVLiL×lg() （2） 式中：SiL——对泄漏射线，第i种屏蔽材料厚度，cm； TVLiL——第i种屏蔽材料十分之一值层厚度，对X射线 能量为10MeV的加速器，混凝土取30.5cm（IAEA,47号安全报告）； ηL——辐射源项的泄漏系数，0.5%； W、T、U、H、d的含义同（式1）中的含义。 ③散射射线的屏蔽厚度计算公式 Sis=TVLis×lg(α×) （3） 式中：Sis——对散射射线，第i种屏蔽材料厚度，cm； TVLis——散射线十分之一值层厚度，在本评价中对10MV加速器机房取28.0cm；（IAEA,47号安全报告） α——散射系数； S——散射面积，cm2； rs——散射点到辐射源点的距离，m； r——参考点到散射点的距离，m； W、T、U、H的含义同（式1）中的含义。 按剂量率控制值计算： （1）有用线束计算公式： （4） 式中：——第i种屏蔽体的厚度，cm； D0——辐射源项等中心点（1m）输出剂量率，Gy·m2/h； D——参考点瞬时剂量率控制值，Gy/h； d——参考点到辐射源点的最近距离，m； ——第i种屏蔽体的十分之一值层厚度，对于X射线 能量为10MV的加速器,混凝土取38.9cm。 （2）泄漏辐射厚度计算公式： （5） 式中：——参考点泄漏剂量率控制值，Gy/h； ——辐射源项的泄漏系数，0.5%； ——第i种屏蔽体的泄漏射线十分之一值层厚度，对于X射线能量为10MV加速器,考虑角度变化取30.5cm。 （3）散射线厚度计算公式： （6） 式中：——参考点散射剂量率控制值，Gy/h； S——散射体面积，m2； α——散射系数； r——散射点到辐射源点的距离，m； rs——参考点到散射点的距离，m； ——第i种屏蔽体的散射线十分之一值层厚度，28.0cm。 （4）防护门中子屏蔽厚度计算 中子屏蔽厚度按下式计算 （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） 式（7）~（13）中： K——中子的衰减倍数； △pl——所需含硼3%的聚乙烯的厚度，cm； U——使用因子； T——居留因子； f——安全系数，取2； Hn——迷道门口的中子剂量率，mSv·week-1； Hm——迷道内入口中点的中子剂量率，mSv·week-1； ηn——中子泄漏系数，； W——周工作负荷，mGy·m2·week-1； Q——中子的辐射权重因子； r——考查点到辐射源的距离，m； β——迷道的几何系数，它与迷道的形状有关； ——迷道第1转折长度，本评价中为1.89m ； ——迷道巷内参考点到第1转折段终点的长度， 本评价中为8.05m； A1——迷道内入口的横截面积，本评价中为7.40m2； A2——迷道巷道口的横截面积，本评价中为6.66m2； （5）主防护体屏蔽宽度的计算公式 （14） 式中：Yp——机房有用线束主屏蔽区的宽度，m； SAD——源轴距，m； θ——有用线束的最大张角（相对束中的轴线），28°； α——等中心点到“墙”的距离，m。 3、加速器机房评价参数 （1）周剂量管理目标值H： 放射工作人员为4×10-2mSv·Week-1； 公 众为4×10-3mSv·Week-1。 （2）工作负荷：W=1500 Gy·m2·Week-1；根据医院提供的预计每月治疗1500野次，每野次给与的剂量3Gy，则每周的工作负荷约为1150Gy。考虑训机等情况，每周的工作负荷为1500Gy计算。 （3）射线能量：E=10MeV（设计的最大X射线能量）； （4）辐射输出量率：500cGy·m2/min（3.0×108μGy·m2/h）； （5）系统最大泄漏辐射：≤5×10-3； （6）加速器机房周围工作场所屏蔽体外30cm处的辐射剂量率：≤2.5Gy/h； （7）使用因子U： 对主射束：主防护墙壁U=1/4；顶棚U=1/4， 对于漏、散射线：各方向U=1。 （8）居留因子T：根据不同情况取值，具体值见表。 （9）分别按年有效剂量管理目标值和按剂量率控制值两种计算方法计算出相应的屏蔽体厚度，两者结果中选取较大值作为本报告的最终计算结果。同时，按设计厚度计算出参考点外的剂量率。 4、加速器机房屏蔽厚度的计算结果 - 按照公式（1）～（13）的计算方法，使用十分之一衰减厚度（TVT）估算屏蔽物质的辐射衰减，加速器机房所需屏蔽厚度及按设计厚度计算出的剂量率结果列于表6-1。

表6-1 加速器机房所需厚度及参考点的剂量率估算结果 屏蔽单元; 射线类别; 周剂量管理目标值 mSv·Week-1; T因子; U因子; 离辐射源距离（m）; 剂量率 目标值（µGy/h）; K值 （按年有效剂量管理目标值）; 设计屏蔽体厚度（mm）; 混凝土屏蔽厚度计算结果（mm）; 按设计厚 度计算出 的剂量率（µGy/h）. 按年有效剂量管理目标值; 按剂量率目标值; 确定取值. 西墙 C轴墙; 有用线束; 4×10-2; 1; 0.25; 7.20; 2.5; 1.808×105; 2600砼; 2045砼; 2475砼; 2475砼; 1.20. 泄漏辐射 （次屏蔽体）; 1; 1; 6.83; 2.5; 4.019×103; 1500砼; 1100砼; 1255砼; 1255砼; 0.39. 东墙 F轴墙; 有用线束; 4×10-3; 0.25; 0.25; 7.20; 2.5; 4.521×105; 2600砼; 2200砼; 2475砼; 2475砼; 1.20. 泄漏辐射 （次屏蔽体）; 0.25; 1; 6.83; 2.5; 1.005×104; 1500砼; 1220砼; 1255砼; 1255砼; 0.39. 北墙 ①轴墙; 泄漏射线; 4×10-3; 0.25; 1; 5.20; 2.5; 1.734×104; 1500砼; 1295砼; 1325砼; 1325砼; 0.67. 南墙 ④轴墙; 泄漏射线 外墙东段; 4×10-3; 0.25; 1; 7.77; 2.5; 7.764×103; 1350砼+30铅板; 1185砼; 1200砼; 1200砼; 0.93. 泄漏射线 外墙中段; 4×10-3; 0.25; 1; 7.75; 2.5; 7.724×103; 700+1350 砼; 1185砼; 1200砼; 1200砼; 0.04. 顶板; 有用线束; 4×10-3; 0.25; 0.25; 6.30; 2.5; 5.905×105; 2700砼; 2245砼; 2520砼; 2520砼; 0.87. 泄漏辐射 （次屏蔽体）; 0.25; 1; 4.80; 2.5; 2.035×104; 1500砼（另有800素砼回填）; 1315砼; 1345砼; 1345砼; 0.79. 大防护门 （按10MV计算）; 泄漏、散射射线; 4×10-3; 0.25; 1; 2.5; 23.1; 原防护门7mm铅板（拟更换）; 8mmPb; 13mmPb+ 140mm含硼3%的聚乙烯. γ射线; 16.39; 13mmPb. 中子; 119.9; 140mm含硼3%的聚乙烯.

由表6-1中计算分析的数据可知：加速器机房设计厚度均能满足防护屏蔽计算要求，按设计厚度推算边界外30cm处

参考点的空气比释动能率满足不大于2.5µGy/h的要求。所以，设计厚度是可以接受的。在改造过程中，新老墙体的搭接建议按“”状进行，因主屏蔽体可能存在施工缝的问题，建议在安装设备后先进行防护检测，针对可能存在的薄弱环节进一步采取补偿措施。 加速器机房防护门既需要屏蔽中子，也需要屏蔽X、γ射线，考虑安装10MV加速器，机房的原7mm铅防护门需要更换，更换成采用13mm铅+140m含硼量大于3%的聚乙烯的防护门。 5、加速器有用线束主屏蔽区宽度计算结果 根据加速器机房尺寸、拟购置加速器有用线束最大张角和公式（14），可以计算出所需有用线束屏蔽区的宽度，结果列于表6-2。 表6-2 加速器有用线束主屏蔽区宽度核实结果 参考点屏蔽单元; 屏蔽 类型; a距离 （m）; SAD (m); 机房设计的有用线束屏蔽区宽度（mm）; 计算的有用线束屏蔽区宽度 （mm）. 加速器机房; 西墙; 有用线束; 4.50; 1.0; 4050; 3340. 东墙; 有用线束; 5.90; 1.0; 4350; 4040. 顶板; 有用线束; 5.00; 1.0; 4200; 3600. 由表6-2计算分析的数据可知：加速器机房有用线束主屏蔽区宽度均能满足要求。 6、DR机房屏蔽设计的评价和核实 - 按照我国现行有效的相关标准要求，对照本项目设计的DR机房，分析评价设计厚度是否能满足要求。 - 表6-3 DR机房屏蔽防护铅当量厚度与GBZ130-2013的对照。 机房名称及屏蔽体; 屏蔽厚度 mm; 标准要求 mmPb; 是否符合. 实际厚度; 折算铅当量厚度. DR机房 （原3号机房）; 四周墙体; 240砖+30硫酸钡水泥; 3.2mmPb; 3.0; 符合. 顶板; 120砼+50找平层+30硫酸钡水泥; 3.5mmPb; 2.0; 符合. 防护门; 3mm铅板; 3mmPb; 3.0; 符合. 观察窗; 18mmZF3型铅玻璃; 3mmPb; 3.0. 从表6-3结果可以看出：改建的DR机房墙体和顶棚屏蔽厚度能够满足要求，铅玻璃观察窗约3.0mm铅当量，防护门3.0 mm铅板。 （二）机房通风效能的评价 通风设计方案对加速器机房通风系统的设计较合理，按照机房内容积为260m3，并考虑风道的损耗，为满足每小时换气不小于4次的要求，加速器机房采用轴流风机的有效排风量不小于1500m3/h。 由于加速器在运行过程中会产生的少量的臭氧，而臭氧会损坏人体健康，能造成眼、鼻、喉刺痛，轻者引起咳嗽、头痛、胸闷，重者则会导致肺气肿和肺炎。此外，臭氧还会对仪器设备产生腐蚀作用。 （1）臭氧产生量计算公式 加速器运行时，机房内臭氧产生量按下式计算 ppm （15） 式中，Sc——标准状态下，电子在空气中的碰撞阻止本领，取2.5keV·cm-1； I——加速器的束流强度，mA； t——辐照时间，S； d——器外电子束在辐照室空气中的穿行距离，cm； V——检测机房的容积，m3。 （2）通风效能的评价 加速器停机后通风t’时刻的臭氧浓度按下式计算 （16） 式中： f——排风速率，m3·s-1； t’——通风时间，s； V——检测机房容积，m3。 （3）加速器通风评价参数 ①束流强度0.15mA； ②电子束在空气中穿行距离100cm； ③排风率1500m3/h; ④运行条件：治疗60s(1.0min)期间连续通风，每次治疗结束后通风5min； ⑤机房容积：260m3。 （4）通风效果的评价 采用保守的估算方法，假设全部考虑电子对空气的作用产生臭氧等有害气体，按本节中给出的计算公式，经计算，单次照射60s后，单次照射所致加速器机房内的臭氧浓度为0.094mg/m3。 由评价参数，按给出的公式，在连续通风条件下，计算出的第N次治疗结束时刻的臭氧浓度列于表6-4。 表6-4 臭氧浓度随治疗次数的变化 检测次数N; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 加速器机房; 第N次治疗结束通风t’时刻臭氧浓度（mg/m3）; 0.065; 0.093; 0.112; 0.130; 0.136; 0.140; 0.138; 0.137; 0.137. 表6-4结果表明,加速器机房通风设施按照有效排风速率为1500m3/h，在通风设施正常运转情况下，加速器治疗患者9次后，加速器机房内臭氧浓度不再增高，达到平衡状态，平衡臭氧浓度为0.137mg/m3，低于国家规定的0.3mg/m3的限值，这说明在保持风机正常运转情况下，通风效果是良好的。 对于DR机房容积为82m3，在安装排风速率为400m3/h的排气扇时，可以满足动力排风要求。 （三）项目运行对周围保护目标可能造成的辐射影响 ## 1、正常运行条件下所致职业人员辐射剂量 X、γ射线产生的外照射附加年有效剂量计算公式为： HE—X、γ=Dr×t×0.7×10-3 公式中：HE—X、γ——X、γ射线外照射人均年有效剂量当量，mSv/a； Dr——X、γ射线空气吸收剂量率，； t——X、γ射线照射时间，h/a； 0.7——剂量换算系数，Sv/Gy。 （1）加速器所致人员的剂量 加速器在正常运行条件下，工作人员主要受到摆位时和在操作室内的外照射危害。 假设每天照射120野次，单次照射每块野给与3Gy的剂量，加速器常规输出剂量率3.50Gy/min，则每野次出束时间为52s。极限情况下，一年工作250天，加速器每天出束时间按2.0小时，则年累积出束时间为500h/a。 在操作室内，按照表4-2中的计算结果，射线穿过屏蔽墙后的剂量率为1.20Gy/h（控制室最大计算值），在控制室室居留因子取1，使用因子取0.25，则估算的年有效剂量为0.15mSv。 同时，10MV能量的加速器还会考虑感生放射性对工作人员所致的剂量，加速器操作人员机头下方1m处停留3min，感生放射性剂量率按2.1Gy/h（类比湘雅医院加速器数据）计算，每野次停留在机房内其它位置2min，剂量率按0.5Gy/h（类比湘雅医院加速器数据）计算，由2名人员轮流操作，则估算的年有效剂量为1.32+0.21=1.53mSv。 以上两项合计：0.15+1.53=1.68mSv （2）DR所致人员剂量 从事DR的工作人员，主要受到射线穿过屏蔽体厚度贯穿辐射影响。一般情况下，人员在操作室内进行，受到的剂量很小，基本上接近本底水平。 各类工作人员和其他人员的年受照剂量列于表6-5。 表6-5 场所周围人员受照剂量估计 人员; 驻留因子 T; 使用因子 U; 剂量率 Gy/h; 年有效剂量mSv/a; 合计mSv/a; 说明. 加速器(375h/a); 职业人员; 1; 0.25; 1.2; 0.15; 1.68; 操作室. 机头下方1m处停留3min; 2.1; 1.32; 机房摆位. 每人次机房内其它位置每人次停留2min; 0.50; 0.21. 公众; 0.25; 0.25; 0.609; 0.02; 0.02; 部分驻留. DR; 职业人员; 1; 0.25; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 公众; 0.25; 0.25; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01. 由表6-5可知，职业人员和公众受照年有效剂量符合本报告提出的年有效剂量管理目标值的要求，更低于GB18871-2002规定的剂量限值。 当然，从事放射诊疗的工作人员受照剂量应该以个人剂量监测结果为准。 ## 2、异常和事故条件下的辐射剂量 （1）人员误留加速器机房受照情况 如果发生人员误留加速器机房内受到一次意外照射，以误留人员距加速器等中心点的距离平价为1m，按每野次输出剂量3Gy，以《医用电子加速器卫生防护标准》规定的“距电子轨道1m处的泄漏线不得超过正常治疗距离上有用线束中心轴吸收剂量的0.5% ”计算 ，则人员误受照剂量不会超过15mGy。 （2）加速器检修时人员受照剂量 如果在对加速器进行检修时，因人为因素导致设备误出束而受到一次意外照射，那么人员受照剂量可能较大，需根据不同情况进行剂量估算。这种情况是应该杜绝的。 （3）病人在治疗过程中不能终止辐射 如果病人在治疗过程中加速器不能终止出束，那么病人在接受处方剂量外还可能会受到高于或低于处方剂量的照射。假如病人的处方剂量为3Gy/次，以加速器常规输出剂量率3.50Gy/min计算，如果病人多照射3秒钟，那么导致病人实际受照剂量与处方剂量偏差为5.8%，高于国际上5%的剂量偏差允许值，属于异常照射。 - （四）臭氧和氮氧化物对环境影响分析 臭氧会损坏人体健康，能造成眼、鼻、喉刺痛，轻者引起咳嗽、头痛、胸闷，重者则会导致肺气肿和肺炎。此外，臭氧还会对仪器设备产生腐蚀作用。 为了排出机房内臭氧和氮氧化物等有害气体，在放射诊疗机房安装了通风、排风系统，根据前述，各射线装置机房通风情况见表6-6： 表6-11 各射线装置机房通风设计情况 机房名称; 机房 容积m3; 排风扇（个）; 最大 通风量; 每小时最大 换气次数; 国家相关 标准要求. 加速器机房; 260; 1; 1500m3/h; 5.7次; 不小于4次/h. DR机房 （医技楼一层3号）; 60; 1; 400m3/h; 6.6次; 动力排风. 从上表所述可知，医院拟改建2间射线装置机房拟安装轴流风机（排风扇），正常工作状态时能满足国家相关标准要求的动力排风装置，保持良好通风，有利于排出机房内的有害气体（臭氧和氮氧化物等）。 三、潜在照射应急方案和措施 由于加速器采取了如前所述的辐射安全联锁措施，在正常运行过程中不会对周围人员造成不必要照射。但当发生意外情况就有可能造成人员损伤，为此，需针对不同情况采取相应的应急措施。 加速器放射治疗潜在照射情形和预防措施： （1）医院成立了放射事故应急组织机构，并已制定相应的应急处理措施。 （2）加速器进行治疗期间，如果有人误留或误闯入机房里，当操作人员通过监视装置看到后，要立即按下紧急开关，停止出束。 （3）工作人员在进行摆位或其它照射前准备工作时，如果控制台前操作人员误将加速器出束，工作人员一旦发现其运行可就近按动治疗床旁边、操作立柱、或机房其他位置的应急按钮，迫使设备停止出束。 （4）在对加速器检修调试过程中，如果因检修人员误操作而导致加速器出束，可迅速按下相应的急停开关，停止照射。 （5）在对病人治疗过程中，如果不能自动终止照射，则按下急停开关、切断电源，停止出束。 （6）工作人员进入加速器机房携带辐射剂量报警仪，发现辐射异常情况立即退出机房。 （7）一旦发生人员误照事故，需在规定时限内报告有关部门，并将受照人员送到有关医疗卫生单位进行医疗救治。 四、污染防治措施及“三同时”验收内容汇总表 祁阳县人民医院核技术利用扩建项目竣工后，在试运行三个月内向环境保护主管部门申请三同时竣工验收，“三同时”竣工验收项目见表6-12。 表6-12 环境保护竣工验收一览表 项目; 项目内容; 内容; 完成 时间; 投资额. 主体工程; 各机房屏蔽体厚度; 施工厚度是否达到设计要求，机房外30cm处辐射水平小于2.5μSv/h。; 主体工程完工后; 100万元. 防护门; 各射线装置机房; 机房门铅当量达到要求，机房防护门外30cm处辐射水平小于2.5μSv/h，保证机房门缝辐射水平符合要求。推拉防护门的门墙搭接宽度要大于门墙之间缝隙的十倍。; 与设备安装同步进行; 约20万. 警示装置; 工作状态警示灯及辐射警示标识; 机房防护门上方设置工作状态指示灯，防护门上贴辐射危险警示标志。. 监视; 铅玻璃观察窗; 视野良好，在操作室内监测机房内的情况，铅玻璃外30cm处辐射水平小于2.5μSv/h. 辐射安全连锁; 加速器安全连锁系统; 对加速器而言，只有同时具备6个条件时才能出束；只要具备5个条件之一就不能出束；在3种情况时可停止出束。. 防护用品; 个人防护用品; 增配1只便携式剂量报警器，个人防护用品增配1件铅防护衣、1件铅围脖、1块铅橡胶; 约5万元. 放射工作人员; 培训和持证; 所有放射工作人员均应接受环保部门培训并持证上岗，开展职业健康体检和个人剂量监测。; 设备运行时; 5万元. 管理制度与措施; 管理机构和具体制度; 成立了管理机构，制定的辐射防护相关制度内容切实可行，具有可操作性 每台/每种设备都有操作规程; 设备运行时. 结论： 1．祁阳县人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、预防、医学鉴定为一体的二级综合性医院，位于祁阳县浯溪镇民生路168号。本次改建的加速器机房、DR机房位于医院院内，其中拟更换的1台加速器属于Ⅱ类射线装置，1台DR属于Ⅲ类射线装置。 2、核技术利用扩建项目周围50m范围内有医疗办公用房、居民楼。各放射设备机房均采取了相应的辐射屏蔽措施，通过项目运行期间对工作场所和周围环境造成的辐射影响检测和本项目对公众可能造成的辐射影响分析，对从事放射工作人员所造成的附加辐射剂量最大年有效剂量为1.69mSv·a-1，低于2mSv·a-1年剂量目标管理值。对周围公众所造成的附加辐射剂量接近于0mSv/a，低于本报告的年剂量目标管理值（0.1mSv·a-1），因此，工程项目可行的。 3．本次扩建项目相关用房分为控制区和监督区：加速器机房、DR机房为控制区；控制区外的各放射设备控制室以及临近工作场所为监督区。该项目整体布局较合理，分区明确。 4．本次扩建项目相关机房面积基本符合现行国家有关标准的要求。2间机房已安装了排气扇，能满足国家有关标准对机房保持良好通风的要求。 5．加速器、DR场所拟分别设置警示与监视、急停、安全联锁系统等辐射安全措施，符合“故障-安全”原则，具有多层次的纵深防御体系。 6、医院已经成立了由法人代表任组长的放射防护安全管理领导小组，负责全院的辐射安全和防护的自主管理工作。制定了比较全面的辐射安全管理制度，其内容比较切实可行。 综上所述，医院认真贯彻落实本报告表中提到的环保措施，该项目就放射性污染防治而言，是可行的。 要求： 1．改建的加速器机房采取连续浇注，不得有施工缝、收缩缝，并保证施工质量，要注意新老墙体的接缝处的处理，建议按“”状进行搭接；因主屏蔽体可能存在施工缝的问题，建议在安装设备后先进行防护检测，针对可能存在的薄弱环节进一步采取补偿措施。DR机房防护门、窗可委托相关单位按不低于本报告中提出的屏蔽厚度制作，保证质量，并解决好防护门、窗与墙缝搭接的防护问题。加速器机房防护门可以按10MV加速器的要求，采用13mmPb+140mm含硼3%以上的聚乙烯进行屏蔽，拉防护门的门墙搭接宽度要大于门墙之间缝隙的十倍。 2．加速器机房在改造期间禁止开机运行。 3．加速器机房增配1台便携式剂量报警仪，配备TPS计划系统、扫描水箱和剂量仪（需定期送国家计量部门检定）以满足工作需要。医院应利用已购置的辐射检测设备开展自主监测，确保周围环境的辐射安全和职工健康。 4．应定期对放射诊疗的各项辐射安全措施（如警示标志、监视或对讲系统）进行检查，保证其能正常运行或有效，从而可以减小放射性事故的发生概率。 5．医院要认真贯彻执行放射性防治的各项要求，落实各项制度和措施，做好自主管理，落实个人剂量监测、工作场所和周围环境监测等相关监测计划以及职业健康体检工作计划，个人剂量监测应找有资质的单位，并必须在不超过三个月的监测周期内送检，放射工作人员至少两年应做一次职业健康检查，放射工作人员个人剂量监测档案、健康监护档案应终生保存。 6．原6MV加速器的靶材料作为放射性废物处理。 7．医院在取得本次环评报告批复文件后，及时向省环保厅申请办理《辐射安全许可证》。 8．医院核技术利用扩建项目竣工后，在试运行三个月内向环境保护主管部门申请三同时竣工验收。

表7                    审批

市（地区）环保部门意见： 经办人（签字） （公 章） 年 月 日

省级环保部门审批意见： 经办人（签字）: （盖 章） 年 月 日

附件（共59页）

1．《辐射安全许可证》正、副本复印件；

2．辐射环境影响评价委托书；

3．关于更改放射防护安全管理领导小组的通知；

4．辐射事故预防措施及应急处理预案；

5．放射防护管理规章制度；

6．放射线工作者防护工作制度；

7．放射科设备维修制度；

8．放疗科工作制度；

9．加速器安全操作规程；

10．射线装置安全操作规程；

11．放射治疗质量保证和质量控制；

12．放射治疗五不准；

13．放疗各类人员职责；

14．备和放射防护用品清单；

15．放射工作人员名单及相关情况；

16．职业性外照射个人监测检测报告（FJG-2014-290、FJG-2014-391、 FJG-2015-018、FJG-2015-129）；

17．职业健康检查评价报告。

附图

1．祁阳县人民医院地理位置图；

2．祁阳县人民医院总体平面图；

3．祁阳县人民医院放疗中心一层平面图；

4．祁阳县人民医院放疗中心1-1剖面图；

5．祁阳县人民医院放射科一层平面图；

6．祁阳县人民医院机房防护情况一览表。

专家评审意见；

评审会专家名单；

专家个人评审意见。