表1  项 目 概 况

| 单位名称 |  | 永州湘南医院 |  | 地址 |  |  | 湖南省永州市宁远县舜帝中路6号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 戴旭阳 | 电话 | 13873111668 |  |  | 邮编 | 425600 |  |
| 联系人 |  | 蒋平 13907466968 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 永州湘南医院核技术利用扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 |  | 放疗中心大楼、放射科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目用途 |  | 诊断、治疗 |  | 项目依据 |  |  |  |  |  |
| 总投资 |  | 28000万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核技术项目 投资（万元） |  |  | 2000 万元 | 核技术项目 环保投资（万元） |  |  |  | 120万元 |  |
| 应 用 类 型 |  | 放射性同位素应用 |  | 密封源 | 射线装置 |  |  | 其它 |  |
|  |  | 99Mo-99mTc 131I 89Sr |  | 192Ir 125I粒子 | X光机 模拟定位机 DSA 15MV加速器 SPECT |  |  | / |  |
| 1．核技术利用的目的和项目介绍 放射治疗工作主要是根据病人肿瘤的部位、性质以及治疗方案的需要，利用医用电子直线加速器等设备的不同种类不同能量的射线，完成各类肿瘤病灶的放射治疗任务；SPECT是同位素发射计算机辅助断层显像设备，是由电子计算机断层(CT)与核医学示踪原理相结合的高科技技术，它是供注射放射性药品后的病人成像检查的医用设备；其他X射线诊断设备用于医疗诊断，寻找病灶部位，为医疗诊断提供依据。 1.1 医院本次环评核技术利用项目情况介绍 医院放射科现有项目包括：DR机1台和CT机1台。现有项目已做登记表并取得了辐射安全许可证。本次核技术项目主要包括医院新增的核技术项目：放射科新增X光机1台、放疗中心新增15MV加速器1台、192Ir后装机1台、模拟定位机1台、DSA（血管造影介入治疗系统）1台；新建核医学科增加乙级放射性开放工作场所1处，利用99Mo-99mTc、131I、125I、89Sr同位素，以及新增SPECT（单光子发射断层扫描装置）1台。 表1-1 医院本次环评核技术利用项目情况一览表 项目内容; 套数; 射线装置分类; 状态. HF81-3型X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 新增. Clinac 型15MV加速器; 1台; Ⅱ类射线装置; 新增. CGO-2100型DSA; 1台; Ⅱ类射线装置; 新增. 模拟定位机; 1台; Ⅲ类射线装置; 新增. 后装机（192Ir放射源）; 1枚（10Ci）; Ⅲ类放射源; 新增. 核医学科; NM630型SPECT; 1台; --; 新增. 131I; 15Ci/年; 乙级工作场所; 新增. 99Mo-99mTc; 10Ci/年; 新增. 89Sr; 0.5 Ci/年; 新增. 125I粒子; 3Ci/年; V类源（0.8mCi/粒）; 新增. 说明：本次环评对表1-1中的内容进行辐射环境影响评价，对新建的X光机房、加速器机房、模拟定位机房、DSA机房以及核医学科进行可行性评价以及对医院的辐射防护措施进行评价。 1.2 医院现有核技术环评回顾 根据2013年永州湘南医院核技术利用项目环评登记表内容以及结合医院现有核技术情况，医院对现有的1台CT机和1台DR机主要有以下辐射防护措施： 1、对医院原有辐射防护措施进行了整改。各射线装置安全指示灯能够正常运行，防护门上张贴了辐射警示标识，配备了个人防护用品。 2、医院对现有射线装置严格按照各环保部门下达的要求，成立了以法人代表为组长的放射防护安全和环境保护管理领导小组；补充和完善了各机房操作制度、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度以及工作人员培训计划等。 3、医院放射工作人员做到有证上岗，每年组织放射工作人员进行职业健康体检 |
|  | 以及个人剂量监测，按照相关规定，对每一位放射工作人员建立个人剂量档案，保存职业照射记录。并进行了年度辐射评估报告。 医院现有辐射防护措施能够满足目前开展的核技术利用项目辐射防护要求。 2．医院概况 永州湘南医院位于湖南省永州市宁远县舜帝中路6号，是湘南地区建院最早、规模最大、功能最齐全的民营医院之一，2013年12月经湖南省卫生厅、永州市卫生局批准，宁远县博爱医院正式改名为永州湘南医院，并在永州湘南医院基础上设置湘南肿瘤医院（非营利性三级医院）。医院有16排CT、DR、四维彩超二台、配备了BT1-050核磁共振成像系统，进口电子胃镜，前列腺等离子电切镜，腹腔镜，输尿管镜，椎间盘镜，鼻内窥镜多功能电离子治疗仪，DNR等离子低温治疗仪，全自动生化仪等大中型医疗仪器设备60多台。医疗设备先进，医疗技术精湛。 医院现有医护人员400人,其中副高以上职称40人,中级职称80人。医院将增加投资2.8亿元，建筑面积3万平方米，开放病床600张，在保留已开设的内科、外科、妇科、儿科、急诊科、肿瘤化疗科、五官科、口腔科、康复科等科室基础上，重点加强对肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、头颈肿瘤科、血液肿瘤科、疼痛科、神经内科、神经外科、重症监护科、中医科、放疗中心、生物治疗中心、健康体检中心等十大科室、三大中心的建设。 3．项目由来 永州湘南医院新建放疗中心大楼，医院新建放疗中心现正在进行土建施工，建设地点位于医院中部，建筑面积1630.1m2。其中一层为加速器机房、后装机房、模拟定位机房，二层为热疗室和医生办公室，三层为核医学科和DSA机房，四、五、六层为医生办公室和病房。放疗中心大楼距南侧医院宿舍35m，距北侧住院楼（5F）为50m，距西侧住院楼（9F）为6m，距东侧门诊楼为5m。 评价单位根据医院新增射线装置情况以及国家相关法律法规，本项目应进行辐射环境影响评价。为此，永州湘南医院委托核工业二三〇研究所，对医院的核技术利用扩建项目进行环境影响评价（见附件1委托书）。 评价单位在现场调查和收集有关资料的基础上，按照国家对辐射项目环境影响评价技术规范的要求，编制完成该项目环境影响报告表。 4．环境影响评价目的 （1）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求； （2）对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价本项目的主要污染源，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议； （3）根据国家核技术利用项目的有关标准和规范，对医院核技术利用扩建项目进行辐射环境影响评价； （4）对该项目存在的不利影响提出污染防治措施，以减少辐射环境影响； （5）从环保角度提出该项目是否可行的明确结论，为行政主管部门审批和监管提供科学依据。 5．编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（1989）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003）； （4）《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令（1998）； （5）《中华人民共和国放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号（2005）； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》国家环境保护部令第18号（2011）； （7）《核应急管理导则——放射源和辐射技术应用应急准备与响应》（2003）； （8）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府第215号令（2007）；（9）《射线装置分类办法》，国家环保部公告第26号（2006）； （10）《放射源分类办法》国家环境保护总局公告第62号（2005）； （11）《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》环发145号（2006）； （12）《国家危险废物名录》中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会1号（2008）； （13）环境影响评价委托书（见附件1）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．评价标准 （1）《辐射环境保护管理导则—核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）； （4）《放射治疗机房辐射屏蔽规范第1部分：一般原则》（GBZ/T201.1-2007）； （5）《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）； （6）《建设项目职业病危害放射防护评价规范第2部分：放射治疗装置》（GBZ/T220.2-2009）； （7）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）； （8）《放射治疗机房设计导则》（GB/T17827-1999）； （9）《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）； （10）《电子直线加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）； （11）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）： （12）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）； （13）《生产和使用放射免疫分析试剂（盒）卫生防护标准》（GBZ136-2002）； （14）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GB/Z133-2009）； （15）《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》（GBZ121-2002）； （16）《放射性废物的分类》（GB9133-1995）； （17）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）； （18）《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ167-2005）； （19）《低能γ射线粒子源植入治疗的放射防护与质量控制检测规范》（GBZ178-2014）； （20）《 放射性物质安全运输规程》（GB11806-2004）。 7．评价范围、评价因子、环境保护目标和管理目标值 （1）评价范围 按照《核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）规定，并结合该项目射线装置射线传播与距离相关的特性，评价范围为以各放射科机房、放疗中心机房和核医学科为中心，半径为50m范围内。 （2）评价因子 本项目中的射线装置，加速器开机过程中会产生X射线、中子射线、以及少量感生放射性核素和臭氧和氮氧化合物。本项目中的放射源：125I为γ衰变；131I伴生发射γ射线和β射线； 99Mo-99mTc发生器产生β衰变，伴随产生γ射线；89Sr是纯β射线体，不伴γ射线； 192Ir为β衰变，伴随产生γ射线，核素密封于不锈钢管内，β射线被壳体屏蔽，只发射出γ射线。所以，确定主要评价因子为：β射线、X-γ射线、中子射线、感生放射性核素、臭氧和氮氧化合物。 （3）环境保护目标 永州湘南医院新建放疗中心大楼，医院新建放疗中心现正在进行土建施工，建设地点位于医院中部，建筑面积1630.1m2。其中一层为加速器机房、后装机房、模拟定位机房，二层为热疗室和医生办公室，三层为核医学科和DSA机房，四、五、六层为医生办公室和病房。放疗中心大楼距南侧医院宿舍35m，距北侧住院楼（5F）为50m，距西侧住院楼（9F）为6m，距东侧门诊楼为5m。现有放射科位于门诊楼一层。具体分布见医院总平面布置图（附图2）。 根据医院新建放疗中心大楼以及现有放射科机房分布情况，本次辐射环境影响评价的环境保护目标为：以放射科机房、放疗中心机房和核医学科为中心，周围50m范围内的放射工作人员、病人、公众。详情见图1-1、表1-2~1-3。 表1-2 放射科环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 每天总人数; 距离机房; 备注. 放射工作人员; --; 6; 工作场所; 电离辐射. 非放射性医务人员、公众; --; 15; 工作场所; 电离辐射. 医院马路; 北; 150; 5m~50m; 电离辐射. 过道; 东; 100; 5m~50m; 电离辐射. 医院食堂; 南; 100; 35m~50m; 电离辐射. 住院楼（5F）; 西; 100; 10~50m; 电离辐射. 表1-3 新建放疗中心大楼环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 每天总人数; 距离机房; 备注. 放射工作人员; --; 15; 工作场所; 电离辐射. 非放射性医务人员、公众; --; 40; 工作场所; 电离辐射. 住院楼（5F）; 北; 100; 50m; 电离辐射. 门诊楼; 东; 150; 5m~50m; 电离辐射. 医院宿舍、公寓; 南; 100; 35m~50m; 电离辐射. 住院楼（9F）; 西; 200; 6m~50m; 电离辐射. 图1-1 医院平面示意图 （4）管理目标值 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中表6-1附录B1规定，职业照射剂量限值为： - 由审管部门决定的连续五年的年平均有效剂量，20mSv； b、任何一年中的有效剂量，50mSv； c、眼晶体的年当量剂量，150mSv； d、四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 公众照射剂量限值为： 年有效剂量，1mSv； - 特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某单一年份的有效剂量可提高到5mSv； |  |

b、眼晶体的年当量剂量，15mSv； c、皮肤的年当量剂量，50mSv。 根据本项目情况，年管理目标值定为如下： ①根据本项目的情况，确定工作人员剂量管理目标值为2mSv。考虑从事介入治疗的放射工作人员需要在设备曝光情况下在床旁操作，其管理目标值为4mSv。 ②非放射性工作人员及社会公众人员管理目标值不超过0.2mSv。 ③各放射诊疗机房内通风换气满足每小时3～4次要求。加速器机房室内臭氧为0.3mg/m3。 ④表面污染控制水平 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中附录B，表B11如下： 表面污染控制水平 单位：Bq/cm2 表面类型; α放射性物质; β放射性物质. 极毒性; 其他. 工作台、设备、墙壁、地面; 控制区; 4; 4×10; 4×10. 监督区; 4×10-1; 4; 4. 工作服、手套、工作鞋; 控制区; 4×10-1; 4×10-1; 4. 监督区. 手、皮肤、内衣、工作袜; 4×10-2; 4×10-2; 4×10-1. 1）该区内的高污染子区除外. 项目表面污染限值管理目标：由于I-131只有β射线辐射，所以根据本项目的情况，医院对核医学科内所有地区的β放射性物质的表面污染控制水平的管理限值为0.4Bq/cm2。

2  放射性同位素及密封源

| 核素 名称 | 放射性活度（Bq/a） | 物理、化学性状 | 日等效操作量（Bq） | 年等效操作量（Bq） | 操作方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131I 125I植入 89Sr 99Mo 99mTc 192Ir | 5.55×1011 1.11×1011 1.85×1010 3.7×1011 3.7×1011 3.7×1011 （10Ci） | 液态 固体 液态 固体源 液态源 密封源 | 3.7×108 -- 2.96×107 3.7×107 3.7×107 | 5.55×1010 -- 1.85×109 3.7×109 3.7×109 | 人工加样 取药测定 淋洗、 分取 | 核医学科实验室专用冰箱，低温保存。 核医学科 铅罐保存 发生器罐内 淋洗室通风柜 废原液贮存罐内，固废室 铅罐内，后装机房。 |

注：1密封源要注明源强（Bq）；栏2中放射性活度是指核素年使用量（Bq/a）。

2 密封源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

3 等效操作量和操作方式见国家标准GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

表3  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 废弃物 名称 | 状态 | 废放射源 活度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性废液 放射性固废 放射性废气β气溶胶 192Ir 含99mTc废液 含99mTc固体废物 | 液体 固体 气体 固态 液态 固态 | -- -- -- -- -- -- | 2m3 15kg 微量 -- 0.5Kg 30Kg | 三级衰变池存放 放射性固体废物贮存箱 -- 废弃柱子 | 经三级衰变池衰减后排入总废水处理站 10倍半衰期后，随公司普通医疗废物处置 通风橱活性炭吸附后经专用通风管道排入大气 回收协议供源单位回收 经三级衰变池衰减后排入总废水处理站 厂家回收 |

注：1常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

表4　射线装置

| （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 |  | 生产厂家 |  |  |  | 加速粒子 |  |  | 能量（MV） |  |  |  |  | 流强(μA) |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |  |
| Clinac 型直线加速器 |  | 瓦里安 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 放疗 |  |  |  |  | 新增 |  |
| 废物类型 |  | 数量 |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  |  | 主要感生放射性核素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |  |
| 废靶 |  | 2个 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂家回收 |  |  |  |  |
| 放射性废物年产生量 |  | 气态m3 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 液态m3 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 固态kg |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| （二）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 生产厂家 |  |  | 电压（kV） |  |  |  | 靶流(μA) |  |  |  |  | 中子强度（n/s） |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |
| / | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
| / | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
| 氚靶情况（含废弃的） |  |  |  |  | 含放射性废弃物年产量（含感生的和含3H的废泵油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活度（Bq） | 保管方式 |  | 备注 |  | 数量 |  |  |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  |  |  | 放射核素 |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |
| / | / |  | / |  | 气 |  |  | m3 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| / | / |  | / |  | 液 |  |  | m3 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| / | / |  | / |  | 固 |  |  | Kg |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| （三）X射线机，包括工业探伤、医用诊断治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  |  |  |  |  |  | 管电压（kV） |  |  |  |  | 输出电流（mA） |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| CGO-2100型DSA |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 诊断、介入 |  |  |  |  | 新增 |  |  |  |
| 模拟定位机 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 500 |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增 |  |  |  |
| HF81-3型X光机 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 500 |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增 |  |  |  |

一、主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 表5 污染源分析（包括贯穿辐射污染） ## （一）污染源项分析 1、放疗中心 1.1 医用电子直线加速器 放疗中心大楼一层新建15MV加速器机房。新增1台15MV直线加速器，型号为瓦里安的Clinac 型。该型号设备提供X射线治疗模式和电子束治疗模式。X射线治疗模式时，使用的X射线标称能量分别为6MV和15MV，距靶100cm处等中心X射线最大剂量率为500cGy/min，常规标称剂量率为400cGy/min，估算时，按规标称剂量率为400cGy/min估算。按有用线束最大张角为28°；电子束治疗模式时，电子线的标称能量有4 MeV、6 MeV、9 MeV、12 MeV、16 MeV和20MeV，在NTD为100cm的条件下，等中心点的最大剂量率为4Gy/min。 通常情况下，在进行X射线治疗时，TSD（靶皮距）为100cm条件下的等中心点处最大照射野为40×40cm2。 高效双光子医用15MV电子加速器产生电子射线、X射线是为了对患者实施浅表和深部肿瘤照射治疗。工作时产生的主要污染物有： X射线：最大能量15MV，距靶1m处等中心点常规X射线的标称剂量率为400cGy/min； 电子射线（β）：最大能量20MeV，距靶1m处等中心点常规电子线的剂量率为4Gy/min； 中子辐射：当电子能量大于10 MV时，会产生少量中子以及中子俘获γ辐射； 感生放射性物质：中子会在空气中产生15O、13N等短寿命放射性核素，15O、13N的半衰期分别为122s和10min，均为β＋衰变，正电子湮没还会产生0.511 MV的γ射线。 医用电子加速器工作时，有用射线束的张角为28°，辐射源与等中心距离为100cm（最大辐射野为40cm×40cm）。加速器自身设计有良好的屏蔽装置，但存在一定的泄漏辐射（X射线小于主射线束的0.1%，中子射线小于0.05％），当直线加速器工作时，X射线有用线束和泄漏X射线和中子射线照射到患者、机房四周墙壁、地面、顶棚时，都会产生散射射线。所以除对X射线有用线束屏蔽防护以外，还需考虑对泄漏辐射和散射射线的屏蔽防护。 1.2 放疗工作中主要污染因子及污染途径 1.2.1 主要污染因子 ①X射线 当加速器接通X射线管高压时，产生原初X射线，其输出强度随X射线管两端所加电压、管电流增加而增加。X射线穿透球管组件还产生泄漏X射线，以及原初、泄漏X射线入射到受检者以及机房内设备、西周屏蔽物生产的散射X射线。 ②电子射线 当加速器按电子线模式运行时，被加速的电子直接引出真空管时，使其照射患者的病灶部位。这时，电子线是主要污染因子。 ③中子射线 当电子加速器的X射线标称能量大于10MV时，在运行过程中会产生中子。当医用电子加速器发射的较高能量的X射线或电子照射到物质材料，如加速器设备的真空管壁、波导管壁、金属靶、准直器、均整器和治疗机头的屏蔽材料及病床等时，通过光核反应（γ、n）反应产生中子。医院加速器为15MV，因此中子是污染因子。 ④感生放射性核素 当加速器运行的能量在15MV以上时，由于（γ、n）核反应，在治疗机头的组件（钨靶）上可能产生一定的感生放射性核素，但这些感生放射性核素主要是一些短寿命放射性核素，半衰期较短，一般情况下不会对公众产生影响。根据《医用电子加速器卫生防护标准》（GBZ126-2011）中规定，距设备表面5cm和1m处由感生放射性所造成的吸收剂量率分别不得超过0.2mGy/h和0.02mGy/h。因此，感生放射性核素也是污染因子。 ⑤中子俘获γ射线 由于该加速器在使用高能射线时会产生中子，而中子于物质相互作用产生中子俘获反应，释放出γ射线。因此，中子俘获γ射线也是污染因子。 ⑥其他非放射性污染因子 主要为放射诊疗设备在运行时，由电离作用产生的少量臭氧和氮氧化物等有害气体；电子加速器某些区域有微波组件，如速调管、射频分离器、射频腔和链接波导等。因此，微波辐射也是有一定危害的；加速器等采用激光作为等中心的位置指示，一定功率的激光也是潜在危害源。 1.2.2 放射性污染物 加速器、模拟定位机运行时无放射性废气、废水。由于加速器靶头被高能射线照射后，靶头表面受激发后有少量的短寿命放射性核素。所以，更换后的废靶应按放射性废物处置管理。废靶可存放于废物库内，一年后可按一般废物处理或厂家回收。 1.2.3 主要事故污染途径 （1）病人照射野估算失误，造成病人超剂量照射。 （2）检修时，误开机，维修人员或者病人受到潜在的照射伤害。 2、 模拟定位机 放疗中心大楼一层新建1间模拟定位机房。模拟定位机源皮距（SAD）为700~1200mm连续可调；在SAD≦1000mm时的机架旋转范围为±185°，在SAD>1000mm时的机架旋转范围为±135°；照射野的大小根据源皮距的不同有所变化，在SAD=800mm时，照射野为16×16mm2~360×360mm2，在SAD=1000mm时，照射野为20×20 mm2~450×450mm2。 在进行X线透视时，可采用的管电压为40kV~110kV，管电流为0.5mA~5mA，在进行X线照像时可采用的管电压为40kV~125kV，管电流为100mA~500mA。 2.1 模拟定位机工作中主要污染因子及污染途径 X射线机工作时产生的X射线最大能量近似于工作高压，工作时放射性污染物为初始X射线以及散射射线。 2.2 放射性污染物 X射线机运行时无放射性废气、废水和固体废弃物产生。 2.3 主要事故污染途径 （1）在工作状态误入射线装置工作场所，由X射线直接或散射照射对人体造成潜在的照射伤害。 （2）检修时，误开机，维修人员受到潜在的照射伤害。 3、192Ir后装机 放疗中心大楼新建1间后装机房。使用源强为10Ci的192Ir（Ⅲ放射源）。后装机是一种远距离控制小射线源的治疗装置，后装机使用的密封源为192Ir（铱-192），放射性活度为10Ci。半衰期74.2天，β衰变，能量为0.256～0.672MeV， 伴随产生γ射线，主要能量为0.206～0.612MeV。铱是银白色金属 ，熔点2410℃ ，沸点4130℃ ，密度22.4g/cm3，铱的化学性质很不活泼，铱不溶于酸和王水。核素192Ir密封于不锈钢管内，β射线被壳体屏蔽，只发射出γ射线。 根据患者肿瘤部位，制定治疗计划，在治疗室医生从患者空腔中将输源管置入肿瘤部位，输源管连接后装机，操作后装机把192Ir密封源通过输源管输入到治疗部位，根据治疗计划开始放射治疗，达到治疗剂量，192Ir密封源通过输源管回到后装机贮源罐内，治疗结束。 3.1污染因子 由工作原理及192Ir放射源的物理性质可知，在非治疗状态下，放射源贮存在后装机铅制贮源容器内；在机房治疗状态下，放射源进入患者腔体内对患者肿瘤进行照射治疗的同时，也对周围环境产生γ射线辐射污染。因此，γ射线为192Ir后装机的污染因子。 3.2放射性污染物 运行时无放射性废气、废水产生，放射性废弃物为更新后换下的192Ir密封源。 3.3放射源购买和退役 192Ir放射源由放射源生产单位负责运输。放射源退役后，由厂家统一回收。 3.4主要污染途径 ### 3.4.1正常条件下主要污染途径 （1）放射源运输途中漏射所致γ辐射； （2）正常工作时，放射源离开贮存位置移动到治疗部位或X光机工作时所致的γ、X射线辐射。 在正常情况以及辐射防护屏蔽措施满足有关规定下，上述情况所致辐射剂量在规定限值范围内。 3.4.2事故工况下主要污染途径 （1）操作人员出现误操作致使工作状态有人误留或者误入诊断、放疗场所，由γ、X射线直接或散射照射对人体受到不应有的照射伤害； （2）检修时，误出源或开机，维修人员受到不应有的辐射的伤害； （3）放射源在应用、贮存、运输时发生丢失或被盗事故，造成的辐射伤害或放射性污染事故。 4、介入治疗及X射线诊断机 介入中心位于放疗中心大楼三层，新建1间DSA机房；现有X光机位于门诊楼一层。 C臂机设备主要由C型的机架、产生X射线的球管、采集图像的影像增强器和CCD摄像机以及图像处理的工作站组成。主要用于各种手术中的造影、摄影等工作。主要有固定式的大C臂机（DSA）和移动式的小C臂机。大C臂机是由电子计算机进行影像处理的先进的X线诊断技术，是继CT之后，在X线诊断技术方面的又一重大突破，主要应用于全身血管疾病的诊断和治疗；小C臂机主要用在骨科的整骨、复位、打钉，外科的取体内异物、心导管、植入起搏器、部分介入治疗、部分造影术及局部摄影等工作以及配合臭氧机治疗疼痛、小针刀治疗、妇科输卵管导引手术等。 根据机器类型和检查项目，分别使用工作高压20kV～125kV、工作电流30mA～1000mA不等，属定向发射。介入手术室摄影时均为瞬时曝光（一般短于1s），普通透视平均20s。一个病人介入治疗时受照射剂量比较大，平均每台介入手术透视曝光的时间约30min，透视电流均小于3mA。X射线机工作时产生的X射线最大能量近似于工作高压，工作时放射性污染物为初试X射线以及散射射线。 4.1主要污染因子 DSA、X光机工作时产生的X射线最大能量近似于工作高压，工作时放射性污染物为初始、漏射X射线以及散射射线。 4.2 放射性污染物 DSA、X光机运行时无放射性废气、废水和固体废弃物产生。 4.3 主要事故污染途径 （1）在工作状态误入射线装置工作场所，由X射线直接或散射照射对人体造成潜在的照射伤害。 （2）检修时，误开机，维修人员或病人受到潜在的照射伤害。 5、核医学科 核医学科位于放疗中心大楼三层，由西到东依次包含2间卫生间、1间源与废物储存室、1间分装和注射室、1间病人候诊室、1间甲状腺功能测定室、 1间SPECT机房以及其他医用办公室。 5.1将开展的临床核医学诊疗工作有： （1）125I粒子植入 （2）131I(碘) 治疗甲状腺癌、甲亢 （3）131I（碘）-肿瘤抗体放免治疗恶性肿瘤 （4）各种器官99mTc显像 （5）氯化锶（89Sr）注射液治癌 5.2 开放型核素诊断治疗工艺流程示意图 合格 专车运输 登记 同位素操作室 放射源（药品）到站 淋洗、标记、分取、标定 注射药物 待诊 SPECT检查 固体废物 剩余放射性药品 贮存罐衰变 检测 废气 过滤 排风 废水 衰变池 医院总废水站 否 贮存衰变 检测 合格后按医院废物处置 排放 排放 图5-1 开放型核素诊断治疗工艺流程示意图 5.3 使用的放射性核素及特征 5.3.1 125I粒子植入 核素125I，主要成份Na125I，理化性质为125I鈀（银）丝，包壳钛合金管，激光 密封，密封源。电子被钛合金管吸收，放射性质见上述。每个125I粒子为06~0.8mCi，粒子表面污染小于185Bq，泄漏小于200Bq，如果包装打开时发现种子源破损，则不能使用。通过外科手术或超声导向用注入器将种子源均匀地植入肿瘤处。 根据医院情况，每天最多病人为2人，每个病人用量约为50粒，日最大操作量为5.92×108Bq（16mCi），每月最多300粒（240mCi），年使用量约为3.0Ci。 5.3.2 131I的应用 131I用于治疗甲状腺癌、甲亢和肿瘤抗体放免治疗恶性肿瘤。 131I系Na131I液态放射源，131I半衰期为8.02天，发射β-射线和γ射线，β-射线为连续能谱，最大能量为0.606MeV（分支比为89.7%），γ射线的能量主要为0.365 MeV（分支比为81.8%），液体Na131I在生产过程中存在少量游离131I，易挥发。131I属中毒组放射性核素，其放射性毒性组别修正因子为0.1。一个包装活度为1.85×109Bq（50mCi），根据医院情况，每日最多病人2人，日最大用量为3.7×109Bq（100mCi），根据病人需要每月购入300mCi~1.25Ci，年用量为5.55×1011Bq（15Ci）。 5.3.3 99Mo-99mTc发生器的应用 99Mo衰变链如下： 99Mo→99mTc→99Tc→99Ru（钌，稳定） 99Mo（母体），属中毒组核素，β衰变，半衰期66.2小时，主要β-能量1.234MeV，主要γ能量141KeV；99mTc(子体)，属低毒组核素，同质异能跃迁，半衰期6.02小时，γ能量141KeV；99Tc(子体)，属低毒组核素，β衰变，半衰期2.14×105 年，β-能量292KeV。 99Mo-99mTc发生器每柱活度为18.5GBq（500mCi），每次淋洗体积10～12ml，有效使用期为15天。每次制作时，99Mo - 99mTc发生器放在负压通风柜中，在密封状态下，用生理盐水进行淋洗，将子体核素99mTc洗出，制成注射用标记化合物装入专用的密封瓶内，根据患者检查项目和需要量，进行分取、注射。根据医院情况，每人次最大用量为740MBq（20mCi），日最多病人5人，日最大用量3700MBq，每次购入1个99Mo-99mTc发生器（500mCi），年最大用量为3.7×1011Bq（10Ci）。 5.3.4 89Sr的应用 89Sr是纯β射线体，不伴γ射线，释放的β粒子最大能量为1.46MeV，平均能量为0.56MeV，其发射的β射线能量较高，在骨组织内的射程为3mm。用于治疗的89SrCl2是直接进行静脉注射，每份用于治疗的放射性液体由供应商事先分装，预约病人后发货，治疗时不需再分装，可门诊治疗。 根据医院情况，每日最多病人2人，日最大操作量为2支89Sr试剂盒（8mCi），每月平均使用104支试剂，年最大使用量为1.85×1010Bq（0.5Ci）。 5.4 主要污染因子 5.4.1放射性废气 在操作台上分装、配制131I溶液时，会产生少量的放射性气体，其污染核素主要为131I、β气溶胶，经通风管道排入大气。89Sr、99mTc放射性同位素均为非挥发性核素，使用过程介质均为水，操作比较简单，不经过加热、振荡等步骤，无放射性气体污染物产生。因此，放射性气体污染物主要为131I、β气溶胶。 5.4.2放射性废液 开放型放射性工作场所在使用和操作放射源的过程中由于洗涤工具以及实验用品、清洗实验室时，产生的一定量的放射性废水；核医学科治疗中产生的各放射性核素溶液的清洗液等废液；病人的排泄物、呕吐物等。因此， 125I、131I、89Sr、99mTc核素是水环境的污染因子； 89Sr是β衰变源，在工作场所在使用和操作过程中会造成β表面污染。根据医院规划工作情况，年放射性废液产生量约为2m3。 5.4.3放射性固体废物 操作中使用的一次性手套、一次性口罩、分液用杯子、一次性杯子、原液用完后的安瓿瓶、衬于托盘内的吸水纸、各种器皿工具以及去除放射性污染用的废弃物等，这些废弃物中会有残余的放射性核素，对人体会产生外照射，其游离物也可能进入工作场所和环境空气引起内照射危害。废弃物分别放入专用固体废物存放箱存放，经10倍半衰期后，按普通医疗废物处置。根据医院工作情况，年放射性废物产生量约为15Kg。必须特别提出，剩余的放射性原液和废99Mo-99mTc发生器柱不能作为放射性固体废物处理。 5.4.4 注射药物患者给公众的辐射影响 注射药物患者相当于一个不小的辐射源，其排泄物进入环境，会对环境造成一定的污染。对于陪护家人和伴随乘坐公共交通工具的公众会造成一定的外照射。因此，需要对这类患者及其家属进行必要的防护知识宣传。 5.5 污染途径 医院开展的放射性同位素都由生产厂家负责运输。运输途中生产厂家按相关规定用铅罐装运。放射性同位素的污染途径分为内照射与外照射。 内照射主要是放射性同位素通过吸入、食入及皮肤吸收等途径进入人体内；而外照射主要是放射性同位素体外对皮肤浅表和眼晶体造成危害。 5.5.1正常工况 （1）辐射：放射源产生的射线造成工作人员的外照射，空气中挥发、洒出的微量放射性核素（131I）被工作人员吸入后，造成内照射； （2）废气：实验过程中空气挥发、洒出的微量放射性核素，污染途径为放射性核素在空气中挥发飘散； （3）废液：免疫实验及核医学科治疗过程中产生的含有放射性核素的废弃溶液和被放射性同位素污染的清洗液等，污染途径为试剂使用及废液收集时对工作人员的放射性外照射； （4）固体废物：同位素使用过程中产生的如破损的被污染的玻璃器皿、纸制品、一次性实验服等带微量放射性核素的固体废弃物，污染途径为放射操作过程中使用实验用品、收集固废过程中及贮存衰变时对工作人员产生外照射。 5.5.2非正常工况 （1）操作人员违反实验室操作规程或误操作，导致试剂泼撒，泄漏等； （2）操作台面或仪器设备受到放射性沾污； （3）实验室停电或排风扇损坏，导致空气中挥发的微量放射性同位素聚集，工作人员吸入后，造成内照射； （4）后装机出源后机器卡源，无法正常回到原位； （5）放射源被盗、丢失等； 事故工况下产生的污染物与正常工况下相同，均为内外照射和β表面沾污。 ## （二）射线装置分类 按照《射线装置分类办法》和《放射源分类办法》，医院射线装置分类情况见下表5-1、5-2。 表5-1 射线装置分类表 名称; 型号; 电压kV; 电流mA; 类别及潜在危害程度. 直线加速器; Precise; 15MV; --; Ⅱ类（中危险射线装置）. X光机; HF81-3型; 150; 500; Ⅲ类（低危险射线装置）. DSA; CGO-2100型; 125; 1000; Ⅱ类（中危险射线装置）. 模拟定位机; 未定; 150; 500; Ⅲ类（低危险射线装置）. 表5-2 放射源分类表 放射源名称; 放射源活度; 分类级别. 192Ir; 3.7×1011Bq（10Ci）; Ⅲ类放射源. 125I; 2.96×107Bq（0.8mCi）; V类放射源. ## （三）工作场所分级 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录C提供的非密封源工作场所放射性核素日等效最大操作量计算方法，可以计算出日等效最大操作量。 AE,max=i3Ai,max×KiCi………………………………（5.1） 式中：AE,max为场所日等效最大操作量，Bq；Ai,max为第i种放射性核素实际日最大操作量，Bq；Ki为各核素毒性组别修正因子；Ci为各核素操作方式修正因子。 根据医院核医学科使用开放型放射性核素情况，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的规定，核医学科使用的核素相关参数及分类见表5-3。 表5-3工作场所分级数据表 核素名称; 日最大操作量; 毒性组别 修正因子; 操作方式 修正因子; 日等效操作量; 场所日等效最大操作量; 工作场所 分级. 125I粒子; 5.92×108Bq; 0.1; 1; 5.92×107Bq; 5.92×107 Bq; 密封源. 131I; 3.7×109Bq; 0.1; 1; 3.7×108Bq; 4.366×108 Bq; 乙. 99Mo-99mTc; 3.7×109Bq; 0. 01; 1; 3.7×107Bq; 乙. 89Sr; 2.96×108Bq; 0.1; 1; 2.96×107Bq; 乙. 由表5-3可知，医院核医学科使用的131I、99Mo-99mTc、89Sr为《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的乙级非密封源工作场所。（《放射源分类管理办法》中规定，操作放射性同位素的乙级开放性工作场所编制环境影响报告表，按Ⅱ类放射源管理）。 ## （四）采取污染防治措施 - 1、辐射屏蔽防护措施 1.1 辐射工作场所分区 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定，将辐射场所分为控制区和监督区，以便辐射安全管理和职业照射控制，因此，建设单位应按如下划分放射性工作场所进行监督管理。 1.1.1 放疗中心大楼一层工作场所 （1）控制区： 包括放疗中心大楼一层一间直线加速器治疗室、一间后装机房和一间模拟定位机房以墙体和防护门为界的治疗和诊断室。在诊断和治疗设备的调试和日常诊疗过程中，当处于诊疗状态时，区内无关人员不得滞留。以辐射安全连锁和警示装置控制及严格的管理制度保障此区的辐射安全。 - （2）监督区：包括放疗中心大楼一层一间直线加速器治疗室、一间后装机房和一间模拟定位机房的各操作室及辅助用房以及其周围临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - 1.1.2 核医学工作场所 - （1）控制区：包括放疗中心大楼三层的分装和注射室、源与废物储存室、病人候诊室、甲状腺功能测定室、SPECT机房和病人卫生间。区内无关人员不得滞留，各同位素操作室门或墙壁醒目位置贴上放射性警示标志。 - （2）监督区：SPECT控制室、设备间、核医学科候诊区、医生办公室以及诊断阅片用房。在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - 1.1.3 介入治疗及X射线诊断设备 （1）控制区：包括放疗中心大楼三层DSA机房。在诊断设备的调试和日常诊疗过程中，当处于诊断状态时，区内无关人员不得滞留。以辐射工作指示灯和警示装置控制及严格的管理制度保障此区的辐射安全。 （2）监督区：包括放疗中心大楼三层DSA机房操作室及辅助用房以及其周围临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - 1.1.4 X射线诊断设备 （1）控制区：包括现有门诊楼一层放射科X光机房。在诊断设备的调试和日常诊疗过程中，当处于诊断状态时，区内无关人员不得滞留。以辐射工作指示灯和警示装置控制及严格的管理制度保障此区的辐射安全。 （2）监督区：包括门诊楼一层放射科X光机的操作室及辅助用房以及其周围临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - 2、辐射安全防治措施 - 2.1 警示装置 （1）新建各机房防护门上方应设置相应的工作指示灯以及电离辐射警告标志及其中文警示说明。 （2）新增直线加速器、DSA、后装机、模拟定位机的操作台应设计工作状态指示灯。 - 2.2 监视、对讲装置 新建加速器机房、后装机机房将安装有摄像装置，可在操作室内监测机房内的设备或人员活动情况。各机房均要装配对讲装置。 2.3 医院放疗中心规划以下防护工作： （1）建设单位在医用直线加速器安装运行前，必须严格按照《医用电子加速器卫生防护标准》（GBZ126-2011）对装置的防护性能和技术指标进行检测验收。 （2）必须在有关部门的监督下按设计施工和安装，确保施工质量，放疗机房墙体及天棚必须一次浇注成功，避免墙体出现裂隙和气泡，做到屏蔽可靠。 （3）通风管和电缆管道穿越屏蔽墙时会减弱屏蔽效果,所以管道的取向应尽可能避开加速器有用射线束方向和辐射发射率峰值方向,并取“S”形或“U”形，在地沟的入口或出口应有一定厚度的屏蔽盖板。如需在屏蔽墙上挖洞安装自选件时，需用铁板或铅板补偿挖去的墙体的屏蔽厚度。 （4）本加速器项目建成正式运行前，必须经有关部门对机房周围进行检测，避免屏蔽墙体裂缝、气泡、管道孔等因素造成屏蔽减弱，致使射线泄露，给工作人员和公众成员危害。 （5）为了防止加速器工作时，有人误留或误入机房内而受到意外辐射伤害，必须在机房和迷道内安装闭路监视系统。控制台与安全门采用自动联锁保护装置，并定期进行检查和维护。 （6）工作人员配带个人剂量计，个人监测结果逐个记录存档。 （7）医院的应制定各种措施，包括以下几个内容： ①急停开关失灵； ②X射线无法停止出束； ③失火； ④电源故障； ⑤治疗床升降失灵； ⑥事故性射线出束。 医院方面负责建立一套措施，以处理操作人员或患者受到超剂量辐射的事故。这些措施贴在控制台附近醒目的位置上。如果出现了辐射事故或者怀疑某人受到了过量的照射，按照有关法规要求进行处理。 国家标准《电离辐射防护与辐射源基本标准》（GB18871-2002）对这方面有详细的规定。 （8）人受到有害剂量辐射，当时是不会有感觉的，尽管当时不会立即出现病症，但是这种事故剂量很大时将能引发严重的疾病甚至死亡。为了使事故的危害减到最小，应立即给受辐射者予以医疗观察和治疗。 在制定机器的操作程序时，医院方面应把以下内容包括进去，以保证安全，降低损害人体或设备的可能性。 ①如果检查出或怀疑机器的某个部件或软件功能不正常，立即停机，必须由专业维修人员进行维修； ②如果在治疗过程中电源出故障或急停开关动作使机器停电，在重新开始治疗之前，先使患者离开治疗室，执行一遍每日例行检查程序； ③执行检查程序时，每次都要按规定的项目在记录日志上作记录，同时也应该记录所有的不正常现象； ④任何时候进入治疗室，操作人员应将专用键盘锁好，随身携带开关钥匙，这样机器应不会因误动而产生X射线； ⑤在转动机架之前，一定要先保证整个床体所在位置不会发生与机架相碰撞的可能性； ⑥要降低床时，如果按下手控器或床两侧的控制按钮而床体没有反应，确信床的所有运动已被固定好后，再小心的将患者移下床。由维修人员进行检查； ⑦在任何情况下，联锁及其他保障人机安全的设备都不应被旁路或短接。 2.4 医院核医学科规划以下防护工作： （1）分装淋洗时可能发生滴漏，甚至泼洒。操作者应经过培训，具有一定的专业素质，但仍需小心，必要时进行空白操作训练。按规定，在衬有吸水纸的托盘内操作，即使滴洒，也可以被吸水纸吸附，污染不致扩散。若泼洒在台面或地面，必须迅速用吸水纸吸取，防止扩大污染面，再用去污剂反复擦洗，切不可一开始就用水冲洗。 （2）为了防止同位素操作时，有人误留或误入放射性工作场所而受到意外辐射伤害，设置电离辐射危险标志和工作指示灯；制定健全维修制度，要求有资格的人员实施维修；控制台设维修标示；维修人员佩带个人剂量报警仪； （3）防止给患者注射药物时泼洒，医技人员应慎重操作； （4）严防放射源被盗、丢失、淋洗注射室、源库房、淋洗室防盗门钥匙分别由两人保管，门口设有辐射警示标志，工作人员随时警惕放射源的安全； （5）避免事故性医疗照射。每次认真测量放射源的活度浓度，和给予患者适宜的剂量，以避免事故性医疗照射； （6）配备必要的辐射防护设备、辐射剂量仪器、工作指示灯和个人防护用品。 2.5 医院购置的192Ir后装机，规划以下防护工作： （1） 放射源应由专人负责保管。 （2） 建立放射源的申请、采购、登记、保管制度，使用时认真按要求逐项填写登记，并做永久性保存。签订好放射源的供应、回收协议。 （3）按要求制定好放射源运输管理制度。 （4）认真做好防火、防盗、放泄漏的“三防”工作，发现放射源丢失时，应立即追查去向，并报告市或省级相关机关。 ## （五）辐射环境监测计划 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用电子加速器卫生防护标准》（GBZ126-2011）、《临床核医学卫生防护标准》（GBZ120-2006）、《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）等要求，医院须配备必要的个人防护用品及辐射检测仪，具备对个人剂量、诊疗设备、工作场所有自主监测的能力。医院准备引进Ⅱ类、Ⅲ类射线装置以及Ⅲ类放射源，对环境是一潜在的危险辐射源，必须加强管理，认真做好工作场所的辐射安全防护工作，定期由具备有放射性检测资质的单位实施监测。根据医院的实际情况，主要监测内容为电离辐射和臭氧的监测。 （1）新引进的射线装置、放射源，放射性工作场所应对装置防护性能、场所的防护设施、场所周围环境辐射安全等进行全面检测，合格后方可投入使用。 （2）医用X射线装置若经过大检修后也应对其防护性能进行全面检测。 （3）诊断机、放疗机按各自的标准，医院要日常自行检查和检测。安全联锁系统每月检查一次。 （4）在正常情况下，放射性工作场所和周围区域辐射水平每年由有资质的单位监测一次。 （5）个人剂量计每季度交主管部门监测一次；加速器机房工作人员个人剂量监测按GBZ128-2002执行。 （6）医用直线加速器的检定与监测应严格按GBZ126-2011、GBZ128-2002执行，在正常运行情况下，工作场所和周围区域辐射水平每年监测一次，安全连锁系统每月监测一次；加速器计量监测系统定标每周监测一次，百分深度剂量、均整度每半年监测一次。 （7）加速器机房内臭氧的监测应每三个月监测一次，确保室内臭氧达到GB18883-2002中规定的室内臭氧标准。 （8）所有监测资料必须详细记录，并妥善保管，存档备案。 （9）每年对本单位辐射安全工作状况进行一次自我评估、总结，对存在的安全隐患提出整改方案。

建设或安装过程对环境的影响 表6 环境影响分析 永州湘南医院新建放疗中心大楼，医院新建放疗中心现正在进行土建施工，建设地点位于医院中部，建筑面积1630.1m2。其中一层为加速器机房、后装机房、模拟定位机房，二层为热疗室和医生办公室，三层为核医学科和DSA机房，四、五、六层为医生办公室和病房。放疗中心大楼距南侧医院宿舍35m，距北侧住院楼（5F）为50m，距西侧住院楼（9F）为6m，距东侧门诊楼为5m。在工程建设时应采取有效的污染防治措施，减轻对医院及周边地区的环境影响。 医院必须严格按照有关规定进行施工建设。加速器在安装调试过程中会产生X射线、电子束线、中子射线以及γ射线，此时，各机房、加速器机房已建成，具有足够的辐射屏蔽能力，不致对环境产生明显的影响。在安装调试过程中，区内严禁其他无关人员进入机房，以免造成误照射。 ## 设备运行（使用）后对环境影响的分析 ## 一、辐射环境质量现状调查 根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中有关布点原则，评价单位对永州湘南医院新建放疗中心大楼周边环境进行监测，测量辐射空气吸收剂量率。 监测仪器：JB4000X－γ剂量率仪，有效期至2015年2月。 监测日期：2014年8月15日 采取探头距地面1m高度，每个监测点读取3个数据求平均值后进行计算，监测布置点见图6-1，测量结果见表6-1。 图6-1 辐射环境监测布置点图 表6-1 新建放疗中心场址环境γ辐射水平监测结果 监测位置; 监测结果 （μGy/h）; 监测位置; 监测结果 （μGy/h）. ① 新建放疗中心大楼; 0.08; ⑤南面（医院马路）; 0.09. ②北面（空地）; 0.07; ⑥北面（住院楼5F）; 0.08. ③东面（门诊楼）; 0.08; ⑦南面（医院宿舍）; 0.09. ④西面（住院楼9F）; 0.09; ⑧南面（医院食堂）; 0.08. 小结：新建放疗中心大楼场址周围环境γ辐射水平与湖南省永州市贯穿辐射剂量率平均值（湖南省环境天然放射性水平调查研究0.127±0.0289µGy/h）相比，周围环境接近本底水平。 ## 二、新建核技术利用扩建项目辐射屏蔽设计介绍和评价 1、加速器机房辐射屏蔽设计介绍和评价 1.1 屏蔽材料 根据医院提供的加速器机房设计图纸，该项目加速器机房防护屏蔽设计如下： 加速器机房四周墙体、顶均采用密度不小于2.35g/cm3的C50混凝土作为屏蔽材料。控制室、温控机房采用粘土多孔M5水泥砂浆砌筑，水泥砂浆灌孔。主防护顶为内凸结构。具体结构可参见加速器机房设计图（见附图5）。 1.2机房屏蔽设计参数概述 表6-2 加速器机房设计参数表 机房; 15MV加速器机房. 机房净尺寸（长×宽×高）; 9.4×8.0× 4 m. 主防护墙厚度; 2.9m. 副防护墙厚度; 1.6m、1.7m. 主防护墙宽度; 4.0m. 主防护顶厚度; 2.9m. 副防护顶厚度; 1.7m. 主防护顶宽度; 4.0m. 迷道内墙、外墙厚度; 1.2 m、1.5m. 操作室（长×宽×高）; 5.7×3.0×4.0 m. 迷道尺寸（长×宽×高）; 11.1×2.0×4.4m. 迷道防护门; 未设计. 迷道形状; 长“L”. 机房面积m2; 75.2. 机房容积m3; 300. 迷道容积m3; 89. 注：机房墙体、屋顶、迷道墙体为密度不小于2.35g/cm3的C50混凝土。 1.3 加速器屏蔽设计的评价方法 1.3.1蔽墙厚度的估算 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）标准给出的计算公式进行估算。 - 1.3.2 主防护屏蔽宽度的估算 对有用线束的屏蔽宽度核实，将考虑在最大照射野时所需屏蔽体的最大宽度，采用下式： YP=2[(a+SAD)×tanθ+0.3]………………………（6.1） 式中：Yp为机房有用线束主屏蔽区的宽度，m；SAD为源轴距，为1m；θ为有用线束的最大张角的一半，14°；Q=Q×tV为等中心点至“墙”的距离，m。 1.3.3 臭氧产生量估算 ①无通风时加速器室内臭氧浓度的估算 假设在辐射期间臭氧无分解，室内无通风，臭氧在辐照室内均匀分布，空气中臭氧的饱和浓度由下式计算： Q=Q×tV …………………………………（6.2） 式中：Q 为室内臭氧的饱和浓度，mg/m3；Q0为臭氧的辐射化学产额，mg/h；ta为臭氧的有效分解时间，取0.83h；为机房体积，m3。 对加速器而言，臭氧的辐射化学产额估算如下： Q0=0.42×D0×R×G…………………………（6.3） 式中: D0为距靶lm处的比释动能率，Gy/min；R为靶距室壁的距离，m；G为空气每吸收100eV辐射能量所产生的臭氧分子数，此处取10。 ②在通风条件下加速器室内臭氧随通风时间的变化估算： 加速器停机后通风t时刻的臭氧浓度Qt按下式计算 Qt=Q×e−(f×t'V)…………………………………（6.4） 式中：f为排风速率，m3·s-1；t通风时间，s；V治疗室容积m3。 1.4 对加速器机房屏蔽防护设计评价 1.4.1加速器评价参数 ①剂量率控制值H0：剂量率限值为2.5μGy/h； ②X射线最大能量：E=15MV，漏射系数0.001； ③标称吸收剂量率：4.0Gy·m2/min； ④散射面积：最大辐射野为40cm×40cm； 图6-2 加速器机房各计算点布置图 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）标准给出的计算公式以及医院加速器机房设计图纸，计算出各计算点的屏蔽厚度以及按设计厚度计算出各点的剂量率见表6-3。

表6-3  加速器机房所需屏蔽厚度计算结果

| 编号 | 屏蔽 单元 | 射线类型 | 剂量率控制值μSv/h | 距离 (m) | 散射角或斜射角 | 屏蔽透射因子B | 评价单位给出的施工屏蔽混凝土厚度（cm） | 建设单位设计给出的施工混凝土厚度（cm） | 按设计厚度估算出的剂量率 μGy/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （0-1）墙 | 主射线 | 2.5 | 8.9 | -- | 8.25×10-7 | 234 | 290 | 0.30 |
| 2 | （0-2）墙 | 散射线 | 1.25 | 8.8 | 300 | 3.17×10-5 | 139 | 170 | 0.018 |
|  |  | 漏射线 | 1.25 | 8.8 | 300 | 4.03×10-4 | 115 |  | 0.004 |
| 3 | （0-3）墙 | 主射线 | 2.5 | 8.9 | -- | 8.25×10-7 | 234 | 290 | 0.30 |
| 4 | （0-4）墙 | 散射线 | 1.25 | 8.8 | 300 | 3.17×10-5 | 139 | 170 | 0.018 |
|  |  | 漏射线 | 1.25 | 8.8 | 300 | 4.03×10-4 | 115 |  | 0.004 |
| 5 | （0-5）墙 | 漏射线 | 2.5 | 5.7 | -- | 3.38×10-4 | 118 | 170 | 0.06 |
| 6 | 迷道内墙 | 漏射线 | 0.5 | 10.5 | 300 | 2.30×10-4 | 107 | 110 | 0.38 |
| 7 | 迷道外墙 | 漏射线 | 2.5 | 10.7 | -- | 1.19×10-3 | 99 | 160 | 0.04 |
| 8 | （0-8）顶 | 主射线 | 2.5 | 6.2 | -- | 4.00×10-7 | 265 | 290 | 0.62 |
| 9 | （0-9）顶 | 散射线 | 1.25 | 7.5 | 300 | 2.30×10-5 | 144 | 170 | 0.025 |
|  |  | 漏射线 | 1.25 | 7.5 | 210 | 2.93×10-4 | 120 |  | 0.006 |
| 10 | （0-10）门 | X散射 | 0.5 | 8.5（10.5) | 450 | 0.062 | 10mmPb | 未设计 | ＜2.5 |
|  |  | γ射线 | 0.5 | 8.2（10.2) | 450 | 0.051 | 12mmPb |  |  |
|  |  | 中子 | 1.0 | 7.5(10.1) | -- | 0.056 | 110mm（含硼5%BPE） |  |  |

注：以上计算的各墙屏蔽厚度为2.35g/cm3的C50混凝土；

- 1.4.2 对加速器机房主防护墙宽度的核实 由设计尺寸和计算公式，可以计算出所需主防护屏蔽体的宽度，结果列于表6-4。 表6-4 主防护屏蔽体宽度核实结果 编号; 屏蔽 单元; 屏蔽 类型; 距离（m）; 计算的主防护 屏蔽体宽度 （cm）; 设计的主防护屏蔽体宽度 （cm）. 加速器; （0-1）墙; 主防护; 5.7; 344; 400. （0-3）墙; 主防护; 5.7; 344; 400. （0-8）顶; 主防护; 5.2; 320; 400. 说明：由表6-3~4结果可看出，15MV加速器机房工程设计给出的屏蔽厚度能满足加速器运行时的屏蔽需要；加速器机房采用长“L”型迷道（长＞7m），能够降低防护门口处剂量率；加速器机房的防护门必须委托有资质的单位按不低于本评价报告中所给出的屏蔽材料厚度制作，保证质量，且门缝搭接长度不小于门缝宽度的10倍。 设计的加速器机房主防护屏蔽体的宽度足够宽，即使在加速器以最大照射野照射的情况下也可以满足防护要求。 在建设单位贯彻落实以上措施后，加速器机房的屏蔽设计能达到辐射防护要求。 1.4.3 对加速器机房通风效能的评价 （1）臭氧浓度估算结果 加速器最大X射线能量15MV，机房容积为300m3，最大距离为4.5m，X射线输出4Gy/min。设通风速率为1500 m3 /h，则机房在通风条件下 室内臭氧随时间的变化估算值如表6-5。 表6-5 15MV加速器在通风条件下加速器室内臭氧随时间的变化估算（mg/m3） 15MV加速器机房; 通风时间（min）; 0; 1; 2; 5; 10; 30; 60. 臭氧 (mg/m3); 0.21; 0.19; 0.18; 0.14; 0.09; --; --. 由表6-5可知，加速器室内臭氧达到饱和后，在通风速率为1500 m3 /h条件下，10分钟之后即可将臭氧降到0.16mg/m3 以下，通风设施满足4次/h要求。 2、192Ir后装机房辐射屏蔽设计介绍和评价 医院新增后装治疗机一台，192Ir源强为10Ci，安置在放疗中心大楼一层。 2.1 192Ir后装机机房屏蔽设计概述 表6-6 后装机机房设计参数表 单元; 参数; 单元; 参数. 机房（长×宽×高）; 4.8×4.65×4.0m; 迷道（长×宽×高）; 4.8×1.2×4.0m. 北墙; 600砼; 控制（长×宽×高）; 4.8×3.0×4.0mm. 西墙; 600砼; 迷道内墙; 500砼. 东墙; 1600砼; 防护门; 6mmPb. 南墙; 600砼; 机房面积; 22m2. 顶棚; 600砼; 机房容积; 89m3. 2.2 后装机机房屏蔽设计的评价方法 K0=A⋅ΓR2…………………………………（6.5） 式中：K0为在距离为R(1m)时，空气比释动能率，mGy/h；A为放射源的活度，GBq；Γ为比释动能常数，对192Ir为0.13（mGy·m2/（h·GBq））；R为参考点到放射源的距离，m。 （1）初级γ射线的衰减倍数计算公式： K=K0K1…………………………………（6.6） 式中：K为到参考点的衰减倍数；K0为在距离为R=1m时，空气比释动能率，mGy/h；K1为参考点的控制比释动能率，2.5μGy/h。 （2）屏蔽墙厚度计算公式： K=2n………………………………………（6.7） D=n⋅HVP………………………………（6.8） 式中：n为半值层数；HVP为半值层；D为屏蔽墙厚度。医院设计最大使用10Ci的192Ir进行后装治疗，1m处的空气比释动能率为0.0481Gy/h，192Ir在铅中的半价层约为0.6cm，在混凝土中的半价层约为4.1cm。 2.3 对192Ir后装机机房屏蔽防护设计的评价 2.3.1 评价参数 192Ir的比释动能常数Γ为0.13mGy·m2/（h·GBq）；各屏蔽墙外30cm处控制比释动能率为2.5μGy/h；医院设计最大使用10Ci的192Ir进行后装治疗，1m处的空气比释动能率为0.0481Gy/h，192Ir在铅中的半价层约为0.6cm，在混凝土中的半价层约为4.1cm。按前述评价参数和评价公式，各墙计算点图6-5，所需屏蔽厚度列于表6-7。 图6-3 后装机房各计算点 表6-7 后装机房所需屏蔽厚度的计算结果 编号; 屏蔽 单元; 射线 类型; 控制比释动能率 μGy/h; 距离 (m); K值; 评价给出的屏蔽厚度(mm); 设计的屏蔽厚度(mm); 按设计厚度估算出的剂量率 μGy/h. 1; （0-1）墙; 主射线; 2.5; 2.70; 2.64×103; 466砼; 600砼; 0.26. 2; （0-2）墙; 主射线; 2.5; 2.50; 3.08×103; 475砼; 1600砼; ≈0. 3; （0-3）墙; 主射线; 2.5; 3.00; 2.14×103; 453砼; 600砼; 0.21. 4; （0-4）墙; 主射线; 2.5; 4.50; 1.20×103; 420砼; 600砼; 0.09. 5; 防护门; 漏射线; 2.5; --; 21.4; 5Pb; 6Pb; 0.67. 散射线; 59.4. 6; （0-6）顶; 主射线; 2.5; 3.90; 1.26×103; 422砼; 600砼; 0.12. 说明：表中距离为考虑放射源出源时距外墙30cm处的最小距离。 由表6-9的计算屏蔽厚度和设计给出的屏蔽厚度的对比中可看出，设计的后装机房各防护墙以及防护门屏蔽厚度足够厚。整体机房的屏蔽设合理可行。 2.4 通风系统的设计与评价 为了排出设备运行时产生的臭氧和氮氧化物等有害气体，在后装机房靠近东北墙角离室内地面约4m处设置通风孔，排风量不小于800m3/h，通风次数不少于3~4次/h，设置有一内高外低的斜穿副防护墙的贯穿排风管道，并通过排风管道排出室外。 3、X射线诊断机房辐射屏蔽设计介绍和评价 3.1 评价方法 （1）X射线衰减倍数计算 - ①初级X射线的衰减倍数计算公式： KX=W⋅T⋅UH⋅d2…………………………………（6.9） ②散射X射线的衰减倍数计算公式： Ks=W⋅T⋅U⋅ηs⋅AH⋅ds2⋅rs2⋅400…………………………（6.10） ③漏射X线衰减倍数计算公式：（副防护体的屏蔽厚度计算） Kl=ℏ⋅W⋅T⋅UH⋅d2⋅I………………………………（6.11） 式中：KX、Ks、Kl分别为初级、散射、漏射X射线的衰减倍数；W为放射设备的工作负荷，mA·min·Week-1；H为周剂量约束值，mSv·Week-1；d、ds、rs为分别为参考点到辐射源、辐射源到散射体和散射体到参考点的距离，m；A为X射线散射面积，m2；ηs为分别为散射系数；ℏ为漏射X射线的限值，本评价取1；I为X射线的管电流，mA ；T为居留因子；U为使用因子。 （2）X射线屏蔽厚度计算公式： S=TVT×lg(K)……………………………（6.12） 式中：S为初级、散射、漏射X射线屏蔽厚度，mm；TVT为初级、散射、漏射X射线的1/10值层厚度，mm。 3.2 X射线诊断机房屏蔽设计概述 医院新增DSA1台和模拟定位机1台，其中DSA机房位于新建放疗中心大楼三层，模拟定位机房位于新建放疗中心大楼一层。 （1） 屏蔽材料 DSA和模拟定位机机房四周墙体采用密度大于1.65g/cm3的实心砖墙作为屏蔽材料，用混合砂浆砌筑并敷面，内墙面（楼板）采用20mm厚硫酸钡水泥粉刷；天花板和地板均为密度大于2.35g/cm3的现浇C30混凝土（砼）作为屏蔽材料；防护门用相应当量的铅板作为屏蔽材料，观察窗用相应当量的铅玻璃作防护。具体参数见表6-8。 表6-8 DSA和模拟定位机房屏蔽参数表 机房名称; 机房尺寸 （长×宽×高）; 四周 墙体（mm）; 顶板（mm）; （地板）（mm）; 防护门 （观察窗）. DSA机房（三层）; 7.7×6.5×3.9 m; 370砖; 250砼; 2900砼; 4mmP b. 模拟定位机房（一层）; 6.8×5.8×4.0m; 370砖; 150砼; --; 4mmP b. 注：模拟定位机房顶板另涂刷了30mm硫酸钡水泥。 3.3 对DSA机房屏蔽防护设计的评价 3.3.1 评价参数 ①周剂量约束值H：放射工作人员为4×10-2mSv·Week-1；公=众为4×10-3mSv·Week-1；②工作负荷：根据医院规划，每天开展介入手术3台，每台手术累计曝光时间30min，在100kV，3mA的工作条件下，周工作负荷约为1350mA·min·week-1；③工作电压：V=100kV；④源皮距：SAD=100cm； ⑤散射面积：在SAD=100cm时，最大辐射野为40×40cm2；⑥使用因子U：对主射束：地板U=1；主防护墙壁U=0.25；顶棚U=0.1；对于漏、散射线：各方向U=1；⑦居留因子T：放疗中心机房控制室T=1外，其它场所T=0.25；非职业性照射人员、医院工作区、生活区、院外居民区T=1； 由公式（6.9）~（6.12）以及计算点图6-4，计算各屏蔽厚度见表6-9。 图6-4 DSA机房各计算点 表6-9 DSA机房所需屏蔽厚度的计算结果 编号; 屏蔽 单元; 射线类型; 周 剂 量 约束值mSv·Week-1; U 因 子; T 因 子; 距离 (m); K值; 评价给出的屏蔽厚度(mm); 设计的屏蔽厚度(mm). 1; （0-1）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.80; 1.46×103; 253砖; 370砖. 2; （0-2）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.46; 1.77×103; 260砖; 370砖. 3; （0-3）墙; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 3.80; 5.84×102; 221砖; 370砖. 4; （0-4）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.60; 1.63×103; 257砖; 370砖. 5; 外防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 4.30; 136.7; 3mmPb; 4mmPb. 6; 外防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 5.15; 93.2; 3mmPb; 4mmPb. 7; 外防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 5.15; 93.2; 3mmPb; 4mmPb. 8; 内防护门; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.10; 5.02×102; 3mmPb; 4mmPb. 9; 观察窗; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 3.80; 5.84×102; 3mmPb; 4mmPb. 10; 顶板; 主射线; 4×10-3; 0.1; 0.25; 3.20; 8.24×102; 154砼; 250砼. 11; 底板; 漏射线; 4×10-3; 1; 0.1; 2.50; 150.9; 130砼; 2900砼. 由表6-9的计算屏蔽厚度和设计给出的屏蔽厚度的对比中可看出，在各内墙面采用20mm厚硫酸钡水泥粉刷设计后，DSA机房各防护墙、顶棚、底板以及防护门屏蔽厚度足够厚。在建设单位贯彻落实以上措施后，机房的屏蔽设计能达到辐射防护要求。 3.4 对模拟定位机房屏蔽防护的评价 （1）评价参数 ①周剂量约束值H：放射工作人员为4×10-2mSv·Week-1 公 众为4×10-3mSv·Week-1 门口剂量率限值为2.5μGy/h ②工作负荷W： 1000 mA·min·Week-1； ③工作管电压： 120kV，对应的实心砖1/10值层厚度约为85mm；铅1/10值层厚度为0.72mm； ④源皮距SAD=1000mm； ⑤照射野为700cm2，散射系数取0.24%； ⑥使用因子U：对主射束：地板U=1；主防护墙壁U=0.25；顶棚U=0.1；对于漏、散射线：各方向U=1。 ⑦居留因子T：机房控制室T=1外，其它场所T=0.25；非职业性照射人员、医院工作区、生活区、院外居民区T=1。 图6-5给出了模拟定位机房各屏蔽层的编号，表6-10各屏蔽墙厚度计算结果。 图6-5 模拟定位机房计算点布置图 表6-10 模拟定位机房所需屏蔽厚度的计算结果 编号; 屏蔽 单元; 射线类型; 周 剂 量 约束值mSv·Week-1; U 因 子; T 因 子; 距离 (m); K值; 评价给出的屏蔽厚度(mm); 设计的屏蔽厚度(mm). 1; （0-1）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.50; 1.28×103; 264砖; 370砖. 2; （0-2）墙; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.50; 3.09×102; 210砖; 370砖. 3; （0-3）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.50; 1.28×103; 264砖; 370砖. 4; （0-4）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.70; 1.14×103; 260砖; 370砖. 5; 观察窗; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.00; 3.91×102; 3 mmPb; 4mmPb. 6; 内 防护门; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.50; 3.08×102; 3 mmPb; 4mmPb. 7; 外防护门; 主射线; 4×10-3; 1; 0.25; 4.95; 1.51×102; 3mmPb; 4mmPb. 8; （0-8）顶; 主射线; 4×10-3; 0.1; 0.25; 4.55; 3.62×102; 160砼; 150砼+30. 由表6-10的计算屏蔽厚度和设计给出的屏蔽厚度的对比中可看出，设计的模拟定位机机房各防护墙屏蔽厚度足够厚，顶棚粉刷30mm的钡水泥后能达到200mm砼的防护要求；即使在模拟定位机以最大照射野照射的情况下也可以满足防护要求；机房的观察窗和防护门设计合理可行。在建设单位贯彻落实以上措施后，机房的屏蔽设计能达到辐射防护要求。 3.5 对现有X光机房的辐射屏蔽设计介绍和评价 医院门诊楼一层放射科现有X光机1台。机房为已建机房，设备已正常运行。 3.5.1 屏蔽材料 医院新增X光机房四周墙体采用密度大于1.65g/cm3的实心砖墙作为屏蔽材料，用混合砂浆砌筑并敷面，内墙面（楼板）采用20mm厚硫酸钡水泥粉刷；天花板和地板均为密度大于2.35g/cm3的现浇C30混凝土（砼）作为屏蔽材料；防护门用相应当量的铅板作为屏蔽材料，观察窗用相应当量的铅玻璃作防护。具体参数见表6-11。 表6-11X光机房屏蔽参数表 机房名称; 机房尺寸 （长×宽×高）; 四周 墙体; 天花板; 防护门; 观察窗. X光机房; 7.2×4.5×3.0m; 370砖; 150砼; 3mmPb; 3mmPb. 说明：X光机房为已建项目，本次评价对其进行现场辐射监测评价。 3.5.2对新增X光机房防护性能的评价 2014年8月15日，评价单位对医院新增的X光机房周围辐射环境进行了现场验证监测。使用HB-3103A型γ辐射剂量率仪，能量响应为48 kV～3MV，由核工业放射性勘查计量站检定，校正因子0.9679，有效期在2014年2月～2015年2月。监测结果见下表6-12。 表6-12对X光机房工作场所及周围环境空气比释动能环境监测数据表 监测地点; 监测条件; 监测位置; 空气比释动能率(μGy/h); 监测位置; 空气比释动能率(μGy/h). 本底; 开机; 本底; 开机. HF81-3型光机; 125kV 200mA; 外防护门左; ---; 0.13; 操作室防护门左; ---; 0.14. 外防护门中; ---; 0.12; 操作室防护门中; 0.08; 0.15. 外防护门右; 0.09; 0.14; 操作室防护门右; ---; 0.16. 外防护门上; ---; 0.12; 操作室防护门上; ---; 0.17. 外防护门下; ---; 0.11; 操作室防护门下; ---; 0.15. 观察窗左; ---; 0.10; 操作位; 0.09; 0.10. 观察窗中; 0.08; 0.13; 操作室防护门前1m; ---; 0.12. 观察窗右; ---; 0.14; 走道; ---; 0.13. 注：各机房本底剂量率为0.07~0.09μGy/h，监测点为距墙30cm处位置。 小结：由表6-12现场监测数据可知，医院现有X光机在开机状态下，机房屏蔽体30cm处的周围环境X射线空气吸收剂量率均符合相关法规的要求。表明现有机房的观察窗、防护门和墙体的屏蔽设计能够满足辐射防护要求。 3.6 通风系统的设计与评价 由于X射线对空气的电离作用，射线装置开机时会产生少量的臭氧（O3）和氮氧化物（NOx）。这些气体累积到一定浓度后会对人体健康产生危害，因此各射线机房设计了机械排风设施。 X光机房在机房内离地面约3m处设置了一个400×400mm双百送风口，风量不小于500m3/h。机房通风管道直接与楼栋通风管道相连。机房通风口设置屏蔽补偿，在机房通风口处安装5mm“U”型铁板；DSA在手术状态下，由于手术消毒需要，排风扇打开的同时还需采用空调换气，连续排风的情况下，能够有效排出机房内少量的臭氧（O3）和氮氧化物（NOx）。 在连续通风的情况下，各机房能够满足机房内通风良好的要求。 4、核医学科工作场所辐射屏蔽设计介绍和评价 4.1 屏蔽设计 根据医院提供的核医学科设计图件，该项目防护屏蔽设计如下： SPECT机房四周墙体采用密度为1.65g/m3的370mm厚的实心砖作为屏蔽材料；源与废物储存室、分装和注射室和病人候诊室各墙体为500mm混凝土，顶棚、底板为密度为2.35g/m3厚600mm的C30混凝土； 4.2 核医学科内部装饰设计 核医学科控制区内的源与废物储存室、分装与注射室、病人候诊室和SPECT机房以及SPECT控制室、医用办公室室内墙面粉刷瓷漆，吊顶采用易去污的铝塑板，采用塑料（橡胶或PVC）板地面和塑料板贴脚，储源室装有防盗门窗。 4.2.1 核医学科运行后将配备以下防护设施或用品： （1）药物淋洗分装室安装一个自带屏蔽的双联不锈钢通风柜和通风过滤系统，一般为不锈钢外壳，内衬5mm厚铅板，分别用于131I和99mTc的分装、淋洗； （2）控制区SPECT机房、源与废物储存室、分装和注射室、病人候诊室均采用铅防护门、铅玻璃观察窗； （3）设有储源室、废弃物存放室、放射性固体废物贮存池或放射性固体废物桶； （4）辅助防护设备和个人防护用品。如注射防护屏和屏蔽台、铅砖、铅屏风、持物钳、防护手套、铅胶围裙、铅帽、铅围脖、铅防护眼镜和个人剂量计等； （5）设有三级放射性废水衰变池，每个池的净尺寸为2.01.01.0m（每个池净容积为2m3），衰变池各墙厚为200mm砼。 4.3 核医学科屏蔽防护设计的评价 4.3.1 场址和布局评价 新建核医学科位于放疗中心大楼三层，由西到东依次包含2间卫生间、1间源与废物储存室、1间分装与注射室、1间病人候诊室、1间甲状腺功能测定室、 1间SPECT机房以及其他医用办公室；病人用房位于四层。四层核医学科病人用房与三层核医学科用房设有专用通过，做到核医学科病人与其他人员分离的作用。高、低活区布局层次分明，医生、病人出、入口明显分开，放射工作场所诊断部分与治疗服药均形成相对独立区域。核医学科整体布局较合理。 4.3.2 各屏蔽体设计的评价方法 （1）计算点的空气比释动能率计算公式： H1=8.76×（1-g）×A×Γd2…………………………（6.13） 式中：H1为计算点的空气比释动能率，mGy/h；g为自由空气比释动能的辐射损失份额，对于射线能量范围为0.01~0.80MeV，取g=0；A为配制的每人份的最大放射性药物的活度，GBq；d为放射源值计算点的距离，m；Γ为比释动能率常数，mGy·m2/h·GBq。计算出计算点的空气比释动能率，由计算点的剂量率限值，再由十分之一值层法求出各屏蔽单元的厚度。 （2）放射源评价参数 源的活度：根据本次开展项目情况，125I粒子本身有包装屏蔽设施，89Sr注射液为提供商已分装好，是β放射源。以上2种放射性核素主要存放于贮源铅罐里，剂量较小，对放射工作人员产生的辐射影响较小。因此，主要考虑以最大购入量、分装、淋洗配制的Na131I原液和99Mo-99mTc发生器的最大活度来评价源与废物储存室、分装与注射室、病人候诊室和SPECT机房屏蔽评价主要以注射了131I、99mTc和18F放射液的病人为屏蔽对象。 因Na131I原液和99Mo-99mTc发生器均带有自身的包装屏蔽，设131I每次最大配制活度为0.37GBq（10mCi）、99Mo-99mTc为0.74GBq（20mCi）。以上配制的放射性药物近似视为点状源计算。 ①放射源：131I、99mTc ②放射源活度：131I为0.37GBq（10mCi）、99mTc为0.74GBq（20mCi） ③核素的γ射线能量：131I为0.364MeV、99mTc为0.141MeV ④距源1m处的剂量率：131I为0.0196mGy/h、99mTc为0.0561 mGy/h ⑤131I的TVT（Pb）、TVT（混凝土）分别为0.76cm、10.0cm；99mTc的TVT（Pb）、TVT（混凝土）分别为0.11cm、6.7cm （3）源与废物储存室屏蔽参数 131I一个包装活度为50mCi，正常情况下每次进药500mCi，每月进药2~3次；99Mo-99mTc发生器每柱活度为500mCi，正常情况下每次进药一个柱子，每次购置1个发生器柱。从放射性药品生产厂家运输到使用单位，均带有自身的包装屏蔽并放入铅罐内，并只在需要分装和淋洗时才将源罐打开，按照相关标准规定，贮源容器外表面100cm处空气比释动能率不得超过0.05mGy/h，考虑叠加影响。 （4）分装与注射室屏蔽参数 分装131I时，按最大操作一个包装活度为50mCi；淋洗99Mo-99mTc发生器时，按最大操作一个柱活度500mCi。淋洗分装在通风柜内进行，分装通风柜内衬5mm铅板，考虑通风柜对源的屏蔽效果；每个病人每次注射131I活度为10mCi，每个病人每次注射99mTc活度为20mCi，考虑多存一份药品。 （5）病人候诊室屏蔽参数 每个病人每次注射131I活度为10mCi，注射99mTc活度为20mCi。每个病人注射一定量的放射药物后，相当于一个小的放射源，据相关资料介绍，注射10mCi的131I后，病人体表1m处的剂量率约为16μGy/h；注射20mCi的99mTc后，病人体表1m处的剂量率约为24.6μGy/h。计算考虑在室内同时有3个病人的叠加影响。 （6）SPECT机房屏蔽参数 注射10mCi的131I后，病人体表1m处的剂量率约为16μGy/h；注射20mCi的99mTc后，病人体表1m处的剂量率约为24.6μGy/h。 4.3.3 核医学科各屏蔽防护设计评价 根据以上所述参数及核医学科实施中具体放射性药物用量，估算各屏蔽体厚度见表6-13。 表6-13 核医学科各屏蔽体厚度计算结果 工作场所; 屏蔽 单元; 放射活度 mCi; 源1m处 剂量率 mGy/h; 剂量率限值 μGy/h; 距离 m; 衰减 倍数; 评价给出的屏蔽厚度(mm); 设计的屏蔽厚度(mm). 源与废物储存室; 四周墙体; 131I：500 99mTc：500; 容器表面1m处0.05; 2.5; 1.0; 20; 130砼（131I）; 500砼. 顶棚; 1.0; 2.5; 8; 90砼（131I）; 600砼. 防护门; 2.5; 3.0; 2.2; 4Pb（131I）; 6 Pb. 放射性固体废物池; 四周墙体; 放射性固废; --; 2.5; 2.5; --; 500砼+5mm铅放射性废物箱. 顶棚; 3.0; --. 防护门; 3.0; --. 分装室; 四周墙体; 131I：50 99mTc：500; 131I: 0.098 99mTc: 1.40; 2.5; 1.5; 249; 160砼（99mTc）; 500砼. 顶棚; 1.0; 3.0; 156; 150砼（99mTc）; 600砼. 防护门; 2.5; 3.0; 4.4; 5 Pb（131I）; 6 Pb. 注射室; 四周墙体; 131I：20 99mTc：40; 131I: 0.0392 99mTc: 0.1122; 2.5; 1.5; 19.9; 87砼（99mTc）; 500砼. 顶棚; 1.0; 3.0; 12.5; 73砼（99mTc）; 600砼. 防护门; 2.5; 2.5; 2.5; 3Pb（131I）; 6Pb. 病人候诊室; 四周墙体; 131I：30 99mTc：60; 131I: 0.048 99mTc: 0.074; 2.5; 1.5; 8.5; 100砼（131I）; 500砼. 顶棚; 1.0; 3.0; 5.3; 75砼（131I）; 600砼. 防护门; 2.5; 2.5; 3.1; 4Pb（131I）; 6Pb. SPECT 机房; 四周墙体; 131I：10 99mTc：20; 131I: 0.016 99mTc: 0.0246; 1.0; 2.0; 4; 60砼（131I）; 370砖（260砼）. 顶棚; 1.0; 2.0; 4; 60砼（131I）; 200砼. 大防护门; 1.0; 4.0; --; 3 Pb; 6 Pb. 小防护门; 2.5; 5.5; --; 3 Pb; 6 Pb. 观察窗; 2.5; 4.0; --; 3Pb; 5 Pb. 说明：表6-13中给出的评价厚度是根据131I、99mTc、18F各房间的剂量率分别求出厚度取较大值。 则由表6-13计算结果可看出，设计的核医学科源与废物储存室、分装与注射室、病人候诊室和SPECT机房屏蔽设计能满足防护要求；由于分装和注射室在同一间房，建议分开使用以免叠加辐射。 4.3.4 分装通风柜的屏蔽和通风系统的评价 （1）分装通风柜的屏蔽 核医学科分装室安装一个成品双联分装通风柜，内衬6mm以上厚的铅板。淋洗分装时利用其原包装容器，通过分装柜操作手孔在分装柜内进行分装。分装的药液放置于容器（一次性口杯或注射器）内。 （2）通风系统 分装通风柜的顶部连接通风管道，其通风量能保证在通风柜半开条件下风速不小于1m/s，有效防止挥发气体和放射性气溶胶逸出工作室。高放通风管道应与其他通风管道分开。医院核医学科设置Φ300圆形PVC通风管道，密封连接直至屋面。在放疗中心大楼西面屋顶设排气管，高度5米，将室内废气排出室外。并在排风管口设置活性炭过滤装置或其他专用过滤装置。 4.3.5 放射性废水、废物收集和贮存系统 （1）三级衰变池评价 核医学科源与废物储存室、分装与注射室、病人候诊室和病人专用卫生间的废水用专用下水管与洗涤池和以上各室地漏相连，集中收集废水于三级衰变池中，经三级衰变池后排入医院总废水站。 核医学科废液产生量：根据核医学科日工作量，包括131I口服液、氯化锶注射液、99mTc酸钠注射液等废液每日约产生8升，年工作量约为250天，则年产生废液为2m3。 核医学科设有三级放射性废水衰变池，三个衰变池设置于住院大楼西南角地下，由进水至出水每个池的容积不小于2.0m×1.0m×1.0m（每个池净容积大于2m3），池壁、底板采用200mm钢筋混凝土结构，水泥砂浆掺防水剂，不渗漏。放射性废水管道全线不渗漏。 流入每个池的废水采用下进上出。第三级废水池的废水由其上部流出，流入医院总污水处理站。第三级废水池排出管道口为取样口，用于采用检测。废水经至少贮存核素中最长半衰期的10倍半衰期后方可排放。 由此可知，在采取相应的污染防治措施后，核医学科设计的三级放射性废水衰变池能满足放射性工作需要。 （2）放射源和放射性固体废物的收集与贮存处置 核医学科废物产生量：根据核医学科日工作量，包括一次性手套、一次性口罩、分液用杯子、一次性杯子、原液用完后的安瓿瓶、衬于托盘内的吸水纸、各种器皿工具以及去除放射性污染用的废弃物每日约产生60克，年工作量约为250天，则年产生废物为15千克。 ①储源室（固体废物间） 储源室用来暂存新进89Sr、125I、131I和99Mo-99mTc发生器柱以及废99Mo-99mTc发生器和剩余放射源原液。储源室严格按照表6-13进行施工设计。安装具有安全防盗性能的铁栏栅门和防辐射门（6mmPb当量）。进储源室时带原运输铅容器，每个包装上注明核素名称，并用专用的记录本进行登记并平稳有序地存放。同时，室内添置两个容积为0.5m×0.5m×0.5m、5mmPb放射性废物箱或者设计两个容积为0.5m×0.5m×0.5m、墙体为150mm砼、盖板为5mmPb的固体废物贮存池，用于贮存放射性固体废物。 ②放射性固体废物的收集与贮存处置：放射性液体的分装、淋洗、注射、口服和标记过程中产生的放射性固体废物，及时分类收集于内衬厚而结实的塑料袋扎严，谨防针头、碎玻璃等物刺破塑料袋，袋外所粘贴签上注明放射性核素名称、入库日期等，妥善无误后登记入库，至少放置时间达核素的10倍半衰期后，方可作一般医疗废物处理。 对于各核素混装的固体废物应以半衰期最长的核素来计算贮存期。 由此可知，医院设计的储源室各屏蔽墙厚度以及放射性废物箱容积能够满足核医学科日常工作需要，达到了辐射防护要求。 ## 三、新建项目对周围环境影响评价 1、职业照射人员和公众附加年有效剂量 剂量估算公式：按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算： HE⋅r=Dr×t×0.7×10−3(mSv) ……………………（6.14） 式中: HEr: X-γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv；Dr: X-γ射线空气吸收剂量率，μGy/h； t: X-γ射线照射时间，小时；0.7: 剂量换算系数, Sv/Gy。 2、各机房附加年有效剂量估算 2.1 加速器所致剂量估算 加速器在正常运行条件下，工作人员主要受到外照射的危害。根据医院运行规划情况，每天照射100野次，单次照射每野给予3Gy的剂量，加速器常规输出剂量率为4.0Gy/min，则每野次出束时间为52s，按一年工作250d，加速器每天出束时间按1.5h，则年累积出束时间为375h。取表6-3中控制室剂量率0.30μGy/h为放射性工作人员最大剂量率，取表6-3中顶部剂量率0.62μGy/h为非放射性工作人员最大剂量率。 同时，15MV加速器会应考虑感生放射性对工作人员所致剂量，加速器操作人员机头下方1m处停留3min，感生放射性剂量率按2.1μGy/h（相关资料）计算，每野次停留在机房内2min，剂量率按0.5μGy/h计算，由2名工作人员轮流操作，则每个工作人员附加年有效剂量（感生放射性剂量）为0.919+0.146=1.065mSv。 2.2 后装机所致剂量估算 后装机每周工作约为300min，一年50周，一年工作250h。放射性工作人员附加年有效剂量取表6-7中准备室0.21μGy/h进行估算，非放射性工作人员附加年有效剂量取表6-7中外墙0.26μGy/h进行估算。 2.3 介入治疗所致剂量估算 介入治疗人员因为需在机房内，X射线球管曝光情况下进行手术导管引导，受到的剂量相对较大。据文献资料显示，在不进行个人防护的情况下，单次冠状静脉造影可造成介入工作人员头部、胸部、腹部受照剂量达到130、92、188μSv。对比株洲市中心医院从事介入工作人员剂量约为2.74mSv/a，医院应做好介入治疗的防护措施，需穿戴铅围裙、铅帽、铅围脖等防护用品，可以有效减少受照剂量；非放射性工作人员所受剂量一般很低，基本上接近本底水平。DSA年工作时间约为300h。 2.4 其他X诊断机所致剂量 从事放射诊断的放射工作人员，主要受到射线穿过屏蔽体厚度贯穿辐射影响。在机房屏蔽体设计满足防护屏蔽的要求下，人员在操作室内进行操作，受到的剂量很小。在对病人进行X射线诊断时，应注意对病人做必要的防护。一般情况下，人员在操作室内进行，受到的剂量很小，基本上接近本底水平。 则由以上数据以及前述各屏蔽点剂量率估算值，得出各机房所致放射性工作人员附加年有效剂量以及公众附加年有效剂量见表6-14。 表6-14 各机房所致附加年有效剂量估算表 编号; 位置; 年受照射时间 h; 居留 因子 T; 空气比释动能率 (uGy/h); 年有效剂量（mSv/a）; 总年有效剂量（mSv/a）. 1; 加速器; 放射性人员; 375; 1; 0.30; 0.158; 1.143. 2.10; 1.065. 非放人员、公众; 1/4; 0.62; 0.04; 0.04. 2; 后装机; 放射性人员; 250; 1; 0.21; 0.023; 0.037. 非放人员、公众; 1/4; 0.26; 0.011; 0.011. 3; DSA; 放射性人员; 300; 1; --; 2.74; 2.74. 非放人员、公众; 1/4; --; ≈0; ≈0. 4; X光机; 放射性人员; 200; 1; --; ≈0; ≈0. 非放人员、公众; 1/4; --; ≈0; ≈0. 2.5 核医学科所致剂量估算 核医学科工作人员受到的附加剂量主要来源分装、注射药品时的外照射以及摄入放射性物质引起的内照射；非放射性工作人员以及公众、家属主要受到来自注射病人的外照射影响。具体的受照剂量应结合个人剂量监测和内照射剂量进行估算。 2.5.1主要参数 （1）分装、淋洗 核医学科分装、淋洗工作人员设有2名，分装、淋洗工作人员每周两天接触131I原液50mCi，年用量5.55×1011 Bq（15Ci）；99mTc一个500 mCi，年用量3.7×1011Bq（10Ci）。在内衬5mm铅挡板的分装淋洗通风柜内进行，躯干与放射源的距离为30cm，手指与放射源的距离为5cm，正常情况下，每日每名工作人员与131I源接触的时间为0.5h，一年人均接触100d，则每人年接触时间为50h；每日每名工作人员与99mTc源接触的时间为30min，一年人均接触80d，则每人年接触时间为40h。 （2）注射护士 a、99mTc注射室：注射室有护士2名，每次注射时间为30s，每次注射99mTc20mCi，距源1m处的剂量率为0.0561 mGy/h，注射时手指与放射源的距离为5cm，躯干与放射源的距离为60cm。日最多病人5人，人均年工作日100d，则护士手指年受照剂量为93.5mSv，全身为0.65mSv； b、131I一般为口服，每次服药10mCi，距源1m处的剂量率为0.0196mGy/h，拿药时手指与放射源的距离为5cm，躯干与放射源的距离为50cm，护士接触药品25s，日最多病人2人，人均年工作日100d（按两人算），则护士手指年受照剂量为10.9mSv，全身为0.11mSv； （3）扫描摆位 SPECT扫描诊断是在注射药物0.5h后进行，扫描时间一般为30~45分钟，技师与被检者平均接触距离为1m，摆位用时2min，扫描结束后帮被检者离开用1min，病人体表1m处的剂量率约为24.6μGy/h。每日按8人次，人均年工作日50天计算，技师年受照剂量为0.49mSv； （4）一般的医生、护士和公众 由于工程的防护屏蔽，一般的医生、护士在核医学科工作场所内工作所受的屏蔽泄漏辐射最大为1μGy/h，按每日接触时间2h计算，每人年工作100天，年受照剂量约为0.2mSv。考虑到人员在受辐射影响区域的居留因子（1/4），则一般医生、护士的年受照剂量为0.05mSv。公众主要受到来自病人的照射，应加强对注射病人、陪护家人防护知识的宣传，病人注射3个小时前避免坐公交，远离人口密集地。 2.5.2 外照射人均年有效剂量计算公式 （1）依据文献资料： 表6-15 1MBq单位放射性核素不同距离X、γ照射量率常数：（mSv·h-1） 距离 核素; 100cm处10ml玻璃瓶; 手持置于50ml玻璃杯中; 手持置于5ml注射器内; 砼的十分之一值层cm; 铅的十分之一值层cm. 99mTc; 2.24E-5; 7.70E-2; 3.54E-1; 6.7; 0.11. 131I; 6.36E-5; 2.23E-2; 1.13E-0; 10; 0.76. 表6-16 1MBq单位点状放射性核素不同距离X、γ照射量率常数：（mSv/h） 距离 核素; 100cm皮肤剂量; 30 cm皮肤剂量; 10 cm皮肤剂量. 99mTc; 5.4E-4; 8.2E-4; 9.0E-3. 131I; 3.4E-4; 4.2E-4; 4.4E-3. （2）放射性核素X或γ射线产生的外照射人均年剂量当量计算公式： D=（A×Γ×t）10TTVT…………………………（6.15） 式中：D为X或γ射线外照射人均年有效剂量当量，mSv；A为工作人员接触某一核素活度，MBq；Γ为某一核素单位距离γ照射量率常数，mSv·h-1·MBq；t为工作人员接触某一核素一年的工作时间，h；T为屏蔽层的厚度，cm；TVT为十分之一值层的厚度，cm。 表6-17 核医学科工作人员接受的年受照剂量估算值 核素或场所; 工况; A（MBq）; R（cm）; Γ; t（h）; T（cm）; TVT（cm）; 年有效剂量（mSv）. 131I; 分装 淋洗; 185; 30; 4.2E-4; 40; 0.5; 0.76; 0.854. 99mTc; 1850; 30; 8.2E-4; 70; 0.11; 0.002. 99mTc; 注射 口服; 手指年受照剂量为93.5mSv，全身为0.65mSv. 131I; 手指年受照剂量为10.9mSv，全身为0.11mSv. SPECT; 摆位 固定; 0.49mSv. 一般的医生护士; 0.05mSv. 说明：1、母牛发生器的剂量率较低在此可不加考虑；2、通风柜铅玻璃选用铅当量为5mm；3、注射器防护外罩和SPECT机房的铅屏风拟选用铅当量为4mm的；4、其他放射性核素由于其操作方式的自身屏蔽以及剂量少，主要为β衰变，对工作人员辐射影响甚少。 小结：由表6-14、表6-17的剂量估算值可知，放射性工作人员年剂量大部分在2mSv以下，介入治疗医师跟核医学科注射护士年有效剂量稍高但未超出本项目管理限值4mSv，建议工作中尽量穿防护服、戴防护手套，这样可减少所受剂量。非放射性工作人员、公众在0.1mSv以下。 职业照射工作人员所受剂量应参考每年度的实际监测数据为准。由医院往年个人剂量监测报告中（见附件18）的监测数据可知，医院现有放射工作人员的个人剂量都未超出管理目标值。 ## 四、潜在照射应急方案和措施 从我国放射事故统计的情况看，放射科发生意外情况的几率很小，因此，将从潜在危害较大的放射治疗分析潜在照射应急方案和措施。 由于加速器等各个放射治疗设备采取了辐射安全联锁措施，在正常运行过程中不会对周围人员造成不必要照射。当发生意外情况就有可能造成人员损伤，为此，需针对不同情况采取相应的应急措施。具体如下： （1）加速器、后装机治疗期间有人误留机房，操作人员发现后，应立即按下紧急开关，停止出束或强迫回源。 （2）工作人员进行摆位或其他工作前准备时、在机器进行检修和调试时，控制室操作人员误启动机器或出源时，一旦发现可就近按动治疗床旁、机器或机房其他应急按钮，终止加速器或后装机出束或出源。 （3）对患者进行诊断或治疗过程中出现不能自动终止照射，则应立即按下急停开关、切断电源或强制回源，终止照射。 （4）后装照射中，如发生卡源事故，应立即进入室内手动回源，把病人移出机房，关闭防护门，报告院领导，请专业人员处理卡源事故。 （5）贮源间应安装防盗门，并随时警惕放射源的安全。发生放射源遗失、被盗事故或其他意外事故，应立即报告环保、卫生等相关部门，迅速将放射源找回。 （6）防止给患者注射药物时泼洒，医技人员应慎重操作；避免事故性医疗照射。每次认真测量放射源的活度浓度，和给予患者适宜的剂量，以避免事故性医疗照射。 对放射工作人员进行放射治疗工作做到以下几点： （1）放射治疗必须建立处方管理制度，只有具有资格的处方医师才可申请X射线治疗。处方医师必须根据病人状况进行X射线治疗的正当性分析与判断，避免不正当的X射线治疗。 （2）操作者不得擅自拆除辐射安全与联锁设备。当维修需要时，必须经过负责人员同意， 并在控制台醒目告示治疗机正在维修。维修后及时恢复安全与联锁设备，检验其控制功能正常，并经负责人员确认后才可进行放射治疗照射。 （3）治疗机照射时，除患者外，治疗室内不应有其他人员滞留。 （4）放射治疗必须经常、定期核查治疗机的辐射输出量，保障患者靶区组织所接受的吸收。 医院要严格按照《放射治疗机房设计导则》（GB/T17827-1999）和《医用电子加速器卫生防护标准》（GBZ126-2011）等标准实施，以满足辐射防护的要求。 ## 五、放射防护管理措施评价 1、 个人防护用品 医院现有部分工作人员防护用品，根据医院防护诊疗业务发展需要，另外还需购置一定数量的辐射防护用品及检测仪器，见表6-18。 表6-18 医院现有和需购置的防护用品清单 说明; 名称; 数量; 名称; 数量. 现有防护用品; 铅衣; 4套; 热释光计量仪; 8台. 需配置; 核医学科; 铅废物箱; 4个; 注射器防护套; 3套. 注射防护车（屏）; 1台; 铅罐; 4个. 铅衣; 4套; 铅眼镜; 4付. 铅手套; 6副; 铅围裙; 2套. 固定式剂量报警仪; 1台; 便携式剂量报警仪; 1台. 介入室; 固定式剂量报警仪; 1台; 便携式剂量报警仪; 1台. 铅衣; 1套; 铅手套; 2副. 铅眼镜; 1付; 铅围脖; 1套. 放疗中心; 铅衣; 3套; 铅眼镜; 3付. 铅手套; 3副; 铅围裙; 3套. 固定式剂量报警仪; 1台; 便携式剂量报警仪; 1台. 需要配备一定数量的病人防护用品，每个机房铅衣一套. 2、 辐射安全防护管理机构 ① 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和有关法律法规的规定，成立了以主要负责人为组长的辐射防护安全防护管理小组，负责全院的辐射安全管理、培训、检查、防护设施巡查的管理工作（见附件2）。 ②设置了辐射防护工作专职技术人员，负责整个医院的辐射防护与安全工作。 3、辐射安全管理制度 建立、健全和严格执行安全管理制度是防止潜在放射性事故的重要措施，永州湘南医院辐射安全防护管理制度有： ①辐射安全防护管理规章制度 ②射线装置操作室规章制度 ③DR机房管理制度 ④放射科特殊造影及介入检查工作制度 ⑤CT室工作制度 ⑥放射性同位素管理制度 ⑦后装治疗机房操作管理制度 ⑧放射性事故管理制度 ⑨直线加速器安全操作规程 以上制度见附件4～附件12，上述管理制度和操作规程只能满足医院目前的辐射工作。需按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号（2005）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护部令第3号（2008）等现行要求修改，还应补充制定日常辐射监测方案、设备检修维护、放射性工作人员健康体检等制度。 3.1 事故报告制度与事故应急预案 医院制定了《放射性同位素与射线装置辐射事故应急预案》（见附件3），严防超剂量照射事故的发生。一旦发生，科室领导要立即报告院领导，并尽快报告当地环保部门，最迟不得超过2小时。当人体受超剂量照射时，要立即报告相关行政主管部门，迅速安排人员接受医学检查或救治。 3.2 放射工作人员的管理 医院应按规定组织放射工作人员定期接受职业健康体检、法规教育和放射防护知识培训。放射工作人员作好就业前体检，符合《放射工作人员健康标准》（GBZ98-2002）规定者，方可从事放射工作，就业后定期每年一次医学检查；医院放射工作人员应持放射工作人员资格证上岗并按规定佩带个人剂量计；检查和评估工作人员的个人剂量，建立个人剂量档案，工作人员年满75岁之前，应为其保存职业照射记录。工作人员停止辐射工作之后，其照射记录至少保存30年。 3.3 技术能力 该院放射科现从事放射性工作人员有6名。根据新增项目情况，拟新增放射工作人员技师3名、护士10名、物理师2名、工程师1名、阅片师2名和医生5名（见附件16）。具体人员分配，新项目运行后才能确定。现有人员能满足目前的辐射工作需要。现有放射工作人员多次进行了辐射防护知识培训，并做到了持证上岗，人员组成上能适应当前医院所开展的放射性临床诊断的工作。医院新增放射工作人员，上岗前必须参加环保部门认可的辐射防护知识培训，取得上岗证才能上岗。 ## 六、竣工验收一览表 永州湘南医院核技术利用扩建项目竣工后，在试运行三个月内向环境保护主管部门申请三同时竣工验收，环保投资一览表见表6-19，新增个人防护清单验收表6-20， “三同时”竣工验收项目见表6-21。 表6-19 环保投资一览表 序号; 环保措施; 投资估算. 1; 新建机房建设; 600万元. 2; 大、小防护铅门、; 50万元. 3; 门机联锁装置、工作状态指示灯; 10万元. 4; 环保培训、放射健康体检、剂量监测等措施; 10万元. 5; 个人防护用品（铅衣、个人剂量报警仪等）; 50万元. 表6-20新增个人防护清单验收 说明; 名称; 数量; 名称; 数量. 需配置; 核医学科; 铅废物箱; 4个; 注射器防护套; 3套. 注射防护车（屏）; 1台; 铅罐; 4个. 铅衣; 4套; 铅眼镜; 4付. 铅手套; 6副; 铅围裙; 2套. 固定式剂量报警仪; 1台; 便携式剂量报警仪; 1台. 介入室; 固定式剂量报警仪; 1台; 便携式剂量报警仪; 1台. 铅衣; 1套; 铅手套; 2副. 铅眼镜; 1付; 铅围脖; 1套. 放疗中心; 铅衣; 3套; 铅眼镜; 3付. 铅手套; 3副; 铅围裙; 3套. 固定式剂量报警仪; 1台; 便携式剂量报警仪; 1台. 需要配备一定数量的病人防护用品，每个机房铅衣一套. 表6-21 竣工验收一览表 项目; 项目内容; 内容; 完成时间. 主体工程; 加速器、DSA、模拟定位机、核医学科机房屏蔽体厚度; 施工厚度是否达到设计要求，机房外30cm处关键点位辐射水平小于2.5μSv/h。; 主体工程完工后. 防护门、观察窗; 15MV加速器防护门; 尺寸不小于12mmPb+110mm（含硼5%BPE）；防护门外30cm处辐射水平小于2.5μSv/h；是否有门机联锁装置; 与设备安 装同步进行. 后装机防护门; 尺寸不小于6mmPb；防护门外30cm处辐射水平小于2.5μSv/h；是否有门机联锁装置. 模拟定位机、DSA防护门、观察窗; 防护门和观察窗厚度不小于4mmPb当量；搭接长度大于缝隙宽度的10倍要求. 警示标识、规章制度; 墙及防护门上; 各机房防护门上方设置工作状态指示灯；防护门张贴电离辐射警示标识，完善现有规章制度并上墙. 放射人员培训、个人剂量监测制度以及年度评估报告; 放射工作人员管理; 新增人员及时参加环保部门组织的放射工作人员培训，及安排工作人员进行个人剂量监测；建立放射工作人员健康档案。; 每年进行. 放射性废液、放射性固废; 三级衰变池、铅废物箱; 三级衰变池尺寸：2.0m×1.0m×1.0m（每个池净容积大于2m3） 2个铅废物箱6mmPb; 与主体工程同 步建设. 废气; 排出少量臭氧、氮氧化物; 加速器机房排风量＞1500m3/h 后装机房排风量＞800m3/h X射线机房排风量＞500m3/h; 与主体工程同 步建设. 结论与要求 一．结论 1、永州湘南医院核技术利用扩建项目包括：新增X光机1台，属Ⅲ类射线装置；新建放疗中心大楼一层新增15MV直线加速器（Ⅱ类射线装置）1台、模拟定位机（Ⅲ类射线装置）1台、使用10Ci192Ir放射源的后装机1台，属Ⅲ类源；三层新建介入中心新增DSA（Ⅱ类射线装置）1台；三层新建核医学科包含：1处乙级开放型放射性工作场所，使用131I同位素，年使用量15Ci；使用99Mo-99mTc发生器，年使用量10Ci；使用125I粒子，年使用量3Ci；使用89Sr同位素，年使用量0.5Ci；新增SPECT1台。永州湘南医院配置的射线装置和同位素应用，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护原则。 2、通过对新建项目周围环境的调查结果表明，该项目场址的环境X-γ辐射剂量率接近该地区的本底水平，在医院认真按照国家有关标准规定进行设计，各项污染防治措施落实到位后，才有效控制项目对工作人员及周围公众成员的辐射影响。从辐射环境保护方面论证，本项目选址是基本可行。 3、通过对新建加速器、后装机房的剂量估算，对工作人员可能造成的个人最大附加年有效剂量为1.143mSv（加速器），未超出本项目管目标值2 mSv/a，对公众人员可能造成的个人最大附加年有效剂量为0.04mSv（加速器），未超出本项目管目标值0.2 mSv/a；通过对比分析，在手术有屏蔽防护的情况下， DSA对工作人员可能所造成的个人最大附加年有效剂量为2.74 mSv，对公众可能所造成的个人最大附加年有效剂量接近于零，未超出本项目管理目标值4mSv/a、0.2mSv/a。所设计加速器、后装机和DSA机房屏蔽能满足防护的要求。 4、核医学科使用131I、99Mo-99mTc发生器、125I、89Sr等放射性同位素，通过对核医学科外照射剂量估算，分装淋洗工作人员个人附加年有效剂量为0.854 mSv、注射护士个人全身附加年有效剂量为0.65mSv、SPECT机房摆位、固定技师个人附加年有效剂量为0.49mSv；放射工作人员个人附加年有效剂量都低于本项目管理目标值2 mSv/a；非放射性工作人员、公众个人最大附加年有效剂量为0.05 mSv。因此，从环境保护、辐射防护角度考虑，该项目是可行的。 5、医院新增X光机房严格按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求进行了设计。机房面积都不小于24m2，评价单位对医院新增X光机在开机状态下进行了现场监测，监测结果表明机房屏蔽体30cm处的周围环境X射线空气吸收剂量率均符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）等相关法规的要求。机房的门、窗设计合理，并有其所在墙壁相同的防护厚度，机房门外将设有电离辐射标志，并安设醒目的工作指示灯，机房通风保持良好。 6、医院放射科现有铅衣4套和个人计量仪8台；新项目建成运行后，医院放疗中心和核医学科根据需要配备相应个人防护用品。医院按报告表中提出的要求增加个人防护用品以满足辐射工作需要。配备后能满足医院的放射性工作的开展。 7、目前该院现从事放射性工作人员有6人。现有放射工作人员进行了多次辐射防护知识培训，做到了持证上岗。根据新增项目情况，拟新增放射工作人员技师3名、护士10名、物理师2名、工程师1名、阅片师2名和医生5名，在医院配备以上放射工作人员后能够满足新开展的核技术项目。新增放射工作人员上岗前必须参加环保部门组织的辐射防护知识培训，取得上岗证方可上岗。 8、医院成立了以主要负责人为组长的放射防护安全管理机构，并有专人负责。放射科制定了射线装置管理制度、事故管理制度、安全操作规程以及工作人员责任制度等相应的制度和规程。 综上所述，永州湘南医院核技术利用扩建项目实施符合相关标准中的有关规定，因此，医院认真贯彻落实本报告表中提到的环保措施后，从环境保护、辐射防护角度考虑，该项目的开展是可行的。 2、建议和要求 1、新建项目运行后，要认真贯彻执行放射性污染防治的各项要求，落实各项制度和措施。所有放射工作人员必须经放射防护知识培训并取得了《放射工作人员证》后方能上岗，并应按照《放射工作人员职业健康管理办法》的规定，充实并完善个人剂量监测和职业健康监护的内容。 2、医院制定的各放射性工作制度应及时上墙，明确工作岗位责任。各拟建机房门口都要建立“电离辐射”标志牌，以引起公众的注意，以及做好工作指示灯、安全联锁、警示标志、工作状态指示等辐射安全措施。 3、为了防止加速器、后装机工作时，有人误留或误入机房内而受到意外辐射伤害，必须在机房和迷道内安装闭路监视系统。控制台与安全门采用自动联锁保护装置，并定期进行检查和维护。 4、项目运行后，建设单位应定期对周围环境实施监测，如果发现射线泄露，应立即停止项目运行，查找泄露的原因，及时采取补救措施，并向环保主管部门汇报，在问题未得到彻底解决之前，不得开机运行。 5、新建项目竣工后，应及时向环境保护主管部门申报、验收。新项目试运行三个月之内，根据相关法规的规定，应进行环保“三同时”验收。 6、加速器等放射诊疗设备机房的防护门及铅玻璃观察窗可委托有资质的单位按不低于本评价报告所给出的屏蔽厚度制作，保证质量，并解决好防护门中缝搭接、门墙以及墙（铅玻璃观察窗）窗搭接的防护问题。

表7　审　批

| 主管单位环保机构预审意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 市（地区）环保部门意见 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |
| 省级环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |