建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称： 湘潭市中心医院核技术利用改扩建项目

建设单位：           湘潭市中心医院

编制单位：重庆宏伟环保工程有限公司

编制日期：二〇一四年十一月

表1  项目基本情况

| 项目名称 | 湘潭市中心医院核技术利用改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘潭市中心医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘 平 |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 陈芙蓉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湘潭市雨湖区和平路120号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13017320698 |  |  | 组织机构代码 |  | 44533970-1 |  | 邮政编码 |  | 411100 |  |
| 项目地点 | 湘潭市中心医院心血管大楼三楼及核医学科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 核技术利用项目总投资 (万元) |  | 250 | 核技术利用项目环保投资(万元) |  |  | 30 |  | 投资比例 |  |  | 12% |
| 项目性质 |  | □新建 √改扩建 □其它 |  |  |  |  |  | 占地面积 (平方米) |  |  | / |
| 应 用 类 型 |  | 放射源 （类别） |  |  | 非密封放射性物质工作场所 （等级） |  | 射线装置 （类别） |  | 其它 |  |  |
|  |  | / |  |  | 乙级工作场所 |  | Ⅲ类（2台） Ⅱ类（2台） |  | / |  |  |
| 项目概述（建设单位的简要情况、占地面积、规模和任务的由来） 1.1 建设单位概述 湘潭市中心医院创建于1900年（清光绪二十六年），其前身是由美国长老创办的“美国长老会湘潭惠景医院”，1990年更名“湘潭市中心医院”。医院位于湘潭市和平路120号。医院遵循“以病人为中心，景仰生命，惠济百姓”的医院文化主旨，开设了34个临床专科29个医技科室及6个临床研究室。设备精良，拥有全数字化的医学影像科、现代化的试验室设施、配套齐全的各专科诊疗设备、全净化手术室和供应室、网点遍布的气动物流系统等现化的配置。省重点学科心血管内科介入技术省内驰名，年介入手术2000余台次，居省内前三。生殖与遗传中心技术跻身国内先进水平。肝胆普外科、内分泌代谢科、血液肿瘤科、骨科、神经外科为市重点学科，脊柱外科、感染内科为市内特色专科。 医院目前使用Ⅲ类、Ⅳ类放射源（分别为192Ir和241Am）、核医学科（使用核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 续表1 项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 素：99mTc、89Sr、32P、153Sm、131I）、4台Ⅱ类医用X射线装置，18台Ⅲ类医用X射线装置，详细情况见表1-1（a）和1-1（b）： 表1-1（b） 医院已许可的现有放射诊疗设备及放射性核素 分布与分类情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 生产厂家; 数量; 使用科室; 类型. 1; 医用直线加速器; BJ-613型; 北京生产; 1; 放疗科; Ⅱ类. 2; 血管 造影机; GE-Advantx; /; 1; 放射科; Ⅱ类. 3; 平板血管造影机; GE-Innova 3100-IQ型; /; 2; 介入室; Ⅱ类. 4; 小型 C臂机; Ziehm 800型; /; 1; 脊柱外科; Ⅲ类. 5; 模拟 定位机; BMD-2型; 北京生产; 1; 放疗科; Ⅲ类. 6; CT机; Brillianc型; 飞利浦; 1; 放射科; Ⅲ类. 7; CT机; ULTRAZ型和Lightspeed型; 马可尼公司和美国GE; 2; 放射科; Ⅲ类. 8; 乳腺机; GE-700T型; /; 1; 放射科; Ⅲ类. 9; 碎石机; HB-Ism型; 湛江生产; 1; 泌尿外科; Ⅲ类. 10; 牙片机; IKIX 70型; 德国生产; 1; 口腔科; Ⅲ类. 11; 胃肠机; GE-TX-Ⅲ型; /; 1; 放射科; Ⅲ类. 12; 岛津遥控胃肠机; Sonialvision Safire 17型; 岛津; 1; 放射科; Ⅲ类. 13; DR机; DR-7100型; 柯达; 1; 放射科; Ⅲ类. 14; DR机; DR-3500型; 柯达; 2; 放射科; Ⅲ类. 15; DR机; DR-5100型; 柯达; 1; 放射科; Ⅲ类. 16; X光机; GE-R-500B型; /; 1; 放射科; Ⅲ类. 17; 床旁机; Poing-of-Care CR-ITX550; 柯达; 1; 放射科; Ⅲ类. 18; 床旁机; PHILIPS Practix160; /; 1; 放射科; Ⅲ类. 19; 床旁机; MULTIMOBIL 10; 西门子; 1; 放射科; Ⅲ类. 续表1-1（b）医院已许可的现有放射诊疗设备及放射性核素 分布与分类情况一览表 序号; 工作场所名称; 核素名称; 日等效最大操作量（Bq）; 场所 等级. 1; 核医学科; 99mTc; 2.22×107.; 乙. 2; 核医学科; 89Sr; 1.84×106; 丙. 3; 核医学科; 32P; 2.96×108; 乙. 4; 核医学科; 153Sm; 5.55×109; 甲. 5; 核医学科; 131I; 5.5×109; 甲. 序号; 工作场所 名称; 核素; 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数; 类别. 1; 肿瘤放疗 中心; 192Ir; 3.7×1011; Ⅲ类. 2; 核医学科; 241Am; 3.7×109; Ⅳ类. 上述装置和放射源的使用已通过湖南省环境保护厅的审批，详见湘环评表[2007]196号（详见附件十七），并于2013年8月重新申请取得了湖南省环境保护厅颁发《辐射安全许可证》（许可证编号【00115】，附件三），内容为使用Ⅲ类、Ⅳ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用乙级非密封放射性工作场所。 近年来，随着医疗服务对象的扩大及人民群众对医疗服务质量要求的提高，为提高医院对疾病诊疗能力和医院竞争力，湘潭市中心医院拟开展“核技术利用改扩建项目”，具体内容如下： 1、现因病人就诊需要，改扩建核医学科，新增核素18F（属于乙级非密封放射性工作场所）。 2、本次医院拟购置Ⅱ类射线装置2台（DSA），已增Ⅲ类射线装置2台（PET/CT与移动DR）。核医学科改扩建完成，补办环评手续，具体情况如下表1-2： 表1-2 医院拟购置射线装置情况一览表 序号; 射线装置 规格型号; 参数; 类别; 数量; 位置. 1; PET/CT; 140kV、30mA; Ⅲ类; 1; 核医学科大楼一楼. 2; 移动DR; 70kV、5mA; Ⅲ类; 1; 放射科三楼. 3; DSA; 125kV、1500mA; Ⅱ类; 2; 心血管大楼三楼心导管室. 由于医院X射线装置和核医学科在使用过程中将产生电离辐射，对湘潭市中心医院辐射工作人员和非辐射工作人员、公众成员造成一定的影响。为保护环境、保障工作人员和公众成员的健康，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》的相关规定，该项目的建设应进行电离辐射环境影响评价。由于核医学科大楼主体工程已经建设完毕，因此核医学科属于补办环评手续。湘潭市中心医院委托重庆宏伟环保工程有限公司开展医用X射线装置辐射环境影响评价以及核医学科补办的辐射环境影响评价。我公司接受委托后，在现场踏勘、收集资料的基础上编制了本环境影响报告表。 |

表2  放射源

| 核素名称 | 活度（Bq） | 放射源编码 | 贮存地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

表3  非密封放射性物质

| 核素名称 | 物理、化学 性状 | 日等效最大操作量(Bq) | 年最大用量（Bq） | 操作方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18F | 液态 | 3.7×109 | 8.954×1011 | 简单操作 | 外购后 立即使用 |
| 合计 |  | 3.7×109 | 8.954×1011 |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |

表4  射线装置

- (一)X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 型号 | 管电压 （kV） | 输出电流(mA) | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PET/CT | 140 | 30 | 核医学显像诊断 | 核医学科 （已经购置） |
| DSA | 125 | 1500 | 介入手术 辅助诊断 | 心血管大楼三楼 （拟购2台） |
| 移动DR | 70 | 5 | 放射科 医疗诊断 | 放射科三楼 （已经购置） |
| 以下空白 |  |  |  |  |

注：表中所列PET/CT在CT模式下将使用X射线扫描，属医用诊断X射线机。

根据医院提供资料，尚无法确定PET/CT有无校正源及含放射源种类，本环评不包含放射源的评价。医院在确定具体生产厂家及型号后，若有校正源应另行对放射源进行评价。

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 序号 | 废弃物名称 | 放射性核素 名称 | 废物形态 | 最大活度 | 排放口浓度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 计划处置方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含放射性核素的废水、废液、固废 | 18F | 液态 | / | 总β<10Bq/L 总α<1Bq/L | / | / | 放射性废水经衰变池衰变后进入医院废水处理站处理后达标排放； 未用完的瓶装废液置于放射性废物暂存室，经10个以上半衰期，作为一般医疗固废处理。 |
| 2 | 制剂瓶、注射器、吸水纸、药棉、手套等 | / | 固态 | / | 比活度＜2×104Bq/kg | / | / | 衰变铅桶 交有医疗垃圾处理资质的单位处理 |
| 3 | 放射性废气 β气溶胶 | / | 气态 | / | / | 微量 | / | 经通风装置经过活性炭吸附由管道排入大气 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）

和活度（Bq）。

表6  保护目标与评价标准

一、保护目标 项目所在地介绍： 本项目拟购的2台DSA，改扩建核医学科（新增1种核素：18F，日等效最大操作量为3.7×109 Bq），新增移动DR、PET/CT各一台。两台DSA均安装在心血管大楼三楼，DSA机房楼上为心血管监护病房，楼下为120调度室（心血管大楼为新建大楼，三楼预留为手术室，两间DSA机房相邻在一起，DSA机房原位置为空置房间）；心血管大楼位于医院东北侧，西侧约6米为医院行政办公楼，西北侧约10米为停车坪，东北侧为救护车停车坪，东侧约10米为学生宿舍，东南侧约20米为儿童门诊大楼。改扩建核医学科位于医院南侧，为独立的一栋2层的楼房（改扩建地是在原有的核医学科基础上修建的，项目地质原为空地），核医学科大楼东侧约7m为6层的居民楼房，南侧约4m为2层的居民楼房，南侧约28m为6层的五星花园小区，南侧约4m为6层的居民楼房，西侧约24m为太平间，西北侧约23m为放射科，北侧约45m为19层的住院大楼。衰变池位于核医学科南侧坝地下。移动DR暂时位于放射科三楼。 环境保护目标：该医院从事放射诊疗和核医学科的工作人员及科室外活动的其他非辐射工作人员、公众人员。详情见表6-1. 表6-1 环境保护目标一览表 机房名称; 机房位置; 方位; 环境保护目标; 备注. DSA; 心血管大楼三楼; --; 放射工作人员; 电离辐射. --; 公众人员; 电离辐射. 东南侧; 相距约20米为 儿童门诊大楼; 电离辐射. 东北侧; 控制室; 电离辐射. 西北侧; 过道; 电离辐射. 西南侧; 配电间; 电离辐射. 楼上; 心血管监护病房; 电离辐射. 楼下; 120调度室; 电离辐射. 核医学科; 核医学科大楼一楼; --; 放射工作人员; 电离辐射. --; 公众人员; 电离辐射.

| 续表6 保护目标与评价标准 |  |
| --- | --- |
| 续表6-1 环境保护目标一览表 机房名称; 机房位置; 方位; 环境保护目标; 备注. 核医学科; 核医学科大楼一楼; 东侧; 相邻为原核医学科，大楼东侧约7米为6层居民楼，滞留人数约50人; 电离辐射. 南侧; 约4米为居民楼群，滞留人数约70人; 电离辐射. 西侧; 约24米为太平间; 电离辐射. 西北侧; 约23米为放射科; 电离辐射. 北侧; 约45米为19层住院大楼; 电离辐射. PET/CT; 核医学科一楼; --; 放射工作人员; 电离辐射. --; 公众人员; 电离辐射. 东侧; 楼梯间; 电离辐射. 南侧; 操作一室; 电离辐射. 西侧; 过道、注射一室; 电离辐射. 北侧; 服务台; 电离辐射. 楼上; 办公室; 电离辐射. 二、评价范围 按照《辐射环境管理导则 核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》）（HJ/T 10.1-1995）的相关规定，并结合该项目辐射装置为能量流污染的特征，根据能量流的传播与距离相关的特性，本项目评价范围以各射线装置机房为中心半径50m的区域。 三、评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 ①剂量限值 1）剂量限值 第4.3.2.1款，应对个人受到的正常照射加以限值，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。 2）剂量限值 第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv作为职业照射剂量限值。 根据本项目情况，确定本项放射工作人员管理目标值为2mSv，考虑从事介入治疗的放射工作人员需要在设备曝光情况下在床旁操作，其年管理目标值为4mSv。 第B1.2款 公众照射实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不超过下述限值：年有效剂量，1mSv，本项目取其十分之一即0.1mSv/a作为管理目标值。 ②表面放射性污染的控制 工作人员体表、内衣、工作服、以及工作场所的设备和地面等表面放射性污染的控制应遵循附录B（标准的附录B）B2所规定的限值要求。 工作场所的表面污染控制水平如表6-2所列。 表6-2 工作场所的放射性表面污染控制水平 单位：Bq/cm2 表 面 类 型; β放射性物质. 工作台、设备、墙壁、地面; 控制区1); 4×10. 监督区; 4. 工作服、手套、工作鞋; 控制区; 4. 监督区. 手、皮肤、内衣、工作袜; 4×10-1. 1）该区内的高污染子区除外. ③非密封源工作场所的分级 辐射工作场所分类按照附录C（标准的附录C），将非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量的大小分级。 表6-3 非密封源工作场所的分级 级 别; 日等效最大操作量/Bq. 甲; >4×109. 乙; 2×107~、4×109. 丙; 豁免活度值以上~2×107. ④放射性物质向环境排放的控制 第8.6.2款，不得将放射性废液排入普通下水道，除非经审管部门确认是满足下列条件的低放废液，方可直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道，并应对每次排放作好记录： （a）每月排放的总活度不超过10ALImin(ALImin是相应于职业照射的食入和吸入ALI值中的较小者； （b）每一次排放的活度不超过1ALImin，并且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 （2）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930-2010） 第5.2.1条 非密封源的操作应根据所操作的放射性物质的量和特性，选择符合安全与防护要求的条件，尽可能在通风橱、工作箱或手套箱内进行。 （3）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120－2006） 标准适用于临床核医学应用放射性药物施行诊断和治疗的实践。 4.2 一般临床核医学的活性实验室、病房、洗涤室、显像室等工作场所属于GB18871规定的乙级或丙级非密封工作场所。为便于操作，针对临床核医学实践的具体情况，可以依据计划操作最大量放射性核素的加权活度，把工作场所分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等三类。 表6-4 非密封源工作场所的分级 分类; 操作最大量放射性核素的加权活度2），MBq. Ⅰ; >50000. Ⅱ; 50～50000. Ⅲ; ＜50. 2）加权活度＝（计划的日操作最大活度×核素的毒性权重因子）/操作性质修正因子. 第4.5款 合成和操作放射性药物所用的通风橱，工作中应有足够风速（一般风速不小于1m/s），排气口应高于本建筑屋脊、并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置，排出空气浓度不应超过有关法规标准规定的限值。 第4.7款 临床核医学工作场所应备有收集放射性废物的容器，容器上应有放射性标志。放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集，并给予适当屏蔽。固体废物如污染的针头、注射器和破碎的玻璃器皿等应贮于不泄漏、较牢固、并有合适屏蔽的容器内。 第5.4款 操作放射性碘化物等挥发性或放射性气体应在通风橱内进行，并按操作情况进行气体或气溶胶放射性浓度的常规监测以及必要的特殊监测，应注意对放射性碘在操作人员甲状腺内沉积的防护。 第5.7款 从控制区取出任何物品都应进行表面污染水平监测，以杜绝超过GB18871规定的表面污染控制水平的物品被带出控制区。 （4）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ133－2009） 第5.1.1款 使用放射性核素其日等效最大操作量等于或大于2×107Bq的临床核医学单位和医学科研机构，应设置有放射性污水池以存放放射性废水直至符合排放要求时方可排放。放射性污水池应合理选址，池底和池壁应坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性，应有防泄漏措施。 第5.1.3条 下列低放废液可以直接排入流量大于10倍排放流量的普通下水道：每月排放总活度不超过GB18871-2002中8.6.2规定的限制要求，且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗，每次排放应作记录并存档。 第6.1.5款 每袋废物的表面剂量率应不超过0.1mSv/h，重量≤20kg。 第6.2.4款 废物包装外表面的污染控制水平：α＜0.04Bq/cm2；β＜0.4Bq/cm2 第7.1款 操作放射性碘化物等具有挥发性的放射性物质时，应在具备有活性炭吸附过滤或其他专用过滤装置的通风橱内进行。 第6.3.3款 未知核素的废物在其活度浓度小于或者等于2×104Bq/kg时，或废物中的核素已知且其活度浓度符合4.4或者4.5时，可作免管固体废物处理。 （5）《放射性废物的分类》（GB9133－1995） 第5款 第I级（低放废液）：浓度小于或等于4×106Bq/L；第Ⅱ级（中放废液）：浓度大于4×106Bq/L，小于或等于4×1010Bq/L；第Ⅲ级（高放废液）：浓度大于4×1010Bq/L。 第6款 含有半衰期小于或等于60d的放射性核素的废物，按其放射性比活度水平分为二级。第I级（低放废物）：比活度小于或等于4×106Bq/kg；第Ⅱ级（中放废物）；比活度大于4×106Bq/kg。 （6）《医用X射线诊断受检者放射卫生防护标准》（GB16348-2010） 第7.1.2款 应为不同年龄儿童的不同检查配备有保护相应组织和器官的防护用品，其防护性能不小于0.5mm铅当量。 （7）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》 （8）《X射线计算机断层摄影放射卫生防护标准》（GBZ165-2012） 第5.1款 CT机房的设置应充分考虑邻室及周围场所的人员驻留条件，一般应设在建筑物的一端。 第5.2款 CT机房应有足够的使用空间，面积应不小于30m2，单边长度不小于4m。机房内不应堆放无关杂物。 第5.3款 CT机房的墙壁应有足够的防护厚度，机房外人员可能受到的年有效剂量小于0.25mSv（相应的周有效剂量小于5μSv），距机房外表面0.3m处空气比释动能率应＜2.5μGy/h。 第5.4款 CT机房门外明显处应设置电离辐射警示标志，并安装醒目的工作状态指示灯。 第5.5款 CT机房应保持良好的通风。 （9）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 本标准适用于医用诊断X射线机的生产和使用。 第4.7.5款 X射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，按附录B中B.1.2的要求，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400uGy/h。 第5.1款 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护于安全。 第5.2款 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表A-2的要求。 表A-2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小有效使用面积 m2; 机房内最小单边长度 m. CT机; 30; 4.5. 大C臂机; 30; 4.5. 第5.3款 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表A-3要求。 表A-3 不同类X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量 mm; 非有用线束方向铅当量 mm. 介入X射线设备机房; 2; 2. 续表A-3 不同类X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量 mm; 非有用线束方向铅当量 mm. CT机房; 2（一般工作量） 2.5（最大工作量）. 按GBZ/T 180要求. b）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门前和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。 c）带有自屏蔽防护或距X射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5uGy/h，可不使用带有屏蔽防护的机房。 第6.6款 移动式和携带式X射线设备防护安全操作要求 6.6.1 在无法使用固定设备且确需进行X射线检查时蔡允许使用移动设备。 6.6.2 使用移动式设备在病房内作X射线检查时，应对毗邻床位（2m范围内）患者采取防护措施，不应将有用线束朝向其他患者。 6.6.3 曝光时，工作人员应做好自身防护，合理选择站立位置，并保证曝光时能观察到患者和受检者的姿态。 6.6.4 移动式和携带式X射线设备不应作为常规检查用设备。 （10）参考标准 本环评根据项目情况及周围环境，DSA机房及其他机房外表面30cm处周围剂量当量率水平控制值为2.5uSv/h。 DSA属于X射线诊断装置，是介入手术辅助设备，手术过程中同时需要配置其他配套设备，因此机房应充分满足手术要求，参照GBZ130-2013中双管头的机房面积要求执行，以不小于30m2进行控制。 综合上述标准以及医院自身实际情况，数字平板血管造影系统（DSA）介入操作辐射工作人员的管理目标值≤4mSv/a，其他射线装置辐射工作人员的管理目标值≤2mSv/a，取公众照射的十分之一，即0.1mSv/a作为所有射线装置公众成员管理目标值。 根据上述标准，结合本项目所有医用辐射装置的实际情况，确定本项目的管理目标值要求以及污染物排放指标见表6-5所示。 表6-5 本项目新建核医学科及射线装置管理目标值及污染物排放指标表 一、管理目标值. 项目; 年有效剂量限值（mSv/a）; 执行对象; 本评价管理目标值（mSv/a）. 辐射工作人员; 20; 辐射工作人员; DSA：4，其他:2. 公众人员; 1; 公众人员; 0.1. 续表6-5 本项目新建核医学科及射线装置管理目标值及污染物排放指标表 二、机房防护体表面控制值. 屏蔽防护体外30cm处; 机房防护体表面30cm处周围剂量当量率≤2.5μSv/h. 三、机房面积要求. PET/CT机; 面积要求≥30m2，单边长度≥4.5m. DSA; 面积要求≥30m2，单边长度≥4.5m. 四、放射性废物排放. 气载放射性废物; 18F≤4.0×106Bq/m3. 表面污染; 工作台、设备、墙壁、地面; 控制区; ＜4×10Bq/cm2. 监督区; ＜4Bq/cm2. 工作服、手套、工作鞋; 控制区 监督区; ＜4Bq/cm2. 手、皮肤、内衣、工作袜; ＜0.4Bq/cm2. 放射性固体废物; 每袋废物（重量≤20kg）的表面辐射剂量率≤0.1mSv/h. 废物包装盒外表面: α＜0.04 Bq/cm2, β＜0.4 Bq/cm2. 放射废物比活度＜2×104Bq/kg. 放射性废水; 总β放射性<10Bq/L. |

表7  评价依据

| 法规 文件 | 7.1相关法律法规、部门规章及规范性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环保部令第2号令； （5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令1998年； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2005年9月14日； （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008修订）》，国家环境保护部令第3号，2008年11月21日； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，2011年5月1日； （9）《关于发布放射源分类办法的公告》国家环境保护总局公告，2005年第62号； （10）《关于发布射线装置分类办法的公告》国家环境保护总局公告，2006年第26号； （11）《医疗废物管理条例》，中华人民共和国国务院令第380号； （12）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号，2007年。 （13）《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》环发145号，2006年。 7.2评价技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011） （2）《辐射环境保护管理导则-核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T 10.1－1995） （3）《核技术利用项目环境影响评价文件的格式与内容》（征求意见稿） |
| --- | --- |

续表7  评价依据

| 技术 标准 | （1）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005） （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） （3）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120－2006） （4）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930-2010） （5）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） （6）《X射线计算机断层摄影放射卫生防护标准》（GBZ165-2012） （7）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ133－2009） （8）《放射性废物的分类》（GB9133－1995） （9）《工作场所有害因素职业接触限值》（第1部分）（GBZ2.1－2007） （10）《放射性核素摄入量及内照射剂量估算规范》（GB/T16148-1995） （11）《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| --- | --- |
| 其他 | （1）本项目电离辐射本底监测报告：鹏辐（监）[2014]14号（附件十六）； （2）辐射环境影响评价委托函（见附件一）； （3）湖南省卫生厅《关于同意湘潭市中心医院更新配置大型医用设备DSA和PET/CT的批复》（附件十八）； |

表8  项目工程分析与源项

一、湘潭市中心医院原有医用放射性同位素以及放射设备概况 （一）辐射防护情况 根据湘潭市中心医院提供的资料，医院核医学科大楼一楼核医学科主要使用含放射性核素131I、99mTc、89Sr、32P、153Sm的药物；介入室和放射科等共涉及直线加速器、DSA等共4台Ⅱ类射线装置；小C形臂、模拟定位机、螺旋CT、数字胃肠机、牙片机、普通X光机等18台Ⅲ类X射线装置；单光子骨密度检测仪（含IV类241Am源）一台；共计23台放射诊疗设备。 根据湘潭市中心医院提供的资料和现场踏勘可知，医院以上涉源（放射性核素和射线装置）实践活动场所均采取了切实有效的辐射防护措施，机房等辐射防护效能良好，未发现突出的环境问题。 （二）放射性废物排放情况 根据湘潭市中心医院提供的资料，该医院现放射性废物产、排情况如下： 1、放射性废水 放射性废水主要来自核医学科大楼一楼的核医学科工作人员操作过程中手部可能受到微量131I污染的洗手水和病人排泄物等；放射性废液来自配置后未用完的残留131I溶液。医院产生放射性医疗废水量40t/a。放射性废水排入原衰变池衰变，经十个半衰期后与大于10倍水量的医院一般生活污水一起进入医院的污水处理设施，处理达标后再排入城市污水管道至城市污水处理厂，对地表水环境影响小。 2、放射性废气 湘潭市中心医院目前产生的废气，主要是核医学科大楼核医学131I分装过程中产生少量含131I放射性气体。该贮源室设有排风扇，可将存放放射源时产生的少量的有害气体排出贮源室外， 放射性浓度小于 “公众导出空气浓度”DAC（公众），对环境影响小。 3、放射性固体废弃物 湘潭市中心医院目前产生的放射性固体废弃物主要是核医学科大楼核医学科产生的废棉签、一次性注射器及试管、清洁用抹布等，产生量约0.16t/a。在防辐射的专用储存桶中衰变（高50cm、直径30cm的圆柱型储存桶）。医院每季度清理一次，比活度衰变到小于2×104Bq/kg后的医用废物作一般医疗废物处理，不会造成环境污染。

续表8 项目工程分析与源项

湘潭市中心医院现有放射性污染物产生情况汇总见表8-1。 表8-1医院现有放射性废物排放情况 污染源; 污染物名称; 产生量; 排放量; 排放标准限值; 备注. 核医学科大楼核医学科; 废气; 少量; 少量; ——. 放射性废水; 40t/a; 40t/a; 总β<10Bq/L 总α<1Bq/L; 废水. 放射性固体废物; 0.16 t/a; 0.16t/a; 比活度＜2×104Bq/kg; 固体废物. 总之，根据现场踏勘，湘潭市中心医院对现有的涉源（放射性核素和射线装置）实践活动均采取有合理可行的辐射防护措施，放射性废水和放射性固体废物等污染物均得到有效治理，达标排放，无辐射安全遗留问题和突出的环境问题。 二、项目概况 湘潭市中心医院在本院南侧原核医学科基础上改扩建核医学科，并新增放射性核素18F（日最大等效操作量约为3.7×109Bq，为乙级非密封放射性工作场所），在心血管大楼三楼介入室拟购2台DSA（Ⅱ类射线装置125kV/1500mA），同时放射科三楼新增一台移动DR。目前核医学科已建成（DSA机房正在建设中），核医学科PET/CT已购买，型号为：Infinia VC Hawkeye 4型；放射科移动DR已购买（MVX-200D型）；介入室已确定一台DSA型号： Innova 2100型，其中另一台DSA暂未确定设备型号。 三、拟建项目选址、布局情况和依托情况 本项目位于湖南省湘潭市和平路120号，医院开展环境影响评价的辐射诊疗项目，主要涉及介入室和核医学科。本项目主要涉及的射线装置为DSA、PET/CT和移动DR，其中2台DSA均位于心血管大楼三楼，楼上为心血管监护病房，楼下为120调度室。PET/CT位于改扩建核医学科大楼1楼，楼上为办公室。PET/CT位于核医学科大楼一楼，核医学科从东至西方向依次为工作人员通道、PET/CT机房、注射后候诊室和注射室。核医学科楼上为医生办公室；移动DR暂时位于放射科三楼。在核医学科南侧坝地下设有一个三级衰变池，有效体积为22.5m3。本项目医用X射线装置机房设计情况见表8-2。 表8-2 （a）本项目医用X射线装置机房设计几何尺寸情况表 序号; 名称; 机房面积（m2）; 机房尺寸 （长×宽×高，m）; 标准要求（m2）; 是否满足 要求. 1; 1号DSA机房; 59.94; 7.4×8.1×3.5; 30; 是. 2; 2号DSA机房; 63.99; 7.9×8.1×3.5; 30; 是. 3; PET/CT机房; 35.36; 5.2×6.8×3.55; 30; 是. 表8-2 （b）本项目医用X射线装置机房屏蔽设计情况表 机房 名称; DSA机房（1号、2号）; PET/CT机房; 注射室房间; 注射后候诊室. 南墙; 3mm铅板; 24cm实心砖＋ 4cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥. 北墙; 24cm实心砖+5cm硫酸钡水泥砂浆混合材料; 24cm实心砖＋ 4cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥. 东墙; 37cm实心砖+5cm硫酸钡水泥砂浆混合材料; 24cm实心砖＋ 4cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥. 西墙; 37cm实心砖+5cm硫酸钡水泥砂浆混合材料; 24cm实心砖＋ 4cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥; 24cm实心砖＋ 15cm钡水泥. 顶棚; 26cm砼+15cm砖+2mm铅板; 12cm砼＋4mm铅板＋10cm钡水泥; 12cm砼＋4mm铅板＋20cm钡水泥; 12cm砼＋4mm铅板＋20cm钡水泥. 地面; 26cm砼+15cm砖+2mm铅板; 40cm砼; 40cm砼; 40cm砼. 大防 护门; 3mmPb; 6mmPb; 6mmPb; 6mmPb. 小防 护门; 3mmPb; 4mmPb; 8mmPb（铅屏风）; 8mmPb（铅屏风）. 防护窗; 4mmPb; 6mmPb; 6mmPb; /. 备注：墙体材料密度；砖（实心砖）：1.65g/cm3、硫酸钡水泥砂浆混合材料（钡水泥）：3.5 g/cm3、砼：2.35 g/cm3。 根据项目特点，本项目主要由主体工程、公用工程、环保工程三部分组成，建设前后的项目组成及其与湘潭市中心医院的依托情况见下表8-3： 表8-3 本项目组成及现有工程依托关系 序号; 项目; 组成; 新建 利旧; 备注. 一; 主体工程. 1; 改扩建核医学科大楼; 第1F：核医学科用房建筑面积192m2 PET/CT机房：位于核医学科内，机房建筑面积35.36m2; 改、扩建; /. 2; 心血管大楼; 第3F：1号DSA机机房建筑面积59.94m2 2号DSA机机房建筑面积63.99m2; 已有 利旧; /. 二; 公用工程. 1; 给水; 院内供水管网; 已有 利旧; 依托医院现有供水管网. 2; 排水; 实行雨污分流；医疗废水排放系统，雨水排放系统。; 已有 利旧; 依托医院现有排水管网. 续表8-3 本项目组成及现有工程依托关系 序号; 项目; 组成; 新建 利旧; 备注. 二; 公用工程. 3; 供配电; 院内供配电系统; 已有 利旧; 依托现有供配电系统. 三; 环保工程. 1; 废水 治理工程; 核医学科放射性废水处理设施：衰变池有效容积22.5m3 内空尺寸为2.5×1.5×2m的3个衰变池，用24cm实心砖,加20cm混凝土盖板。; 新建; /. 医院医疗综合废水处理设施; 已有 利旧; 依托现有污水处理设施. 2; 废气; 核医学科活性室：设置通风橱；排气口一般风速不小于1m/s；排气口应高于本建筑屋脊; 新建; /. 3; 放射性固体废弃物治理工程; 核医学科：2个放射性废弃物储存桶（10个半衰期）圆柱形：高50cm，直径30cm。; 拟购; /. 四、项目工程分析与源项 本环评施工期主要为DSA机房装修，污染因子有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。 噪声：主要来自于装修及现场处理等。 扬尘：主要为机械敲打、钻洞墙体等产生的扬尘。 废水：主要为施工人员产生的少量生活废水，无机械废水。 固体废物：主要为建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员的生活垃圾。 - 工作原理 1、X射线诊断装置工作原理 X射线装置是采用X射线进行摄影的技术设备，装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，详见图8-1。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦环中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦环使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。成像装置是用来采集透过人体的X线信号的，由于人体各部组织、器官密度不同，对X线的衰减程度各不一样，成像装置根据接收到的不同信号，通过荧光屏或影像增器、计算机、摄像机（对影像增器的图像进行一系列扫描，再经过模/数—数/模转换）等方式成像。 图8-1 典型X射线管结构图 2、介入室DSA工作原理 数字平板血管造影系统（DSA）是利用影像增强器将透过人体后已衰减的未造影图像的X线信号增强，再用高分辨率的摄像机对增强后的图像作一系列扫描。扫描本身就是把整个图像按一定的矩阵分成许多小方块，即象素。所得到的各种不同的信息经模／数(A／D)转换成不同值的数字信号，然后存储起来。再把造影图像的数字信息与未造影图像的数字信息相减，所获得的不同数值的差值信号，经数／模(D／A)转制成各种不同的灰度等级，在监视器上构成图像。由此，骨骼和软组织的影像被消除，仅留下含有造影剂的血管影像，从而大大提高血管的分辨率。 （二）设备组成及工作流程 1、系统组成 血管造影机系统组成： Gantry，俗称“机架”或“C型臂”，由“L”臂、PIVOT、“C”臂组成，同时还包括了数字平板探测器、球管、束光器等部件；专业手术床；Atlas机柜，该机柜由DL、RTAC、JEDI构成；球管和数字平板探测器分别通过各自的水冷机控制温度；图像处理系统。该项目设备采用平板探测器（FD）技术成像：FD技术可以即时采集到患者图像，对图像进行后期处理，轻松保存和传送图像。 DSA技术是常规血管造影术和计算机处理技术相结合的产物，其基本原理和技术为：X线穿过人体各解剖结构形成荧光影像，经影像增强器增强后为电视摄像管采集而形成视频影像。再经对数增幅和模/数转换形成数字影像。这些数字信息输入计算机处理后，再经减影、对比度增强和数/模转换，产生数字减影图像。 2、操作流程 介入手术辅助治疗操作流程（DSA血管造影） 医院拟开展的介入手术有：动脉介入治疗、静脉介入治疗、门脉系统介入治疗、心脏介入治疗、冠脉介入治疗、脑和脊髓血管介入治疗。 介入手术时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于动脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达病变部位，进行介入诊断，留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。在手术过程中，操作人员必须在床旁并在X线导视进行。 （三）工作负荷 根据湘潭市中心医院提供的资料，DSA投入使用后，其工作量见表8-4。 表8-4 医用X射线装置工作负荷情况 射线装置名称; 工作负荷; 平均每人每次曝光时间; 年最大有效曝光时间. DSA机; 1500人次/年; 30min; 750h. （四）污染因子 （1）由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，该院使用的X射线装置在非诊断状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。X射线具有较强的贯穿能力，通过人体透射的X射线与透过防护装置的散射X射线形成的X射线辐射。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。 （2）X射线与空气作用，产生少量的臭氧和氮氧化物废气。少量的有害气体直接与大气接触、不累积，很快被空气的对流、扩散作用所稀释，对环境影响可忽略不计。 （3）医用X射线装置属清洁的物理诊断装置，在使用过程中自身不产生液态、固态等放射性废物，不存在放射性三废对环境的污染。射线装置拍片后采用数字成像技术，联用激光打印机打印激光胶片，不产生洗片废水和放射性胶片。 因此，各X射线装置在开机期间，X射线是污染环境的主要因子。 （五）核医学科放射性同位素的应用 1、拟使用的放射性同位素特性 湘潭市中心医院新建核医学科拟使用的放射性核素为18F，其放射性同位素特性参数见表8-5. 表8-5 医院使用放射性同位素特性参数 核素; 衰变 类型; 辐射 能量 （keV）; 毒性分组; 半衰期; Γ常数 （R.m2/Ci.h）; 操作 方式; 用途; 来源. 18F; β+; 511; 低毒; 110min; 0.058; 简单 操作; 显像; 外购. 注：ε表示轨道电子俘获。 18F 18F属于低毒组核素，半衰期110分钟，衰变方式β+，经堙没后发射出能量为0.511MeV的γ射线。 本项目使用的18F—FDG显像药物由博林医药公司提供，药品运输由厂家负责，运输时间为上午，九点半至十点抵达医院，注射液日最大操作量约为3.7×109Bq/d（8.954×1011Bq/a），主要用于显像。 医院使用18F为临时订购一次性使用，每天可能进药一至两次，每次最大量为50mCi，日最大持有量为100mCi，每天注射人数最大为10人。 2、应用18F显像药物在PET/CT下做肿瘤定位的显像 ①工作原理 PET/CT是PET和CT的结合体，它的基本工作原理是：当某种放射性核素或其标记物通过注射，口服等方式进入体内后，利用PET来探测这种放射性核素发射的γ射线在体内的分布状态并还原成图像，其影像不仅可以显示脏器和病变的位置、形态、大小等解剖结构，还可以显示脏器的功能、代谢情况，提供有关脏器的血流、功能、代谢和引流等方面定性的和定量的信息。项目核医学科医用放射性核素能量适中（10-500KeV）、物理半衰期不长的γ、β辐射体。核医学科作为一个非密封源工作场所，可能引起环境污染的因素有三个方面：辐射对环境的污染，工作场所的放射性沾染，三废对环境的污染。 ②18F显像药物的获得及操作流程简述 本项目中使用18F作为标记物通过注射的方式进入人体，采用PET/CT进行显像。显像原理：18F发射出的正电子在人体内移动大约1mm后和负电子结合发生湮灭反应，正负电子消失并同时产生两个能量相等（511keV）方向相反的γ光子，从而被类似于γ照相机的PET/CT探测器探测到。探测器探测到γ光子后就可以确定体内放射性药物的分布投影，然后进行图像重建确定体内药物的分布状况。 ③工作负荷 PET/CT每天接纳病人最大约10人/天，一年大概2420人。每例病人的注射量根据0.16mCi/kg来定量，一天最大使用量不超过100mCi，年最大用量约24.2Ci。 ④产污分析 （1）18F发射的正电子在其动能被消耗后即与其周围的负电子作用产生电子对湮没，形成一对运行方向相反的γ光子辐射，γ光子能量为0.511MeV。因此，γ射线是主要污染因子。因18F药物为针剂，医生在对其进行操作时，一般不会引起工作台、工作服和手套等产生放射性沾染物，仅在事故状态下会产生β表面污染；18F药物的使用会产生一些固体废弃物（如试管、注射器、手套等），这些废弃物中都会有残余的18F；还有病人的排泄物等对水环境的污染。医院是根据病人具体使用数量后进行订购，不存在多余的18F源，因此不产生18F废液。 因此，用18F标记药物进行项目主要污染因子是：γ射线、β表面污染、废水和固体废弃物中的18F。 ⑤放射性废物“三本帐” 表8-6医院核医学科改扩建及医用X射线诊断装置建设项目放射性废物“三本帐” 污染物名称; 改扩建前排放量; 改扩建后排放量; “以新带老”消减量; 污染物 增加量; 管理限值. 放射性废气; 微量; 微量; 0; /; /. 放射性废水; 40t/a; 60t/a; 0; +20 t/a; 总α≤1Bq/L 总β≤10Bq/L. 放射性固体废物; 0.16 t/a; 0.24t/a; 0; +0.08t/a; 放射废物比活度＜2×104Bq/kg. 根据以上分析，本项目介入治疗及核医学项目污染因子见表8-6。 表8-7 项目主要污染因子情况表 序号; 设备; 主要污染因子. 1; 射线装置; DSA; X射线. PET/CT; X射线. 移动DR; X射线. 2; 核素; 18F; γ射线、β表面污染，废液、废水和固体废弃物中的18F及少量放射性废气.

表9  环境质量现状

9.1 辐射环境质量现状 9.1.1 本底监测 长沙市鹏悦环保工程有限公司于2014年6月18日、11月20日对湘潭市中心医院扩建核医学科拟建地及数字平板血管造影系统机房拟建地辐射环境背景值进行了监测。监测结果和监测布点见附件十六，鹏辐（监）[2014]14号和鹏辐（监）[2014]27号。监测结果统计见表9-1。 表9-1（a） 数字平板血管造影系统2号机房拟建项目本底监测结果统计 监测点位; 监测点位描述; 地表γ辐射剂量率（nGy/h）. 测量值; 计算值. 1; 2; 3; 4; 5. 1; 数字平板血管造影系统2号机房拟建地; 78; 77; 75; 77; 75; 76±1. 2; 过道; 88; 85; 89; 81; 86; 87±2. 3; 控制室拟建地; 95; 91; 96; 90; 98; 98±3. 4; 配电间拟建地; 88; 91; 93; 89; 90; 90±2. 表9-1（b） 数字平板血管造影系统1号机房拟建项目本底监测结果统计 监测点位; 监测点位描述; 地表γ辐射剂量率（nGy/h）. 测量值; 计算值. 1; 2; 3; 4; 5. 1; 数字平板血管造影系统1号机房拟建地; 90; 91; 93; 92; 89; 91±2. 2; 过道; 88; 87; 85; 87; 86; 86±1. 3; 控制室拟建地; 91; 95; 93; 91; 92; 92±2. 4; 配电间拟建地; 93; 88; 89; 91; 89; 90±2. 表9-1（c） 核医学科PET/CT机房拟建项目本底监测结果统计 监测点位; 监测点位描述; 地表γ辐射剂量率（nGy/h）. 测量值; 计算值. 1; 2; 3; 4; 5. 1; 大厅; 99; 97; 94; 98; 99; 97±2. 2; PET/CT机房; 83; 84; 83; 81; 83; 83±1. 续表9-1（c） 核医学科PET/CT机房拟建项目本底监测结果统计 监测点位; 监测点位描述; 地表γ辐射剂量率（nGy/h）. 测量值; 计算值. 1; 2; 3; 4; 5. 3; 注射室; 85; 83; 85; 81; 80; 83±2. 4; 楼上房间; 85; 90; 88; 87; 89; 88±2. 5; 项目拟建地北侧; 118; 115; 119; 113; 117; 116±2. 6; 项目拟建地西侧; 91; 88; 97; 88; 90; 91±4. 7; 项目拟建地南侧; 85; 84; 78; 91; 89; 85±5. 根据监测结果，项目拟建址的地表γ辐射剂量率在76-116nGy/h之间，项目所在地辐射环境质量现状在正常浮动范围内，未见有较大的异常。

表10  环境影响分析

施工期环境影响分析 根据前节工程分析介绍，本项目施工期主要是房间的改造和装修。污染因子有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。项目建设过程中，医院的医疗服务工作仍将正常进行。施工产生的污染特别是扬尘和噪声可对医院自身环境以及周围的环境带来较大影响。 施工期主要的污染因子有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。 （1）扬尘及防治措施 主要为房间的建设及改造时机械敲打、钻洞墙体等产生的粉尘。为减小施工期间扬尘对外界环境的影响，施工单位应做到以下几点：加强施工现场管理，应进行适当的加湿处理。 （2）废水及防治措施 施工期间产生的废水主要表现为施工人员的生活污水。生活污水依托医院的排水系统，进入市政污水网管。 （3）噪声及防治措施 主要来自于机房内混凝土浇注、装修及现场处理等。通过选取噪音低、振动小的设备操作等，并合理安排施工时间等措施能减轻对外界的影响。 （4） 固体废物及防治措施 主要为建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期产生的固体废物应妥善处理，无回收价值的建筑废料统一收集后，运输至合法堆场堆放。生活垃圾以及装修垃圾经统一收集后交由市政环卫部门处理。 本项目工程量小，施工期短，对外界的影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也将消失。通过采取相应的污染防治措施后，本项目对外界的影响小。 运营期环境影响分析 一、医用X射线装置辐射环境影响分析 （一）DSA辐射环境影响分析 1机房设计情况 湘潭市中心医院已建设的DSA机房位于该院心血管大楼三楼，1号机房墙体建设尺寸为长×宽×高=7.4m×8.1m×3.5m，机房有效使用面积为59.94m2，2号机房墙体建设尺寸为长×宽×高=7.9m×8.1m×3.5m，机房有效使用面积为63.99m2，根据医院现有建设情况可知，机房地面为120mm现浇混凝土加2mm厚铅板；机房顶棚为140mm现浇混凝土

续表10 环境影响分析

加砖150mm，并且在机房吊顶龙骨上平铺2mm厚铅板防护；机房墙体东西墙为370mm实心砖加50mm硫酸钡、水泥砂浆混合材料，北墙为240mm砖墙加50mm厚硫酸钡、水泥砂浆混合材料，南墙为窗户，现改成36cm厚大蕊板，中层嵌入3mm铅板。 2、屏蔽防护效能核实 （1）核实建筑物屏蔽效能采用的主要公式 机房辐射场由三种射线组成：主射线、散射线、漏射线。 ①主射线： （式10-1） 式中： K——减弱倍数。 H——额定工作条件下，X线的输出率（Gy/h） I——额定电流（mA ） ——发射率（R/mA.min） ——屏蔽体外30cm处瞬时剂量率（Gy/h） R——参考点距离(m) ②散射线 （式10-2） 式中：α——人体散射系数，0.0016/400cm2。 s——散射面积，m2。 R——参考点距离(m) r——源皮距，m。 ③漏射线 （式10-3） 式中：H1——X漏射射剂量率（＜1mGy/h）； ④厚度 d=TVLlogK （式10-4） TVL—— 十值层厚度； d——屏蔽材料厚度 ⑤ （式10-5） 式中：：散射光子的能量（MeV）； ：入射光子的能量（MeV）； ：电子静止能量（MeV）； θ：散射角（）。 （2）核实建筑屏蔽效能采用的有关参数 表10-1 利用因子U ①有用线束固定照射方向; U=1. 有用线束朝向的墙壁; U=1/4. 顶棚; U=1/4. 表10-2 居留因子q 全部居留q=1; 工作室、办公室、候诊室、居住区等常有人居留的地方. 部分居留q=1/4; 公共走廊、人操纵的电梯、无人看管的停车场等有时有人居留的地方. 偶然居留q=1/16; 公共浴室、厕所、少量行人车辆通过的地方. （3）建筑物屏蔽墙厚的确定原则 在计算散射和泄漏辐射所需的屏蔽厚度时,如果两者的厚度相差大于一个十分之一值厚度，则其中较厚的一个厚度，即可作为次级防护屏障的厚度。如若两者的厚度相差不到一个十分之一值厚度，那么在其中较厚的一个厚度上再添加一个半值厚度，作为总的次级防护屏障厚度。 （4）射线装置能量与各屏蔽材料的TVL值及发射率确定原则 额定电压为125kV 的射线装置90°散射角的散射线能量约为100kV，漏射线能量为125kV；额定电压为140kV 的射线装置90°散射角的散射线能量约为110kV，漏射线能量为140kV。 机房建筑屏蔽材料常用材料为混凝土、砖、铅等，其密度分别为：实心砖密度1.65g/cm3，混凝土密度2.35g/cm3，铅密度11.34g/cm3。各屏蔽材料的TVL值及发射率见表10-3。 表10-3 各屏蔽材料的TVL值及发射率 能量; 屏蔽材料; TVL值; 发射率（R/mA·min）. 100kV; 砼; 5.5cm; /. 铅; 0.84mm. 实心砖; 6.5cm. 续表10-3 各屏蔽材料的TVL值及发射率 能量; 屏蔽材料; TVL值; 发射率（R/mA·min）. 110kV; 砼; 5.9cm; /. 铅; 0.87mm. 实心砖; 6.9cm. 125kV; 砼; 6.4cm; 1.1. 铅; 0.90mm. 实心砖; 7.5cm. 140kV; 砼; 6.8c m; 1.3. 铅; 0.94mm. 实心砖; 8.0cm. 图10-1 医用X射线装置负载特性曲线 （5）剂量估算 按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）——2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算： （式10-6） 其中: HEr：X或γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv； Dr：X或γ射线空气吸收剂量率，nGy/h； t：X或γ射线照射时间，小时； k：剂量换算系数0.7，Sv/Gy。 （6）计算参数 根据医用X射线装置负载特性曲线，如图10-1所示，本项目DSA管电压对应的最大管电流情况见表10-4。因为电压越高，X射线的穿透力越强，本评价按额定管电压、对应最大管电流对医用X射线装置机房的屏蔽防护进行核算。 表10-4 DSA计算电压及电流情况 能量; 额定管电压（kV）; 负载特性曲线对应最大管电流（mA）. DSA; 125; 350. 本评价按照国家标准和地方环保部门要求，确定机房墙体、门和观察窗外表面0.3m及楼上和楼下1m处空气比释动能率均按2.5μGy/h进行控制。 在同时考虑放射设备自带的影像增强系统（屏蔽效能0.8mmPb）和人体屏蔽的情况下，只有较少量的有用线束能对主屏蔽墙体发生照射现象，但屏蔽该有用射线所需的墙体厚度小于散射线和漏射线照射所需的厚度。因此，本评价保守考虑射线屏蔽的墙体厚度，按照散射线和漏射线对拟建放射设备机房的辐射防护效能进行估算。 因此采用式10-1～式10-6对拟建医用X射线装置机房的辐射防护进行估算。 （7）核算结果 根据计算公式和相关参数，DSA机房的屏蔽能力核算结果见表10-5。 表10-5 DSA机房屏蔽核算结果 墙体名称; 参考点距离（m）; 计算厚度（cm）; 实际厚度（cm）; 是否满足 屏蔽厚度; 实际厚度下瞬时剂量率估算值（μGy/h）. 计算通用参数： 人体散射系数：0.0016/400；散射面积s=400cm2；源皮距，1m；管电压125kV、管电流350mA. 东墙 (散漏射); 约3.7; 23.7cm实心砖; 37cm实心砖+ 1.5cm硫酸钡; 满足要求; 0.01. 南墙 (散漏射); 约4.05; 2.99mm铅板; 3mm铅板; 满足要求; 2.48. 西墙 (散漏射); 约3.7; 23.7cm实心砖; 37cm实心砖+ 5cm硫酸钡; 满足要求; 0.01. 北墙 (散漏射); 约4.05; 23.2cm实心砖; 24cm实心砖+ 5cm硫酸钡; 满足要求; 0.65. 天棚 (散漏射); 约3.2; 20.7砼; 26cm混凝土+ 15cm实心砖+ 2mm铅板; 满足要求; 4.2×10-5. 续表10-5 DSA机房屏蔽核算结果 墙体名称; 参考点距离（m）; 计算厚度（cm）; 实际厚度（cm）; 是否满足 屏蔽厚度; 实际厚度下瞬时剂量率估算值（μGy/h）. 计算通用参数： 人体散射系数：0.0016/400；散射面积s=400cm2；源皮距，1m；管电压125kV、管电流350mA. 地面 (散漏射); 约3.2; 20.7砼; 26cm混凝土+ 15cm实心砖+ 2mm铅板; 满足要求; 4.2×10-5. 大防护门 (散漏射); 约5.5; 2.7 mmPb; 3mmPb; 满足要求; 1.34. 小防护门 (散漏射); 约5.5; 2.7 mmPb; 3mmPb; 满足要求; 1.34. 观察窗 (散漏射); 约3.7; 3.1mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.19. 由表10-5可以看出，机房的四周墙体、天棚、防护门和观察窗的厚度均能满足辐射防护的要求，墙体外30cm处空气比释动能率满足评价标准的要求；按照环评提出的要求进行建设后，能满足辐射防护的要求。 （8）机房内通风 DSA运行时会产生少量的臭氧，因此DSA机房需要良好的通风，应满足每小时换气3~4次，以降低臭氧浓度。根据医院实际情况，DSA机房设计安装一台换气装置，流量大于1000m3/h。在此基础上，因排放室外有限的有害气体经空气稀释，将很快恢复到原来的空气浓度水平，加上O3的分解时间不到10分钟，能满足环境空气质量标准。 （9）DSA剂量估算 A、辐射工作人员 根据院方了解，医院DSA的辐射工作人员拟配置为专职辐射工作人员，不从事其他X射线装置的操作。因此，DSA辐射工作人员的个人受照剂量仅来自源于操作DSA所受剂量。 介入治疗操作人员因为需在机房内操作，在X射线球管曝光情况下进行手术导管引导，所受到的辐射剂量相对较大。本评价通过类比引用重庆宏伟环保工程有限公司于2014年6月24号对湖南省永州市中心医院的DSA机房辐射环境现场监测数据（下表10-6）对本项目DSA介入治疗操作人员进行剂量估算。 - 类比参数情况 表10-6 类比参数情况 单位; 湖南省永州市中心医院; 湘潭市中心医院. 仪器名称及型号; Innova 3100型DSA; Innova 2100型DSA. 管电压; 140kV; 125kV. 管电流; 1200mA; 1500mA. 用途; 介入、诊断; 介入、诊断. - 类比监测项目：周围剂量当量率 - 类比监测数据 表10-7 湖南省永州市中心医院DSA机房辐射环境现场监测数据 监测地点; 监测条件; 监测位置; 周围剂量当量率（uSv/h）; 监测位置; 周围剂量当量率（uSv/h）. 透视; 透视. Innova 3100型DSA; 透视： 76kV，5.7mA; 铅玻璃表面; 0.12; 墙表面30cm; 0.11. 工作人员操作位; 0.11; 墙表面30cm; 0.10. 墙表面30cm; 0.12; 墙表面30cm; 0.12. 操作室防护门上门缝表面30cm; 0.14; 防护大门 上门缝表面30cm; 0.14. 操作室防护门左侧表面30cm; 0.12; 防护大门 左侧表面30cm; 0.12. 操作室防护门中间表面30cm; 0.14; 防护大门 中间表面30cm; 0.10. 操作室防护门右侧表面30cm; 0.13; 防护大门 右侧表面30cm; 0.11. 操作室防护门下门缝表面30cm; 0.12; 防护大门 下门缝表面30cm; 0.12. 第一术者操作位头部; 31.23; 第二术者操作位头部; 25.55. 第一术者操作位胸部; 30.59; 第二术者操作位胸部; 23.14. 第一术者操作位腹部; 30.11; 第二术者操作位腹部; 22.43. 第一术者操作位下肢; 28.72; 第二术者操作位下肢; 19.17. 续表10-7 湖南省永州市中心医院DSA机房辐射环境现场监测数据 监测地点; 监测条件; 监测位置; 周围剂量当量率（uSv/h）; 监测位置; 周围剂量当量率（uSv/h）. 透视; 透视. 第一术者操作位足部; 26.37; 第二术者操作位足部; 20.36. 注：监测点位为屏蔽体30cm处位置 ④ 类比监测结果分析 类比上表数据，本环评估算，介入手术时，在有铅屏防护的情况下，医生进行手术时测的最大周围剂量当量率为31.23uSv/h[第一术者操作位头部；满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中4.7.5的要求，可以引用该数据]，即开展介入手术的同1名医生在有铅屏防护的情况下每年能开展介入手术约128h（约256台次/年）在该次数内保证该工作人员受照剂量不超过评价管理目标值要求（4mSv/a）。 按医院提供资料，医院参与DSA治疗心血管的医师有12人（手术台数约1500台次/年）。因此按照医院现有年介入治疗台次和从事介入治疗医生数量的情况，医院介入治疗医生的年受照剂量不超过评价管理目标值要求。 为进一步减少介入医生的受照时间，医务工作人员在进行介入手术时，应尽可能采用小视野，穿戴防护用品（铅衣服、铅背心、铅手套、铅帽、铅眼镜），并充分利用专用的移动式屏蔽物（悬挂式铅玻璃、铅帘等），利用医院配置的防护设施（悬挂式铅玻璃、铅帘等）做好自身的防护，同时，医院应对介入医生采取轮岗方式的管理措施，控制个人的受照剂量满足项目管理目标值的要求。 B、控制室辐射工作人员 根据医院提供资料，该医院使用DSA进行介入手术治疗的工作负荷约30人次/周，年工作为50周，平均每次进行手术时DSA有效开机时间约为30min。年有效开机时间约为750h。控制室操作人员位于控制室内。根据前节计算，在控制室处的瞬时剂量估算值为1.34uGy/h，可计算出控制室内工作人员年附加有效剂量最大约为0.7035mSv，低于评价标准2mSv管理目标值要求。 同时，辐射工作人员应正确佩戴个人剂量计，定期做个人剂量检测，保证其受照剂量低于4mSv/a，满足本评价的辐射工作人员管理目标值及《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值要求。 C、非辐射工作人员剂量估算 本项目DSA机房周围非辐射工作人员主要位于DSA机房楼上ICU病房和楼下120调度室，其居留因子为1/4，根据前节计算结果可知，楼上、楼下的瞬时剂量估算值均为4.2×10-5uGy/h，在此取4.2×10-5uGy/h估算值来计算，则非辐射工作人员最大年附加有效剂量为0.006mSv/a，小于本评价管理目标值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 D、公众成员 公众成员出现的场所主要为DSA机房外的走廊和候诊区，其居留因子取1/16，根据前节计算，在公众成员所受的瞬时剂量估算最大值为1.34uGy/h，则公众成员所受的最大年附加有效剂量为0.044mSv/a，小于本评价管理目标值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 （二）其他Ⅲ类X射线装置机房辐射影响分析 1、机房面积设计情况 根据医院提供资料可知： PET/CT机房室内空间几何尺寸为：5.2m（长）×6.8m（宽）×3.55m（高），四周墙体采用24cm实心砖（实心砖密度为1.65g/cm3）和4cm钡水泥砂桨（钡水泥密度为3.50g/cm3）结构墙体，天棚采用12cm钢筋混凝土+4mm铅板+10cm厚钡水泥砂桨，地板采用40cm混凝土（混凝土的密度为2.35g/cm3），防护门设计铅当量≥4 mmPb及观察窗设计铅当量为6mmPb。 根据前节表6-5可以看出，新建PET/CT机房的使用面积符合相关标准要求。 ### 2、屏蔽防护效能核算 （1）核算模式:同样适用公式10-1~10-6。 （2）核算参数 根据医用X射线装置负载特性曲线，如图10-1所示，本项目X射线装置管电压对应的最大管电流情况见表10-8。因为电压越高，X射线的穿透力越强，本评价按额定管电压、对应最大管电流对医用X射线装置机房的屏蔽防护进行核算。 表10-8 各X射线装置计算电压及电流情况 能量; 额定管电压（kV）; 负载特性曲线对应最大管电流（mA）. PET/CT; 140; 300. 本评价按照国家标准要求，确定机房墙体、门和观察窗外表面0.3m及楼上和楼下1m处空气比释动能率均按2.5μGy/h进行控制。 （3）核算结果 根据核算模式与选定的核算参数，本项目的医用X射线装置机房的屏蔽防护核算结果见表10-9。根据预测结果得出如下结论： 表10-9 PET/CT机房墙体厚度核实结果 墙体各称; 距离 R（m）; 理论计算厚度; 实际厚度; 实际厚度下瞬时剂量率估算值（μGy/h）. 计算通用参数： 人体散射系数：0.0016/400；散射面积s=400cm2；源皮距，1m；管电压140kV、管电流300mA. 东墙; 散射 漏射; 约2.6; 27.4cm实心砖; 24cm实心砖+4cm钡水泥; 0.45. 西墙; 散射 漏射; 约2.6; 27.4cm实心砖; 24cm实心砖+4cm钡水泥; 0.45. 南墙; 散射 漏射; 约3.4; 25.8cm实心砖; 24cm实心砖+4cm钡水泥; 0.27. 北墙; 散射 漏射; 约3.4; 25.8cm实心砖; 24cm实心砖+4cm钡水泥; 0.27. 顶棚; 散射 漏射; 约3.6; 22.0cm砼; 12cm砼+4mm铅板+10钡水泥; 0.37. 防护大门; 散射 漏射; 约2.6; 3.5 mmPb; 6 mmPb; 0.003. 铅玻璃; 散射 漏射; 约3.4; 3.3 mmPb; 6 mmPb; 0.002. 防护小铅门; 散射 漏射; 约4.3; 3.0 mmPb; 4 mmPb; 0.21. 由表10-9可以看出，本项目核医学科PET/CT机房实际设计的四周墙体、天棚、防护门和观察窗的厚度均能满足辐射防护的要求，墙体外30cm处空气比释动能率满足评价标准2.5uGy/h的要求，能满足辐射防护的要求。由于使用PET/CT机房的病人均注射过放射性核素，故考虑到γ射线对工作人员的影响，在本章节“（三）核医学、7”中说明。 3、室内通风 射线诊断装置运行时会产生少量的臭氧。因此射线诊断装置机房需要良好的通风，应满足每小时换气3~4次，以降低臭氧浓度。根据医院实际情况，医院PET/CT机房设置有通风装置，位于PET/CT机房内中间顶部，通风量达到760m³/h。在此基础上，因排放室外有限的有害气体经空气稀释，将很快恢复到原来的空气浓度水平，加上O3的分解时间不到10分钟，能满足环境空气质量标准。 4、剂量估算 （1）估算公式：同样适用式10-6. （2）估算结果 从事放射诊断的放射工作人员，主要受到射线穿过屏蔽体厚度贯穿辐射影响。在机房屏蔽体设计满足防护屏蔽的要求下，人员在操作室内进行操作，受到的剂量很小。在对病人进行X射线诊断时，应注意对病人做必要的防护。对本项目PET/CT机的年有效剂量根据现有资料和机房屏蔽效果进行估算。 - 辐射工作人员剂量估算 医院医用X射线装置分别由1名辐射工作人员单独操作，其剂量率按照机房与控制室的隔断墙体的最大剂量率进行核算，计算结果见表10-10，辐射工作人员所受的最大年附加有效剂量为0.001mSv/a，远小于本评价管理目标值2mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。虽然本计算值很低且偏保守，但辐射工作人员在工作时也应佩戴好各种防护用品，减少个人受照剂量。 表10-10 本项目诊断设备年有效剂量当量估算表 序号; 设备名称; 墙体外剂量率(μGy/h); 平均曝光时间（s）; 工作负荷 (人次/年); 年有效剂量当量 (mSv). 1; PET/CT; 0.27; 0.02-5s; 2420; 0.001. ②非辐射工作人员剂量估算 本项目非辐射工作人员主要位于PET/CT机房外的过道（东墙）、服务台（北墙）和楼上办公室，按照普通X射线装置机房墙外的剂量率对非辐射工作人员年有效剂量进行计算，其居留因子为1/4。计算结果见表10-11。假设1名非辐射工作人员位于相邻的房过道或服务台前，则非辐射工作人员所受的最大年附加有效剂量为0.0005mSv/a，小于本评价管理目标值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB1887 1-2002）的要求。 表10-11 本项目诊断设备年有效剂量当量估算表 序号; 设备名称; 墙体外剂量率(μGy/h); 平均曝光时间（s）; 工作负荷 (人次/年); 年有效剂量当量 (mSv). 1; PET/CT; 0.45; 0.02-5s; 2420; 0.0005. ③公众成员年剂量估算 本项目公众成员出现的场所主要为PET/CT机房外的走廊（西墙），其居留因子为1/16，公众成员年有效剂量计算结果见表10-12。假设在PET/CT机开机期间，有1名公众成员处于PET/CT机机房外，则公众成员所受的最大年附加有效剂量为0.0005mSv/a，小于本评价管理目标值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 表10-12 本项目诊断设备年有效剂量当量估算表 序号; 设备名称; 墙体外剂量率(μGy/h); 平均曝光时间（s）; 工作负荷 (人次/年); 年有效剂量当量 (mSv). 1; PET/CT; 0.45; 0.02-5s; 2420; 0.0005. 小结：由表10-10~10-12可知，PET/CT机房所致辐射工作人员、非辐射工作人员以及公众人员附加年有效剂量均低于本项目管理目标值，满足辐射防护要求。 （三）核医学 1、非密封放射性物质工作场所分级 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录C提供的非密封源工作场所放射性核素日等效最大操作量计算方法，日等效最大操作量的计算公式如下： （10-7） 放射性工作场所因操作放射性物质的毒性组别和操作量的不同，产生的放射性危害的机率也不同，为了便于管理，非密封性工作场所按所用放射性核素最大等效日用量并考虑操作因素分为三级。根据计算，医院核医学科使用的放射性同位素日最大等效操作量见表10-13。 表10-13 非密封性物质工作场所分级 核素 名称; 物理形态; 计划日最大操作量（Bq）; 毒性 因子; 操作 方式; 操作修正因子; 日等效最大操作量（Bq）; 使用场所. 18F; 液态; 3.7×109 （100mCi）; 0.01; 简单 操作; 1; 3.7×109; 核医学科. 合计; 3.7×109; 乙级非密封性工作场所. 根据该核医学科使用的放射性核素的毒性组别、用量及操作因子，计算出医院核医学科使用的放射性同位素日最大等效操作量为3.7×109 Bq。由此，核定湘潭市中心医院拟扩建核医学科为乙级非密封性工作场所，其设计、布局、内部防护设施应该满足乙级非密封性工作场所的设计要求。 2、工作场所分区管理 （1）非密封性物质工作场所安全防护要求 根据《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006），临床核医学乙级工作场所安全防护要求具体见表10-14。 表10-14 乙级工作场所室内表面和装备的要求 场所 分类; 地面; 表面; 通风柜; 室内通风; 管道; 清洗及去污设备. Ⅱ类; 易清洗且不易渗透; 易清洗; 需要; 有较好通风; 一般要求; 需要. 核医学用房应严格按照《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）中Ⅱ类场所的要求进行设计、装修。地面和工作台面用易清洗且无接缝不易渗透橡胶地板装修，药物分装室也设有排风装置，配备清洗及去污设备，设有专用放射性废水贮存池。 （2）场所、布局的要求 为了更好地贯彻《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006），方便于核医学工作场所的管理需要，应分为三区，即控制区、监督区和非限制区。各区布置原则上从危险程度高的区域（控制区）通过监督区过度到清洁区（非限制区），控制区与非限制区之间严格隔离，由监督区到非限制区必需经过卫生通过间，工作人员在此更换防护用具，检查体表污染并淋洗去污。①PET/CT机房、注射室、受药后病人候诊室、病人卫生间划为控制区。②病人候诊室、PET/CT机房控制室等划分为监督区。③其它办公用房为非限制区。在控制区内的房间也应分区：操作台以及贮源通风橱为高活性区（控制区），其他为监督区。在控制区内的场所也应按三区制原则设置布局：从高活性区向低活性区进行布局——从贮源通风橱以及操作台到废源贮存、固废贮存、洗涤台等。 （3）通风换气的要求 非密封源工作场所要合理组织通风，风速不小于1m/s，以确保每个房间有足够的换气，使空气可能受到的污染程度处在与所属的区域相一致的水平。 （4）放射性废物的要求 废气：应经过活性碳吸咐过滤，使排出的气体及气溶胶符合排放要求。 废水：医疗上用的放射性核素多属短半衰期核素，对于短半衰期放射性废水可以收集储存，放置10个半衰期以上方可排放。 固体废物：应集中处理，应有临时存放和包装场所；工作场所的固体废物用脚踏式开关污桶收集。 3、拟建核医学科非密封性物质工作场所分区与布局 （1）工作场所布局与分区 从整理布局看，湘潭市中心医院核医学科是按三区制要求进行布置的。实现了“三通道”原则。但为了更好的满足GBZ120-2006的要求，本评价提出如下意见： 1、在控制区、监督区和非限制区之间用警示标识语注明病人通道、路线，将工作人员和公众人员分开。 2、核医学科主要诊疗场所注射室、病人卫生间、病人注射后休息候诊室、PET/CT室机房划分为控制区；PET/CT机房控制室、工作人员通道、服务台划分为监督区；其他区域划分为非限制区。 从核医学整体布局来看，医院按“三区”要求进行了布置，较好的满足了非密封源工作场所设计布局要求，布局基本合理。 （2）人员流动的“三通道” 医院核医学科明确注明了“三通道”，具体情况见附图7。 - 医生通道 1）医生从工作人员通道入口2进入注射室，按病人需要给病人注射药物（因1 8F衰变期短，本项目使用的药物直接从厂家购买），注射后，原路返回至非限制区。 2）负责操作PET/CT的医生从工作人员通道入口1进入控制室。 ② 病人通道 病人经过病人通道入口1进入候诊室，在注射窗口进行注射，注射后在候诊室休息，等待检查，结束诊断后，经医生确认可以离院后从病人通道入口1离开。 ③ 放射性药物 本项目使用的药物18F是按病人需求直接从厂家购买，不会在核医学科内储存。 ④ 控制区、监督区和非限制区由护士站严格管理，无关人员不得进入。 4、放射性废水环境影响分析 放射性废水主要来自工作人员操作过程中手部可能受到微量18F药品污染的洗手水和清洗室内地面、工作台和一些重复使用的医疗器械带有微量18F药品的清洗水及病人排泄物。处理流程图见图10-2。 清洗用水，病人排泄 ↓ 达标排放 放射性废水 衰变池衰变 贮存10个半衰期以上 医院污水 处理系统 → → → → 图10-2 放射性废液、废水处理流程图 核医学科18F产生的放射性废水只能排入专用衰变池（该衰变池为新修衰变池），如果直接排放会污染水源，专用放射性污水排放水池也不要排放其他废水，以免衰变池积水过多，达不到衰变时间，造成超标排放。医院扩建的核医学科年接收人数约2420人，病人用水量预计0.022 m3/人，则放射性废水年产量53.24 m3/a，衰变池的有效容积为22.5 m3，18F的半衰期为110分钟，经过10个半衰期后移出衰变池，则废水在衰变池中存放18.3h后排除衰变池，衰变池一年可以循环使用487次，衰变池的有效容积为22.5 m3，则一年能容纳的废水量为10950m3（大于年废水量53.24 m3 ，并有足够的容积来应对突发事故及应急事故的废水处理），衰变池的处理能力能满足现有核医学科产生放射性废水的处理。另外18F配药后剩余原液因放射性活度很高，不要直接排放，可保留在原试剂瓶内，随原铅罐交给原厂家回收，或在衰变室内存放。以上辐射防护措施满足（GBZ120-2006）《临床核医学放射卫生防护标准》中工作场所、放射性物质贮存、放射性废物处理的防护要求。 由以上分析可知，使用放射性药物产生的废水经衰变池进行衰变处理（该衰变池位于核医学科南侧坝地下，内容积共为22.5m3，分别为3个7.5m3的衰变池构成，采用下进上出方式排水，详细情况见附图9），排放口设置取样口，取样分析其排放的总β放射性小于10Bq/L才得排入医院污水管网，与其他污水一起进入医院污水处理站处理。 5、放射性固体废物环境影响分析 核医学科产生的废棉签、注射器、清洁用抹布等，产生量约0.05t/a，在轮流使用的专用储存桶中衰减。另医院核医学科高活性室废气处理系统采用活性炭吸附，活性炭工作1000小时，产生废活性炭约0.03t/a。储存桶每个容积为0.059m3，置放于放射性废物储存室中，每天清理一次，放射废物比活度≤2×104Bq/kg后作为医疗垃圾处理，医疗垃圾应交有资质单位处理。 购置未用完的放射性废物浓度高，这些瓶装高放射性废液置于放射性废物暂存室内，废液瓶上应贴有核素种类、活度等标签，放置10个以上半衰期衰变后作为医疗固废处理。放射性废物的管理应按照危险废物管理进行，实行联单制度，做好台账管理。 6、放射性废气环境影响分析 核医学使用的放射性药物18F在的分装、取药可能存在洒出污染危险，使用过程中有少量放射性气体污染空气。 根据《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）规定：操作放射性碘化物等挥发性或放射性气体应在通风柜内进行。核医学科设有通风柜，采用机械抽风，可以保证室内空气流通，将室内含少量放射性废气的空气排出室外。废气利用活性炭吸附，保证在半开的条件下抽风风速在1m/s以上，排气口应高于办公楼楼顶，满足《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120－2006）的要求。 分装通风柜的顶部连接通风管道，其通风量能保证在通风柜半开条件下风速不小于1m/s，有效防止挥发气体和放射性气溶胶逸出工作室内；分装柜通风管道是一条独立的，内布置有活性炭过滤装置，其吸咐效率可达99%，并保证每隔半年更换一次活性炭，并且高度高于本屋顶3m，且通风口方向未朝向周边敏感点。具体情况详见附图四。 7、墙体屏蔽 （1）核素高活性室 ① 核素使用情况 核医学科放射性核素均根据需要临时订购，开瓶即用，因此，核医学科实际持有放射性同位素数量不大。一般情况是：按病人需要临时订购一次性用18F。本项目每天接纳病人数最多不超过10人，每例病人诊断过程中一般用量根据0.16mCi/kg来用药，因此核医学科18F注射室的放射性药物日最大持有量在3.7×109Bq左右。 在应用18F标记药物在PET/CT下做肿瘤定位的诊断的过程中，患者 18F的使用量一般在3.7×108Bq（10mCi）左右，因此以上放射性药物给药室、病房及扫描机房应具有一定的防护能力。但因PET/CT机房使用CT功能，18F的剂量又小，产生的β射线有限，故在此只考虑CT的X射线屏蔽防护，具体情况见前节表10-9. ②计算公式 有用射线(主射线)所致的墙体屏蔽厚度和治疗源室30cm处的瞬时剂量率计算公式如下： （1） （2） （3） 式中：R—考查点到γ源的距离（m）； Do—距源R米处的空气比释动能率（Gy/h）； A—源的活度（Ci）； Γ—照射量率常数，Rm2/hCi（18F为0.058）； 8.7610-3—转换系数（Gy/R）； △s —屏蔽厚度（cm）； p—墙体外30cm处剂量控制值（2.5μGy/h）； TVL—屏蔽材料的十值层厚度（cm）。 墙体屏蔽能力计算参数表见10-15。 表10-15 计算参数表 核素名称; 房间名称; 最大核素持有量（Ci）; Γ（Rm2/hCi）; 混凝土十值层厚度（cm）; 铅十值层厚度（cm）. 18F; 18F注射室 （注射室一）; 0.1; 0.058; 14.3; 1.7. 病人专用厕所 （卫生间二）; 0.01; 0.058; 14.3; 1.7. 注射后休息候诊区; 0.1; 0.058; 14.3; 1.7. PET/CT机房; 0.01; 0.058; 14.3; 1.7. 注：注射室最大持有量按每天所有病人注射量之总和计算。 ③ 计算结果 核医学科各墙体屏蔽防护效能核实结果见表10-16。 由表10-16可知，核医学科其他放射性药物操作及使用房间中，房间屏蔽防护均可以满足辐射防护屏蔽的要求。 分装好的18F由医生使用铅罐提至注射室内，结合公式10-5～10-7，考虑铅罐为3cm厚，1.5m处的空气比释能率为0.39μGy/h，对工作人员是安全的。考虑到使用PET/CT时会产生X射线，结合表10-9、10-10、10-16可以得出，相比X射线γ射线对周边的影响小，在此核算时，将其对工作人员的年有效剂量相加。 表10-16 核医学科墙壁屏蔽防护效能核实结果表 核素名称; 房间名称; 最大核素持有量（Ci）; 参考距离（m）; 核算墙体厚度（cm）; 建议墙体厚度（cm）; 实际厚度（cm）; 实际厚度下的墙体外瞬时剂量μGy/h. 18F; 18F注射室 （注射室一）; 0.1; 0.8; 21.5; 24; 24cm实心砖+15cm钡水泥; 0.15. 病人专用厕所 （卫生间二）; 0.01; 1.0; 18.7; 24; 24cm实心砖+15cm钡水泥; 0.10. 注射后休息候诊区; 0.1; 0.6; 25.1; 24cm实心砖+5cm钡水泥; 24cm实心砖+15cm钡水泥; 0.26. 楼上办公室; 0.1; 2.5; 7.32; 24; 12cm砼+4mm铅板+20cm钡水泥; 趋于零. PET/CT机房; 0.01; 2.6; 1.85; 24; 24cm实心砖+15cm钡水泥; 趋于零. 但必须指出的是：工作人员在配制放射性药物时，由于是近距离操作，有可能受到较大剂量的照射，由于给药都在注射室内进行，核医学科工作人员受照剂量也较大，所以工作时应配戴个人剂量计。事实上以上计算结果未考虑人体自身的防护、工作人员佩戴铅衣、铅手套、铅围裙、铅有机玻璃面屏等，注射室、注射后休息候诊室及检查室外的辐射水平将低于理论计算结果。 8、剂量估算 根据医院核医学科辐射工作技术人员提供的资料，核医学科工作历时情况如下： ①分装18F需要5min，给病人注射18F针剂1 min，PET/CT技术人员辅助病人上机检查2min。 根据医院核医学科辐射工作技术人员提供的资料，按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）——2000年报告附录A进行了剂量估算，剂量估算结果见表10-17。 由表10-9、表10-10、表10-16、表10-17可知，医院按照最大设计负荷考虑，在没有采取任何防护措施由1名工作人员承担全部核医学科工作年附加的有效剂量为0.409mSv，加上PET/CT的X射线对其产生的年附加有效剂量，共0.51mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求及本评价的管理目标值。 在实际工作中，各个阶段的工作人员不止1名，且在分装放射性药物过程中使用通风橱，工作人员穿戴铅防护服、戴铅眼镜和铅手套，佩戴个人剂量计等措施。经过这些防护措施，工作人员受照剂量基本处于本底水平。 此外，随着医院的发展，根据实际的年最大操作量将增加辐射工作人员，核医学科辐射工作人员应合理分配工作，正确佩戴个人剂量计，保证个人受照剂量小于标准限值要求。新工作场所在最不利的情况下工作人员受照剂量较大，建议在本项目评价的最大日操作量的情况下，适当增加核医学科工作人员，根据个人剂量计检测结果合理分配工作时间，做好辐射工作人员的个人剂量检测及档案保存工作。 表10-17 核医学科年有效剂量估算情况表 核素名称; 日最大操作（mCi）; 单次操作活度（mCi）; 日治疗/诊断（人次）; Γ常数（R.m2/Ci.h）; R （m）; 单次操作时间(min); 年有效剂量mSv. 分装; 运送; 注射/植入/服药; 辅助 诊断. 18F; 100; 10; 10; 0.058; 0.5; 1; /; 2; 2; 0.409. 合计; 0.409. 注：①分装、运输均为一次性分装、运送一天需要的最大操作量。 二、对环境敏感点的影响分析 本项目的主要环境敏感点为核医学科东侧和南侧的居民楼和五星花园小区以及其他建筑。根据各机房外核算结果表明，各机房靠近环境敏感点一侧空气比释动能率均小于2.5µGy/h。根据射线与距离衰减的关系，则本项目运行所致各环境敏感点的空气比释动能率基本为湘潭市本底值。从剂量估算结果来看，机房外活动的公众成员年附加有效剂量均可以满足满足国家相关标准及地方环保审管部门的要求。因此，本项目的实施对周围各环境敏感点的影响可以接受。 三、实践正当性分析 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践的正当性”要求，对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的。 本项目的建设对保障健康、拯救生命起有着十分重要的作用。项目营运以后，将为病人提供一个优越的诊疗环境，具有明显的社会效益，同时将提高医院档次及服务水平，吸引更多的就诊人员，医院在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。 此外，通过核算，该项目屏蔽和防护措施符合要求，对环境的影响也在可接受范围内。 因此，本项目的实施对受照个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 四、产业政策符合性 项目投入使用为疾病诊断、寻找病灶部位、制订治疗方案及治疗疾病提供了科学依据和手段。项目在加强管理后均满足相关国家法律、法规和标准的要求，不会给所在区域带来环境压力，符合清洁生产和环境保护的总体要求。同时，本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第一类——鼓励类中新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用。 根据潭发改社[2008]511号，医疗机构获得卫生部或省卫生厅许可配置的批复文件后，方可购置大型医用设备，医院已经取得湖南省卫生厅《关于同意湘潭市中心医院更新配置大型医用设备DSA和SPECT的批复》（详见附件十八）。 五、选址合理性 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）关于“源的选址与定位”规定，国家只对“具有大量放射性物质和可能造成这些放射性物质大量释放的源”应考虑场址特征的规定，对其它源的选址未作明文规定。本项目在正常运行和事故工况下，均不会造成大量放射性物质释放。因此，国家有关标准和文件对拟建项目的择址未加明确限值。 （1）根据医院提供的资料和评价单位现场踏勘，改扩建介入治疗与核医学机房场地内未发现滑坡、坍塌、地裂等不良地质灾害现象，场地现状稳定性好，水文地质条件简单。 （2）根据现状监测结果，场址的辐射环境质量状况良好，有利于项目的建设。 （3）本项目位于医院的心血管大楼三楼和核医学科一楼，拟配设备和现有设备位置集中使用，方便病人就诊。 （4）本项目机房均远离医院内及周围环境敏感点，有利于辐射防护。项目营运期产生的电离辐射、废水、废气、固体废物等均得到有效治理，达标排放对环境影响小。 （5）本项目改扩建核医学科位于原核医学科旁，现核医学科为一栋独立的两层楼建筑，位于医院南部，就医方便，且有利于辐射屏蔽防护与管理。 从环境保护角度分析，本项目选址可行。 六、平面布局合理性 本项目辐射工作场所包括放射治疗机房及核医学机房，医院在设计各机房时充分考虑到辐射工作人员及公众成员的辐射防护及医院用地现状，既方便病人就医又有利于采取相应的辐射防护措施。放射治疗各设备均设置了机房和控制室；核医学科功能用房既相对独立又在不防治交叉污染的前提下方便病人就医， 核医学科内部设置医生、病人、放射性废物专用通道， 医院按“三区”要求进行了布置，较好地满足了非密封源Ⅲ类工作场所设计布局要求， 从环境保护角度分析，医院辐射工作场所布局可行。

表11  辐射防护与安全措施

辐射防护与安全措施 一、项目污染防治措施 1、医院现有污染防治措施 A、DSA污染防治措施 （1）根据医院现有建设情况可知，该项目DSA机房用房独立， 1号机房墙体建设尺寸为长×宽×高=7.4m×8.1m×3.5m，机房有效使用面积为59.94m2，2号机房墙体建设尺寸为长×宽×高=7.9m×8.1m×3.5m，机房有效使用面积为63.99m2，根据医院现有建设情况可知，机房地面为120mm现浇混凝土加2mm厚铅板；机房顶棚为140mm现浇混凝土加砖150mm，并且在机房吊顶龙骨上平铺2mm厚铅板防护；机房墙体东西墙为370mm实心砖加50mm硫酸钡、水泥砂浆混合材料，北墙为240mm砖墙加50mm厚硫酸钡、水泥砂浆混合材料，南墙为窗户，现改成36cm厚大蕊板，中层嵌入3mm铅板。门窗设计为防护门窗。以上辐射防护措施已达到《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的屏蔽要求。 （2）机房内建设的穿越防护墙的导线、导管等采用“U”型或者“Z”型，不影响墙体的屏蔽防护效果。 （3）大、小防护门设计防护厚度≥3mmPb，观察窗铅玻璃的设计厚度≥4mmPb。防护门和观察窗的生产、安装由有生产资质的厂家承担，其搭接长度不小于缝隙的10倍。 （4）DSA机房门外均设置工作指示灯和电离辐射警告标志。 （5）机房设置有排风系统，以供机房内通风换气，保证机房内良好的空气质量。使室内通风系统能够满足每小时换气3~4次的通风要求，排风量达到500m3/h，不能朝向环境敏感点并远离空调进风口。 B、Ⅲ类射线装置污染防治措施 （1）根据医院提供资料可知： PET/CT机房有效使用面积为35.36m2，四周墙体采用24cm实心砖加4cm钡水泥砂浆结构墙体（实心砖密度为1.65g/cm3，钡水泥砂浆密度为3.50 g/cm3）；天棚采用12cm钢筋混凝土（密度为2.35g/cm3）加4mm铅板（密度为11.3g/cm3）加10钡水泥砂浆，地板采用40cm混凝土，门窗设计为防护门窗。以上防护措施已达到《医用X射线诊断

续表11 辐射防护与安全措施

放射防护要求》（GBZ130-2013）的屏蔽要求。 （2）机房内建设的穿越防护墙的导线、导管等采用“U”型或者“Z”型，不影响墙体的屏蔽防护效果。（3）大、小防护门设计防护厚度≥4.0mmPb，观察窗铅玻璃的设计厚度≥6mmPb。防护门和观察窗的生产、安装由有生产资质的厂家承担，其搭接长度不小于缝隙的10倍。 （4）射线装置机房门外均设置工作指示灯和电离辐射警告标志，在放射科醒目位置贴出电离辐射警告标志。 （5）机房设置有排风系统，以供机房内通风换气，保证机房内良好的空气质量。使室内通风系统能够满足每小时换气3~4次的通风要求，排风量达到500m3/h，不能朝向环境敏感点并远离空调进风口。 2、医院需要新增的污染防治措施 A、DSA污染防治措施 （1）辐射防护用品：个人剂量报警器1台，铅围裙8个，铅背心8个，铅帽子2个，铅眼镜8副，铅围脖10个，铅屏风2个，铅三角裤2个。 （2）辐射工作人员均配置个人剂量计。 （3）机房防护门上方设置工作状态指示灯，并将工作状态指示灯与射线装置设置连锁，辐射工作场所贴辐射警示标示并张贴正确。 （4）各项规章制度、操作规程、应急处理措施齐全，并张贴上墙。 （5）医院在开展放射工作时，严格按照操作规程进行操作，各项规章制度落实并上墙。 B、Ⅲ类射线装置污染防治措施 （1）辐射工作人员均配置个人剂量计。 （2）各项规章制度、操作规程、应急处理措施齐全，并张贴上墙。 （3）医院在开展放射工作时，严格按照操作规程进行操作，各项规章制度落实并上墙。 （4）各机房防护门上方设置工作状态指示灯，并将工作状态指示灯与射线装置设置连锁，辐射工作场所贴辐射警示标示并张贴正确。 3、核医学辐射安全防护措施 A、放射性药物使用过程中的防护与安全措施 （1）核医学科用房布局基本合理，避免与其他科室交叉现象，工作场所实现“三区”、“三通道”划分，互不交叉。 （2）核医学科各房间能满足屏蔽防护要求，进入活性室的门应为防护门，且有防盗功能；活性室的洗手水龙头应为光电感应龙头。 （3）控制区与监督区的地面与工作台面、地面均铺设地板砖或其它易清洁的材料，易于清洗不渗漏，有利于表面污染的防治。 （4）医院对所有能产生贯穿辐射的污染源采取辐射屏蔽措施，包括操作放射性同位素的职业工作人员穿戴防护用具，操作过程中对注射用具的屏蔽。 （5）各机房设门锁、工作指示灯；各辐射工作场所均设置电离辐射警告标志。 （6）在各易产生放射性固废的房间设置放射性固废专用收集桶，放射性废物收集桶应有放射性标志。 （7）放射性药物存放必须安全，应专人负责，保险柜钥匙要专人保管，双人双锁，存取记录要详细、清晰。补充完善放射性药物保管、领用和登记制度。 （8）各核医学用房内不得堆放与诊断工作无关的杂物。各项规章制度、操作规程、应急处理措施必须齐全，并张贴上墙。 （9）候诊区设置喇叭，辐射工作场所设置醒目的警示标识，病人、医生通道用箭头标识出走向。 （10）病房中床位间距应不小于1.5m，病房门口应有电离辐射警示标志，除医护人员外，其他无关人员不得入内。防护病房应具有一定的防护能力，并由专人管理。 （11）接受了18F治疗的患者，其体内的放射性活度降至低于400MBq，方可出院。 （12）每间病房内应设置放射性废物收集桶收集放射性废物，放射性废物收集桶（污物桶）有一定屏蔽能力。 （13）卫生通过间安装有表面污染检测仪及医生更衣柜。 （14）加强对服药后病人的管理，张贴醒目的“病人须知”。 （15）控制区的废水进入衰变池，衰变池设标识，池壁能够防渗、防漏。 B、放射性“三废”污染防治措施 （1）废水治理措施 核医学科放射性废水排水管采用铸铁管，并采取防腐蚀措施；高活性室废水、病人卫生间废水排入衰变池内经过10个半衰期后，进入医院污水管网，最终进入医院污水处理站处理达标排放。 对已购置但未用完的其它放射性药品（统称为废液），医院要严格控制其产生量，根据病人的实际或预计使用量，根据最优化原则，预定放射性药品量。 （2）废气治理措施 核医学科产生的少量放射性气溶胶或气载放射性物质可以通过通风橱的排风管道经活性炭过滤后排出室外，通风橱在半开的条件下风速不小于1m/s。排气口设置于本建筑物屋顶（该地区冬季主导风向为北风或偏北风，夏季主导风向为南风或偏南风；核医学科大楼位于医院南侧，北侧约45m为19层住院大楼，南侧约28m为五星花园小区）。 （3）固废治理措施 ① 严格区分放射性废物与非放射性废物，不可混同处理。应力求控制和减少放射性废物产生量。 ② 对放射性固体废物应采用分核素收集，根据同位素的性质，单独衰减，达到衰变时间和要求的，再收集在一起作为医疗垃圾处理。放射性固废应按照医疗废物（危险废物）的管理要求，实行联单管理制度，跟踪固废的处理方式和最终去向，做好产生、衰变时间、数量等相关的记录台账。 ③ 供收集的专用污物桶应具有外防护层和电离辐射标志。污物桶放置点应避开工作人员作业和经常走动的地方。 ④ 内装注射器及碎玻璃等物品的废物袋应附加不易刺破的外套（如硬牛皮纸外套）。 ⑤ 放射性废物在储存衰变箱中衰减至排放限值后，作为一般医疗垃圾处理。用来收集放射性固体废弃物的专用收集器应贴上电离辐射标志。 ⑥ 更换的废活性炭放在专用的污物桶内衰变，放射废物比活度≤2×104Bq/kg后交原厂家回收再生利用。放射性废物袋装时应不超过20kg，放射性废物运输时表面的固定污染所引起的辐射水平应不超过5μSv/h，表面β辐射应不大于0.4 Bq/cm2。本项目涉及的“三废”采取的主要治理见下图。 图11-1 三废治理措施图 4、受检者放射卫生防护 医院对受检者的防护与安全负责，应为受检者提供有效、安全的诊断检查。医院已制定了一下防护措施： 1、医师应根据患者的病史、体格检查、临床化验等判断是否需要采用X射线检查，掌握好适应度。应考虑优先选用非X射线的检查方法，根据临床指征确认X射线检查是最合适的检查方法时方可申请X射线检查。 2、应特别加强对育龄妇女和孕妇、婴幼儿X射线检查的正当性判断。针对儿童、孕妇和育龄妇女应做检查时的特殊防护要求的做好防护措施。针对孕妇照射检查，要确保射线剂量在有效的范围内尽量降低。 3、应避免受检者同一部位重复X射线检查，以减少受检者受照剂量。 4、应选择合适的X射线检查方法，制定最佳的检查程序和投照条件，力求在能够获得满意的诊断信息的同时，又使受检者所受照射减少至最低限度。在不影响获得诊断信息的前提下，一般应以“高电压、低电流、厚过滤”为原则进行工作。

表12  安全管理

一、辐射安全与环境保护管理机构的设置 （一）、医院已制定以下辐射环境管理制度 1、医院已经成立辐射防护领导机构，设立了以法人刘平为组长，曾建平、夏红、张洪武、罗敏、王锡榜4人为副组长的辐射工作领导小组，设立了兼职或专职的辐射防护监督员，负责辐射防护与安全工作。 2、制定了辐射工作场所管理制度。辐射工作人员均经过湘潭市辐射工作安全防护培训，并持有有效放射工作许可证方可上岗；操作人员必须遵守各项操作规程，检查仪器安全并做好当班记录，严格执行交接班制度，发现异常及时处理；机房门外安装“正在照射”指示灯及电离辐射警示标志等。 3、发布了放射性辐射事故应急措施。发生人体受超剂量照射事故时，应迅速安排受照人员接受医学检查或在指定的医疗机构救治。同时，发生或发现辐射安全事故必须 在2小时内向当地市环保局（0731-52379701）和省环保厅（12369、0731-85698110）报告。当人体受到超剂量照射时，要立即报告相关行政部门，迅速安排人员接受医学检查或救治。 另外，医院还制定了包括《湘潭市中心医院关于调整放射突发事件预防及应急预案的通知》、《放射性操作规程及防护制度》、《放射防护制度》、《核医学科辐射事故预防措施及应急预案》等相关制度(附件五~附件十三)。 医院制定的相关制度不仅考虑了辐射设备的使用和安全防护，而且考虑了辐射设备使用的实践的合理性，具有一定的可操作性。为完善医院的辐射管理制度，按照《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求，为确保放射防护可靠性，维护放射工作人员和周围公众的权益，履行放射防护职责，尽可能的避免事故的发生，医院必须培植和保持良好的安全文化素养，减少因人为因素导致人员意外照射事故的发生。为此，提出如下辐射环境管理要求： ①建立年度评审制度，每年应至少进行一次辐射环境监测，建立监测技术档案，医院工作人员应持证上岗，定期进行辐射防护知识和法规知识的培训和安全教育，检查和评估工作人员的个人剂量，建立个人剂量档案。对辐射工作人员每两年进行身体健康体检并形成制度。进入机房的工作人员佩带个人剂量报警仪，记录个人所受的射线剂量。 ②安装、维修或者更换与辐射源有关部件的设备，应当向有关部门申请，进行防护

续表12 安全管理

监测验收，确定合格后方可启用。以杜绝辐射事故的发生。 ③完善事故状态下的应急处理计划，其内容包括事故的报告，事故区域的封闭，事故的调查和处理，工作人员的受照剂量估算和医学处理等。 ④凡需增加或拆除现有辐射设施和设备，应预先向环境保护主管部门提出申请，在重新监测评价后，方可进行。 ⑤定期检查射线输出剂量误差，发现问题，及时解决。 （二）、医院辐射环境管理工作 为认真贯彻执行《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求及国家的有关规定，加强医院内部管理，医院成立以刘平为组长的辐射防护领导小组负责辐射防护安全工作，还包括了5名副组长，13名成员，并明确了领导小组职责（成立文件详见附件四）： 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008 修订）》，环境保护部令第3号第十六条要求：使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。从医院目前配置的辐射领导小组人员信息看，专职人员为本科学历，其他人员均有一定的管理的能力。本项目开展后，目前医院的管理人员也能满足配置要求。 二、职业人员的辐射安全与防护培训和再培训计划 为满足医院放射工作和安全的需要，医院根据要求配置相应的辐射工作人前，现有辐射工作人员配置情况见附件二十。 根据医院资料以上DSA工作人员均单一操作设备，不同时使用多种设备。 医院共18台Ⅲ类射线装置，4台Ⅱ类射线装置，一处核医学科（使用核素131I、99mTc、99Sr、32P、153Sm），放射科有26名工作人员操作，DSA临床医生有12名工作人员操作，核医学科有3名工作人员操作，放疗中心有7名工作人员操作，能够满足工作需要。DSA临床医生采取轮岗方式的管理制度。 根据环境保护部令第3号第十五条的规定：从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。同时，根据环境保护部令第18号第二十二条规定：取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。辐射安全再培训包括新颁布的相关法律、法规和辐射安全与防护专业标准、技术规范，以及辐射事故案例分析与经验反馈等内容。医院还有一部分人员未取得了培训合格证，因此本环评要求医院在本项目运营前，没有培训合格证工作人员必须参加辐射安全培训，并取得合格证，方可上岗。取得培训合格证的人员，医院应每四年组织一次复训。DSA设备工作人员还需要配置具有设备上岗证的技师，医院应根据要求和设备运行需要完善人员配置。 此外，根据环境保护部令第3号、环境保护部令第18号中对工作人员个人剂量的要求，医院应为每名工作人员配置个人剂量计，定期组织工作人员进行个人剂量监测，发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。医院还应安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或停止辐射工作三十年。 三、辐射监测 根据《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院第449号令）等相关法规和标准，必须对射线类装置使用单位进行个人剂量监测、工作场所监测、开展常规的防护监测工作。 医院必须配备相应的监测仪器，或委托有资质的单位定期对X射线机房周围环境进行监测，按规定要求开展各项目监测，做好监测记录，存档备查。辐射监测内容包括： 1、个人剂量监测 对放射工作人员进行个人照射累积剂量监测。要求放射工作人员在工作时必须佩戴个人剂量计，并将个人剂量结果存入档案。个人剂量监测应由具有个人剂量监测资质的单位进行。 监测频率：2～3个月测读一次个人剂量计， 针对DSA操作人员可加密送检剂量片的频次，避免超剂量照射。其他时段如发现剂量数值变化量较大可加密监测频率。 2、工作场所内外环境监测 DSA和Ⅲ类射线装置 医院设备安装调试好后，应委托有资质的单位对机房外空气比试动能率进行验收监测。发现问题及时整改。 （1）监测频度：每年常规监测一次。 （2）监测范围：射线装置机房四周环境。 （3）监测项目：空气比释动能率。 核医学科 医院设备安装调试好后，应委托有资质的单位对应用非密封性放射源的机房及机房四周环境和核医学科控制区进行监测，发现问题及时整改（空气比释动能率和α、β表面污染）。医院自行的日常监测要求如下表12-1所示。 表12-1 医院常规监测内容一览表 监测地点; 监测项目; 监测频率; 限值要求. 周围环境; 空气比释动能率; 一年一次; 参照湖南省环境地表γ辐射剂量率. 工作场所; β表面污染; 根据实际情况，工作完后进行监测; 工作台、设备、墙壁、地面; 控制区; ＜4×10Bq/cm2. 监督区; ＜4Bq/cm2. 工作服、手套、工作鞋; 控制区 监督区; ＜4Bq/cm2. 手、皮肤、内衣、工作袜; ＜0.4Bq/cm2. 续表12-1 医院常规监测内容一览表 监测地点; 监测项目; 监测频率; 限值要求. 衰变池排放口; 总β放射性; 10个半衰期; <10Bq/L. 放射性固废; 废物包装外表面; 每次处理前; β<0.4Bq/cm2. Ⅱ类、Ⅲ类射线装置机房四周及顶棚墙体、防护门外30cm处; 空气比释动能率; 一年一次; 2.5μGy/h. 四、辐射安全保证与辐射事故应急预案 1、DSA潜在危险及预防处理措施 （1）门灯指示灯失效 门灯指示灯失效，DSA机处于出线状态，人员误进入机房而受到误照射。 预防处理措施：按操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在警示灯失效的情况下违规操作。 （2）人员留在机房内未作防护 工作人员进入机房后，未全部撤离，仍有人员滞留在机房内，且没有采取辐射防护措施，放射设备开始出线后，滞留人员受到不必要的照射。 防治措施：撤离机房时清点人数，必须按程序对机房进行全视角搜寻，对滞留机房内的无关人员强行劝离。有外来人员进入时，工作人员应根据情况，采取急停或相应措施，阻止外来人员受到误照射。 （3）人误 由于工作人员缺乏防护知识，安全观念淡薄、无责任心；违反操作规程和有关规定，操作失误；管理不善、领导失察等，是人为造成辐射事故的最大原因。特别是对育龄妇女、孕妇、儿童等敏感人群照射前，没有按照规定告知、说明或者没有对敏感器官进行必要的屏蔽防护，造成辐射事故。 防治措施：辐射工作人员必须加强防护知识培训，提高防护技能，避免犯常识性错误；加强职业道德修养，增强责任感；严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，落实安全责任制，经常督促检查。 （4）未进行质量控制检测 诊疗设备年久或更换部件和维、检修后，末进行质量控制检测，机器性能指标发生变化，有可能在诊疗过程中使患者可能受到较大剂量的照射。 防治措施：医院做好设备稳定性检测和状态检测，使设备始终保持在最佳状态下工作。 （5）工作人员业务技能不高 工作人员业务技能差，经验不足，操作不熟练等，致使患者和医生受到超剂量照射。 防治措施：医院应定期组织辐射工作人员学习专业业务知识，不断提高业务水平。 （6）非辐射公众成员受到超剂量照射 非辐射工作人员由于工作需要或误进入开机的机房内，长时间停留，造成超剂量照射。 2、Ⅲ类射线装置 （1）门灯指示灯失效 门开启或关闭状态诊断装置均能运行。人员可以随时进入机房而受到误照射。 预防处理措施：按操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在警示灯失效的情况下违规操作。 （2）人员留在机房内未作防护 工作人员或病员陪伴进入机房后，未全部撤离，仍有人滞留在机房内意外地留了下来，从而使滞留人员受到照射。 防治措施：撤离机房时清点人数，必须按程序对机房进行全视角搜寻，对滞留机房内的无关人员强行劝离。有外来人员进入时，工作人员应根据情况，采取急停或相应措施，阻止外来人员受到误照射。诊断工作者应严格按照（GBZ130-2013）《医用X射线诊断放射防护要求》规定的诊断防护安全操作要求进行照射。对于体检和必须扶持患者的人陪同的这种特殊情况，对进入机房的候诊的受检者要恰当安置，以及扶持患者的人，应采取相应的防护措施，将候诊的受检者或扶持患者的人的辐射照射降至最低限度。 （3）人误 由于工作人员缺乏防护知识，安全观念淡薄、无责任心；违反操作规程和有关规定，操作失误；管理不善、领导失察等，是人为造成辐射事故的最大原因。特别是对育龄妇女、孕妇、儿童等敏感人群照射前，没有按照规定告知、说明或者没有对敏感器官进行必要的屏蔽防护，造成辐射事故。 防治措施：放射工作人员必须加强专业知识学习，加强防护知识培训，不断提高业务水平和防护技能，避免犯普通错误；加强职业道德修养，增强责任感；严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，落实安全责任制，经常督促检查。 （4）工作人员业务技能不高 工作人员业务技能差，经验不足，摆位不正，操作不熟练等，致使患者和医生受到超剂量照射。 防治措施：医院应定期组织辐射工作人员学习专业业务知识，不断提高业务水平。 3、放射线同位素应用潜在照射（风险）分析与对策 （1）装有放射性药物的货包没有按预定的时间到达，可能发生运输过程中丢失事故。 应急对策：发生这种情况首先给供货方打电话，并通知他们货物没有收到，要求他们追踪货包，并找到为止。同时，要求提供放射性货包的包装和运输能够满足《放射性物质安全运输规定》（GB11806-2004）中规定的要求，即在常规运输条件下，在交通工具外表面任意一点上的辐射水平不得超过2mSv/h，在距表面2m远的任意一点处不得超过0.1mSv/h。 （2）由于管理不善，发生放射性物品失窃，造成放射性污染事故。 应急对策：为杜绝该事故的发生，医院应加强管理，严格按《放射性药品管理办法》制订“放射性药品的保管制度”。 （3）由于操作不慎，溢漏、撒泼放射性物质，污染工作台面和地面。 应急对策：发生这种事故应迅速用吸附衬垫吸干溅洒的液体，以防止污染扩散。然后用备用的塑料袋装清洗过程中产生的污染物品和湿的药棉、纸巾，从溅洒处移去垫子，用药棉或纸巾擦抹，应注意从污染区的边沿向中心擦抹，直到擦干污染区。用表面污染监测仪测量污染区，如果β表面污染大于40Bq/cm2，表明该污染区未达到控制标准，这时应用酒精浸湿药棉或纸巾擦拭，直到该污染区β表面污染小于40Bq/cm2为止。 （4）操作容易产生放射性气溶胶的药物，不按规定在通风厨内进行，使工作场所空气受到污染。手部有伤仍从事放射性物质操作，可能造成内污染；违反实验室管理规定在实验室吸烟、进食，可能吸入和食入放射性物质造成人员内照射；实验室管理规定将开放性实验室用品（包括清洁用具）带到其它非放射工作场所；放射性药物发放错误：工作人员未认真核对姓名、药物名称、种类、给药途径、用量，致使他人误用或用量过量而造成照射；放射性药物未做标记乱甩、乱放造成误食或撒泼；显视设备灵敏度低病员不得不注射或服用较大剂量的放射性药物，而受到不必要的照射。 工作人员没有经过专业知识培训，有不良工作习惯，对自身的防护不重视，注射用棉签，一次性手套乱扔，使室内受到污染，辐射水平增高。另外也有一部分工作人员过于重视自身防护，让患者将注射用棉签自己扔掉，会对外环境造成污染。 4、应急方案与措施 医院针对现有的辐射项目已经制定了相应的辐射工作制度，设置了以法人为组长的辐射安全领导小组，针对现在开展的辐射工作制定了相应的事故应急预案，有专门的应急事故值班电话，明确了各部门职责，针对各类事故做了较具体的应急解决方案，目前医院辐射工作开展情况良好，医院开展辐射诊疗工作至今未发生过辐射安全事故，该应急预案可行。但未针对应急预案进行演练，建议医院应安排应急事故演练，确保应急预案能正确执行。 根据医院的应急预案要求，放射事故一旦发生，应立即采取以下应急措施： （1）在放射诊断过程中，如发现预置的射线类型、剂量、剂量率，或病人自行移动位置时，应立即停机，终止照射。 （2）在DSA手术过程中，如发现有人员误入机房内，应紧急停机，中止照射。 （3）保存控制器上的照射记录，不得随意更改。 （4）初步估计事故后果，若有人员受到超剂量照射，应迅速安排受照人员的医学检查和医学监护。并在2小时内向医院领导及有关行政主管部门上报。并配合有关部门进行调查，查找事故原因，做好相关防范措施。 一般报告程序为：发现者报告给医院辐射管理领导小组成员，由其向相关环保部门报告，设备被损应同时向公安机关报告，造成人员受到超剂量照射应同时向卫生部门报告。 综上所述，评价认为，湘潭市中心医院辐射环境管理满足《电离辐射防护与辐射安全基本标准》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008修订）》等相关标准的要求。

环境保护验收一览表

| 序号 | 验收项目 | 验收要求 |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 各机房屏蔽厚度满足设计要求，机房防护屏蔽体外30cm处空气比释动能率≤2.5uGy/h。 |  | 提交竣工资料，环保验收监测委托有资质单位进行 |
| 2 | 防护门、观察窗、机房面积 | 大、小防护门设计厚度≥3.0mmPb，观察窗铅玻璃的设计厚度≥4.0mmPb，有门机联锁装置：搭接长度不小于缝隙的10倍；DSA与PET/CT机房面积≥30m2，机房单边长≥4.5m。 |  | 与环评一致，并提交产品合格证。 |
| 3 | 环保措施 | 22.5m3的3级衰变池，防渗、防漏、防腐；有污物桶(脚踏式)，具有辐射屏蔽作用； 通风橱：风速不小于1m/s；X射线装置机房通风量﹥500m3/h |  | 与环评一致， 并提交设备资料 |
| 4 | 环境管理制度 | 制度齐全，有专人负责，并制度上墙等 |  | 落实 |
| 5 | 警示装置 | 各机房防护门上方设置工作状态指示灯，辐射工作场所贴辐射警示标识并张贴正确。 |  | 与环评一致 |
| 6 | 管理人员 | 辐射工作人员必须持证上岗，4年组织1次复训。 |  | 落实 |
| 7 | 电离辐射 | 剂量管理目标制 | DSA工作人员年有效剂量＜4mSv 普通X射线装置工作人员年有效剂量＜2mSv 公众成员年有效剂量＜0.1mSv | 年检 |
|  |  | 表面 污染 | 控制区的表面污染控制水平<40Bq/cm2，监督区的表面污染控制水平<4Bq/cm2，其他的表面污染控制水平<0.4Bq/cm2 | 委托资质单位监测 |
|  |  | 墙体外剂量率控制 | 机房防护屏蔽体外30cm处空气比释动能率＜2.5μGy/h | 委托资质单位监测 |
|  |  | 介入手术室内剂量率控制 | 介入手术室透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400uGy/h。 |  |
| 8 | 防护用品 | 介入室 | 个人剂量计12个，个人剂量报警仪1台，铅屏风2个，铅围脖10个，铅背心8套，铅帽子2个，铅眼镜8副，铅围裙8个。 | 分科室落实，配置齐全 |
| 9 |  | 核医学科 | 铅围裙5个，铅背心5个，三角裤2套。 |  |
| 11 | 放射性废水 | 核医学科衰变池总排口，设置标准采样口： 总β放射性<10Bq/L。 |  | 自行落实 |
| 12 | 废气 | 通风橱烟道设置采样口；排气口高于核医学科楼顶屋脊 |  | 落实 |
| 13 | 放射性固废 | 废物包装外表面：β<0.4Bq/cm2，有废物处理台账。 |  | 自行落实 |
| 14 | 验收监测点位 | 机房墙体外表面30cm及人员所在场所 |  | / |

表13  结论及建议

13.1 结论 一、项目概况 湘潭市中心医院拟开展“湘潭市中心医院核技术利用改扩建项目”，其中现有装置包括：18台Ⅲ类射线装置，4台Ⅱ类射线装置，使用Ⅲ类、Ⅳ类放射源（分别为192Ir和241Am）、核医学科一处（使用核素：99mTc、89Sr、32P、153Sm、131I）。现办理环评项目的装置包括：2台Ⅲ类射线装置（PET/CT、移动DR）；2台Ⅱ类射线装置（2台DSA）；核医学科新增放射性核素18F（日最大等效操作量约3.7×109Bq，属乙级非密封放射性物质工作场所）。 通过开展对本项目的分析、对周围环境质量现状的调查以及项目的主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论。 13.1.1、实践正当性分析 医院射线装置对受电离辐射照射的个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 13.1.2、产业政策符合性分析 本项目符合国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第一类——鼓励类中“新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”。所以该项目符合国家产业政策。 13.1.3、拟建址环境质量现状 项目拟建址的地表γ辐射剂量率在76～116nGy/h之间。项目拟建址的地表γ辐射剂量率在正常波动范围内，辐射环境质量现状良好。 13.1.4、选址与布局可行性分析 湘潭市中心医院在设计各射线装置机房时充分考虑到辐射工作人员和公众成员的安全问题，将DSA机房布置在心血管大楼三楼，将原核医学科开扩建使用PET/CT机房和18F注射室，用房相对独立，对周围环境和人员的影响有限，在可接受范围之内。因此，本项目选址基本合理。 核医学科和介入室设备配备了机房和控制室，总体用房独立，辅助用房配置合理，

续表13 结论及建议

不与其他科室交叉，从环境保护角度分析，项目整体布局合理。 13.1.5、环境影响分析结论 （1）机房使用面积 1号DSA机房、2号DSA机房、核医学科以及PET/CT机房的使用面积均满足标准要求。 （2）墙体屏蔽的辐射防护 本项目医用X射线装置机房屏蔽设计情况如上表8-2（b）所示，通过预测结果，各机房的四周墙体、天棚、地板、防护门和观察窗的厚度能满足要求，能有效保证辐射工作场所的安全。 （3）剂量估算 通过核算，DSA机房内工作人员在手术时尽量采取有效的防护措施后年受照剂量能满足4mSv/a的要求；控制室工作人员在做好自身防护后受照剂量能满足标准限值要求。其他 普通X射线装置机房放射工作人员在做好自身防护后所致附加年有效剂量均满足2mSv/a的要求，各机房外公众人员受到的年附加有效剂量均能满足0.1mSv/a的要求。 13.1.6、辐射防护与安全措施 ①机房各墙体厚度按照环评的要求进行建设。 ②应按照相关要求，设置相应的联锁装置、紧急停机、视频监视系统等。 ③根据需要为医生、病人配置铅围裙、铅眼镜等防护用品。 ④所有辐射工作人员均佩戴个人剂量计，并定期进行测读，记录在个人剂量档案中。 13.1.7、辐射与环境保护管理 医院成立了辐射防护管理委员会，各项规章制度、操作规程、应急处理措施健全、具有可操作性，但仍应加强日常应急响应的准备工作及应急演练。医院应严格执行各项规章制度执行，辐射工作人员在工作时必须佩戴个人剂量计，定期进行检查并安排健康体检。医院还应在今后的工作中，不断完善相关管理制度，加强管理，杜绝辐射事故的发生。 综上所述，湘潭市中心医院严格按照环评要求进行建设后，医院核技术利用项目运行时对周围环境产生的辐射影响符合环境保护的要求；该项目的辐射防护安全措施可行；规章制度基本健全；该项目对环境的辐射影响是可接受的。湘潭市中心医院在落实了本环评提出的各项环境保护及污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来看，本环评认为该建设项目是可行的。 建议 1、在项目运行前，医院应组织未参加辐射防护培训的工作人员进行培训，培训合格者方可上岗。医院应安排人员参加环保行政主管部门或其他单位举办的辐射防护相关知识的培训学习，并进行4年一次复训。 2、根据医院的实际情况和项目建设进展，待项目完成后，应向湖南省环境保护厅完善相关验收手续及办理《辐射安全许可证》。 3、医院应加强内部管理，合理使用各放射性同位素和医用X射线装置，明确管理职责，杜绝各类辐射事故的发生。医院应细化、完善各项管理制度，并认真落实，严格按照各项规章制度、操作规程执行。

附 录

| 附图 |  |
| --- | --- |
| 附图1 | 项目所在地地理位置图 |
| 附图2 | 项目外环境示意图 |
| 附图3 | 医院总片面示意图 |
| 附图4 | 现场照片 |
| 附图5 | 数字平板血管造影系统机房结构图 |
| 附图6 | 核医学科平面布置图 |
| 附图7 | PET/CT机房剖面图 |
| 附图8 | PET/CT机房平面布置图 |
| 附图9 | 放射性废水衰变池示意图 |
| 附图10 | 核医学科衰变池与医院污水处理站平面布置图 |
| 附件 |  |
| 附件一 | 环境影响评价委托函 |
| 附件二 | 现状环境资料质量保证单 |
| 附件三 | 辐射安全许可证正副本 |
| 附件四 | 放射防护委员会成立文件 |
| 附件五 | 湘潭市中心医院关于调整放射突发事件预防及应急预案的通知 |
| 附件六 | 放射性操作规程及防护制度 |
| 附件七 | 放射防护制度 |
| 附件八 | PET/CT操作规程 |
| 附件九 | Infinia临床扫描方法 |
| 附件十 | 核医学科辐射事故预防措施及应急预案 |
| 附件十一 | 核医学科放射性核素泄露事故应急预案 |
| 附件十二 | 核医学科工作制度 |
| 附件十三 | 核医学科工作人员职责 |
| 附件十四 | 职业性外照射个人监测 |
| 附件十五 | 职业健康检查评价报告 |
| 附件十六 | 《本项目电离辐射本底监测报告》（鹏辐(监)[2014]14号） |
| 附件十七 | 湘环评表[2007]196号 |
| 附件十八 | 湖南省卫生厅《关于同意湘潭市中心医院更新配置大型医用设备DSA和SPECT》的批复（批复编号：2012-016） |
| 附件十九 | 关于《湘潭市中心医院心血管大楼建设项目可行性研究报告》的批复（潭发改社[2008]511号） |
| 附件二十 | 现有辐射工作人员配置情况 |