表1  项 目 概 况

| 单位名称 |  | 衡阳市中心医院 |  |  | 地 址 |  |  |  | 衡阳市雁城路10号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 申锦林 |  | 电 话 | 0734-8275939 |  |  |  | 邮 编 | 421001 |  |
| 联系人 |  | 吴 华 15607344168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 衡阳市中心医院核技术利用扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 |  | 衡阳市雁城路10号、光辉街31号（华新分院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目用途 |  | 放射诊断与治疗 |  |  | 项目依据 |  |  | 委托书 |  |  |  |
| 总投资 |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核技术项目投资（万元） |  |  |  |  |  | 核技术项目环保投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 应 用 类 型 |  | 放射性同位素应用 |  |  |  | 密封源 | 射线装置 |  |  |  | 其 它 |
|  |  | / |  |  |  | / | √ |  |  |  | / |
| 1. 核技术利用的目的和任务 本次核技术利用目的是利用射线装置产生的X射线达到对患者进行临床诊断检查的目的。根据病人的病情需要，射线装置对病人的身体某部位或全身进行显像，拍出X光片或保存数字影像以供临床诊断。 （1）医院本次核技术利用项目包括：全院放射科新增15台设备，其中老院新增1台Artis zee Floor介入C臂机（DSA）（属Ⅱ类射线装置）、1台Aquilion 16 TSX-101A型CT机、1台DGX-3型钼靶机、1台万东新东方1000型DR、1台万东HF50RA型X光机、1台XG-523型X光机、1台PCX101C型床旁X光机、1台JZ06型小C臂机、1台GE-600型小C臂机、1台MSD-Ш型牙科X光机；华新分院新增1台Activion 16 TSX-031A型CT机、1台HF51-3A多功能胃肠机、1台万东DigiEey380型DR、1台PCX101C型床旁X光机、1台JZ06型小C臂机（均属Ⅲ类射线装置），以上射线装置均已安装完毕，本项目为补办环评手续，详情见表1-1。 表1-1 医院本次环评核技术利用项目情况一览表 主要项目; 套 数; 射线装置分类; 备注. 放射科; Artis zee Floor介入 C臂机（DSA）; 1台; Ⅱ类射线装置; 老院新增. Aquilion 16 TSX-101A型CT机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. DGX-3型钼靶机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. 万东新东方1000型DR; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. 万东HF50RA型X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. XG-523型X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. PCX101C型床旁X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. JZ06型小C臂机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. GE-600型小C臂机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. MSD-Ш型牙科X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院新增. Activion 16 TSX-031A型CT机; 1台; Ⅲ类射线装置; 华新分院新增. HF51-3A多功能胃肠机; 1台; Ⅲ类射线装置; 华新分院新增. 万东DigiEey380型DR; 1台; Ⅲ类射线装置; 华新分院新增. PCX101C型床旁X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 华新分院新增. JZ06型小C臂机; 1台; Ⅲ类射线装置; 华新分院新增. （2）医院已做环评项目包括：1台Varian1800型医用加速器、1台GE LCV+介入C臂机（DSA）、1台SL-1型模拟定位机、1台Activion 16 TSX-031A型CT机、1台BSX-150B型岛津多功能胃肠机、1台F30-ⅡG型万东X光机、1个丙级非密封放射性工作场所，详情见表1-2。 表1-2 医院已做环评核技术利用项目情况一览表 主要项目; 套 数; 放射源及射线装置分类; 备 注. 放射科; GE LCV+介入C臂机（DSA）; 1台; Ⅱ类射线装置; 老院现有. Activion 16 TSX-031A型CT机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院现有. BSX-150B型岛津多功能胃肠机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院现有. F30-ⅡG型万东X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 仁济门诊现有. 放疗科; Varian1800型医用 加速器; 1台; Ⅱ类射线装置; 老院现有. SL-1型模拟定位机; 1台; Ⅲ类射线装置; 老院现有. 核医学科; 125I治疗; 300mCi /年; V类源; 现有. 骨密度仪241Am; 100 mCi /年; Ⅳ类源; 现有. 说明：医院现有核技术利用项目已完成环评并取得辐射安全许可证（湘环辐证[00716]，见附件14），本次环评对表1-2中的内容进行了现场辐射监测，监测结果见附件15。 2.医院现有核技术环评回顾 根据医院现有核技术利用项目内容，医院现有辐射防护措施主要有以下几点： （1）各射线装置能够正常运行，防护门上以及醒目位置张贴了电离辐射警示标识，医院为放射工作人员配备了个人剂量计、铅衣、铅围裙等个人防护用品（见附件10）； （2）医院对现有射线装置严格按照国家相关法律、法规和环保部门的管理要求，成立了以法人代表为组长的辐射防护安全管理小组（见附件2）；制定了各机房操作规程、规章制度、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度以及工作人员培训计划等（见附件3-附件8）； （3）医院放射工作人员做到持证上岗，每年组织放射工作人员进行职业健康体检以及个人剂量监测（见附件11和附件12），按照相关规定，对每一位放射工作人员建立个人剂量档案，保存职业照射记录，并进行年度辐射自评报告； （4）通过对医院现有核技术利用项目进行现场监测（见附件15），由监测报告数据可知，机房防护措施能够满足辐射防护要求。 3. 医院简介 衡阳市中心医院始建于1902年，前身为英国伦敦教会创办的仁济医院，1951年易名为衡阳市立第二医院，1968年改称为衡阳市第二医院，1991年更名为衡阳市中心医院。现有院本部、仁济门诊部、白沙洲分院、衡钢分院。拥有内、外、妇、儿、耳鼻喉、眼、口腔、整形美容、皮肤性病、中医、康复、痔瘘等28个专科和8个医技科室。配有全省一流的手术室和重症监护室，内、外科、老干病房，血液净化中心，白内障超乳中心。设有“120”急救中心，交通事故抢救中心等。医务人员851人，其中高级职称120人，中级职称360人，获得国家级荣誉的模范人物8名，博士及硕士研究生36名；所开展的冠脉搭桥术、复杂先天性心脏病手术、心脏瓣膜置换、肾移植、角膜移植、骨移植、微创手术、前列腺电汽化切除术、颅内肿瘤手术、重症胰腺炎救治、心血管疾病介入检查及治疗、激光治疗等新技术达到国内先进水平。拥有磁共振，全套西门子X线检查系统（双C臂，移动C臂、1250MA及1000MA多功能X光机、血管数字减影成像系统），高能聚集超声肿瘤治疗机，螺旋CT，三维正脊仪，“人工肝”、心脑彩超，全自动化疗仪，钴60，后装机，X－刀，直线加速器，高压氧舱，全套电子内窥镜，体外碎石机，动态心电图，动态血压仪，运动平板仪，放射性核素检测装置，多功能麻醉机，呼吸机，心电监护仪等高精设备。 衡阳市中心医院是国家综合性三级甲等医院，是全市的医疗、预防、保健、急救、科研、教学中心，是湖南省职工劳动能力鉴定指定医疗单位、司法鉴定医院，衡阳市医疗保险定点单位、法医鉴定指定单位。 坚持“以病人为中心”，为患者提供“安全、便捷、舒适、及时”的优质服务。先后获得“国际急救网络医院”、“爱婴医院”、“省文明医院”、“省四满意服务优胜单位”、“市药品质量优胜单位”、“市医疗安全管理最佳单位”、“市十佳医院”、“市行风评议合格单位”、“市优质文明服务医院”等称号。 4. 项目由来 衡阳市中心医院开设有核医学、放射检查、诊断、治疗等相关医疗工作，依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国放射性同位素与放射装置安全和防护条例》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，衡阳市中心医院委托核工业二三〇研究所（国环评证乙字第2719号），对医院的核技术利用扩建项目进行环境评价（委托书见附件1）。 评价单位在现场调查和收集有关资料的基础上，按照国家对辐射项目环境影响评价技术规范的要求，编制完成该项目环境影响报告表。 5. 环境影响评价目的 （1）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求； （2）对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价本项目的主要污染源，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议； （3）根据国家核技术利用项目的有关标准和规范，对医院核技术利用项目进行辐射环境影响评价； （4）对该项目存在的不利影响提出污染防治措施，以减少辐射环境影响； （5）从环保角度提出该项目是否可行的明确结论，为行政主管部门审批和监管提供科学依据。 |
|  | 6．编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（1989）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003）； （4）《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令（1998）； （5）《中华人民共和国放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号（2005）； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护部令第3号（2008）； （7）《射线装置分类办法》，环保部公告[2006]第26号（2006）； （8）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号（2007）； （9）委托书（见附件1）。 6．评价标准： （1）《辐射环境保护管理导则—核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）； （4）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； （5）《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）。 7．评价范围、环境保护目标和管理限值 （1）评价范围 按照《核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）规定，并结合该项目射线装置和放射源射线传播与距离相关的特性，评价范围为以各诊疗机房为中心，半径为50m范围。 （2）评价因子 由X射线装置的工作原理可知，只有在开机状态时才会发出X射线，产生X射线辐射污染。因此，在开机期间，X射线为污染环境的主要因子。 （3）环境保护目标 本项目环境保护目标为：机房为中心周围50m范围内的环境敏感目标。详情见表1-3、表1-4，图1-1。 停车场 小C臂 （DR） （X光机） 门诊大楼 (DSA二楼) (CT机 一楼) （X光机） 图1-1 机房机周围环境平面布置图 表1-3 DSA机房环境保护目标一览表 保护目标; 方 位; 距离机房; 备 注. 放射工作人员; --; 工作场所; 电离辐射. 非放射性医务人员、公众; --; 工作场所; 电离辐射. 核医学科; 下; 5-50m; 电离辐射. 医疗废水站周围; 北; 31m; 电离辐射. 医院草坪; 东; 5-50m; 电离辐射. 表1-4 各射线装置机房环境保护目标一览表 保护目标; 方 位; 距离机房; 备 注. 放射工作人员; --; 工作场所; 电离辐射. 非放射性医务人员、公众; --; 工作场所; 电离辐射. 医用办公室; 西; 6m; 电离辐射. 更衣室、库房; 西; 5-50m; 电离辐射. 门 诊; 北; 20-50m; 电离辐射. 侯检室、过道; 北; 5-50m; 电离辐射. （4）管理目标值 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中表6-1附录B1规定，职业照射剂量限值为： - 由审管部门决定的连续五年的年平均有效剂量（但不作任何追溯性平均），20mSv； b、任何一年中的有效剂量，50mSv； c、眼晶体的年当量剂量，150mSv； d、四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 公众照射剂量限值为： 年有效剂量，1mSv； - 特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某单一年份的有效剂量可提高到5mSv； b、眼晶体的年当量剂量，15mSv； c、皮肤的年当量剂量，50mSv。 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中11.4.3.2条“剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10％-30％（0.1 mSv/a-0.3 mSv/a）的范围之内”的规定和附录B的要求以及本项目的实际情况，管理目标值如下： - 辐射工作人员连续五年的年平均有效剂量不超过20mSv，根据本项目实际情况，确定辐射工作人员剂量管理目标值为2mSv。考虑从事介入治疗的辐射工作人员需要在设备曝光情况下在床旁操作，其目标管理限值为4mSv。 - 非放射性工作人员及社会公众人员年剂量约束值不超过0.1mSv。 |

表2  放射性同位素及密封源

| 核素名称 | 放射性活度（Bq/a） | 物理、化学性状 | 日等效操作量（Bq） | 年等效操作量（Bq） | 操作方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

注：1密封源要注明源强（Bq）；栏2中放射性活度是指核素年使用量（Bq/a）。

2 密封源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

3 等效操作量和操作方式见国家标准GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

表3  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 废弃物名称 | 状 态 | 废放射源 活度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：1常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

表4　射线装置

| （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 |  | 生产厂家 |  |  |  | 加速粒子 |  |  | 能 量（MV） |  |  |  |  | 流 强(μA) |  |  | 用 途 |  |  |  |  | 备 注 |  |
| / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 废物类型 |  | 数 量 |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  |  | 主要感生放射性核素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |  |
| / |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 放射性废物年产生量 |  | 气 态m3 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 液 态m3 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 固 态kg |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| （二）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 | 生产厂家 |  |  | 电 压（kV） |  |  |  | 靶 流(μA) |  |  |  |  | 中子强度（n/s） |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  | 备 注 |
| / | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
| 氚靶情况（含废弃的） |  |  |  |  | 含放射性废弃物年产量（含感生的和含3H的废泵油） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活 度（Bq） | 保管方式 |  | 备 注 |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  | 放射核素 |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 气 |  |  | m3 |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 液 |  |  | m3 |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 固 |  |  | kg |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| （三）X射线机，包括工业探伤、医用诊断治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  |  |  |  |  |  | 管电压（kV） |  |  |  | 输出电流（mA） |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  | 备 注 |  |  |
| Artis zee Floor介入（DSA） |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 介入、诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| 新东方1000型DR |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| 万东DigiEey380型DR |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| Aquilion 16 TSX-101A型CT机 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| Activion 16 TSX-031A型CT机 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| 万东HF50RA型X光机 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| DGX-3型钼靶机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| MSD-Ш型牙科X光机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| JZ06型小C臂 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 62.5 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增2台 |  |  |
| GE-600型小C臂 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| PCX101C型床旁X光机 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增2台 |  |  |
| XG-523型X光机 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |
| HF51-3A多功能胃肠机 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增1台 |  |  |

一、主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 表5 污染源分析（包括贯穿辐射污染） ## （一）污染源项分析 1、X射线诊断设备 新院DR、CT机、X光机、胃肠机和小C臂等诊断射线装置，根据机型和检查项目，分别使用工作高压50kV～150kV、工作电流0.2mA～1000mA不等，属定向发射。 1.1 操作流程 X射线（贯穿辐射） 准 备 X机定位 放射诊断 关 机 X射线消失 X射线机诊断程序和产生污染物途径如下： 从程序流程图可以看出：正常工作时，X射线机仅在加上高压后才产生X射线，关机后X射线随之消失。 1.2 主要污染因子 由X射线装置的工作原理可知，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线，产生X射线辐射污染，由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题，因此，在开机期间，X射线为污染环境的主要因子。 1.3 放射性污染物 上述射线装置在运行时无放射性废气、废水和固体废物产生。 1.4 主要事故污染途径 （1）在工作状态误入射线装置工作场所，由X射线直接或散射照射对人体造成潜在的照射伤害。 （2）检修时，误开机，维修人员受到潜在的照射伤害。 2、放射科介入治疗 根据DSA检查项目，使用工作高压50-150 kV、工作电流0.2mA～1000mA不等，属定向发射。DSA摄影时均为瞬时曝光（一般短于1s），普通透视平均20s。一个病人介入治疗时受照射剂量比较大，平均每台介入手术透视曝光的时间约30min，透视电流均小于3mA。工作时产生的X射线最大能量近似于工作高压，工作时放射性污染物为初始X射线以及散射射线。 2.1主要污染因子 DSA工作时产生的X射线最大能量近似于工作高压，工作时放射性污染物为初始、漏射X射线以及散射射线。 2.2放射性污染物 DSA运行时无放射性废气、废水和固体废物产生。 2.3主要事故污染途径 （1）在工作状态误入射线装置工作场所，由X射线直接或散射照射对人体造成潜在的照射伤害。 （2）检修时，误开机，维修人员受到潜在的照射伤害。 ## （二）射线装置分类 按照《射线装置分类办法》国家环保部公告第26号（2006）和《放射源分类办法》国家环保部公告第62号（2005），医院射线装置分类情况见表5-1。由表可知，老院新增1台Artis zee Floor介入C臂机（DSA）（属Ⅱ类射线装置）、1台Aquilion 16 TSX-101A型CT机、1台DGX-3型钼靶机、1台万东新东方1000型DR、1台万东HF50RA型X光机、1台XG-523型X光机、1台PCX101C型床旁X光机、1台JZ06型小C臂机、1台GE-600型小C臂机、1台MSD-Ш型牙科X光机；华新分院新增1台Activion 16 TSX-031A型CT机、1台HF51-3A多功能胃肠机、1台万东DigiEey380型DR、1台PCX101C型床旁X光机、1台JZ06型小C臂机（均属Ⅲ类射线装置）。 表5-1 射线装置分类表 名 称; 型 号; 电压kV; 电流mA; 类别及潜在危害程度. DSA×1; Artis zee Floor介入; 125; 1000; Ⅱ类（中危险射线装置）. DR×1; 新东方1000型; 150; 500; Ⅲ类（低危险射线装置）. DR×1; 万东DigiEey380型; 150; 500; Ⅲ类（低危险射线装置）. CT机×1; Aquilion 1TSX-101A型; 140; 250; Ⅲ类（低危险射线装置）. CT机×1; Activion 16 TSX-031A型; 135; 250; Ⅲ类（低危险射线装置）. X光机×1; 万东HF50RA型; 150; 500; Ⅲ类（低危险射线装置）. 钼靶机×1; DGX-3型; Ⅲ类（低危险射线装置）. 牙科X光机×1; MSD-Ш型; Ⅲ类（低危险射线装置）. 小C臂×2; JZ06型; 120; 62.5; Ⅲ类（低危险射线装置）. 小C臂×1; GE-600型; 120; 60; Ⅲ类（低危险射线装置）. 床旁X光机×2; PCX101C型; 125; 100; Ⅲ类（低危险射线装置）. X光机×1; XG-523型; 125; 500; Ⅲ类（低危险射线装置）. 多功能胃肠机×1; HF51-3A; 150; 500; Ⅲ类（低危险射线装置）. ## （三）采取污染防治措施 - 1、辐射屏蔽防护措施 1.1 辐射工作场所分区 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定，将辐射场所分为控制区和监督区，以便辐射安全管理和职业照射控制，该院放射性工作场所分区如下： - （1）控制区：包括DSA、DR、CT机、X光机、钼靶机、胃肠机和小C臂等以墙体和防护门为界，治疗室、机房内为控制区。在诊断和治疗设备的调试和日常诊疗过程中，区内无关人员不得滞留。以辐射安全连锁、警示装置控制及严格的管理制度保障此区的辐射安全。 - （2）监督区：包括DSA、DR、CT机、X光机、钼靶机、胃肠机和小C臂的各操作室、辅助用房以及其周围临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - 2、辐射安全防治措施 （1）各机房防护门上方设置了相应的工作指示灯以及电离辐射警告标志及其中文警示说明。 （2）各机房的操作台设有工作状态指示灯。 （3）购买了包括铅衣、铅围裙在内的个人防护用品。 3、辐射安全管理制度 建立、健全和严格执行安全管理制度是防止潜在放射性事故的重要措施，衡阳市中心医院现有辐射安全防护管理制度有： ①辐射安全管理制度 ②射线装置操作制度 ③射线装置检修、维护制度 ④辐射工作人员个人剂量管理制度 ⑤射线装置安全管理措施 ⑥辐射事故管理机应急措施 以上制度见附件3～附件8，上述管理制度和操作规程只能满足医院目前的辐射工作。需按国务院令第449号（2005）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、国家环境保护部令第3号（2008）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等现行要求修改。 ## （四）辐射环境监测计划 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）等要求，须对个人剂量、诊疗设备、工作场所监测。医院现有、新增的Ⅳ类、Ⅴ类放射源和Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，使用丙类非密封放射性物质工作场所，医院必须加强管理，认真做好工作场所的辐射安全防护工作，定期由具备有放射性检测资质的单位实施监测。根据医院的实际情况，主要监测内容为电离辐射的监测。 （1）个人剂量监测 医院需对放射工作人员开展个人剂量监测，监测工作要委托具有相应资质的放射防护技术服务机构承担，个人剂量常规监测周期最长不超过3个月，医院需配合委托单位及时收发个人剂量卡。个人剂量监测档案包括放射工作人员姓名、性别、起始工作时间、监测年份、职业类别、每周期受照剂量、年有效剂量、多年累积有效剂量等内容。 （2）工作场所和周围环境监测 医院对于现有的各机房、控制室，需对设备工作场所及周围环境辐射水平每年进行一次监测，同时，设备在大修或更换关键组件时也需进行监测，以确保放射工作人员和公众的辐射安全。监测工作需要按照主管部门的要求，请有监测资质的单位监测。 （3）防护性能监测 医院需自检和委托有资质的单位对放射诊疗设备的防护性能和安全联锁系统定期检查，以保证符合有关标准的要求。检查频度为每年不少于1次。 表5-2 监测工作计划一览表 监测（检查）项目; 具体内容; 周 期; 备 注. 个人剂量; 外照射剂量; 每年度（三个月为一周期，一年监测4次）; X-γ. 工作场所辐射水平; 各X射线机房和控制室; 每年委托监测1次; X-γ. 周围环境辐射水平; 各X射线机房和控制室; 每年委托监测1次 自检2~3次; X-γ. 设备技术性能; 现有各X射线机、DSA及新增的DSA和其他射线装置; 每年委托监测1次; ---. 工作指示灯、警示标识; 现有各X射线机、DSA及新增的DSA和其他射线装置的工作指示灯、警示标识等相关防护措施; 每年委托监测1次; ---. 所有监测资料必须详细记录，并妥善保管，存档备案。每年对医院辐射安全工作状况进行一次自我评估、总结，对存在的安全隐患提出整改措施，制定整改方案。

6.1建设或安装过程对环境的影响 表6 环境影响分析 医院DSA、DR、CT机、X光机、钼靶机、胃肠机和小C臂现已安装完毕，开始运行，无建设期环境影响。 ## 6.2设备运行（使用）后对环境影响的分析 6.2.1、辐射环境质量现状调查 2014年10月23日，评价单位对项目周围的辐射环境质量现状现场进行X－γ辐射剂量率测量。使用JB4000型X－γ剂量率仪，能量响应为48 kV～3MV，由核工业放射性勘查计量站检定，校正因子0.9679，有效期在2014年10月～2015年10月，监测结果见下表6-1。 表6-1 医院辐射环境现状监测结果 （单位：μGy/h） 序 号; 测量位置; 测量值; 备 注. 1; 影像中心走道; 0.17; 室内. 2; 影像中心办公室; 0.23; 室内. 3; 第二外科楼周围; 0.26; 室内. 4; 门诊楼走道; 0.22; 室外. 5; 绿化地周围; 0.21; 室外. 6; 医院草坪周围; 0.24; 室外. 7; 停车场周围; 0.19; 室外. 由监测结果可知：医院室外辐射环境监测值范围为0.19～0.24μGy/h，室内辐射环境监测值范围为0.17～0.26μGy/h，属于衡阳市天然辐射本底水平。 6.2.2、机房防护性能评价 本次采用实测数据对机房的防护性能进行评价。2014年10月23日，评价单位对医院影像中心二楼介入室及各射线机房周围辐射环境质量现状进行了现场监测。DSA机房和JZ06型小C臂（老院）正常开机状况下监测结果见下表6-2，而其余的射线装置监测结果见附件15。 表6-2 DSA机房和JZ06型小C臂辐射环境现场监测数据表（单位：μGy/h） 监测地点; 监测点位; 剂量率(μGy/h); 监测位置; 剂量率(μGy/h). 开 机; 开 机. Artis zee Floor介入C臂机（DSA） （老院）; 外防护门左; 0.65; 操作室门左; 0.96. 外防护门中; 0.49; 操作室门中; 0.39. 外防护门右; 1.50; 操作室门右; 0.29. 外防护门上; 1.19; 操作室门上; 0.19. 外防护门下; 1.21; 操作室门下; 0.32. 观察窗左; 0.10; 观察窗右; 0.21. 观察窗中; 0.09; 操作位; 0.20. 外防护门1m处; 0.10; 外防护门2m处; 0.11. JZ06型小C臂 （老院）; 外防护门左; 0.12; 操作室门左; 0.13. 外防护门中; 0.10; 操作室门中; 0.11. 外防护门右; 0.15; 操作室门右; 0.14. 外防护门上; 0.13; 操作室门上; 0.13. 外防护门下; 0.11; 操作室门下; 0.12. 观察窗左; 0.12; 观察窗右; 0.10. 观察窗中; 0.14; 操作位; 0.11. 注：1、各机房本底剂量率为0.07~0.12μGy/h，监测点为距墙30cm处位置。 2、工作人员站床位是指监测位置位于铅屏风前面10cm处。 由表6-2可见，医院DSA和小C臂在开机状态下，机房墙体、防护门和观察窗等屏蔽体30cm处的周围环境X射线空气吸收剂量率在0.09μGy/h～1.50μGy/h之间，小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中防护门外30cm 处X-γ射线空气吸收剂量率2.5 mSv/h管理限值要求规定，现场监测结果表明：机房屏蔽防护满足辐射防护要求。 6.3 项目对周围环境影响评价 6.3.1 职业照射人员和公众附加年有效剂量 剂量估算公式：按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算： HE⋅r=Dr×t×0.7×10−3(mSv) ……………………（6.1） 式中: HEr: X-γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv；Dr: X-γ射线空气吸收剂量率，μGy/h； t: X-γ射线照射时间，小时；0.7: 剂量换算系数, Sv/Gy。 6.3.2 机房附加有效剂量估算 （1）DSA所致剂量估算 介入治疗操作人员，在X射线球管曝光情况下进行手术导管引导，介入工作人员受到的辐射剂量相对较大。本次剂量估算，取介入工作人员实测铅屏风后面30cm处剂量率3.08μGy/h进行估算，非放射性工作人员及公众取实测DSA外防护门剂量率0.15μGy/h进行计算。根据医院介入治疗情况，一年介入时间约为300h 则环评计算介入工作人员以及公众所受剂量分别为0.93 mSv、0.007 mSv。计算结果低于本次项目管理目标值。 机房所致放射性工作人员、公众附加年有效剂量见表6-3。 表6-3 DSA机房所致附加年有效剂量估算表 名 称; 位 置; 年受照射时间 h; 居留 因子 T; 空气比释动能率 (uGy/h); 年有效剂量（mSv）; 总年有效剂量（mSv）. DSA; 放射性人员 （有铅屏风）; 300; 1; 3.08; 2.95; 2.95. 非放人员 公众; 1/4; 0.15; 0.017; 0.017. 小结：由表6-3剂量估算结果可知，DSA介入工作人员在有铅屏风屏蔽防护时，附加年有效剂量为2.95mSv，所致附加年有效剂量未超过项目管理目标值4 mSv/a,对非放射性工作人员所致附加年有效剂量为0.017mSv/a，未超过管理目标值0.1mSv/a。 职业照射工作人员所受剂量应参考每年度的实际监测数据。由医院提供的第一季度的个人剂量监测报告（附件9）中的监测数据可知，各放射性工作人员的个人剂量都未超出管理限值。 在对病人进行X射线诊断时，应注意对病人做必要的防护并注意保护好病人非受照位。医院介入工作人员在介入治疗时应采用铅屏风防护并需穿戴铅围裙、铅帽、铅围脖等防护用品，以降低个人剂量，并根据实际工作量安排介入工作人员轮岗。 （2）DR、CT机、X光机、钼靶机、胃肠机和小C臂所致剂量 从事放射诊断的放射工作人员，主要受到射线穿过屏蔽体厚度贯穿辐射影响。在机房屏蔽体设计满足防护屏蔽的要求下，人员在操作室内进行操作，受到的剂量很小。在对病人进行X射线诊断时，应注意对病人做必要的防护。以医院小C臂机房为对比，放射性工作人员附加年有效剂量估算取监测报告中（附件15）观察窗位置实测0.14μGy/h（本底为0.13μGy/h）进行估算，非放射性工作人员附加年有效剂量低于国家标准限值。 6.4 潜在照射应急方案和措施 根据本建设项目使用的射线装置特性，医院充分做好发生事故情况下的应急预案和预防措施。 （1）防止事故性医疗照射。防止措施为：诊断机在未按治疗计划预置、超过了设备的性能指标、预置条件不正确及预置未经控制台确认等情况时应不能开机启动。 （2）操作者不得擅自拆除辐射安全与联锁设备。当维修需要时，必须经过负责人同意，并在控制台醒目位置告示治疗机正在维修。维修后及时恢复安全联锁设备，检验其控制功能正常，并经负责人确认后才可进行工作。 （3）射线装置照射时，除患者外，治疗室内不应有其他人员滞留。 （4）防止X射线管通电时产生误透视。X射线管组件的准直器或快门工作不正常时，X射线管应不能通电；当X射线管通电时。准直器出现故障应切断X射线管电源。当设备检修时更应防止X射线管通电的误照。 医院要严格按照以上措施及相关标准进行辐射防护，以满足辐射防护的要求。 6.5 放射防护管理措施评价 6.5.1个人防护用品 根据医院防护诊疗业务发展需要，医院介入室现有防护用品有7套，主要是工作人员使用；医院放射科6个机房，每个机房的防护用品各有1套，基本是病人使用，放射工作人员防护用品和需购置的防护用品清单见表6-5。 表6-5 医院现有防护用品和需购置的防护用品清单 说 明; 工作场所; 名 称; 数 量; 名 称; 数 量. 现有防护用品; 介入室; 铅 衣; 6套; 铅眼镜; 6付. 铅围脖; 6个; 铅 帽; 6个. 铅短裤; 6套; ---; ---. 放射科; 铅 衣; 7个; 铅 帽; 7个. 铅围脖; 7个; 铅短裤; 7套. 铅眼镜; 7付; ---; ---. 需购置的防护用品; 放射科; 铅手套; 5副; 铅围裙; 5套. 铅眼镜; 5付; 铅 衣; 5套. 铅 帽; 5个; ---; ---. 核医学科; 铅 衣; 2个; 铅 帽; 2个. 铅围脖; 2个; 铅短裤; 2套. 铅眼镜; 2付; ---; ---. 6.5.2辐射安全防护管理机构 ① 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和有关法律法规的规定，成立了以法人代表为组长的放射防护安全管理委员会，负责全院的辐射安全管理、培训、检查、防护设施巡查的管理工作。 ②设置了辐射防护工作专职技术人员，负责整个医院的辐射防护与安全工作。 6.5.3技术能力 医院现有放射工作人员多次进行了辐射防护知识培训，并做到了持证上岗，人员组成上能适应当前医院所开展的放射性临床诊断的工作，现有人员能满足目前的辐射工作需要。如医院要新增放射工作人员，上岗前必须参加环保部门认可的辐射防护知识培训，取得上岗证才能上岗。 6.5.4 质量保证 开展放射诊断、治疗，要制定有放射治疗的质量保证和质量管理、物理技术的质量保证等措施，认真执行上述制度，可保证开展放疗工作中治疗剂量的安全。 6.6现有核技术防护措施评价 根据老院现有核技术利用项目和2006年《衡阳市中心医院辐射环评报告表》内容及湖南省环境保护厅下达的审批意见（附件16），医院已到位的项目包括DSA、CT机和X射线机。由于医院规划原因，XG-523型X光机已停止开展。 医院对现有射线装置、乙级放射工作场所严格按照各环保部门下达的要求，严格执行环保“三同时”制度，各射线装置机房屏蔽防护达到辐射防护要求，设置了工作指示灯、贴有辐射警示标识、各机房制度及时上墙；成立了以法人代表为组长的放射防护安全委员会，制定了辐射事故应急预案，确保辐射安全。 医院放射工作人员做到有证上岗，每年组织放射工作人员进行职业健康体检以及个人剂量监测，按照相关规定，对每一位放射工作人员建立档案，保存职业照射记录。对职业健康体检评价报告中暂脱离放射工作岗位的人员，进行了复查以及暂脱离放射岗位处理。 需自检和委托有资质的单位对探伤机设备的防护性能、其他辅助设备以及安全联锁系统定期检查，以保证符合有关标准的要求。检查频度为每年不少于1次。 本次环评对老院核技术利用项目和华新分院现有的CT机、DR和X射线机放射工作场所进行了现场辐射监测（附件15）。由监测结果可知，现有防护措施满足辐射防护要求；医院配备了个人防护用品，但并不满足当前辐射工作需要。故医院需购置相应的个人防护用品，采取相应的辐射防护措施，医院现有辐射防护措施以及管理制度能满足目前辐射防护要求。 6.7 竣工验收一览表 衡阳市中心医院核技术利用扩建项目必须向环境保护主管部门申请三同时竣工验收，“三同时”竣工验收主要内容见表6-6。 表6-6 “三同时”竣工验收一览表 投资项目; 项目内容; 项目明细; 完成时间. 主体工程; DSA、DR、CT机、X光机、钼靶机、胃肠机和小C臂机房; DSA机房：各墙厚度为240mm实心砖+2mmPb；顶厚为150mm的C20混凝土+40mm钡水泥。; 已完成. 防护门、观察窗; 各机房防护门、观察窗; 大、小防护门厚度为4mmPb；观察窗厚度为4mmPb。; 已完成. 废 气; 排出少量臭氧、氮氧化物; 机房排风量＞500m3/h; 已完成. 警示标识、规章制度; 墙及防护门上; 防护门张贴放射安全警示标识，完善现有规章制度并上墙; 已完成. 放射工作人员培训、个人剂量监测制度以及年度评估报告; 放射工作人员管理; 及时参加环保部门组织的放射工作人员培训，及安排工作人员进行个人剂量监测；建立放射工作人员健康档案。; 已完成. 防护用品; 放射科; 核医学科; 与主体工程同步进行. 铅围脖; 7副; 铅围脖; 2副. 铅眼镜; 7付; 铅眼镜; 2付. 铅短裤; 7套; 铅短裤; 2套. 铅衣; 7套; 铅衣; 2套. 铅帽; 7个; 铅帽; 2个.

结论与建议 一、结论 1、衡阳市中心医院医院核技术利用扩建项目为：医院放射科新增1台Artis zee Floor介入C臂机（DSA）（属Ⅱ类射线装置）、2台CT机、1台胃肠机、2台床旁X光机、4台X光机、2台DR、及3台小C臂（均属Ⅲ类射线装置）。新增项目机房为已建，设备未运行，属补办环评手续。衡阳市中心医院现有、新增核技术项目，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的相关要求。 2、医院DSA机房采取了相应的辐射屏蔽措施，根据现场监测结果，医院DSA在开机状态下，机房墙体、防护门和观察窗等屏蔽体30cm处的周围环境X射线空气吸收剂量率小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中防护门外30cm处X-γ射线空气吸收剂量率2.5mSv/h管理要求限值规定；通过在开机状态下监测各机房辐射水平以及剂量估算，项目对放射工作人员及公众的附加年有效剂量均未超过项目管理目标值（介入工作人员管理目标值4mSv/a, 其他放射工作人员管理目标值2 mSv/a，公众管理目标值0.1mSv/a）。因此，DSA机房辐射防护合理可行。 3、医院DSA机房分区合理，符合辐射防护屏蔽国家有关标准的要求，机房通风设施已安装相应的通风换气装置，能满足国家有关标准对机房通风换气的要求。 4、医院按照国家相关法律规定成立了放射防护管理小组，负责全院的放射安全防护的日常管理工作；制定了辐射事故应急预案、放射源安全管理制度、射线装置安全使用管理规定、射线装置操作规程等多项管理制度。 5、医院放射工作人员配备了个人辐射防护用品。 6、通过对扩建项目周围环境的调查结果表明，该项目场址的环境X-γ辐射剂量率接近该地区的本底水平，周围无环境敏感目标。 7、DR、CT机以及X射线机房严格按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）、《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）的要求进行了设计；通过屏蔽计算，设计的DSA机房严格按照相关标准进行了屏蔽设计，能够满足辐射防护要求。各机房门外设计有电离辐射标识，并安设醒目的工作指示灯。 8、医院现有放射工作人员进行了多次辐射防护知识培训，做到了持证上岗，基本适应当前医院开展的放射性临床诊断的工作。如医院新增放射工作人员，上岗前必须参加环保部门组织的辐射防护知识培训，取得上岗证方可上岗。 综上所述，衡阳市中心医院核技术利用扩建项目实施符合相关标准中的有关规定，因此，医院认真贯彻落实本报告表中提到的环保措施后，从环境保护、辐射防护角度考虑，该项目是可行的。 二、建议 1、新建项目运行后，要认真贯彻执行放射性污染防治的各项要求，落实各项制度和措施。 2、医院制定的各项放射性工作制度应及时上墙，明确工作岗位责任。各新建机房门口要设置“电离辐射”标识，以引起公众的注意，并做好工作指示灯的安全措施。 3、项目运行后，建设单位应定期对周围环境实施监测，如果发现射线泄露，应立即停机，查找泄露的原因，及时采取补救措施，并向环保主管部门汇报，在问题未得到彻底解决之前，不得开机运行。 4、新建项目竣工后，应及时向环境保护主管部门申报、验收。新项目试运行三个月之内，根据相关法规的规定，应进行环保“三同时”验收。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：核工业二三〇研究所                      填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 衡阳市中心医院核技术利用扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 已建，补办环评手续 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 核技术利用 |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理类别 |  |  | 编制报告表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  |
|  | 立项部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 立项时间 |  |  |  |
|  | 审批部门 |  | 湖南省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 衡阳市中心医院 |  |  |  | 联系电话 | 15607344168 |  | 评价 单位 | 单位名称 |  | 核工业二三〇研究所 |  |  |  | 联系电话 |  | 0731-85484684 |  |
|  | 通讯地址 |  | 衡阳市雁城路10号 |  |  |  | 邮政编码 | 421001 |  |  | 通讯地址 |  | 湖南省长沙市雨花区桂花路34号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 410007 |  |
|  | 法人代表 |  | 申锦林 |  |  |  | 联 系 人 | 吴 华 |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2719号 |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |
| 区 建 域 设 环 项 境 目 现 所 状 处 | 环境质量等级 |  | 环境空气： 地表水： 地下水： 环境噪声： 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感等级 |  | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 □三峡库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污 染 物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本 工 程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  | 区域平衡替代削减量 |
|  |  |  | 实际排放 浓度 | 允许排放浓度 | 实施排放总量 | 核定排放总量 | 预测排放浓度 |  | 允许排放浓度 | 产生量 |  | 自身削减量 | 预测排放总量 | 核定排放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排放总量 |  | 核定排放总量 | 排放增减量 |  |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 电磁辐射 | 放射性工作者的年有效剂量2mSv；非放射性工作人员及公众的年有效剂量为0.1mSv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨

表7　审　批

| 主管单位环保机构预审意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 市（地区）环保部门意见 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |
| 省级环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |