目录

表1  项目基本情况	1

表2  密封放射源	4

表3  非密封放射性物质	5

表4  射线装置	6

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）	7

表6  环境保护目标、评价标准与评价因子	8

表7  项目工程分析与源项	13

表8  辐射环境质量现状	17

表9  环境影响分析	23

表10  污染防治措施与安全措施	36

表11  安全管理	38

表12  环境保护验收一览表	45

表13  结论与建议	46

| - 表1 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湖南省财贸医院核技术利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 湖南省财贸医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 印茂峰 |  |  |  | 联 系 人 |  | 李樑 |  |  |
| 通讯地址 | 长沙市坡子街139号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974853206 | 组织机构代码 |  |  | 44487805-X |  | 邮政编码 |  | 410002 |
| 项目地点 | 医院综合楼一层影像中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 核技术利用项目总投资(万元) | XXX万元 |  | 核技术利用项目环保投资(万元) |  | XXX万元 |  | 投资比例 | XXX |  |
| 项目性质 | 新建 □改建 □扩建 □其它 |  |  |  |  |  | 占地面积 (平方米) | / |  |
| 应 用 类 型 | 放射源 （类别） |  |  | 非密封放射性物质工作场所 （等级） |  | 射线装置 （类别） |  | 其它 |  |
|  | / |  |  | / |  | II类1台 III类2台 |  | / |  |
| 1、医院概况 湖南省财贸医院，其前身为湖南省商业职工医院，始建于一九五一年，座落在长沙市坡子街名食民俗商业街139号，地处黄兴南路、解放西路繁华商业圈，西临湘江风光带，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的专科特色突出、技术力量雄厚的非营利性二级综合医院，长沙县、宁乡县、湘阴县新型农村合作医疗定点医院，中南大学湘雅三医院技术合作医院。 医院占地6610m2，建筑面积17000m2，编制床位400张，在职职工428人，其中副主任医师以上高级技术人员36人，中级技术人员130人。设有神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、检验科、医疗影像中心、介入中心等20多个临床医技科室。多年来，医院坚持贯彻“科教兴院、专科立院、从严治院”的方针，培养了一批年富力强、专业造诣深的医学人才，培育了脊柱外科、普外科、手显外科、内科、妇产科等特色科室。医院坚持“平民化价格战略、不断校准的平衡发展战略”，不断深入农村、社区，以技术援助、设备援助、健康宣教、义诊等形式实实在在为老百姓解决健康问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表1 项目基本情况

2、项目由来 目前医院在综合楼一层影像中心配置了1台II类射线装置（Integris Allura型DSA）、2台III类射线装置（SOMATOM Emotion16型CT机、Digital Diagnost型DR机），详情见下表1-1。 表1-1 医院现有放射诊疗设备及分布与分类情况一览表 设备名称; 型号; 生产厂家; 数量; 使用科室; 类型. DSA; Integris Allura型; 荷兰飞利浦公司; 1; 影像中心; Ⅱ类射线装置. CT; SOMATOM Emotion16型; 德国西门子公司; 1; 影像中心; Ⅲ类射线装置. DR; Digital Diagnost型; 飞利浦公司; 1; 影像中心; Ⅲ类射线装置. 以上射线装置均未办理环评手续和辐射安全许可证。目前湖南省财贸医院上述3台射线装置均已建成并投入使用，本环评属补办环评手续。为保护环境、保障工作人员和公众成员的健康，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》的相关规定，该项目的建设应进行电离辐射环境影响评价。为此，湖南省财贸医院委托重庆宏伟环保工程有限公司开展对医院的核技术利用项目进行辐射环境影响评价。我公司接受委托后，在现场踏勘、收集资料的基础上编制了本环境影响报告表。 3、评价目的 通过对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价医院的主要污染源——射线装置产生的电离辐射对周围环境影响程度和范围，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议。从环保角度作出该项目是否可行的结论，为行政主管部门对湖南省财贸医院的辐射防护安全和监管提供依据。 4、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，主席令第九号，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环保部令第2号令； （5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院449号令，2005年9月14日； （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008修订）》，国家环境保护部令第3号，2008年11月21日； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，2011年5月1日； （9）《关于发布射线装置分类办法的公告》国家环境保护总局公告，2006年第26号； （10）《放射工作人员职业健康管理办法》，卫生部令第55号，2007年11月1日； （11）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号，2007年； （12）辐射环境影响评价委托函（附件一）。 5、评价适用标准 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《辐射环境保护管理导则-核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T 10.1－1995）； （3）《核技术利用项目环境影响评价文件的格式与内容》（征求意见稿）。 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； （3）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GB165-2012）； （4）《工作场所有害因素职业接触限值 第一步部分 化学因素》（GBZ2.1－2007）；（5）《放射工作人员健康标准》（GBZ98-2002）； （6）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

| - 表2 密封放射源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核素名称 | 活度（Bq） | 放射源编码 | 贮存地点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

- 表3  非密封放射性物质

| 核素名称 | 物理、化学性状 | 日等效最大操作量(Bq) | 年等效用量（Bq） | 操作方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器 名称型号; 生产厂家; 加速粒子; 能量（MeV）; 流强（A）/剂量率; 用途; 备注. 无. 废靶类型; 数量; 总活度（Bq）; 主要感生放射性核素; 废物去向. 废靶; 个; 无. 放射性 废物年 产生量; 气态 m3. 液态 m3. 固态 m3. (二)X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途 装置名称及型号; 数量 （台）; 管电压 （kV）; 管电流(mA); 用途; 备注. Integris Allura型DSA; 1; 125; 1000; 介入手术辅助; 影像中心现有. SOMATOM Emotion16型CT机; 1; 140; 800; 医用诊断; 影像中心现有. Digital Diagnost型DR; 1; 150; 500; 医用诊断; 影像中心现有. 以下空白.

| - 表5 废弃物（重点是放射性废弃物） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废弃物名称 | 放射性核素名称 | 废物形态 | 最大活度 |
| / | / | / | / |
| 排放口浓度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 计划处置方案 |
| / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）

和活度（Bq）。

- 表6 环境保护目标、评价标准与评价因子

一、评价范围 根据本项目辐射源为能量流污染及其能量流的传播与距离相关的特性，结合《辐射环境保护管理导则-核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1－1995）的相关规定，并结合项目辐射装置射线传播与距离相关的特性，确定以各机房为边界外50m区域作为辐射环境的评价范围。 二、环境保护目标 本项目所涉及射线装置均安装在医院综合楼一层影像中心。 - 医院院区外环境 湖南省财贸医院位于长沙市坡子街139号，东侧约30m为君临国际住宅楼，东北侧约35m为悦荟购物广场，南侧隔坡子街约40m为悦方商场，西侧为火宫殿。 （2）综合楼外环境 综合楼位于医院院区西侧，北侧为住院楼，东侧为院区停车坪，东侧约30m为居民楼，南侧为门诊楼，西侧为火宫殿。本项目所涉及射线装置均安装在医院综合楼一层影像中心，楼上为检验科、B超室和供应室。医院总平面图见附图四。 环境保护目标：该医院从事放射诊疗的工作人员以及科室外活动的其他非辐射工作人员、公众成员。详情见表6-1。 表6-1 环境保护目标一览表 序号; 机房名称; 机房位置; 方位; 环境保护目标; 备注. 1; DSA机房; 综合楼一层 影像中心; --; 放射工作人员; 电离辐射. --; 非放射性医务人员、公众; 电离辐射. 北; 病人准备室、机房; 电离辐射. 东; 停车坪; 电离辐射. 南; 洗消室、导管室; 电离辐射. 西; 控制室、更衣室; 电离辐射. 楼上; 检验科; 电离辐射. 2; CT机房; 综合楼一层 影像中心; --; 放射工作人员; 电离辐射. --; 非放射性医务人员、公众; 电离辐射. 北; 过道、病房; 电离辐射. 东; 候诊大厅、卫生间; 电离辐射. 南; 控制室; 电离辐射. 西; 过道、机房; 电离辐射. 楼上; B超室; 电离辐射.

续表6 环境保护目标、评价标准与评价因子

续表6-1 环境保护目标一览表 序号; 机房名称; 机房位置; 方位; 环境保护目标; 备注. 3; DR机房; 综合楼一层 影像中心; --; 放射工作人员; 电离辐射. --; 非放射性医务人员、公众; 电离辐射. 北; 预留机房; 电离辐射. 东; 过道、机房; 电离辐射. 南; 控制室; 电离辐射. 西; 过道、火宫殿; 电离辐射. 楼上; 供应室; 电离辐射. 三、评价标准 电离辐射相关标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 ①剂量限值 第4.3.2.1款，应对个人受到的正常照射加以限值，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。 第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv作为职业照射剂量限值。 第B1.2款 公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不超过下述限值：年有效剂量，1mSv。 本项目数字减影血管造影（DSA）取职业照射的十分之二，即4mSv作为工作人员年剂量管理目标值，其他射线装置取职业照射的十分之一，即2mSv作为工作人员年剂量管理目标值；取公众照射的十分之一，即0.1mSv作为公众成员年剂量管理目标值。 （2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 本标准适用于医用诊断放射学、牙科放射学和介入放射学实践。 第5.2款 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X 射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表2（表6-2）要求。 表6-2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小有效使用面积 m2; 机房内最小单边长度 m. CT机; 30; 4.5. 双管头或多管头X射线机a; 30; 4.5. 单管头X射线机b; 20; 3.5. 透视专用机c、碎石定位机 口腔CT卧位扫描; 15; 3. 乳腺机、全身骨密度仪; 10; 2.5. 牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT坐位扫描/站位扫描; 5; 2. 口内牙片机; 3; 1.5. a 双管头或多管头X射线机的所有管球安装在同一间机房内。 b 单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。 c 透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA的X射线机。. 第5.3款 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表3（表6-3）要求。 b）医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录Ｄ。 表6-3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量 mm; 非有用线束方向铅当量 mm. 标称125kV以上的摄影机房; 3; 2. 标称125kV以下的摄影机房、口腔CT、牙科全景机房（有头颅摄影）; 2; 1. 透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房; 1; 1. 介入X射线设备机房; 2; 2. CT机房; 2（一般工作量） 2.5（较大工作量）. c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。 d）带有自屏蔽防护或距X射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5μGy/h时，可不使用带有屏蔽防护的机房。 第5.4款 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求（其检测方法及检测条件按7.2和附录Ｂ中B.6的要求）： a）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 b）CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；其余各种类型摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量。 （3）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GB165-2012） 第5.1款 CT机房的设置应充分考虑邻室及周围场所的人员驻留条件，一般应设在建筑物的一端。 第5.2款 CT机房应有足够的使用空间，面积应不小于30m2，单边长度不小于4m。机房内不应堆放无关杂物。 第5.3款 CT机房的墙壁应有足够的防护厚度，机房外人员可能受到的年有效剂量小于0.25mSv（相应的周有效剂量小于5μSv），距机房外表面0.3m处空气比释动能率应＜2.5μGy/h。 第5.4款 CT机房门外明显处应设置电离辐射警示标志，并安装醒目的工作状态指示灯。 第5.5款 CT机房应保持良好的通风。 （4）《工作场所有害因素职业接触限值 第一步部分 化学因素》（GBZ2.1－2007）； 室内臭氧浓度限值：0.3mg/m3，氮氧化合物浓度限值：5mg/m3。 （5）参考标准 本环评根据项目情况及周围环境，DSA机房及其他机房外表面0.3m处周围剂量当量率水平控制值为2.5μSv/h。 DSA属于X射线诊疗装置，是介入手术辅助设备，手术过程中同时需要配置其他配套设备，因此机房应充分满足手术需要，参照GBZ130-2013中双管头的机房面积要求执行，以不小于30m2进行要求。 综合上述标准以及医院自身实际情况，数字减影血管造影（DSA）辐射工作人员的辐射剂量≤4mSv/a，其他射线装置辐射工作人员的辐射剂量≤2mSv/a。取公众照射的十分之一，即0.1mSv/a作为所有射线装置公众成员剂量管理目标值。 根据上述标准，结合本项目所有医用辐射装置的实际情况，确定本项目的剂量约束值要求以及污染物排放指标见表6-4所示。 表6-4 本项目剂量管理目标值及污染物排放指标表 一、年剂量约束值. 项目; 年剂量管理目标值（mSv/a）; 执行对象; 本评价年剂量管理目标值（mSv/a）. 辐射工作人员; 20; 辐射工作人员; DSA：4，其他：2. 公众人员; 1; 公众人员; 0.1. 二、机房墙体表面的周围剂量当量率控制值. 屏蔽防护体外30cm处; ≤2.5μSv/h. 三、机房面积限值. DSA机房面积; ≥30 m2. 医用诊断X射线机机房; ≥20 m2（单管头）. CT; ≥30 m2. 四、废物排放限值. 机房内气体浓度; 臭氧限值：0.3mg/m3；氮氧化合物限值：5mg/m3。. 四、评价因子 本项目所使用的医用X射线装置属于放射诊断或放射诊疗装置，在使用过程中自身不产生液态、固态等放射性废物，不存在放射性三废对环境的污染。射线装置拍片采用数字成像技术，联用激光打印机打印激光胶片，不产生洗片废水和胶片。除开机过程中产生的的X射线以及使气体分子或原子电离、激发，产生极少量的臭氧和氮氧化物外，污染工作场所无其它废气、废水和固体废弃物产生。因此，在开机期间，X射线是污染环境的主要因子。

- 表7  项目工程分析与源项

一、项目概况 湖南省财贸医院在综合楼一层影像中心配置了1台II类射线装置（Integris Allura型DSA）、2台III类射线装置（SOMATOM Emotion16型CT机、Digital Diagnost型DR机）。 二、拟建项目选址及布局情况 本项目位于湖南省长沙市坡子街139号。医院开展环境影响评价的辐射诊疗项目，主要涉及介入室和放射科。本项目所涉及射线装置安装在综合楼一楼，本层楼为医院放射用房，楼上为检验科、B超室和供应室。本项目医用X射线装置机房设计情况见表7-1，综合楼一层平面图见附图五。 表7-1（a）本项目医用X射线装置机房设计几何尺寸情况表 序号; 名称; 机房面积（m2）; 机房尺寸（长×宽×高，m）; 标准要求（m2）; 是够满足要求. 1; DSA机房; 47.3; 6.6×7.17×3.5; ≥30; 是. 2; CT机房; 37.6; 6.6×5.7×3.5; ≥30; 是. 3; DR机房; 25.7; 6.6×3.9×3.5; ≥20; 是. 表7-1（b）本项目医用X射线装置机房屏蔽设计情况表 机房名称; DSA机房; CT机房; DR机房. 南墙; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖. 北墙; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖. 东墙; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖. 西墙; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖; 38cm页岩砖. 顶棚; 20cm砼+4cm硫酸钡; 20cm砼+4cm硫酸钡; 20cm砼+4cm硫酸钡. 大防护门; 4mmPb; 4mmPb; 4mmPb. 小防护门; 4mmPb; 4mmPb; 4mmPb. 防护窗; 4mmPb; 4mmPb; 4mmPb. 三、项目工程分析与源项 本项目所涉及机房均已建成，因而，本评价不作施工期环境影响及防治措施分析，也无施工期环境遗留问题。

续表7 项目工程分析与源项

（一）工作原理 1、X射线诊断装置工作原理 X射线装置是采用X射线进行摄影的技术设备，装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，详见图8-1。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦环中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦环使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。成像装置是用来采集透过人体的X线信号的，由于人体各部组织、器官密度不同，对X线的衰减程度各不一样，成像装置根据接收到的不同信号，通过荧光屏或影像增器、计算机、摄像机（对影像增器的图像进行一系列扫描，再经过模/数—数/模转换）等方式成像。 图7-1 典型X射线管结构图 2、介入室DSA工作原理 数字减影血管造影（DSA）是利用影像增强器将透过人体后已衰减的未造影图像的X线信号增强，再用高分辨率的摄像机对增强后的图像作一系列扫描。扫描本身就是把整个图像按一定的矩阵分成许多小方块，即象素。所得到的各种不同的信息经模／数（A／D）转换成不同值的数字信号，然后存储起来。再把造影图像的数字信息与未造影图像的数字信息相减，所获得的不同数值的差值信号，经数／模（D／A）转制成各种不同的灰度等级，在监视器上构成图像。由此，骨骼和软组织的影像被消除，仅留下含有造影剂的血管影像，从而大大提高血管的分辨率。 3、CT机工作原理 当高度准直的X线来环绕人体某一部位作断面扫描时，部分光子被吸收，X线强度因而衰减，未被吸收的X线光子穿透人体后，被检测器接收，然后经放大并转化为电子流，作为模拟信号输入电子计算机进行处理、运算，重建成图像，由阴极射线管显示出来，供诊断使用。 4、X射线（DR）机工作原理 DR（Digital radiography）也叫数字X射线摄影，只是将X射线转化为数字信号，其组成一般包括高压发生器、X线球管及支架、平板探测器、系统控制器等结构。工作原理主要是采用平板探测器（FPD）对X线产生的图像信号进行扫描和直接读出，成像原理是先将X线信号转变为可见光通过光电2极管组成的藻膜层（TFT）进行聚集，由专门的读出电路直接读出送计算机系统进行处理。 与常规X线信号相比，DR系统是用平板探测的X线接收装置，替代了传统的增感屏及胶片、实现了X线信号的数字化，信号的动态范围，空间分辨率及密度分辨率高，曝光剂量进一步减少。 （二）设备组成及工作流程 1、系统组成 数字减影血管造影（DSA）系统组成： Gantry，俗称“机架”或“C型臂”，由“L”臂、PIVOT、“C”臂组成，同时还包括了数字平板探测器、球管、束光器等部件；专业手术床；Atlas机柜，该机柜由DL、RTAC、JEDI构成；球管和数字平板探测器分别通过各自的水冷机控制温度；图像处理系统。 该项目设备采用平板探测器（FD）技术成像：FD技术可以即时采集到患者图像，对图像进行后期处理，轻松保存和传送图像。 DSA技术是常规血管造影术和计算机处理技术相结合的产物，其基本原理和技术为：X线穿过人体各解剖结构形成荧光影像，经影像增强器增强后为电视摄像管采集而形成视频影像。再经对数增幅和模/数转换形成数字影像。这些数字信息输入计算机处理后，再经减影、对比度增强和数/模转换，产生数字减影图像。 普通X射线装置组成： X射线诊断装置因使用目的不同而有很大的差别，但其基本结构都是由产生X线的X线管、供给X线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制X线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足需要而装配的各种机械装置和辅助装置即外围设备组成。 2、操作流程 （1）介入手术辅助治疗操作流程（DSA） 医院拟开展的介入手术有：动脉介入治疗、静脉介入治疗、门脉系统介入治疗、心脏介入治疗、冠脉介入治疗、脑和脊髓血管介入治疗。 介入手术时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于动脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达兴趣部位，进行介入诊断，留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。在手术过程中，操作人员必须在床旁并在X线导视进行。 （2）其他医用X线诊断装置操作流程 依据X线检查单，核对摄影部位，确定投照条件，患者摆位，有时需屏气，然后曝光。 （三）工作负荷 根据湖南省财贸医院提供资料，医用X射线装置投入使用后，其工作量见表7-3。 表7-3 医用X射线装置工作负荷情况 射线装置名称; 工作负荷; 平均每人每次曝光时间; 年最大有效曝光时间. DSA; 100人次/年; 30min; 50h. CT机; 5000人次/年; 0.02-5s; 6.94 h. DR; 8000人次/年; 0.02-5s; 11.1h. （四）污染因子 （1）由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，该院使用的X射线装置在非诊断状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。X射线具有较强的贯穿能力，通过人体透射的X射线与透过防护装置的散射X射线形成的X射线辐射。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。 （2）X射线与空气作用，产生少量的臭氧和氮氧化物废气。在满足良好室内通风条件情况下，能满足空气质量标准。 （3）医用X射线装置属清洁的物理诊断装置，在使用过程中自身不产生液态、固态等放射性废物，不存在放射性三废对环境的污染。射线装置拍片后采用数字成像技术，联用激光打印机打印激光胶片，不产生洗片废水和胶片。 因此，各X射线装置在开机期间，X射线是污染环境的主要因子。

- 表8 辐射环境质量现状

辐射环境质量现状调查 我公司委托长沙市鹏悦环保工程有限公司于2014年10月27日对湖南省财贸医院（N：281137，E：112588)的辐射医疗装置的辐射工作环境进行了监测。监测结果和监测布点见附件五，鹏辐（监）[2014]25号。 一、单位监测资质 长沙市鹏悦环保工程有限公司通过湖南省技术监督局的计量认证，证书编号为2013180840U，提供的数据准确并具有法律效应。监测单位资质证书见附件三。 二、监测结果 （一）监测项目：周围剂量当量率。 （二）监测方法： 监测方法; 监测依据. 仪器法; 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）. （三）监测仪器及检定： 仪器名称; 型号; 仪器编号; 计量检定证书编号; 有效期至. 电离室巡测仪; ICS-321B; 03997; 校准字第201403011682号; 20150328. （四）监测结果： 1、Integris Allura型DSA 1）监测布点示意图：

续表8 辐射环境质量现状

2）基本情况： 型号; 编号; 生产厂家; 出厂时间; 启用时间. Integris Allura; 481; 荷兰飞利浦公司; 2007.6; 2007.10. 3）监测条件：透视：75 kV，80mA；摄影：100kV，150mA。 4）监测结果： 点位编号; 监测点位描述; 周围剂量当量率（Sv/h）. 透视; 摄影. △1; 铅玻璃表面; 0.10; 0.11. △2; 工作人员操作位; 0.09; 0.10. △3; 墙表面30cm; 0.11; 0.12. △4-1; 控制室防护门上门缝表面30cm; 0.12; 0.12. △4-2; 控制室防护门左侧表面30cm; 0.11; 0.12. △4-3; 控制室防护门中侧表面30cm; 0.10; 0.10. △4-4; 控制室防护门右侧表面30cm; 0.11; 0.11. △4-5; 控制室防护门下门缝表面30cm; 0.12; 0.13. △5-1; 防护大门上门缝表面30cm; 0.10; 0.12. △5-2; 防护大门左侧表面30cm; 0.11; 0.12. △5-3; 防护大门中侧表面30cm; 0.09; 0.11. △5-4; 防护大门右侧表面30cm; 0.12; 0.13. △5-5; 防护大门下门缝表面30cm; 0.11; 0.13. △6; 墙表面30cm; 0.09; 0.10. △7; 墙表面30cm; 0.10; 0.12. △8; 墙表面30cm; 0.11; 0.12. △9; 墙表面30cm; 0.10; 0.12. △10; 墙表面30cm; 0.11; 0.12. △11-1; 导管室防护门上门缝表面30cm; 0.12; 0.13. △11-2; 导管室防护门左侧表面30cm; 0.10; 0.11. △11-3; 导管室防护门中侧表面30cm; 0.09; 0.12. △11-4; 导管室防护门右侧表面30cm; 0.12; 0.13. △11-5; 导管室防护门下门缝表面30cm; 0.11; 0.12. △12; 墙表面30cm; 0.10; 0.12. △13-1; 洗消室防护门上门缝表面30cm; 0.12; 0.13. △13-2; 洗消室防护门左侧表面30cm; 0.10; 0.12. △13-3; 洗消室防护门中侧表面30cm; 0.09; 0.12. △13-4; 洗消室防护门右侧表面30cm; 0.10; 0.11. △13-5; 洗消室防护门下门缝表面30cm; 0.12; 0.12. △14; 楼上房间地面; 0.09; 0.12. △15-1; 第一术者操作位头部; 60.2; --. △15-2; 第一术者操作位胸部; 58.5; --. △15-3; 第一术者操作位腹部; 45.1; --. △15-4; 第一术者操作位腿部; 33.9; --. △15-5; 第一术者操作位足部; 28.1; --. △16-1; 第二术者操作位头部; 50.8; --. △16-2; 第二术者操作位胸部; 48.5; --. △16-3; 第二术者操作位腹部; 30.6; --. △16-4; 第二术者操作位腿部; 23.7; --. △16-5; 第二术者操作位足部; 20.5; --. 备注：以上监测数据均未扣除本底0.09Sv/h。 2、SOMATOM Emotion16型CT机 1）监测布点示意图： 2）基本情况： 型号; 编号; 生产厂家; 出厂时间; 启用时间. SOMATOM Emotion16; 07734713; 德国西门子公司; 2007.6; 2009.8. 3）监测条件：130kV，270mAs，1.5s（头颅）。 4）监测结果： 点位编号; 监测点描述; 周围剂量当量率（Sv/h）. △1; 铅玻璃表面; 0.10. △2; 工作人员操作位; 0.09. △3; 墙表面30cm; 0.11. △4-1; 控制室防护门上门缝表面30cm; 0.13. △4-2; 控制室防护门左侧表面30cm; 0.11. △4-3; 控制室防护门中间表面30cm; 0.13. △4-4; 控制室防护门右侧表面30cm; 0.12. △4-5; 控制室防护门下门缝表面30cm; 0.12. △5; 墙表面30cm; 0.11. △6; 墙表面30cm; 0.10. △7; 墙表面30cm; 0.12. △8; 墙表面30cm; 0.11. △9; 墙表面30cm; 0.10. △10; 墙表面30cm; 0.11. △11; 墙表面30cm; 0.12. △12; 墙表面30cm; 0.10. △13-1; 防护大门上门缝表面30cm; 0.13. △13-2; 防护大门左侧表面30cm; 0.12. △13-3; 防护大门中间表面30cm; 0.11. △13-4; 防护大门右侧表面30cm; 0.11. △13-5; 防护大门下门缝表面30cm; 0.12. △14; 楼上房间地面; 0.10. 备注：以上监测数据均未扣除本底0.09Sv/h。 3、Digital Diagnost型DR机 1）监测布点示意图 2）基本情况： 型号; 编号; 生产厂家; 出厂时间; 启用时间. Digital Diagnost; /; 飞利浦公司; 2007; 2007.10. 3）监测条件：摄影： 90kV，320mA（腰椎侧位）。 4）监测结果： 点位编号; 监测点描述; 周围剂量当量率（Sv/h）. △1; 铅玻璃表面; 0.11. △2; 工作人员操作位; 0.09. △3; 墙表面30cm; 0.12. △4-1; 控制室防护门上门缝表面30cm; 0.12. △4-2; 控制室防护门左侧表面30cm; 0.11. △4-3; 控制室防护门中间表面30cm; 0.13. △4-4; 控制室防护门右侧表面30cm; 0.12. △4-5; 控制室防护门下门缝表面30cm; 0.13. △5; 墙表面30cm; 0.11. △6; 墙表面30cm; 0.10. △7; 墙表面30cm; 0.12. △8; 墙表面30cm; 0.11. △9; 墙表面30cm; 0.12. △10; 墙表面30cm; 0.11. △11; 墙表面30cm; 0.12. △12; 墙表面30cm; 0.10. △13-1; 防护大门上门缝表面30cm; 0.13. △13-2; 防护大门左侧表面30cm; 0.12. △13-3; 防护大门中间表面30cm; 0.11. △13-4; 防护大门右侧表面30cm; 0.12. △13-5; 防护大门下门缝表面30cm; 0.13. △14; 楼上房间地面; 0.11. 备注：以上监测数据均未扣除本底0.09Sv/h。 （五）结论： 在现有监测条件下，根据以上监测数据可知： 1、项目所在地空气比释动能率本底值为0.09µGy/h，辐射环境质量现状在正常范围内，未见异常。 2、湖南省财贸医院DSA在透视条件下机房外的周围剂量当量率低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中2.5Sv/h的限值要求，在透视和摄影条件下机房其它辐射防护设施能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。 3、湖南省财贸医院DR机机房的辐射防护设施满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。 4、湖南省财贸医院CT机房外的周围剂量当量率低于《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中2.5Sv/h的限值要求，机房的其他辐射防护设施满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）的要求。

- 表9 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目所涉及机房及其用房均已建成，因而，本评价不作施工期环境影响及防治措施分析，也无施工期环境遗留问题。 营运期环境影响分析 一、医用X射线装置辐射环境影响分析 （一）DSA辐射环境影响分析 1、机房设计情况 湖南省财贸医院已建设的DSA机房位于该院综合楼一层影像中心。机房建设尺寸为长×宽×高=6.6m×7.17m×3.5m，机房有效使用面积为47.3m2。根据医院现有建设情况可知，四周墙壁采用38cm页岩砖（密度为1.65g/cm3），顶棚采用20cm砼（密度为2.35 g/cm3）+4cm硫酸钡（密度为3.5g/cm3），门窗设计为防护门窗，铅当量≥4mmPb。DSA机房设计情况见附图五。 - 屏蔽防护效能核实 （1）核实建筑物屏蔽效能采用的主要公式 机房辐射场由三种射线组成：主射线、散射线、漏射线。 ①主射线： H=HK×R2 （式9-1） H=G×I×60÷1000 （式9-2） 式中： K——减弱倍数。 H——额定工作条件下，X线的输出率（Gy/h） I——额定电流（mA ） ——发射率（mGy /mA.min） ——屏蔽体外30cm处瞬时剂量率（Gy/h） R——参考点距离(m) ②散射线 （式9-3）

续表9 环境影响分析

式中：α——人体散射系数，0.0016/400cm2。 s——散射面积，取人体散射面积400 cm2； R——参考点距离(m)； r——源皮距，1m。 ③漏射线 （式9-4） 式中：H1——X漏射射剂量率（＜1mGy/h）； ④厚度 d=TVLlogK （式9-5） TVL—— 十值层厚度； d——屏蔽材料厚度 ⑤ （式9-6） 式中：：散射光子的能量（MeV）； ：入射光子的能量（MeV）； ：电子静止能量（MeV）； ：散射角（）。 （2）核实建筑屏蔽效能采用的有关参数 表9-1 利用因子U 有用线束固定照射方向; U=1. 有用线束朝向的墙壁; U=1/4. 顶棚; U=1/4. 表9-2 居留因子q 全部居留q=1; 工作室、办公室、候诊室、居住区等常有人居留的地方. 部分居留q=1/4; 公共走廊、人操纵的电梯、无人看管的停车场等有时有人居留的地方. 偶然居留q=1/16; 公共浴室、厕所、少量行人车辆通过的地方. （3）建筑物屏蔽墙厚的确定原则 在计算散射和泄漏辐射所需的屏蔽厚度时,如果两者的厚度相差大于一个十分之一值厚度，则其中较厚的一个厚度，即可作为次级防护屏障的厚度。如若两者的厚度相差不到一个十分之一值厚度，那么在其中较厚的一个厚度上再添加一个半值厚度，作为总的次级防护屏障厚度。 （4）射线装置能量与各屏蔽材料的TVL值及发射率确定原则 额定电压为125kV 的射线装置90°散射角的散射线能量约为100kV，漏射线能量为125kV；额定电压为140kV 的射线装置90°散射角的散射线能量约为110kV，漏射线能量为140kV；额定电压为150kV 的射线装置90°散射角的散射线能量约为116kV，漏射线能量为150kV。 机房建筑屏蔽材料常用材料为混凝土、砖、铅等，其密度分别为：页岩砖密度1.65g/cm3，混凝土密度2.35g/cm3，铅密度11.34g/cm3，重晶石密度3.5g/cm3。各屏蔽材料的TVL值及发射率见表9-3。 表9-3 各屏蔽材料的TVL值及发射率 能量; 屏蔽材料; TVL值; 发射率（mGy /mA·min）. 100kV; 砼; 5.5cm; 4.69. 铅; 0.84mm. 页岩砖; 6.5cm. 重晶石; 4.0cm. 110kV; 砼; 5.9cm; 5.66. 铅; 0.87mm. 页岩砖; 6.9cm. 重晶石; 4.3cm. 116kV; 砼; 6.1cm; 6.27. 铅; 0.88mm. 页岩砖; 7.2cm. 重晶石; 4.5cm. 125kV; 砼; 6.4cm; 7.19. 铅; 0.90mm. 页岩砖; 7.5cm. 重晶石; 4.7cm. 140kV; 砼; 6.8cm; 8.74. 铅; 0.94mm. 页岩砖; 8.0cm. 重晶石; 5.0cm. 150kV; 砼; 7.0cm; 9.75. 铅; 0.96mm. 页岩砖; 8.2cm. 重晶石; 5.1cm. 图9-1 医用X射线装置负载特性曲线 （5）剂量估算 按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）——2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算： HE⋅r=Dr×t×0.7×10−3(mSv) （式9-7） 其中: HEr：X或γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv； Dr：X或γ射线空气吸收剂量率，nGy/h； t：X或γ射线照射时间，小时； 0.7：剂量换算系数，Sv/Gy。 （6）计算参数 根据医用X射线装置负载特性曲线，如图9-1所示，本项目DSA管电压对应的最大管电流情况见表9-4。因为电压越高，X射线的穿透力越强，本评价按额定管电压、对应最大管电流对医用X射线装置机房的屏蔽防护进行核算。 表9-4（a） DSA计算电压及电流情况 能量; 额定管电压（kV）; 负载特性曲线对应管电流（mA）. DSA; 125; 350. 表9-4（b） DSA工作负荷情况 射线装置名称; 工作负荷; 平均每人每次曝光时间; 年最大有效曝光时间. DSA; 100人次/年; 30min; 50h. 本评价按照国家标准，确定机房墙体、门和观察窗外表面0.3m及楼上1m处空气比释动能率均按2.5μGy/h进行控制。 在同时考虑放射设备自带的影像增强系统（屏蔽效能0.8mmPb）和人体屏蔽的情况下，只有较少量的有用线束能对主屏蔽墙体发生照射现象。由于项目放射设备均带有影像增强系统，不会发生有用线束对四周墙体、顶棚、观察窗等进行直接照射的情况，而主要是散射线、漏射线产生的照射，因此，本评价按照散射线和漏射线对拟建放射设备机房的辐射防护效能进行估算。 因此采用式9-1～式9-6对拟建医用X射线装置机房的辐射防护进行估算。 （7）核算结果 根据计算公式（式9-1～式9-6）和相关参数（表9-4），DSA机房的屏蔽能力核算结果见表9-5。 表9-5 DSA机房屏蔽核算结果 墙体名称; 参考点与机房中心点距离 （m）; 计算厚度; 实际厚度; 是否满足屏蔽厚度; 实际厚度下瞬时剂量率估算值（μGy/h）. 计算通用参数： 人体散射系数：0.0016/400；散射面积s=400cm2；源皮距=1m；管电压125kV、管电流350mA. 东墙 (散漏射); 约3.59; 24.0cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.02. 南墙 (散漏射); 约3.3; 24.5cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.02. 西墙 (散漏射); 约3.59; 24.0cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.02. 北墙 (散漏射); 约3.3; 24.5cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.02. 天棚 (散漏射); 约3.5; 20.3cm砼; 20cm砼+ 4cm硫酸钡; 满足要求; 0.25. 防护大门 (散漏射); 约3.3; 3.2mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.25. 洗消室防护门 （散漏射）; 约3.3; 3.2mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.25. 导管室防护门 （散漏射）; 约3.3; 3.2mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.25. 控制室防护门 (散漏射); 约3.59; 3.1mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.21. 观察窗 (散漏射); 约3.59; 3.1mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.21. 由表10-5可以看出，机房的四周墙体、天棚、防护门和观察窗的厚度均能满足辐射防护的要求，墙体外30cm处辐射剂量率能满足评价标准的要求。 另外通过长沙市鹏悦环保工程有限公司对湖南省财贸医院的DSA工作时机房辐射环境现场监测数据可以看出，机房的四周墙体、天棚、防护门和观察窗的厚度均能满足辐射防护的要求。墙体外30cm处周围剂量当量率满足评价标准2.5μSy/h的要求与屏蔽核算结果一致。 （8）机房内通风 DSA运行时会产生少量的臭氧，因此DSA机房需要良好的通风，以降低臭氧浓度。根据医院实际情况，DSA机房内单独设置空调。X射线与空气作用，产生的少量臭氧和氮氧化物，经室内通风换气后，排至室外。在此基础上，因排放室外有限的有害气体经空气稀释，将很快恢复到原来的空气浓度水平，加上O3 的分解时间不到10分钟，能满足环境空气质量标准。 （9）DSA剂量估算 A、辐射工作人员剂量估算 根据院方了解，医院DSA的辐射工作人员为专职辐射工作人员，不从事其他X射线装置的操作。因此，DSA辐射工作人员的个人受照剂量仅来源于操作DSA所受剂量。 介入治疗操作人员因为需在机房内操作，在X射线球管曝光情况下进行手术导管引导，所受到的辐射剂量相对较大。本环评引用长沙市鹏悦环保工程有限公司于2014年10月27日对湖南省财贸医院的DSA工作时机房辐射环境现场监测数据（下表9-6）对本项目DSA介入治疗操作人员进行剂量估算。 ①监测数据 表9-6 医院DSA机房辐射环境现场监测数据 监测地点; 监测 条件; 监测位置; 空气吸收剂量率（μSv/h）; 监测位置; 空气吸收剂量率（μSv/h）. 透视; 透视. Integris Allura型DSA; 透视：75kV 80mA; 铅玻璃表面; 0.10; 导管室防护门中侧表面30cm; 0.09. 工作人员操作位; 0.09; 导管室防护门右侧表面30cm; 0.12. 墙表面30cm; 0.11; 导管室防护门下门缝表面30cm; 0.11. 控制室防护门上门缝表面30cm; 0.12; 墙表面30cm; 0.10. 控制室防护门左侧表面30cm; 0.11; 洗消室防护门上门缝表面30cm; 0.12. 控制室防护门中侧表面30cm; 0.10; 洗消室防护门左侧表面30cm; 0.10. 控制室防护门右侧表面30cm; 0.11; 洗消室防护门中侧表面30cm; 0.09. 控制室防护门下门缝表面30cm; 0.12; 洗消室防护门右侧表面30cm; 0.10. 防护大门上门缝表面30cm; 0.10; 洗消室防护门下门缝表面30cm; 0.12. 防护大门左侧表面30cm; 0.11; 楼上房间地面; 0.09. 防护大门中侧表面30cm; 0.09; 第一术者操作位头部; 60.2. 防护大门右侧表面30cm; 0.12; 第一术者操作位胸部; 58.5. 防护大门下门缝表面30cm; 0.11; 第一术者操作位腹部; 42.1. 墙表面30cm; 0.09; 第一术者操作位腿部; 33.9. 墙表面30cm; 0.10; 第一术者操作位足部; 28.1. 墙表面30cm; 0.11; 第二术者操作位头部; 50.8. 墙表面30cm; 0.10; 第二术者操作位胸部; 48.5. 墙表面30cm; 0.11; 第二术者操作位腹部; 30.6. 导管室防护门上门缝表面30cm; 0.12; 第二术者操作位腿部; 23.7. 导管室防护门左侧表面30cm; 0.10; 第二术者操作位足部; 20.5. 注：以上监测数据均未扣除本底0.09Sv/h。 - 手术室工作人员剂量估算 根据上表数据，介入手术时，在有铅屏防护的情况下，医生进行手术时测的最大周围剂量当量率为60.2Sv/h（第一术者操作位腹部）。按医院提供资料，医院参与DSA治疗的医师分别为心血管1人（手术台数约50台/a）、呼吸内科1人（手术台数约50台/a），DSA系统透视和数据平均采集时间约为30min，计算出从事介入手术的一名医师在有铅屏的防护条件下的年受照剂量为1.505 mSv/a，不超过评价剂量管理目标值4mSv/a的限值要求。 为进一部减少介入医生的受照剂量，医务工作人员在进行介入手术时，应尽可能采用小视野，穿戴防护用品(铅衣服、铅背心、铅手套、铅帽、铅眼镜)，并充分利用专用的移动式屏蔽物（悬挂式铅玻璃、铅帘）等，利用医院配置的防护设施（悬挂式铅玻璃、铅帘等）做好自身的防护，同时，医院应对介入医生采取轮岗方式的管理措施，控制个人的受照剂量满足项目管理目标值的要求。 B、控制室辐射工作人员剂量估算 根据医院提供资料，该医院使用DSA进行介入手术治疗的工作负荷约2人次/周，年工作为50周，平均每次进行手术时DSA有效开机时间约为30min。年有效开机时间约为50h。控制室操作人员位于控制室内。根据前节计算，在控制室处的瞬时剂量估算值为0.21μGy/h，可计算出控制室内工作人员年附加有效剂量最大约为0.007 mSv，低于评价标准4mSv剂量管理目标值要求。 同时，辐射工作人员应正确佩戴个人剂量计，定期做个人剂量检测，保证其受照剂量低于4mSv/a，满足本评价的辐射工作人员剂量管理目标值4mSv/a及《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值要求。 C、公众成员剂量估算 本项目DSA机房周围的公众成员主要位于DSA机房楼上检验科房间，其居留因子为1/4，根据前节计算，在公众成员所受的瞬时剂量估算最大值为0.25μGy/h，则公众成员所受的最大年附加有效剂量为0.002mSv/a，小于本评价剂量管理目标值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 （二）普通X射线装置机房辐射影响分析 1、机房面积设计情况 根据医院提供资料可知： CT机房室内空间几何尺寸为：6.6m（长）×5.7m（宽）×3.5m（高），四周墙体采用38cm实心页岩砖（密度为1.65g/cm3），天棚均采用20cm混凝土（密度为2.35g/cm3）+4cm硫酸钡（密度为3.5g/cm3），防护门设计铅当量≥4mmPb及观察窗设计铅当量≥4mmPb。 DR机房室内空间几何尺寸为：6.6m（长）×3.9m（宽）×3.5m（高），四周墙体采用38cm实心页岩砖（密度为2.35g/cm3），天棚采用20cm混凝土（密度为2.35g/cm3）+4cm硫酸钡（密度为3.5g/cm3），防护门设计铅当量≥4 mmPb及观察窗设计铅当量≥4mmPb。 根据前节表8-1（a）可以看出，CT和DR机房的使用面积均符合相关标准要求。 ### 2、屏蔽防护效能核算 （1）核算模式:同样适用公式9-1~9-6。 （2）核算参数 根据医用X射线装置负载特性曲线，如图10-1所示，本项目X射线装置管电压对应的最大管电流情况见表9-7。因为电压越高，X射线的穿透力越强，本评价按额定管电压、对应最大管电流对医用X射线装置机房的屏蔽防护进行核算。 表9-7 各X射线装置计算电压及电流情况 能量; 额定管电压（kV）; 负载特性曲线对应最大管电流（mA）; 曝光时间. CT; 140; 300; 0.02-5s. DR; 150; 280; 0.02-5s. 本评价按照国家标准，确定机房墙体、门和观察窗外表面0.3m及楼上和楼下1m处空气比释动能率均按2.5μGy/h进行控制。 （3）核算结果 根据核算模式与选定的核算参数，本项目的医用X射线装置机房的屏蔽防护核算结果见表9-8、9-9。根据预测结果得出如下结论： 表9-8 CT机房墙体厚度核实结果 墙体名称; 参考点与机房中心点距离 （m）; 计算厚度; 实际厚度; 是否满足屏蔽厚度; 实际厚度下瞬时剂量率估算值（μGy/h）. 计算通用参数： 人体散射系数：0.0016/400；散射面积s=400cm2；源皮距=1m；管电压140kV、管电流300mA. 东墙 (散漏射); 约2.85; 27.0cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.06. 南墙 (散漏射); 约3.3; 26.1cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.05. 西墙 (散漏射); 约2.85; 27.0cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.06. 北墙 (散漏射); 约3.3; 26.1cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.05. 天棚 （散漏射）; 约3.5; 22.0cm砼; 20cm砼+4cm硫酸钡; 满足要求; 0.53. 防护大门 (散漏射); 约2.85; 3.4mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.51. 控制室防护门 (散漏射); 约3.3; 3.3 mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.38. 铅玻璃 (散漏射); 约3.3; 3.3mmPb; 4mmPb; 满足要求; 0.38. 表9-9 DR机房墙体厚度核实结果 墙体名称; 参考点与机房中心点距离 （m）; 计算厚度; 实际厚度; 是否满足屏蔽厚度; 实际厚度下瞬时剂量率估算值（μGy/h）. 计算通用参数： 人体散射系数：0.0016/400；散射面积s=400cm2；源皮距=1m；管电压150kV、管电流280mA. 东墙 (散漏射); 约1.95; 30.1cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.23. 南墙 (散漏射); 约3.3; 27.3cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.08. 西墙 (散漏射); 约1.95; 30.1cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.23. 北墙 (散漏射); 约3.3; 27.3cm页岩砖; 38cm页岩砖; 满足要求; 0.08. 天棚 （散漏射）; 约3.5; 22.8cm砼; 20cm砼+4cm 硫酸钡; 满足要求; 0.76. 防护大门 (散漏射); 约1.95; 3.7mmPb; 4mmpb; 满足要求; 1.26. 控制室防护门 (散漏射); 约3.3; 3.3 mmPb; 4mmpb; 满足要求; 0.44. 铅玻璃 (散漏射); 约3.3; 3.3mmPb; 4mmpb; 满足要求; 0.44. 由表9-8、9-9可以看出，本项目CT机和DR机机房实际设计的四周墙体、天棚、防护门和观察窗的厚度均能满足辐射防护的要求，墙体外30cm处辐射剂量率能满足评价标准的要求。 现场监测结果普遍小于预测计算结果，其原因主要是由于理论计算主要采用的是设备的最大电压进行预测，电压越高，X射线的穿透力越强，预测计算结果更保守，故现场监测结果与理论预测结果存在一定的误差。 另外通过长沙市鹏悦环保工程有限公司于2014年10月27日对湖南省财贸医院的CT机和DR机工作时机房辐射环境现场监测数据可以看出，机房的四周墙体、天棚、防护门和观察窗的厚度均能满足辐射防护的要求。墙体外30cm处周围剂量当量率能满足评价标准2.5μSv/h的要求。 4、室内通风 射线诊断装置运行时会产生少量的臭氧。因此射线诊断装置机房需要良好的通风，以降低臭氧浓度。根据医院实际情况， CT机和DR机机房均安装了排气扇，将气体排至室外，排风量达到500 m3/h。另外机房排风口距离地面2.2m，不朝向环境敏感点并远离空调进风口。在此基础上，因排放室外有限的有害气体经空气稀释，将很快恢复到原来的空气浓度水平，加上O3 的分解时间不到10分钟，能满足环境空气质量标准。 5、剂量估算 ### （1）估算公式：同样适用式9-7。 ### （2）估算结果 从事放射诊断的放射工作人员，主要受到射线穿过屏蔽体厚度贯穿辐射影响。在机房屏蔽体设计满足防护屏蔽的要求下，人员在操作室内进行操作，受到的剂量很小。在对病人进行X射线诊断时，应注意对病人做必要的防护。对本项目CT机和DR机的年有效剂量根据现有资料和机房屏蔽效果进行估算。 ①辐射工作人员剂量估算 医院医用X射线装置分别由1名辐射工作人员单独操作，其剂量率按照机房与控制室的隔断墙体的最大剂量率进行核算，计算结果见表9-10，辐射工作人员所受的最大年附加有效剂量为0.004mSv/a，远小于本评价剂量管理目标值2mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。虽然本计算值很低且偏保守，但辐射工作人员在工作时也应佩戴好各种防护用品，减少个人受照剂量。 表9-10 本项目Ⅲ类X射线机年有效剂量估算表 序号; 设备名称; 墙体外剂量率(μGy/h); 平均曝光时间（s）; 工作负荷 (人次/年); 年有效剂量当量 (mSv). 1; CT; 0.38; 0.02-5s; 5000; 0.002. 2; DR; 0.44; 0.02-5s; 8000; 0.004. ②公众成员年剂量估算 本项目公众成员出现的场所主要为CT机房外东侧候诊大厅和DR机房外东侧过道，其居留因子为1/4，公众成员年有效剂量计算结果见表9-11。假设在普通X射线装置开机期间，各有1名公众成员处于X射线装置机房外，则公众成员所受的最大年附加有效剂量为0.003mSv/a，小于本评价剂量管理目标值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 表9-11 本项目Ⅲ类X射线机年有效剂量估算表 序号; 设备名称; 墙体外剂量率(μGy/h); 平均曝光时间（s）; 工作负荷 (人次/年); 年有效剂量当量 (mSv). 1; CT; 0.51; 0.02-5s; 5000; 0.001. 2; DR; 1.26; 0.02-5s; 8000; 0.003. 小结：由表9-10、9-11可知，CT和DR所致辐射工作人员、非辐射工作人员以及公众人员附加年有效剂量均低于本项目剂量管理目标值，满足辐射防护要求。 二、实践正当性分析 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践的正当性”要求，对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的。 本项目的建设对保障健康、拯救生命起有着十分重要的作用。项目营运以来，为病人提供一个优越的诊疗环境，具有明显的社会效益，同时还提高医院了档次及服务水平，吸引更多的就诊人员，医院在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。 此外，通过核算和现场监测，该项目屏蔽和防护措施符合要求，对环境的影响也在可接受范围内。 因此，本项目的实施对受照个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 三、产业政策符合性 项目投入使用为疾病诊断、寻找病灶部位、制订治疗方案及治疗疾病提供了科学依据和手段。项目在加强管理后均满足相关国家法律、法规和标准的要求，不会给所在区域带来环境压力，符合清洁生产和环境保护的总体要求。同时，本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）第一类——鼓励类中新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用。 根据卫规财发〔2004〕474号，医疗机构获得卫生部或省卫生厅许可配置的证件后，方可购置大型医用设备，医院已经取得湖南省卫生厅颁发的《大型医用设备配置许可证》，同意配置DSA和CT设备，该项目符合国家产业政策。 四、选址及平面布局合理性 根据现状监测结果，场址的辐射环境质量状况良好，有利于项目的运行。本项目位于医院的综合楼一层影像中心，医院使用X射线诊断的病人较多，其设备机房均紧邻走道，现有设备位置集中使用，方便病人就诊。医院核技术利用项目选址辐射环境质量良好。项目营运期产生的电离辐射得到有效治理，达标排放对环境影响小。从环境保护角度分析，本项目选址可行。 本项目X射线装置机房设置较为集中，不与其他常规科室交叉设置，避免了无关人员进入，进行辐射医疗诊断病人数较多，方便病人就诊。X射线装置布置相对集中，各个科室用房相对独立，可降低风险事故发生率，因此，本项目布局是合理的。

- 表10 污染防治措施与安全措施

一、医院现有污染防治措施 1、DSA污染防治措施 （1）根据医院现有建设情况可知，该项目DSA机房用房独立，机房有效使用面积为47.3m2。墙壁采用38cm页岩砖（密度为1.65 g/cm3），顶棚采用20cm混凝土（密度2.35g/cm3）+4cm硫酸钡（密度为3.5g/cm3）；门窗设计为防护门窗。以上辐射防护措施已达到《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的屏蔽要求。 （2）机房内建设的穿越防护墙的导线、导管等采用“U”型，不影响墙体的屏蔽防护效果。 （3）大、小防护门设计防护厚度≥4mmPb，观察窗铅玻璃的设计厚度≥4mmPb。防护门和观察窗的生产、安装由有生产资质的厂家承担，其搭接长度不小于缝隙的10倍。 （4）辐射防护用品：铅屏风、铅吊帘各1副、移动铅屏1块、铅衣4件、铅围脖4条、铅帽2顶、铅眼镜2副、铅橡胶手套2双等。 2、Ⅲ类射线装置污染防治措施 （1）根据医院提供资料可知： CT机房有效使用面积为37.6m2，DR机房有效使用面积为25.7m2，两间机房四周墙体均采用38cm页岩砖结构墙体，天棚采用20cm混凝土（2.35g/cm3）+4cm硫酸钡，门窗设计为防护门窗。以上防护措施已达到《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的屏蔽要求。 （2）机房内建设的穿越防护墙的导线、导管等采用“U”型或者“Z”型，不影响墙体的屏蔽防护效果。 （3）大、小防护门设计防护厚度≥4.0mmPb，观察窗铅玻璃的设计厚度≥4mmPb。防护门和观察窗的生产、安装由有生产资质的厂家承担，其搭接长度不小于缝隙的10倍。 二、医院需要新增的污染防治措施 1、DSA污染防治措施 （1）需增加便携式剂量报警器1台，DSA机房门外设置电离辐射警示标志。 （2）各项规章制度、操作规程、应急处理措施齐全，并设置上墙。

续表10 污染防治措施与安全措施

（3）医院在开展放射工作时，严格按照操作规程进行操作，各项规章制度落实并上墙。 （4）定期检查机器及其零部件；经一段时间未使用，重新使用前，必须确认机器是否处于正常、安全的工作状态；机房内严禁堆放其它杂物。 2、Ⅲ类射线装置污染防治措施 （1）各项规章制度、操作规程、应急处理措施齐全，并设置上墙。 （2）医院在开展放射工作时，严格按照操作规程进行操作，各项规章制度落实并上墙。 （3）患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检查者不应滞留在机房内，保证公众人员的安全。工作人员也应佩戴个人剂量计，做好相关防护，远离射线装置，减少受照剂量，保证年受照剂量满足相关的要求。 （4）定期检查机器及其零部件；经一段时间未使用，重新使用前，必须确认机器是否处于正常、安全的工作状态；机房内严禁堆放其它杂物。 三、受检者放射卫生防护 医院对受检者的防护与安全负责，应为受检者提供有效、安全的诊断检查。医院已制定了以下防护措施： 1、医师应根据患者的病史、体格检查、临床化验等判断是否需要采用X射线检查，掌握好适应证。应考虑优先选用非X射线的检查方法，根据临床指征确认X射线检查是最合适的检查方法时方可申请X射线检查。 2、应特别加强对育龄妇女和孕妇、婴幼儿X射线检查的正当性判断。针对儿童、 孕妇和育龄妇女应做检查时的特殊防护要求的做好防护措施。针对孕妇照射检查，要 确保射线剂量在有效的范围内尽量降低。 3、应避免受检者同一部位重复X射线检查，以减少受检者受照剂量。 4、应选择合适的X射线检查方法，制定最佳的检查程序和投照条件，力求在能够获得满意的诊断信息的同时，又使受检者所受照射减少至最低限度。在不影响获得诊断信息的前提下，一般应以“高电压、低电流、厚过滤”为原则进行工作。

- 表11  安全管理

一、辐射工作场所分区 根据国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的规定，辐射工作场所分为控制区和监督区。 ①控制区：放射诊断设备机房为控制区。在该区需要最优化的辐射屏蔽，以保证正常工作条件下的正常照射，并预防潜在照射及事故性医疗照射的发生。 ②监督区：放射诊断设备的控制室以及周围临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 二、辐射安全与环境保护管理机构的设置 （一）医院已制定以下辐射环境管理制度 1、医院已经成立辐射防护领导机构，设立了以印茂峰为组长，王立祥为副组长的辐射工作领导小组，设立了兼职或专职的辐射防护监督员，负责辐射防护与安全工作。 2、制定了辐射工作场所管理制度。操作人员必须遵守各项操作规程，检查仪器安全并做好当班记录，严格执行交接班制度，发现异常及时处理；机房门外安装指示灯及电离辐射警示标志等。 3、发布了辐射事故应急预案。发生人体受超剂量照射事故时，应迅速安排受照人员接受医学检查或在指定的医疗机构救治。同时，发生或发现辐射安全事故必须立即启动应急预案，并向当地市环保局（0731-12369）和省环保厅（0731-85698110）报告。当人体受到超剂量照射时，要立即报告相关行政部门，迅速安排人员接受医学检查或救治。 另外，医院还制定了包括《放射安全操作规程》、《DSA工作制度》、《CT工作制度》、《DR工作制度》、《监测方案、体检承诺书、人员培训计划》等相关制度（附件九~附件十三）。 医院制定的相关制度不仅考虑了辐射设备的使用和安全防护，而且考虑了辐射设备使用的实践的合理性，具有一定的可操作性。为完善医院的辐射管理制度，按照《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求，为确保放射防护可靠性，维护放射工作人员和周围公众的权益，履行放射防护职责，尽可能的避免事故的发生， 医院必须培植和保持良好的安全文化素养，减少因人为因素导致人员意外照射事故的发生。为此，提出如下辐射环境管理要求：

续表11 安全管理

①为保障放射设备使用的安全性以及放射工作人员和公众成员的身体健康；定期对放射工作场所及周围环境进行辐射监测和检查；检查和评估辐射工作人员的个人剂量，建立并保存辐射工作管理档案和个人剂量及健康档案；制定管理制度和应急措施，使维修保养制度上墙。 ②建立年度评审制度，每年应至少进行一次辐射环境监测，建立监测技术档案，医院工作人员应持证上岗，定期进行辐射防护知识和法规知识的培训和安全教育，检查和评估工作人员的个人剂量，建立个人剂量档案。对辐射工作人员每两年进行身体健康体检并形成制度。进入机房的工作人员佩带个人剂量报警仪，记录个人所受的射线剂量。 ③安装、维修或者更换与辐射源有关部件的设备，应当向有关部门申请，进行防护监测验收，确定合格后方可启用。以杜绝辐射事故的发生。 ④完善事故状态下的应急处理计划，其内容包括事故的报告，事故区域的封闭，事故的调查和处理，工作人员的受照剂量估算和医学处理等。 ⑤凡需增加或拆除现有辐射设施和设备，应预先向环境保护主管部门提出申请，在重新监测评价后，方可进行。 ⑥定期检查射线输出剂量误差，发现问题，及时解决。 （二）医院辐射环境管理工作 为认真贯彻执行《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求及国家的有关规定，加强医院内部管理，医院成立以印茂峰为组长的辐射防护领导小组负责辐射防护安全工作，还包括了1名副组长，9名成员，并明确了领导小组职责（详见附件五）： 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008 修订）》，环境保护部令第3号第十六条要求：使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。从医院目前配置的辐射领导小组人员信息看，专职人员为本科学历，其他人员均有一定的管理的能力。本项目开展后，目前医院的管理人员也能满足配置要求。 三、职业人员的辐射安全与防护培训和再培训计划 为满足医院放射工作和安全的需要，医院根据要求配置相应的辐射工作人员，目前已有的工作人员情况见下表11-1。 表11-1 现有辐射工作人员配置情况 序号; 姓名; 性别; 学历; 工作岗位; 个人剂量剂编号; 辐射防护培训时间; 证书编号. 1; 夏岳满; 男; 大专; 放射诊断; 4100M3300001; 2014年; F1413057. 2; 梁晨; 男; 本科; 放射诊断; 4100M2900001; /; /. 3; 雷同忠; 男; 本科; 放射诊断; 4100M3300004; /; /. 4; 赵晴; 男; 本科; 放射诊断; 4100M3300005; /; /. 5; 秦海斌; 男; 硕士; 介入辅助; 4100M3300008; 2014年; F1413058. 根据医院资料以上DSA工作人员均单一操作设备，不同时使用多种设备，本项目为补办环评，医院共1台II类X射线装置和2台III类X射线装置，由5名工作人员操作，能够满足工作需要。DSA临床医生目前心血管科1人、呼吸内科1人，采取轮岗方式的管理制度，医院需将进行介入手术的临床医生并入辐射工作人员进行管理。 根据环境保护部令第3号第十五条的规定：从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。同时，根据环境保护部令第18号第二十二条规定：取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。辐射安全再培训包括新颁布的相关法律、法规和辐射安全与防护专业标准、技术规范，以及辐射事故案例分析与经验反馈等内容。医院还有3人未取得培训合格证，因此本环评要求没有培训合格证的人员必须参加辐射安全培训，并取得合格证，方可上岗。取得培训合格证的人员，医院应每四年组织一次复训。DSA设备工作人员还需要配置具有设备上岗证的技师，医院应根据要求和设备运行需要完善人员配置。 此外，根据环境保护部令第3号、环境保护部令第18号中对工作人员个人剂量的要求，医院应为每名工作人员配置个人剂量计，定期组织工作人员进行个人剂量监测，发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。医院还应安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或停止辐射工作三十年。医院放射工作人员至少两年应做一次职业健康检查，现阶段医院还有梁晨、秦海斌两名工作人员未做职业健康检查，医院应尽快安排这两名工作人员进行相关检查。 四、辐射监测 根据《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院第449号令）等相关法规和标准，必须对射线类装置使用单位进行个人剂量监测、工作场所监测、开展常规的防护监测工作。 医院必须配备相应的监测仪器，或委托有资质的单位定期对X射线机房周围环境进行监测，按规定要求开展各项目监测，做好监测记录，存档备查。辐射监测内容包括： 1、个人剂量监测 对放射工作人员进行个人照射累积剂量监测。要求放射工作人员在工作时必须佩戴个人剂量计，并将个人剂量结果存入档案。个人剂量监测应由具有个人剂量监测资质的单位进行。 监测频率：2～3个月测读一次个人剂量计， 针对DSA操作人员可加密送检剂量片的频次，避免超剂量照射。其他时段如发现剂量数值变化量较大可加密监测频率。 2、工作场所内外环境监测 DSA和Ⅲ类射线装置 医院设备安装调试好后，应委托有资质的单位对机房外周围剂量当量率进行验收监测。发现问题及时整改。 （1）监测频度：每年常规监测一次。 （2）监测范围：射线装置机房四周环境。 （3）监测项目：周围剂量当量率。 （4）监测点位：机房四周墙体外30cm处、防护门外30cm处、观察窗外30cm处、顶棚、操作台、楼上地面、机房外导管穿越处等。 五、辐射安全保证与辐射事故应急预案 1、DSA潜在危险及预防处理措施 （1）指示灯失效 DSA机处于出线状态，人员误进入机房而受到误照射。 预防处理措施：按操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在警示灯失效的情况下违规操作。 （2）人员留在机房内未作防护 工作人员进入机房后，未全部撤离，仍有人员滞留在机房内，且没有采取辐射防护措施，放射设备开始出线后，滞留人员受到不必要的照射。 防治措施：撤离机房时清点人数，必须按程序对机房进行全视角搜寻，对滞留机房内的无关人员强行劝离。有外来人员进入时，工作人员应根据情况，采取急停或相应措施，阻止外来人员受到误照射。 （3）人误 由于工作人员缺乏防护知识，安全观念淡薄、无责任心；违反操作规程和有关规定，操作失误；管理不善、领导失察等，是人为造成辐射事故的最大原因。特别是对育龄妇女、孕妇、儿童等敏感人群照射前，没有按照规定告知、说明或者没有对敏感器官进行必要的屏蔽防护，造成辐射事故。 防治措施：辐射工作人员必须加强防护知识培训，提高防护技能，避免犯常识性错误；加强职业道德修养，增强责任感；严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，落实安全责任制，经常督促检查。 （4）未进行质量控制检测 诊疗设备年久或更换部件和维、检修后，未进行质量控制检测，机器性能指标发生变化，有可能在诊疗过程中使患者可能受到较大剂量的照射。 防治措施：医院做好设备稳定性检测和状态检测，使设备始终保持在最佳状态下工作。 （5）工作人员业务技能不高 工作人员业务技能差，经验不足，操作不熟练等，致使患者和医生受到超剂量照射。 防治措施：医院应定期组织辐射工作人员学习专业业务知识，不断提高业务水平。 （6）非辐射公众成员受到超剂量照射 非辐射工作人员由于工作需要或误进入开机的机房内，长时间停留，造成超剂量照射。 2、Ⅲ类射线装置 （1）指示灯失效 门开启或关闭状态诊断装置均能运行。人员可以随时进入机房而受到误照射。 预防处理措施：按操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在警示灯失效的情况下违规操作。 （2）人员留在机房内未作防护 工作人员或病员陪伴进入机房后，未全部撤离，仍有人滞留在机房内意外地留了下来，从而使滞留人员受到照射。 防治措施：撤离机房时清点人数，必须按程序对机房进行全视角搜寻，对滞留机房内的无关人员强行劝离。有外来人员进入时，工作人员应根据情况，采取急停或相应措施，阻止外来人员受到误照射。诊断工作者应严格按照（GBZ130-2013）《医用X射线诊断放射防护要求》规定的诊断防护安全操作要求进行照射。对于体检和必须扶持患者的人陪同的这种特殊情况，对进入机房的候诊的受检者要恰当安置，以及扶持患者的人，应采取相应的防护措施，将候诊的受检者或扶持患者的人的辐射照射降至最低限度。 （3）人误 由于工作人员缺乏防护知识，安全观念淡薄、无责任心；违反操作规程和有关规定，操作失误；管理不善、领导失察等，是人为造成辐射事故的最大原因。特别是对育龄妇女、孕妇、儿童等敏感人群照射前，没有按照规定告知、说明或者没有对敏感器官进行必要的屏蔽防护，造成辐射事故。 防治措施：放射工作人员必须加强专业知识学习，加强防护知识培训，不断提高业务水平和防护技能，避免犯普通错误；加强职业道德修养，增强责任感；严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，落实安全责任制，经常督促检查。 （4）工作人员业务技能不高 工作人员业务技能差，经验不足，摆位不正，操作不熟练等，致使患者和医生受到超剂量照射。 防治措施：医院应定期组织辐射工作人员学习专业业务知识，不断提高业务水平。 3、应急方案与措施 医院针对现有的辐射项目已经制定了相应的辐射工作制度，设置了以印茂峰为组长的辐射安全领导小组，针对现在开展的辐射工作制定了相应的事故应急预案，有专门的应急事故值班电话，明确了各部门职责，针对各类事故做了较具体的应急解决方案，目前医院辐射工作开展情况良好，医院开展辐射诊疗工作至今未发生过辐射安全事故，该应急预案可行。但未针对应急预案进行演练，建议医院应安排应急事故演练，确保应急预案能正确执行。 根据医院的应急预案要求，放射事故一旦发生，应立即采取以下应急措施： （1）在放射诊断过程中，如发现预置的射线类型、剂量、剂量率错误，或病人自行移动位置时，应立即停机，终止照射。 （2）在DSA手术过程中，如发现有人员误入机房内，应紧急停机，终止照射。 （3）保存控制器上的照射记录，不得随意更改。 （4）初步估计事故后果，若有人员受到超剂量照射，应迅速安排受照人员的医学检查和医学监护。并在2小时内向医院领导及有关行政主管部门上报。并配合有关部门进行调查，查找事故原因，做好相关防范措施。 一般报告程序为：发现者报告给医院辐射管理领导小组成员，由其向相关环保部门报告，造成人员受到超剂量照射应同时向卫生部门报告。 综上所述，评价认为，湖南省财贸医院辐射环境管理满足《电离辐射防护与辐射安全基本标准》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008 修订）》等相关标准的要求。

- 表12  环境保护验收一览表

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 各机房墙体、防护门、防护窗屏蔽厚度满足设计要求，机房防护屏蔽体外30cm处周围剂量当量率＜2.5μSv/h。 |  | 落实 |
| 2 | 通风 | X射线机房排风量>500m3/h |  | 与环评一致，并提交设备资料 |
| 3 | 环境管理制度 | 制度齐全，有专人负责，并制度上墙等。 |  | 配置齐全 |
| 4 | 警示装置 | 各机房防护门上方设置工作状态指示灯、辐射工作场所贴辐射警示标识并设置正确。 |  | 配置齐全 |
| 5 | 管理人员 | 辐射工作人员必须持证上岗，4年组织1次复训。 |  | 落实 |
| 6 | 电离辐射 | 剂量管理目标值 | 工作人员年有效剂量DSA：≤4mSv； 普通X射线装置：≤2 mSv； 公众成员年有效剂量≤0.1mSv。 | 年检 |
|  |  | 墙体外剂 量率控制 | 机房防护屏蔽体外30cm处周围剂量当量率＜2.5μSv/h。 | 委托资质单位监测 |
| 7 | 防护用品 | 介入室 | 个人剂量计3个，便携式剂量报警仪1台，铅屏风、铅吊帘各1副、移动铅屏1块、铅衣4件、钱围脖4个、铅帽2顶、铅眼镜2副、铅橡胶手套2双，病人防护用品按需分配。 | 分科室落实，配置齐全。 |
|  |  | 放射科 | 个人剂量计每人1个，病人防护用品按需分配。 |  |

- 表13  结论与建议

结论 为了抓住历史发展机遇、提高医院对疾病的诊疗能力，湖南省财贸医院在综合楼一层影像中心开展了核技术利用项目，包括1台II类射线装置（Integris Allura型DSA）、2台III类射线装置（1台SOMATOM Emotion16型CT机、1台Digital Diagnost型DR机）。 通过开展对本项目的分析、对周围环境质量现状的调查以及项目的主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论： 一、环境影响分析结论 1、施工期环境影响结论 本项目所涉及机房及其用房均已建成，因而，不作施工期环境影响及防治措施分析，也无施工期环境遗留问题。 2、运营期辐射环境影响结论 （1）机房屏蔽能力 根据医院提供的屏蔽设计情况，本项目医用X射线装置机房四周墙体均采用38cm实心页岩砖（密度为1.65g/cm3），天棚均采用20cm混凝土（密度为2.35g/cm3）+4cm硫酸钡（密度为3.5g/cm3），防护门设计铅当量≥4mmPb及观察窗设计铅当量≥4mmPb。 通过预测结果和现场监测数据可知，各机房的四周墙体、天棚、防护门和观察窗的厚度均能满足辐射防护的要求，墙体外30cm处辐射剂量率能满足评价标准的要求，能有效保证辐射工作场所的安全。 （2）年有效剂量 通过核算，DSA机房内工作人员在手术时尽量采取有效的防护措施后年受照剂量能满足4mSv/a的要求；控制室工作人员在做好自身防护后受照剂量能满足标准限值要求。CT和DR的放射工作人员在做好自身防护后所致附加年有效剂量均满足2mSv/a的要求，各机房外公众人员受到的年附加有效剂量均能满足0.1mSv/a的要求。 二、选址与布局合理性分析 湖南省财贸医院在设计各射线装置机房时充分考虑到辐射工作人员和公众成员的安全问题，将机房布置在医院综合楼一层影像医学中心，用房相对独立，对周围环境和人员的影响有限，在可接受范围之内。因此，本项目选址是合理的。 放射科和介入室设备配备了机房和控制室，总体用房独立，辅助用房配置合理，不与

|  | 续表13 结论与建议 |
| --- | --- |
| 其他科室交叉，从环境保护角度分析，项目整体布局合理。 三、实践正当性分析 医院射线装置对受电离辐射照射的个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 综上所述，湖南省财贸医院在采取环评中提到的相关环保措施下，医院核技术利用项目运行时对周围环境产生的辐射影响符合环境保护的要求；该项目的辐射防护安全措施可行；规章制度基本健全；该项目对环境的辐射影响是可接受的。湖南省财贸医院在落实了本环评提出的各项环境保护及污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来看，本环评认为该建设项目是可行的。 要求 1．应定期对放射诊疗的各项辐射安全措施（如警示标志、监视或对讲系统）进行检查，保证其能正常运行或有效，从而可以减小放射性事故的发生概率。 2．医院按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的要求，做好自主管理， 制定个人剂量监测、工作场所和周围环境监测、防护性能监测等相关监测计划以及职业 健康体检工作计划，确保周围环境的辐射安全和职工健康。 3．医院要认真贯彻执行放射性防治的各项要求，落实各项制度和措施。按国家有关规定，必须明确对放射工作人员的管理，定期进行个人剂量监测和职业健康检查，个人剂量监测应找有资质的单位，并必须在不超过三个月的监测周期内送检，放射工作人员至少两年应做一次职业健康检查。明确放射工作人员个人剂量监测档案、健康监护档案的保管时限，要求终生保存。 4. 医院应组织未参加辐射防护培训的工作人员进行培训，培训合格者方可上岗。医院应安排人员参加环保行政主管部门或其他单位举办的辐射防护相关知识的培训学习，并进行4年一次的复训。 5. 从事介入手术的放射工作人员在进行治疗时需穿戴铅衣、铅围脖，同时使用铅屏风、铅吊帘等防护用品，铅衣服内佩带个人剂量计，并控制工作时间，采取多人轮换制度，以保证每个人受到的年有效剂量小于年剂量剂量管理目标值（4mSv/a）。 6、医院在落实各项环保措施后，应及时向环境保护主管部门申请环保“三同时”验收，并按规定办理《辐射安全许可证》。 |  |