表1  项 目 概 况

| 单位名称 |  | 长沙珂信肿瘤医院 |  |  | 地址 |  | 长沙市岳麓区枫林路292号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 陈历宏 |  | 电话 | 0731-89920515 |  | 邮编 | 410006 |
| 联系人 |  | 颜学义13637419099 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 长沙珂信肿瘤医院核技术利用改建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 |  | 长沙珂信肿瘤医院医技楼 |  |  |  |  |  |  |
| 项目用途 |  | 诊断、治疗 |  |  | 项目依据 |  |  |  |
| 总投资 |  | 3亿元 |  |  |  |  |  |  |
| 核技术项目 投资（万元） |  |  | 2000 万元 |  | 核技术项目 环保投资（万元） |  |  | 600万元 |
| 应 用 类 型 |  | 放射性同位素应用 |  |  | 密封源 | 射线装置 |  | 其它 |
|  |  | 18F |  |  | / | PET-CT CT DR DSA |  | / |
| 1、核技术利用的目的和任务 放射治疗工作主要是根据病人肿瘤的部位、性质以及治疗方案的需要，利用医用电子直线加速器等设备的不同种类不同能量的射线，完成各类肿瘤病灶的放射治疗任务；PET-CT是同位素发射计算机辅助断层显像设备，是由电子计算机断层(CT)与核医学示踪原理相结合的高科技技术，它是供注射放射性药品后的病人成像检查的医用设备；其他X射线诊断设备用于医疗诊断，寻找病灶部位，为医疗诊断提供依据。 （1）本次核技术利用项目情况 本次核技术利用项目为新增一台DSA、两台CT机、一台DR机和一台PET-CT，使用同位素18F。新增核医学科属乙级开放性工作场所。具体情况见表1-1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表1-1 本次环评新增射线装置、放射性同位素情况一览表 射线装置、放射性同位素名称; 量数; 放射源及射线装置分类; 备注. DSA; 1; Ⅱ类射线装置; 医技楼一楼. CT机; 2; Ⅲ类射线装置; 医技楼一楼. DR机; 1; Ⅲ类射线装置; 医技楼一楼. PET-CT; 1台; Ⅲ类射线装置; 医技楼一楼. 18F注射; 30Ci/年; 乙级工作场所; 外购. 根据业主委托及新增项目情况，本次环评对表1-1中的内容进行辐射环境影响评价，本项目建筑主体结构已建成，利用原有机房进行改建。 2、医院简介 湖南珂信健康产业发展有限公司是湖南爱尔健康产业集团下辖的一家大型三级肿瘤专科医院集团，总部设在湖南省长沙市。公司总投资约10亿元，已经拥有一家三级肿瘤医院、一家二级肿瘤医院。公司拥有丰富的肿瘤医疗管理经验、稳定的专业团队、较好的肿瘤医疗资源、具有特色的经营模式、雄厚的资本实力。 2014年，湖南珂信健康产业发展有限公司已经申请在长沙市河西枫林三路292号创建“长沙珂信肿瘤医院”。其占地面积为17832.61平方米，建筑面积为16000平方米。首期设置的科室包括：肿瘤内科、肿瘤外科、中医科、妇瘤科、放射治疗科、急诊科、麻醉手术科、ICU病房等。 长沙珂信肿瘤医院床位编制首期为420张。计划配备580工作人员、卫生技术人员472人。引进麻醉机、多产数心电监护仪、除颤仪、呼吸机、高频电刀、DR机、CT机、DSA、PET-CT等总额为8000万人民币的先进仪器。 3、项目由来 为了配合长沙珂信肿瘤医院的建立，医院新增核技术利用项目，根据国家相关法律、法规，应进行相应环境影响评价，为此，医院委托核工业二〇三研究所对医院核技术利用改建项目进行环境评价（见附件1）。 评价单位在现场调查、现场监测和收集资料的基础上，按照国家对辐射项目环境影响评价技术规范的要求，编制完成该项目环境影响报告表。 4、环境影响评价目的 （1）满足国家和地方环境保护部门对医院建设项目环境管理规定的要求； （2）对项目所处地区环境的现状进行调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价本项目的主要污染源，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议； （3）根据国家核技术利用项目的有关标准和规范，对医院核技术利用改建项目进行辐射环境监测并对辐射环境影响进行评价； （4）对该项目存在的不利影响提出污染防治措施，以减少辐射环境影响； （5）从环保角度提出该项目是否可行的明确结论，为行政主管部门审批和监管提供科学依据。 5、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003）； （4）《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号令（1998）； （5）《中华人民共和国放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号（2005）； （6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护部令第3号（2008）； （7）《射线装置分类办法》，环保部公告[2006]第26号（2006）； （8）《放射源分类办法》，国家环境保护总局公告第62号（2005）； （9）《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》环发145号（2006）； （10）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号（2007）； （11）环境影响评价委托书（见附件1）。 6、评价标准： （1）《辐射环境保护管理导则—核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ／T10.1-1995）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）； （4）《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）； （5）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）： （6）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）； （7）《放射性废物的分类》（GB9133-1995）； （8）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）； （9）《临床核医学的患者防护与质量控制规范》（GB16361-2012）； （10）《医用放射性废物管理卫生防护标准》（GBZ133-2009）； （11）《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ167-2005）； （12）《 放射性物质安全运输规程》（GB11806-2004）； （13）《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。 7、评价范围、评价因子、环境保护目标和管理限值 （1）评价范围 按照《核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）规定，并结合该项目射线装置射线传播与距离相关的特性，评价范围为以医技楼为中心，半径为50m范围内。 （2）评价因子 本项目中的射线装置，DSA、CT、DR和PET-CT只在开机并处于工作状态出线时才会发出X射线，产生X射线辐射污染，以及少量臭氧和氮氧化合物；本项目中的放射源：18F产生β+衰变，湮灭反应产生γ射线确定主要评价因子为：β+射线、X-γ射线、臭氧和氮氧化合物。 （3）环境保护目标 核医学科位于医技楼一楼西北角，CT、DR机位于医技楼东北角，DSA位于医技楼中部。医技楼距北面供氧中心20m，距西面太平间15m，距东面停车场、过道约为10m，距南面门诊楼约为30m。具体分布见附图1、附图3。根据医院新建核医学科、放射科具体位置，本次辐射环境影响评价的环境保护目标为：以医技楼一楼为中心，周围50m范围内的放射工作人员、病人、公众。详情见表1-2，图1-1。 图1-1 医技楼（本项目在一楼）周围环境示意图 表1-2 医技楼环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 每天人次; 距离机房; 备注. 放射工作人员; --; 10; 工作场所; 电离辐射. 非放射性医务人员、公众; --; 15; 工作场所; 电离辐射. 停车场、过道; 东; 100; 10~50m; 电离辐射. 门诊楼; 南; 150; 30~50m; 电离辐射. 太平间; 西; 10; 15~50m; 电离辐射. 中心供氧站; 北; 6; 20~50m; 电离辐射. 二楼办公室; 上; 50; 4m; 电离辐射. （4）管理目标值 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中表6-1附录B1规定，职业照射剂量限值为： a、由审管部门决定的连续五年的年平均有效剂量（但不作任何追溯性平均），20mSv； b、任何一年中的有效剂量，50mSv； c、眼晶体的年当量剂量，150mSv； d、四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 公众照射剂量限值为： 年有效剂量，1mSv； 特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某单一年份的有效剂量可提高到5mSv； b、眼晶体的年当量剂量，15mSv； c、皮肤的年当量剂量，50mSv。 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中11.4.3.2条“剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%~30%（0.1mSv/a~0.3mSv/a）的范围之内”的规定，确定本项目管理目标值如下： ①根据本项目的情况，考虑从事核医学科的放射工作人员需要在放射源旁操作和介入工作人员（DSA）在床旁曝光，其年剂量管理目标值为4mSv；其他放射性工作人员年剂量管理目标值为2mSv。 ②非放射性工作人员及社会公众人员年剂量管理限值为0.2mSv； ③表面污染控制水平 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中附录B，表B11如下： 表面污染控制水平 单位：Bq/cm2 表面类型; α放射性物质; β放射性物质. 极毒性; 其他. 工作台、设备、墙壁、地面; 控制区1）; 4; 4×10; 4×10. 监督区; 4×10-1; 4; 4. 工作服、手套、工作鞋; 控制区; 4×10-1; 4×10-1; 4. 监督区. 手、皮肤、内衣、工作袜; 4×10-2; 4×10-2; 4×10-1. 1）该区内的高污染子区除外. 项目表面污染限值管理目标：根据本项目的情况，医院对核医学科内控制区的β放射性物质的表面污染控制水平的管理限值为0.4Bq/cm2。 外购18F的运输管理规定、要求 参照《 放射性物质安全运输规程》（GB11806-2004）有关规定进行防护。 |

表2  放射性同位素及密封源

| 核素 名称 | 放射性活度（Bq/a） | 物理、化学性状 | 日等效操作量（Bq） | 年等效操作量（Bq） | 操作方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18F | 1.11×1012 | 液态源 | 7.4×107 | 1.11×1012 | 协议 公司 购买 | 专用保险柜 |

注：1密封源要注明源强（Bq）；栏2中放射性活度是指核素年使用量（Bq/a）。

2 密封源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

3 等效操作量和操作方式见国家标准GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

表3  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 废弃物 名称 | 状态 | 废放射源 活度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性废液 放射性固废 放射性废气β气溶胶 | 液体 固体 气体 |  | <6m3 <30kg 微量 | 三级衰变池存放 放射性固体废物贮存箱 | 经三级衰变池衰减后排入医院总废水处理设施 10倍半衰期后，随医院普通医疗废物处置 通风橱活性炭吸附后经专用通风管道排入大气 |

注：1常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

表4　射线装置

| （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 |  | 生产厂家 |  | 加速粒子 |  |  | 能量（MV） |  |  |  |  | 流强(μA) |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物类型 |  | 数量 |  | 总活度（Bq） |  |  |  | 主要感生放射性核素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |  |
| 废靶 |  | 个 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 放射性废物年产生量 |  | 气态m3 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 液态m3 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 固态kg |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| （二）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 生产厂家 |  |  | 电压（kV） |  |  | 靶流(μA) |  |  |  | 中子强度（n/s） |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |
| 无 | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
| / | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
| 氚靶情况（含废弃的） |  |  |  |  | 含放射性废弃物年产量（含感生的和含3H的废泵油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活度（Bq） | 保管方式 |  | 备注 |  | 数量 |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  |  | 放射核素 |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 气 |  | m3 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 液 |  | m3 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 固 |  | kg |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| （三）X射线机，包括工业探伤、医用诊断治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  |  |  |  |  | 管电压（kV） |  |  |  | 输出电流（mA） |  |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| PET-CT |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 500 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 拟购1台 |  |  |
| CT机 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 350 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 拟购1台 |  |  |
| CT机 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 350 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 拟购1台 |  |  |
| DR机 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 500 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 拟购1台 |  |  |
| DSA |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 介入 |  |  |  |  | 拟购1台 |  |  |

表5  污染源分析（包括贯穿辐射污染）

| 一、主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） ## （一）污染源项分析 1、PET-CT 1.1 工作原理 ①PET-CT（Single Photon Emission Computed Tomography，单光子发射计算机断层显像）是目前核医学先进的设备和显像方式。PET-CT利用注入人体内的单光子放射性核素(如 99mTc，123I等)发出的γ射线在计算机辅助下重建影像，构成断层影像。PET-CT主要由探头、机架、断层床、计算机和光学照相系统组成。探头系统为一旋转型γ照相机，探头围绕轴心旋转360°或180°采集一系列平面投影像，利用滤波反投影（FBP）方法，可以从一系列投影像重建横向断层影像。由横向断层影像的三维信息再经影像重新组合可以得到矢状、冠状断层和任意斜位方向的断层影像。 因为应用普遍，通常所讲ECT，不加说明时均指单光子型（PET-CT）。PET-CT实际上是一种由电子计算机断层(CT)与核医学示踪原理相结合的高科技技术。 ECT兼具CT和核医学两种优势，较CT的容积采集信息量大，是当前唯一的一种活体生理、生化、功能、代谢信息的四维显像方式。其示踪剂适应面广，特异性高，放射性小，不干扰体内环境的稳定，有独到的诊断价值。 ②PET-CT是目前国际上最尖端的医学影像诊断设备，也是目前在分子水平上进行人体功能显像的最先进的医学影像技术。PET-CT的基本原理是利用加速器生产的超短半衰期同位素,如18F、13N、15O、11C等作为示踪剂注入人体,参与体内的生理生化代谢过程。这些超短半衰期同位素是组成人体的主要元素，利用它们发射的正电子与体内的负电子结合释放出一对γ光子,被探头的晶体所探测，得到高分辨率、高清晰度的活体断层图像，以显示人脑、心、全身其它器官及肿瘤组织的生理和病理的功能及代谢情况。 医院拟购买的PET-CT实质上是一台带符合线路的PET-CT，其主要功能是使用18F开展PET检查。 1.2 操作流程 18F（外购） （β、γ射线） 注射室、待检室 （β、γ射线） PET-CT扫描室 （X射线） PET-CT操作流程和产生污染物途径如下： 图5-1 医院PET-CT整个操作流程 根据医院规划，医院不生产同位素18F，18F核素全部外购，由生产公司进行核素运输管理。 1.3 主要污染因子 PET-CT在扫描现象过程中，主要是CT部分产生的X射线以及18F注射病人发射出的β、γ射线。 1.4 放射性污染物 PET-CT在运行时无放射性废气、废水和固体废物产生。 1.5 主要事故污染途径 （1）在工作状态误入PET-CT扫描室，由X射线直接或散射照射对人体造成潜在的照射伤害； （2）检修时，误开机，维修人员受到潜在的照射伤害。 2、核医学科同位素 医院核医学科位于医院西北面的医技楼一楼。西面从西到东依次设置固存间、设备房、留观室、注射后休息间、PET-CT机房、储源间和卫生间，北面设置PET-CT机房一间、操作室一间、留观室一间。南面设置患者出入通道，西面和东面设置医生专用通道。注射休息室设置的洗涤池和地漏废水由下水管道排至专用放射性废水衰变池，注射后休息室设有病人专用卫生间，卫生间、洗涤间的废水由下水管道排至专用放射性废水衰变池。 2.1 将开展的临床核医学诊疗工作有： 氟（18F）脱氧葡萄糖注射液正电子发射断层显像 2.2 开放型核素诊断治疗工艺流程示意图 合格 专车运输 登记 同位素操作室 放射源（药品）到站 标记、分取、标定 注射药物 待诊 PET-CT 固体废物 剩余放射性药品 贮存罐衰变 检测 废气 过滤 排风 废水 衰变池 医院总废水站 否 贮存衰变 检测 合格后按医院废物处置 排放 排放 图5-2 开放型核素诊断治疗工艺流程示意图 2.3 18F应用 医院PET-CT使用18F，18F注射液全部为外购。质量数为18的氟是短寿命放射性核素。半衰期110min。以β+衰变及电子俘获方式进行核衰变。最大能量0.633MeV。该药物进入人体后会产生能量为511KeV的γ射线。扫描仪CT定位时X线球管管电压一般采用140kV，在通电并处于扫描状态下产生X射线。 根据医院规划，每日最多病人为20人次，每次每个病人用量为10mCi，日最大操作量为7400MBq，年使用量最多为3000人次，约为30Ci。 2.4 主要污染因子 2.4.1放射性废气 18F放射性同位素为非挥发性核素，采用专用容器包装，每支容器容量为20mCi，贮存在暂存库的保险箱内。分装、注射过程可能会产生微量的β气溶胶。因此，放射性气体污染物主要为微量的β气溶胶。 2.4.2放射性废液 开放型放射性工作场所使用和操作放射性药品的过程中，由于洗涤工具以及实验用品、清洗实验室时，产生的一定量的放射性废水；核医学科治疗中产生的各放射性核素溶液的清洗液等废液；病人的排泄物、呕吐物等。因此，18F核素是水环境的污染因子；18F是β衰变源，在工作场所在使用和操作过程中会造成β表面污染。根据医院规划工作情况，年放射性废液产生量约为6m3。 2.4.3放射性固体废物 操作中使用的一次性手套、一次性注射器、一次性口罩、分液用杯子、一次性杯子、各种器皿工具以及去除放射性污染使用的废弃物等，这些废弃物中会有残余的放射性核素，对人体会产生外照射，其游离物也可能进入工作场所和环境空气引起内照射危害。废弃物分别放入专用固体废物存放箱存放，经10倍半衰期后，按医疗废物处置。根据医院工作规划情况，年放射性废物产生量约为30Kg。必须特别提出，剩余的放射性原液不能作为放射性固体废物处理，应放在暂存库。 2.4.4 注射药物患者给公众的辐射影响 注射药物患者相当于一个辐射源，其排泄物进入环境，会对环境造成一定的污染。对于陪护家人和伴随乘坐公共交通工具的公众会造成一定的外照射。因此，需要对这类患者及其家属进行必要的防护知识宣传，由于注射的18F半衰期较短，在病人注射一天内不要随意走动，不去人多处，可减少对公众辐射影响。 2.5 污染途径 放射性同位素的污染途径分为内照射与外照射。 内照射主要是放射性同位素通过吸入、食入及皮肤吸收等途径进入人体内；而外照射主要是放射性同位素体外对皮肤浅表和眼晶体造成危害。 2.5.1 正常工况 （1）辐射：放射源产生的射线造成工作人员的外照射，空气中挥发、洒出的微量放射性核素被工作人员吸入后，造成内照射； （2）废气：实验过程中空气挥发、洒出的微量放射性核素，污染途径为放射性核素在空气中挥发飘散； （3）废液：免疫实验及核医学科治疗过程中产生的含有放射性核素的废弃溶液和被放射性同位素污染的清洗液等，污染途径为试剂使用及废液收集时对工作人员的放射性外照射、β表面灼伤； （4）固体废物：同位素使用过程中产生的如破损的被污染的玻璃器皿、纸制品、一次性实验服等带微量放射性核素的固体废弃物，污染途径为放射操作过程中使用实验用品、收集固废过程中及贮存衰变时对工作人员产生外照射。 2.5.2 非正常工况 （1）操作人员违反操作规程或误操作，导致试剂泼撒，泄漏等； （2）操作台面或仪器设备受到放射性沾污； （3）放射源（放射性药品发生器、放射性药品）被盗、丢失等； 事故工况下产生的污染物与正常工况下相同，均为内、外照射和β表面沾污。 3、介入治疗及X射线诊断机 介入中心位于医技楼一楼中部，新建1间DSA机房； CT机和DR机位于医技楼一楼东面。 C臂机设备主要由C型的机架、产生X射线的球管、采集图像的影像增强器和CCD摄像机以及图像处理的工作站组成。主要用于各种手术中的造影、摄影等工作。主要有固定式的大C臂机（DSA）和移动式的小C臂机。大C臂机是由电子计算机进行影像处理的先进的X线诊断技术，是继CT之后，在X线诊断技术方面的又一重大突破，主要应用于全身血管疾病的诊断和治疗；小C臂机主要用在骨科的整骨、复位、打钉，外科的取体内异物、心导管、植入起搏器、部分介入治疗、部分造影术及局部摄影等工作以及配合臭氧机治疗疼痛、小针刀治疗、妇科输卵管导引手术等。 根据机器类型和检查项目，分别使用工作高压20kV～120kV、工作电流30mA～1000mA不等，属定向发射。介入手术室摄影时均为瞬时曝光（一般短于1s），普通透视平均20s。一个病人介入治疗时受照射剂量比较大，平均每台介入手术透视曝光的时间约30min，透视电流均小于3mA。X射线机工作时产生的X射线最大能量近似于工作高压，工作时放射性污染物为初试X射线以及散射射线。 3.1主要污染因子 DSA、CT机和DR机工作时产生的X射线最大能量近似于工作高压，工作时放射性污染物为初始、漏射X射线以及散射射线。 3.2 放射性污染物 DSA、CT机和DR机运行时无放射性废气、废水和固体废弃物产生。 3.3 主要事故污染途径 （1）在工作状态误入射线装置工作场所，由X射线直接或散射照射对人体造成潜在的照射伤害。 （2）检修时，误开机，维修人员或病人受到潜在的照射伤害。 ## 二、射线装置分类与工作场所分级 1、射线装置分类 按照《射线装置分类办法》，放射源和射线装置分类情况见下表5-1。 表5-1 射线装置分类表 名称; 型号; 电压kV; 电流mA; 数量; 类别及潜在危害程度. PET-CT; 未定; 140; 500; 1台; Ⅲ类射线装置. DR机; 未定; 150; 500; 1台; Ⅲ类射线装置. CT机; 未定; 120; 350; 2台; Ⅲ类射线装置. DSA; 未定; 120; 1000; 1台; Ⅱ类射线装置. 2、工作场所分级 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录C提供的非密封源工作场所放射性核素日等效最大操作量计算方法，可以计算出日等效最大操作量。 AE,max=i3Ai,max×KiCi……………………………（5.1） 式中：AE,max为场所日等效最大操作量，Bq；Ai,max为第i种放射性核素实际日最大操作量，Bq；Ki为各核素毒性组别修正因子；Ci为各核素操作方式修正因子。 根据核医学科使用开放型放射性核素情况，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的规定，核医学科使用的核素相关参数及分类见表5-2。 表5-2 工作场所分级数据表 核素名称; 日最大操作量（Bq）; 毒性组别 修正因子; 操作方式 修正因子; 日等效操作量（Bq）; 日等效最大操作量（Bq）; 工作场所 分级. 18F; 7.4×109Bq; 0.01; 1; 7.4×107Bq; 7.4×107Bq; 乙级. 由表5-2可知，医院核医学科使用18F为《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定的乙级非密封源工作场所。（《放射源分类管理办法》中规定，操作放射性同位素的乙级开放性工作场所编制环境影响报告表，按Ⅱ类、Ⅲ类放射源管理）。 ## 三、采取污染防治措施 1、辐射屏蔽防护措施 1.1 辐射工作场所分区 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定，将辐射场所分为控制区和监督区，以便辐射安全管理和职业照射控制。因此，建设单位应按如下划分放射性工作场所对核医学科进行监督管理。 1.2 核医学工作场所 - （1）控制区：包括医技楼一楼的固存间、留观室、注射后休息间、PET-CT机房和储源间。区内无关人员不得滞留，各同位素操作室门或墙壁醒目位置贴上放射性警示标识。 - （2）监督区：包括医技楼一楼的PET-CT的控制室、设备间、走廊通道、医生办公室以及诊断阅片用房。在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 1.3 介入治疗（DSA） - （1）控制区：包括医技楼一楼DSA机房。在诊断设备的调试和日常诊疗过程中，当处于诊断状态时，区内无关人员不得滞留。以辐射工作指示灯和警示装置控制及严格的管理制度保障此区的辐射安全。 - （2）监督区：包括医技楼一楼DSA机房操作室及辅助用房以及其周围临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 1.4 X射线诊断设备 - （1）控制区：包括医技楼一楼放射科DR机和CT机房。在诊断设备的调试和日常诊疗过程中，当处于诊断状态时，区内无关人员不得滞留。以辐射工作指示灯和警示装置控制及严格的管理制度保障此区的辐射安全。 - （2）监督区：包括医技楼一楼放射科DR机和CT机的各操作室及辅助用房以及其周围临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - 2、辐射安全防治措施 （1）新建各机房防护门上方应设置相应的工作指示灯以及电离辐射警告标志及其中文警示说明； （2）新增PET-CT、DSA、CT机、DR机的操作台应设计工作状态指示灯； （3）新增PET-CT、DSA、CT机、DR机房设有门机联锁装置； （4）各机房配备了包括铅衣、铅围裙、铅屏车等在内的个人防护用品。 3、医院核医学科制定了以下操作规范 （1）液体放射源操作者应经过培训，具有一定的专业素质，但仍需小心，必要时进行空白操作训练。按规定，在衬有吸水纸的托盘内操作，即使滴洒，也可以被吸水纸吸附，污染不致扩散。若泼洒在台面或地面，必须迅速用吸水纸吸取，防止扩大污染面，再用去污剂反复擦洗，切不可一开始就用水冲洗； （2）为了防止同位素操作时，有人误留或误入放射性工作场所而受到意外辐射伤害，设置电离辐射危险标识和工作指示灯；制定健全维修制度，要求有资格的人员实施维修；控制台设维修标识；维修人员佩带个人剂量报警仪； （3）防止给患者注射药物时泼洒，医技人员应慎重操作； （4）严防放射性药品被盗、丢失，注射室、储源室防盗门钥匙分别由两人保管，门口设有辐射警示标识，工作人员随时警惕放射性药品的安全； （5）避免事故性医疗照射。每次认真核对放射性药品的活度，和给予患者适宜的剂量，以避免事故性医疗照射； （6）配备了必要的辐射防护设备、辐射剂量仪器、工作指示灯和个人防护用品。 ## 四、辐射环境监测计划 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）等要求，须对个人剂量、诊疗设备、工作场所进行监测。该院射线装置以及放射工作场所，对环境是一潜在的危险辐射源，必须加强管理，认真做好工作场所的辐射安全防护工作，定期由具备有放射性检测资质的单位实施监测。根据医院的实际情况，主要监测内容为电离辐射的监测。 （1）个人剂量监测 医院需对放射工作人员开展个人剂量监测，监测工作要委托具有相应资质的放射防护技术服务机构承担，个人剂量常规监测周期最长不超过3个月，医院需配合委托单位及时收发个人剂量卡。个人剂量监测档案包括放射工作人员姓名、性别、起始工作时间、监测年份、职业类别、每周期受照剂量、年有效剂量、多年累积有效剂量等内容。 （2）工作场所和周围环境监测 对于各机房、控制室以及开放放射性工作场所，医院需对设备工作场所及周围环境辐射水平每年进行一次监测，同时，设备在大修或更换关键组件时也需进行监测，以确保放射工作人员和公众的辐射安全。监测工作需要按照主管部门的要求，请有监测资质的单位监测。 （3）防护性能监测 医院需自检和委托有资质的单位对PET-CT、CT机、DR机的防护性能和安全联锁系统定期检查，以保证符合有关标准的要求。检查频度为每年不少于1次。 表5-3 监测计划要求一览表 监测（检查）项目; 具体内容; 周期; 备注. 个人剂量; 外照射剂量; 每年度（三个月为一周期，一年监测四次）; X-γ. 工作场所辐射水平; 储源室、核医学科各用室和PET-CT、DSA、CT机、DR机房及控制室; 每年委托监测1次 自检1~2次; X-γ、β. 周围环境辐射水平; 新增储源室、核医学科各用室和PET-CT、DSA、CT机、DR机房周围环境; 每年委托监测1次 自检1~2次; X-γ、β. 设备技术性能; PET-CT、 DSA、CT机、DR机; 每年委托监测1次 自检1~2次; ---. 门机联锁、工作指示灯、警示标识; PET-CT的门机联锁装置、 DSA、CT机、DR机工作指示灯、警示标识等相关防护措施; 每年委托监测1次 每月自检1次; --. |
| --- |
| 一、建设或安装过程对环境的影响 表6 环境影响分析 核医学科、DSA、CT机、DR机房位于医技楼一楼，机房为已建建筑。核医学科用房各墙壁为混凝土墙，DSA、CT机、DR机房为实心砖墙。核医学科顶部为常规检查室、生化室、医生办公室等用房，CT机、DR机房顶部为B超用房，DSA机房顶部为空调外机。在项目改建时应采取有效的污染防治措施，减轻渣土、噪音等对医院及周边地区的环境影响。具体分布见医院总平面布置图（附图2）。 医院必须严格按照有关规定进行施工建设。放射装置在安装调试过程中会产生X射线，此时，各机房已建成，具有足够的辐射屏蔽能力，不致对环境产生明显的影响。在安装调试过程中，区内严禁其他无关人员进入机房，以免造成误照射。 ## 二、设备运行（使用）后对环境影响的分析 （一）辐射环境质量现状调查 根据（HJ/T61-2001）《辐射环境监测技术规范》中有关布点原则，评价单位对长沙珂信肿瘤医院放疗中心周边环境进行监测，测量辐射空气吸收剂量率。监测仪器为JB4100X－γ剂量率仪，有效期至2016年5月30日。监测日期为2015年3月20日。采取探头距地面1m高度，每个监测点读取3个数据求平均值后进行计算，监测布置点见图6-1，测量结果见表6-1。 图6-1 辐射环境监测布置点图 表6-1 拟建场址（医技楼一楼）周围环境γ辐射水平监测结果 监测位置; 监测结果 （μGy/h）; 监测位置; 监测结果 （μGy/h）. ① 医技楼; 0.09; ④加建综合用房场址; 0.06. ② 中心供氧处; 0.07; ⑤门诊楼; 0.07. ③ 太平间场址; 0.07; ⑥停车场、过道; 0.08. 小结：拟建放射性工作场址周围环境X-γ辐射水平与湖南省长沙市贯穿辐射剂量率平均值（湖南省环境天然放射性水平调查研究——室外（0.0702±0.0215）μGy/h、室内（0.1020±0.0300）μGy/h）为同一水平值。 （二）核技术利用项目辐射屏蔽设计介绍和评价 1、X射线诊断机房辐射屏蔽设计介绍和评价 1.1 评价方法 （1）X射线衰减倍数计算 - ①初级X射线的衰减倍数计算公式： KX=W⋅T⋅UH⋅d2…………………………………（6.1） ②散射X射线的衰减倍数计算公式： Ks=W⋅T⋅U⋅ηs⋅AH⋅ds2⋅rs2⋅400…………………………（6.2） ③漏射X线衰减倍数计算公式：（副防护体的屏蔽厚度计算） Kl=ℏ⋅W⋅T⋅UH⋅d2⋅I………………………………（6.3） 式中：KX、Ks、Kl分别为初级、散射、漏射X射线的衰减倍数；W为放射设备的工作负荷，mA·min·Week-1；H为周剂量约束值，mSv·Week-1；d、ds、rs为分别为参考点到辐射源、辐射源到散射体和散射体到参考点的距离，m；A为X射线散射面积，m2；ηs为分别为散射系数；ℏ为漏射X射线的限值，本评价取1；I为X射线的管电流，mA ；T为居留因子；U为使用因子。 （2）X射线屏蔽厚度计算公式： S=TVT×lg(K)……………………………（6.4） 式中：S为初级、散射、漏射X射线屏蔽厚度，mm；TVT为初级、散射、漏射X射线的1/10值层厚度，mm。 1.2 X射线诊断机房屏蔽设计概述 医院新增DSA1台、DR机1台和CT机2台，其中DSA机房位于医技楼一楼中部，DR机、CT机房位于医技楼一楼东面。 （1） 屏蔽材料 DSA、CT机、DR机房四周墙体采用密度大于1.65g/cm3的实心砖墙作为屏蔽材料，用混合砂浆砌筑并敷面，内墙面（楼板）采用20mm厚硫酸钡水泥粉刷；天花板和地板均为密度大于2.35g/cm3的现浇C30混凝土（砼）作为屏蔽材料；防护门用相应当量的铅板作为屏蔽材料，观察窗用相应当量的铅玻璃作防护。具体参数见表6-2。 表6-2 各机房屏蔽参数表 机房名称; 机房尺寸 （长×宽×高）; 四周 墙体（mm）; 顶板（mm）; （地板）（mm）; 防护门 （观察窗）. DSA机房; 7.6×4.8×3.5m; 370砖; 200砼; 150砼; 4mmPb. CT机房; 7.6×4.5×3.5m; 370砖; 200砼; 150砼; 3mmPb. CT机房; 7.6×4.5×3.5m; 370砖; 200砼; 150砼; 3mmPb. DR机房; 7.6×3.5×3.5m; 370砖; 200砼; 150砼; 3mmPb. 1.3 对DSA机房屏蔽防护设计的评价 1.3.1 评价参数 ①周剂量约束值H：放射工作人员为4×10-2mSv·Week-1； 公众为4×10-3mSv·Week-1； ②工作负荷：根据医院规划，每天开展介入手术3台，每台手术累计曝光时间30min，在100kV，3mA的工作条件下，周工作负荷约为1350mA·min·week-1； ③工作电压：V=100kV； ④源皮距：SAD=100cm； ⑤散射面积：在SAD=100cm时，最大辐射野为40×40cm2； ⑥使用因子U：对主射束：地板U=1；主防护墙壁U=0.25；顶棚U=0.1；对于漏、散射线：各方向U=1； ⑦居留因子T：放疗中心机房控制室T=1外，其它场所T=0.25；非职业性照射人员、医院工作区、生活区、院外居民区T=1； 由公式（6.1）~（6.4）以及计算点图6-2，计算各屏蔽厚度见表6-3。 图6-2 DSA机房各计算点图 表6-3 DSA机房所需屏蔽厚度的计算结果 编号; 屏蔽 单元; 射线类型; 周 剂 量 约束值mSv·Week-1; U 因 子; T 因 子; 距离 (m); K值; 评价给出的屏蔽厚度(mm); 现有设计的屏蔽厚度(mm). 1; （0-1）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 1; 4.20; 4.78×103; 295砖; 370砖. 2; （0-2）墙; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 2.80; 1.08×103; 240砖; 370砖. 3; （0-3）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.80; 1.46×103; 250砖; 370砖. 4; （0-4）墙; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 2.80; 1.08×103; 240砖; 370砖. 5; 外防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 4.30; 136.7; 3mmPb; 4mmPb. 6; 外防护门; 漏、散; 4×10-2; 1; 1; 4.15; 96.5; 3mmPb; 4mmPb. 7; 外防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 3.65; 145.2; 3mmPb; 4mmPb. 8; 内防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 3.65; 145.2; 3mmPb; 4mmPb. 9; 顶板; 主射线; 4×10-3; 0.1; 0.25; 3.20; 8.24×102; 154砼; 200砼. 由表6-3的计算屏蔽厚度和设计给出的屏蔽厚度的对比中可看出，在各内墙面采用20mm厚硫酸钡水泥粉刷设计后，DSA机房各防护墙、顶棚、底板以及防护门屏蔽厚度足够厚。在建设单位贯彻落实以上措施后，机房的屏蔽设计能达到辐射防护要求。 1.4 对CT机房屏蔽防护设计的评价 1.4.1 评价参数 ①周剂量约束值H： 放射工作人员为4×10-2mSv·Week-1 公 众为4×10-3mSv·Week-1 ②工作负荷：周工作负荷约为3500mA·min·week-1。 ③工作条件：V=120kV； ④使用因子U：对主射束：地板U=1；主防护墙壁U=0.25；顶棚U=0.1；对于漏、散射线：各方向U=1； 居留因子T：机房控制室T=1外，其它场所T=0.25；非职业性照射人员、医院工作区、生活区、院外居民区T=1； 由公式（6.1）~（6.4）及各屏蔽计算点见图6-3，计算结果见表6-4。 图6-3 CT机房和DR机房各计算点布点图 表6-4 CT机房所需屏蔽厚度的计算结果 编号; 屏蔽 单元; 射线类型; 周 剂 量 约束值mSv·Week-1; U 因 子; T 因 子; 距离 (m); K值; 评价给出的屏蔽厚度(mm); 设计的屏蔽厚度(mm). 1; （0-1）墙; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.10; 5.21×103; 300砖; 370砖. 2; （0-2）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.20; 5.34×103; 300砖; 370砖. 3; （0-3）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.90; 3.59×103; 280砖; 370砖. 4; （0-4）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.20; 5.34×103; 300砖; 370砖. 5; 观察窗; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.00; 1.37×103; 3mmPb; 3 mmPb. 6; 内防护门; 漏、散; 4×10-2; 1; 1; 4.30; 162; 2mmPb; 3 mmPb. 7; 外防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 4.10; 498; 3mmPb; 3mmPb. 8; 顶; 主射线; 4×10-3; 0.1; 0.25; 3.20; 1.59×103; 190砼; 200砼. 由表6-4的计算屏蔽厚度和设计给出的屏蔽厚度的对比中可看出，设计的CT机房各墙体、顶棚、观察窗以及防护门屏蔽厚度足够厚，各防护墙、顶棚粉刷了20mm的钡水泥。机房整体的屏蔽设合理可行。两间CT机房净尺寸为7.6×4.5×3.5m，面积为34m2，最小单边长度为4.5m，能够满足相关标准有关CT机房尺寸设计要求。 1.5 对DR机房屏蔽防护设计的评价 1.5.1 评价参数 ①周剂量约束值H： 放射工作人员为4×10-2mSv·Week-1 公 众为4×10-3mSv·Week-1 ②工作负荷：周工作负荷约为2500mA·min·week-1。 ③工作条件：V=100kV； ④使用因子U：对主射束：地板U=1；主防护墙壁U=0.25；顶棚U=0.1；对于漏、散射线：各方向U=1； 居留因子T：机房控制室T=1外，其它场所T=0.25；非职业性照射人员、医院工作区、生活区、院外居民区T=1； 由公式（6.1）~（6.4）及各屏蔽计算点见图6-3，计算结果见表6-5。 表6-5 DR机房所需屏蔽厚度的计算结果 编号; 屏蔽 单元; 射线类型; 周 剂 量 约束值mSv·Week-1; U 因 子; T 因 子; 距离 (m); K值; 评价给出的屏蔽厚度(mm); 现有设计的屏蔽厚度(mm). 1; （0-1）墙; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.10; 9.29×102; 225砖; 240砖. 2; （0-2）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 2.20; 4.21×103; 270砖; 370砖. 3; （0-3）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 3.70; 2.85×103; 250砖; 240砖. 4; （0-4）墙; 主射线; 4×10-3; 0.25; 0.25; 2.80; 3.99×103; 260砖; 240砖. 5; 观察窗; 主射线; 4×10-2; 0.25; 1; 4.00; 9.76×102; 2.5mmPb; 3 mmPb. 6; 内防护门; 漏、散; 4×10-2; 1; 1; 4.50; 126; 2mmPb; 3 mmPb. 7; 外防护门; 漏、散; 4×10-3; 1; 0.25; 4.10; 398; 3mmPb; 3mmPb. 8; 顶; 主射线; 4×10-3; 0.1; 0.25; 3.20; 1.31×103; 170砼; 200砼. 由表6-5的计算屏蔽厚度和设计给出的屏蔽厚度的对比中可看出，设计的DR机房（0-3）墙、（0-4）墙偏薄，但各防护墙、顶棚粉刷了20mm的钡水泥后能够满足屏蔽防护要求。 1.6对DSA、CT机和DR机房屏蔽验证的评价 为了对医院现有设计的DSA、CT机和DR机房的屏蔽防护效果进行验证，评价单位参照湘西自治州人民医院现有DSA、CT机和DR机房面积、屏蔽设计厚度（墙壁厚度都为370mm实心砖，顶厚为200mm砼、防护门厚3mm铅）情况，对长沙珂信肿瘤医院现有设计的机房屏蔽厚度进行类比评价。评价单位依据2012年对湘西自治州人民医院现有核技术利用项目进行的现场监测结果对比可知，长沙珂信肿瘤医院设计的DSA、CT机和DR机房的屏蔽防护能够满足辐射防护要求。监测结果见表6-6。 表6-6对湘西自治州人民医院现有机房工作场所及周围环境空气比释动能环境监测数据表 监测地点; 监测条件; 监测位置; 空气比释动能率(μGy/h); 监测位置; 空气比释动能率(μGy/h). 本底; 开机; 本底; 开机. GE Medical systens型 数字造影机（DSA); 100kV 200mA; 外防护门左; ---; 0.15; 操作室防护门左; ---; 0.11. 外防护门中; ---; 0.13; 操作室防护门中; 0.11; 0.12. 外防护门右; 0.12; 0.16; 操作室防护门右; ---; 0.13. 外防护门上; ---; 0.13; 操作室防护门上; ---; 0.16. 外防护门下; ---; 0.12; 操作室防护门下; ---; 0.12. 观察窗左; ---; 0.14; 操作位; 0.11; 0.14. 观察窗中; 0.11; 0.13; 操作室防护门前1m; ---; 0.11. 观察窗右; ---; 0.13; 候诊区; 0.08. SOMATOM Spirit型 螺旋CT; 100kV 300mA; 外防护门左; ---; 0.12; 操作室防护门左; ---; 0.15. 外防护门中; ---; 0.11; 操作室防护门中; 0.12; 0.13. 外防护门右; 0.11; 0.14; 操作室防护门右; ---; 0.16. 外防护门上; ---; 0.14; 操作室防护门上; ---; 0.15. 外防护门下; ---; 0.13; 操作室防护门下; ---; 0.13. 观察窗中; 0.12; 操作位; 0.11; 0.13. 观察窗右; 0.11; 候诊区; ---; 0.13. 观察窗左; 0.13; 过道; ---; 0.13. SIEMENS VEYIXFD-DR型DR机; 75kV 500mA; 外防护门左; ---; 0.15; 操作室防护门左; ---; 0.13. 外防护门中; ---; 0.14; 操作室防护门中; 0.10; 0.12. 外防护门右; 0.13; 0.16; 操作室防护门右; ---; 0.07. 外防护门上; ---; 0.17; 操作室防护门上; ---; 0.13. 外防护门下; ---; 0.18; 操作室防护门下; ---; 0.08. 操作位; 0.13; 0.15; 工作人员手; ---; 0.12. 候诊区; ---; 0.13; 观察窗中; ---; 0.12. 观察窗左; ---; 0.13; 观察窗右; ---; 0.11. 小结：由表6-6对湘西自治州人民医院现有DSA、CT机和DR机现场监测数据可知，湘西自治州人民医院现有DSA、CT机和DR机在开机状态下，机房屏蔽体30cm处的周围环境X射线空气吸收剂量率均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等相关法规的要求。由此可知，长沙珂信肿瘤医院设计的机房的观察窗、防护门和墙体的屏蔽设计能够满足辐射防护要求。 1.7 通风系统的设计与评价 由于X射线对空气的电离作用，射线装置开机时会产生少量的臭氧（O3）和氮氧化物（NOx）。这些气体累积到一定浓度后会对人体健康产生危害，因此各射线机房设计了机械排风设施。 各X射线诊断机房在机房内离地面约3m处设置了一个400×400mm双百送风口，风量不小于500m3/h。机房通风管道直接与楼栋通风管道相连。机房通风口设置屏蔽补偿，在机房通风口处安装6mm“U”型铁板；DSA在手术状态下，由于手术消毒需要，排风扇打开的同时还需采用空调换气，连续排风的情况下，能够有效排出机房内少量的臭氧（O3）和氮氧化物（NOx）。 在连续通风的情况下，各机房能够满足机房内通风良好的要求。 2、核医学科工作场所辐射屏蔽设计介绍和评价 2.1 屏蔽设计 医技楼一楼的核医学科的固存间、设备房、留观室、注射后休息室、PET-CT机房、储源室四周墙体均为400mm厚的现浇混凝土墙，各房间顶板为200mm厚现浇板。核医学科各室布局图见图6-4，各室具体尺寸见下表6-7。 图6-4 核医学科各室布局图 表6-7 核医学科各室尺寸表 位置; 尺寸（长×宽×高）; 面积; 墙体设计厚度; 顶板和地板设计厚度. PET-CT机房; 7.2×5.1×3.5m; 37m2; 400mm砼; 200mm砼. PET-CT操作室; 6.0×2.6×3.5 m; 16 m2; 400mm砼; 200mm砼. 固存间; 2.0×1.6×3.5m; 3.2 m2; 400mm砼; 200mm砼. 注射后休息室; 8.7×3.8×3.5m; 33 m2; 400mm砼; 200mm砼. 储源室; 3.0×2.2×3.5 m; 6.6 m2; 400mm砼; 200mm砼. 设备房; 2.8×2.8×3.5 m; 7.8 m2; 400mm砼; 200mm砼. 留观室; 3.3×2.6×3.5 m; 8.6 m2; 400mm砼; 200mm砼. 2.2 核医学科内部装饰设计 核医学科控制区内的固存间、设备房、留观室、注射后休息室、PET-CT机房、储源室以及PET-CT操作室内墙面粉刷瓷漆，吊顶采用易去污的铝塑板，采用塑料（橡胶或PVC）板地面和塑料板贴脚，储源室装有防盗门窗。 核医学科运行后将配备以下防护设施或用品： （1）控制区固存间、设备房、留观室、注射后休息室、PET-CT机房、储源室均采用铅防护门、铅玻璃观察窗； （2）设有储源室、固存间和放射性固体废物桶（0.3m×0.3m×0.45m、20mmPb，两个）、储源保险箱（0.4m×0.5m×0.65m、10mmPb，一个）； （3）设有三级放射性废水衰变池，每个池的净空尺寸设计不小于1.2×1.0 ×1.7m（有效容积不小于2m3），墙面采用实心砖结构，水泥砂浆掺5%的防水剂，各墙厚为240mm，地板为混凝土结构，厚度为200mm砼。 2.3 核医学科屏蔽防护设计的评价 2.3.1 场址和布局评价 医院核医学科位于医院北面的医技楼一楼。西面从西到东依次设置固存间、设备房、留观室、注射后休息室、PET-CT机房、储源室。南面设置患者出入通道，西面和东面设置医生专用通道。基本上北面为高活区，南面为低活区。高、低活区布局层次分明，医生、病人出、入口明显分开，放射工作场所诊断部分与治疗服药均形成相对独立区域。核医学科整体布局较合理。 2.3.2 各屏蔽体设计的评价方法及参数选取 （1）点源计算公式 D=5.1×10−XTVT×Ad2…………………………（6.5） 式中：D为距源d（m）处穿过屏蔽厚度为X的某材料的空气比释动能率（μGy/h）；A为源的活度（mCi）；TVT为屏蔽厚度为X的某材料的十分之一值层（0.511MeV）。 已知距源d1处的剂量率D1，穿过屏蔽厚度为X的某材料后距源d2处的所关心点的剂量率D2由下式计算： D2=D1×d1d2×10−XTVT…………………………（6.6） （2）放射源评价参数 源的活度：根据本次开展项目情况，18F半衰期只有110min，因此，主要考虑以最大购入量的活度来评价储源室所需屏蔽厚度。留观室、注射休息室、PET-CT机房屏蔽评价主要以注射了18F放射液的病人为屏蔽对象。 18F由厂家配好，每支活度为0.37GBq（10mCi）。一次购入量为200mCi。以上配制的放射性药物近似视为点状源计算。 ①放射源：18F ②放射源活度：18F为0.37GBq（10mCi） ③核素的γ射线能量：18F为0.511MeV ④距源1m处的剂量率：18F为0.051 mGy/h ⑤18F的TVT（Pb）、TVT（混凝土）、TVT实心砖分别为1.54cm、24.6cm、34cm （3）储源室屏蔽参数 源距墙体最近距离为1.5m。正常情况下 18F每次进药200mCi。从放射性药品生产厂家运输到使用单位，均带有自身的包装屏蔽并放入铅罐内，并只在需要注射时才将源罐打开，按照相关标准规定，贮源容器外表面100cm处空气比释动能率不得超过0.05mGy/h，考虑叠加影响。 （4）留观室屏蔽参数 每个病人每次注射18F活度为10mCi，考虑多存一份药品，以防药品意外泼洒。 （5）注射后休息室屏蔽参数 按病人一次注射10mCi的18F。据相关资料介绍，按病人一次注射10mCi的18F，防护屏蔽厚度按距离平衡45min后的病人1m处实测有效的剂量率为27μSv/h。注射室设计有四个床位。带源候检的人数同时最多不会超过2人，因为注射后一小时才能扫描检查，每次检查需30～45分钟，医院只有一台扫描设备，因此，不可能有多人同时在一个治疗室候诊（最多时为2名候诊病人）。 （6）PET-CT机房屏蔽参数 注射10mCi的18F，防护屏蔽厚度按距离平衡45min后的病人1m处实测有效的剂量率为27μSv/h。 2.3.3 核医学科各屏蔽防护设计评价 根据以上所述参数及核医学科实施中具体放射性药物用量，估算各屏蔽体厚度见表6-8。 表6-8 核医学科各屏蔽体厚度计算结果 工作场所; 屏蔽 单元; 放射活度 mCi; 源1m处 剂量率 mGy/h; 剂量率限值 μGy/h; 距离 m; 衰减 倍数; 评价给出的屏蔽厚度; 设计的屏蔽厚度. 储源室; 四周墙体; 18F：200; 容器表面1m处0.05; 2.5; 1.5; 8.9; 230mm砼; 400mm砼. 顶棚; 1.0; 3.5; 4.0; 150mm砼; 200mm砼. 防护门; 2.5; 2.0; 4.9; 11mmPb; 12mmPb. 设计有储源保险箱（0.4m×0.5m×0.65m、10mmPb），防护门厚度可降低. 固存间; 四周墙体; 放射性固废; --; 2.5; 1.5; --; 设计有固体废物桶（0.3m×0.3m×0.45m、20mmPb，两个）. 顶棚; 3.5; --. 防护门; 1.5; --. 留观室; 四周墙体; 18F：20; 18F：0.102; 2.5; 1.5; 18; 310mm砼; 400mm砼. 顶棚; 1.0; 3.5; 8.3; 225mm砼; 200mm砼. 防护门; 2.5; 2.0; 10.2; 15.5mmPb; 16mmPb. 注射后休息室; 四周墙体; 18F：20; 0.054 （注射病人）; 2.5; 1.5; 9.6; 240mm砼; 400mm砼. 顶棚; 1.0; 3.5; 4.4; 160mm砼; 200mm砼. 防护门; 2.5; 2.5; 3.4; 8mmmPb; 10mm Pb. PET-CT 机房; 四周墙体; 18F：10; 0.027 （注射病人）; 1.0; 3.0; 3; 120mm砼; 400mm砼. 顶棚; 1.0; 3.5; 2.2; 84mm砼; 200mm砼. 大防护门; 1.0; 4.0; --; 5 mmPb; 5mm Pb. 内防护门; 2.5; 5.5; --; 4mm Pb; 4mmPb. 小防护门; 1.0; 4.0; --; 5mm Pb; 5mmPb. 观察窗; 2.5; 4.0; --; 4mm Pb; 5mm Pb. 小结：则由表6-8计算结果可看出，设计的核医学科18F留观室顶板厚度太薄，需粉刷20mm含钡水泥可满足要求；其他辐射房间的墙体和防护门屏蔽设计能满足防护要求。 2.3.4 通风系统的评价 分装、注射过程中会产生微量的气溶胶，分装柜为整体购买，安装轴流风机（风量不小于500m3/h），设置PVC通风管道，密封连接直至医技楼顶。在屋面设排气管，高出屋面5米以上，将室内废气排出室外，并在排风管口设置活性炭过滤装置或其他专用过滤装置，排出的废气不会造成二次污染。每年换3~5次活性炭，换下来的活性炭应按放射性固体废物进行处置。 PET-CT机房北墙离地面约3.5m处设计一处排风扇，排风量不小于600m3/h，满足每小时换气3~4次。核医学科通风设计能够满足通风良好的需要。 2.3.5 放射性废水收集和贮存系统 （1）三级衰变池评价 放射性废水来源主要为清洗医疗器械的废水、病人呕吐物、排泄物等，注射休息室和留观室设计有病人专用卫生间。集中收集废水于三级衰变池中，经三级衰变池后排入医院总废水站处理。衰变池设在一楼旁空地内。每个池的净空尺寸设计为1.21.0 1.7m（有效容积不小于2m3），墙面采用实心砖结构，水泥砂浆掺5%的防水剂，各墙厚为240mm，地板为混凝土结构，厚度为200mm砼。放射性废水管道全线不渗漏。 核医学科废液产生量：根据核医学科日工作量，氟（18F）脱氧葡萄糖注射液废液和其他含放射性废水每月约平均产生500升，则年产生废液约为6.0m3。 18F半衰期为110分钟，核医学科产生的含放射性废水每日最高约100升，三级衰变池的每个有效容积约为2m3，能满足含放射性废水在三级衰变池暂存10个半衰期后外排的要求。故核医学科设计的三级放射性废水衰变池能满足放射性工作需要。 （2）放射源和放射性固体废物的收集与贮存处置 ①储源室 储源室用来暂存新进18F注射原液和剩余放射源原液。储源室严格按照表6-8进行施工设计。安装具有安全防盗性能的防辐射门。进储源室时带原运输铅容器，每个包装上注明核素名称，并用专用的记录本进行登记并平稳有序地存放。同时，室内添置了一个储源保险箱（0.4m×0.5m×0.65m、10mmPb）进一步保证放射源的辐射安全。 ②放射性固体废物的收集与贮存处置 放射性液体的注射过程中产生的放射性固体废物及时分类收集，置于内衬厚而结实的塑料袋内并及时扎严，谨防针头、碎玻璃等物刺破塑料袋，袋外所粘贴签上注明放射性核素名称、入库日期等，妥善无误后登记入库，至少放置时间达核素的10倍半衰期后（18个小时），方可作一般医疗废物处理。放射性固存间设计有专门暂存废物的废物桶（0.3m×0.3m×0.45m、20mmPb，）两个。 核医学科固体废物产生量：根据核医学科规划工作量，包括一次性手套、一次性口罩、分液用杯子、一次性杯子、各种器皿工具以及去除放射性污染用的废弃物每月约产生2.5千克（约0.03立方米），则年产生放射性废物为30千克。由于注射的18F半衰期较短（最长为110min），在存放18h之后可按普通医疗废物处理，因此放射性废物箱容积能满足暂存放射性固体废物的要求。 ## （三）项目对周围环境影响评价 1、职业照射人员和公众附加年有效剂量 剂量估算公式：按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）--2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算： HE⋅r=Dr×t×0.7×10−3(mSv) ……………………（6.7） 式中: HEr: X-γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv；Dr: X-γ射线空气吸收剂量率，μGy/h； t: X-γ射线照射时间，小时；0.7: 剂量换算系数, Sv/Gy。 2、附加有效剂量估算 2.1 介入治疗（DSA）所致剂量估算 介入治疗人员因为需在机房内，X射线球管曝光情况下进行手术导管引导，受到的剂量相对较大。据文献资料显示，在不进行个人防护的情况下，单次冠状静脉造影可造成介入工作人员头部、胸部、腹部受照剂量达到130、92、188μSv。对比湘西自治州人民医院从事介入工作人员剂量约为1.36mSv/a，医院应做好介入治疗的防护措施，需穿戴铅围裙、铅帽、铅围脖等防护用品，可以有效减少受照剂量；非放射性工作人员所受剂量一般很低，基本上接近本底水平。DSA年工作时间约为300h。 2.2 其他X诊断机（CT机、DR机）所致剂量 从事放射诊断的放射工作人员，主要受到射线穿过屏蔽体厚度贯穿辐射影响。在机房屏蔽体设计满足防护屏蔽的要求下，人员在操作室内进行操作，受到的剂量很小。在对病人进行X射线诊断时，应注意对病人做必要的防护。一般情况下，人员在操作室内进行，受到的剂量很小，基本上接近本底水平。 则由以上数据以及前述各屏蔽点剂量率估算值，得出各机房所致放射性工作人员附加年有效剂量以及公众附加年有效剂量见表6-9。 表6-9 各机房所致附加年有效剂量估算表 编号; 位置; 年受照射时间 h; 居留 因子 T; 空气比释动能率 (uGy/h); 附加年有效剂量（mSv/a）; 附加总年有效剂量（mSv/a）. 1; DSA; 放射性人员; 300; 1; --; 1.36; 1.36. 非放人员、公众; 1/4; --; ≈0; ≈0. 2; X诊断机; 放射性人员; 400; 1; --; ≈0; ≈0. 非放人员、公众; 1/4; --; ≈0; ≈0. 职业照射工作人员所受剂量应参考每年度的实际监测数据为准。 2.3 核医学科所致剂量估算 核医学科工作人员受到的附加剂量主要来源注射药品时的外照射以及摄入放射性物质引起的内照射；非放射性工作人员以及公众、家属主要受到来自注射病人的外照射影响。具体的受照剂量应结合个人剂量监测和内照射剂量进行估算。 根据医院规划情况，18F的日最大操作量为7.4×109Bq，每日扫描诊断的患者最多为10例。 医院现暂定核医学科放射工作人员3名，根据项目情况，核医学科还需增加分装人员2名、专业技师2名、专业护士4名，介入治疗室（DSA）需增加物理师1名、护士2名、放射工作人员2名。 （1）分装工作人员 该工作人员每周两天接触18F注射液（7.4×109Bq）。由于整体分装，分装柜本身具有必要的屏蔽措施，在工作人员的工作位上的辐射剂量率为1 μGy/h以下。在正常的情况下，工作人员每日与源接触的时间为60分钟，以人均年接触100天计算，分装工作人员人均所受年照射量为0.1mSv以下。 （2）注射室护士 注射室护士设计为2名，护士每次注射18F时间为30秒，每次注射10mCi，注射时手指与放射源的距离为5cm，躯干与放射源的距离为60cm。按注射18F10人，手指日收照剂量为0.72mSv，全身平均日受照剂量为5.0μSv，按人均年工作100天计算，护士手指年受照剂量为170mSv，全身为1.18mSv。 （3）扫描摆位 PET-CT扫描摆位：扫描诊断是在注射药物1小时后进行，扫描时间一般为30～45分钟，技师与被检者平均接触的距离为1m，摆位用2min，扫描结束后帮被检者离开用1min。每日按10人次计算，技师的日受照剂量为6.8μSv，按人均年工作日100天（两名技师）计算，技师年受照剂量为0.68mSv。 （4）一般的医生、护士和公众 由于工程的防护屏蔽，一般的医生、护士在核医学科工作场所内工作所受的屏蔽泄漏辐射最大为1μGy/h，按每日接触时间4h计算，每人年工作100天，日受照剂量为2μSv，年受照剂量约为0.4mSv。考虑到人员在受辐射影响区域的居留因子（1/4），则一般医生、护士的年受照剂量为0.1mSv。 公众主要受到来自病人的照射，应加强对注射病人、陪护家人防护知识的宣传，病人注射3个小时后避免坐公交，远离人口密集地。 核医学科具体对放射工作人员以及非放射工作人员、公众所造成的附加年有效剂量见表6-10。 表6-10 核医学科附加年有效剂量估算表 场所; 工况; 年受照射时间; 居留 因子 T; 空气比释动能率 (uGy/h); 附加年有效剂量. 分装柜; 分装; 100d; 1; 1; 0.1 mSv以下. 注射室; 注射; 100d; 1; 51 28.1; 手指为170mSv 全身为1.18mSv. 扫描室; 摆位、固定; 100d; 1; 10.7; 0.68mSv. 一般的医生护士; 辅助; 100d; 1/4; 1; 0.1mSv. 公众、陪护人员; - -; - -; 1/16; - -; ≈0. 小结：由表6-9~6-10的剂量估算值可知，放射性工作人员年剂量在2mSv以下，介入治疗医师跟核医学科注射护士年有效剂量稍高但未超出本项目管理限值4mSv，建议医院购买注射器钨合金防护套、放射性药物注射防护车等设备，可进一步降低注射人员的受照剂量。非放射性工作人员、公众在0.1mSv以下。 所以，本项目放射工作人员和公众受照剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定限值要求，也符合本报告提出的管理限值的要求。 ## （四）选址合理性评价 - 长沙珂信肿瘤医院核医学科、介入中心和放射科位于医院北部的医技楼一楼，核医学科顶部为常规检查室、生化室、医生办公室等用房，CT机、DR机房顶部为B超用房，DSA机房顶部为空调外机。医技楼距北面供氧中心20m，距西面太平间15m，距东面停车场、过道约为10m，距南面门诊楼约为30m。核医学科设立了专用通风管道、三级衰变池和废物暂存间，将辐射影响降到最低。具体分布见附图1、附图2。通过对本项目环境影响分析可知，在医院认真按照国家有关标准规定以及报告表提出的要求进行设计，各项污染防治措施落实到位后，能有效控制项目对工作人员及周围公众成员的辐射影响。从辐射环境保护方面论证，本项目选址是基本可行。 ## （五）潜在照射应急方案和措施 根据本建设项目使用的射线装置、放射源的特性，医院充分做好预估事故发生的概率及预防措施。 （1）防止X射线管通过时产生误透视。X射线管组件的准直器或快门工作不正常时，X射线管应不能通电；当X射线管通电时，准直器出现故障应切断X射线管电源。当设备检修时更应防止X射线管通电的误照。 （2）防止事故性医疗照射。防止措施为：诊断机在没有按治疗计划预置、超过了设备的性能指标、预置条件不正确及预置未经控制台确认等时治疗应不能输出辐射。 （3）防止人员误入机房。为此，各机房的防护门必须与诊断机的工作状态联锁，只有关闭机房防护门时才能照射；当诊断时防护门意外开启时则中止照射，各机房门贴有电离辐射标志并安装有红色工作指示灯。 （4）防止给患者注射药物时泼洒，医技人员应慎重操作；避免事故性医疗照射。每次认真测量放射源的活度浓度，和给予患者适宜的剂量，以避免事故性医疗照射。 （5）操作者不得擅自拆除辐射安全与联锁设备。当维修需要时，必须经过负责人员同意， 并在控制台醒目告示治疗机正在维修。维修后及时恢复安全与联锁设备，检验其控制功能正常，并经负责人员确认后才可进行放射治疗照射。 （6）治疗机照射时，除患者外，治疗室内不应有其他人员滞留。 ## （六）放射防护管理措施评价 1、 个人防护用品 根据医院防护诊疗业务发展需要，医院计划购置一定数量的辐射防护用品及检测仪器，见表6-11。 表6-11 医院计划购置的防护用品清单 序号; 类别; 名称; 产品规格型号; 防护标准(mmPb); 配置数量. 1; PET/CT中心（核医学科）; 防护通风柜; 1000*700*2000; 50; 1台. 2; 落地式防护注射窗口; 900*1900; 40; 1套. 3; 防护注射车; 标准产品; 20; 1台. 4; 注射器防护提盒; 240×95×95(H); 20; 2个. 5; 注射器防护套; 2.5ml / 5ml; 5; 4个. 6; 防护废物箱; 300*300*450; 20; 2个. 7; 储源保险箱; 400*500*650; 10; 1个. 8; 扫描床前防护屏; 1000*1800; 10; 1樘. 9; 隔离防护铅屏风; 2000*1000; 10; 3樘. 10; 转运铅罐; 标准产品; 40; 4个. 11; 个人防护用品; 铅胶衣/帽/围脖/眼镜; 0.5; 3套. 12; 铅胶衣架; 4挂架; ——; 1个. 13; 个人剂量报警仪; RAD-60; ——; 2台. 14; 辐射检测仪; Inspector; ——; 1台. 15; 活度计; CRC-25R; ——; 1台. 16; DSA; 个人防护用品; 介入专用铅胶衣/帽/围脖/眼镜; 1.0/0.5; 5套. 17; 普放机房; 病人防护五件套; 铅胶围裙/帽/围脖/三角巾/眼罩; 0.5; 5套. 工作人员防护三件套; 铅胶围裙/帽/围脖/三角巾/眼罩; 0.5; 3套. 医院根据本项目情况购置的个人防护用品能够满足本次核技术利用项目个人防护需要。 2、 辐射安全防护管理机构 ① 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和有关法律法规的规定，医院成立了以法人代表为组长的辐射安全防护管理小组，负责全院的辐射安全管理、培训、检查、防护设施巡查等管理工作（见附件2）。 ②设置了辐射防护工作专职技术人员，负责整个医院的辐射防护与安全工作。 3、辐射安全管理制度 建立、健全和严格执行安全管理制度是防止潜在放射性事故的重要措施，长沙珂信肿瘤医院辐射安全防护管理制度有： ①辐射安全防护管理规章制度 ②放射科工作制度 ③放射科特殊造影及介入检查工作制度 ④DR机房管理制度 ⑤CT室工作制度 ⑥放射工作人员培训计划 （以上制度见附件4～附件9） 评价分析认为，医院还需按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号（2005）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护部令第3号（2008）等现行要求修改，应补充制定日常辐射监测方案、台账制度等制度。核医学科项目运行后，补充相应规章管理制度。 3.1 事故报告制度与事故应急预案 医院制定了《放射事故应急预案》（见附件3），防止超剂量照射事故的发生。一旦发生，科室领导要立即报告院领导，并尽快报告当地环保部门，最迟不得超过2小时。当人体受超剂量照射时，要立即报告相关行政主管部门，迅速安排人员接受医学检查或救治。 3.2 放射工作人员的管理 医院按规定组织现有放射工作人员定期接受职业健康体检、法规教育和放射防护知识培训。放射工作人员作好就业前体检，符合《放射工作人员健康标准》（GBZ98-2002）规定者，方可从事放射工作。就业后定期每年一次医学检查；医院放射工作人员持有放射工作人员资格证上岗并按规定佩带了个人剂量计；检查和评估工作人员的个人剂量，建立个人剂量档案，工作人员年满75岁之前，应为其保存职业照射记录。工作人员停止辐射工作之后，其照射记录终身保存。特别指出，心血管医师如参与介入治疗手术，医院须把从事介入工作人员（如心血管医师）纳入放射工作人员进行管理。 3.3 技术能力 根据医院现有规划，核医学科放射工作人员暂定为3人（见附件10），建议医院再增加分装人员2名、专业技师2名、专业护士4名。放射科暂定2人，建议放射科再增加3名工作人员。现5名工作人员均参加了辐射安全知识培训并取得了放射工作人员上岗证，进行了职业健康体检。新进放射工作人员上岗前应进行上岗前职业健康体检并及时参加辐射安全知识培训，取得放射工作人员证方能上岗。 ## （七）竣工验收一览表 长沙珂信肿瘤医院核技术利用改建项目（包括CT机、DR机、DSA、PET-CT、乙级开放工作场所18F的应用）在试运行三个月内必须向环境保护主管部门申请三同时竣工验收，“三同时”竣工验收主要内容见表6-12。 表6-12 项目竣工验收一览表 项目; 项目内容; 内容; 完成 时间. 主体工程; 各机房屏蔽体厚度; 施工厚度是否达到设计要求，机房外30cm处关键点位辐射水平小于2.5或10μGy/h。; 2015年10月. 防护门、观察窗; 核医学科; 储源室防护门厚度不小于11mmPb；留观室防护门厚度不小于16mmPb；注射后休息室防护门厚度不小于8mmPb；PET-CT 机房防护门厚度不小于5mmPb。 机房外30cm处关键点位辐射水平小于2.5μGy/h。; 2015年10月. CT、DR和DSA机房防护门、观察窗; 防护门和观察窗厚度不小于3mmPb当量；搭接长度大于缝隙宽度的10倍要求. 警示标识、规章制度; 上墙及张贴在防护门上; 各机房防护门上方设置工作状态指示灯；防护门张贴电离辐射警示标识，完善现有规章制度并上墙. 放射工作人员培训、个人剂量监测制度以及年度评估报告; 放射工作人员管理; 及时参加环保部门组织的放射工作人员培训，及安排工作人员进行个人剂量监测；建立放射工作人员健康档案。; 每年进行. 废气; 排出少量臭氧、氮氧化物; 核医学科各房＞500m3/h。 X射线机房排风量＞500m3/h; 2015年10月. 放射性废液、放射性固废; 三级衰变池、铅废物箱; 三级衰变池尺寸：1.2×1.0 ×1.7m； 固体废物桶（0.3m×0.3m×0.45m、20mmPb，两个）; 与主体工程同步建设. 工作人员配置; 核医学科放射工作人员3名，根据项目情况，核医学科还需增加分装人员2名、专业技师2名、专业护士4名，介入治疗室（DSA）需增加物理师1名、护士2名、放射工作人员2名。. 个人防护用品; 参照表6-11内容进行验收. 结论与要求 一、结论 1、长沙珂信肿瘤医院核技术利用改建项目主要包括新增2台CT机、1台DR机、1台DSA和1台PET-CT机（均属Ⅲ类射线装置），新设一处乙级开放式放射工作场所，并外购18F（30Ci/a）开展核医学应用。核医学科和放射科位于医技楼一楼，机房为已建。长沙珂信肿瘤医院配置的各类射线装置、放射源和开放性放射工作场所，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护原则。 2、通过对项目周围环境的调查结果表明，该项目场址的环境X-γ辐射剂量率接近该地区的本底水平，在医院认真按照国家有关标准规定进行设计，各项污染防治措施落实到位后，能有效控制项目对工作人员及周围公众成员的辐射影响。从辐射环境保护方面论证，本项目选址是可行的。 3、通过环评剂量估算分析，本项目中DSA对放射工作人员附加年有效剂量分别为1.36mSv，对公众人员附加年有效剂量接近于零；核医学科对分装工作人员、注射护士（全身）和PET-CT机房技师附加年有效剂量当量分别为0.1mSv、1.18mSv和0.68mSv，低于本项目管理限值4 mSv/a；一般医生护士、公众个人最大附加年有效剂量当量为0.1 mSv，低于本项目管理限值0.2mSv/a.。因此，从辐射防护角度考虑，该项目屏蔽设计满足辐射防护要求。 4、放射科各机房设置了通风设施，各机房通风量不小于500m3/h。核医学科设置了专用通风管道设施，储源室安装一套整体分装柜，通风量不低于500m3/h， PET-CT机房设置1个通风不小于500m3/h的机械排风扇；设置了三级衰变池、病人专用卫生间以及固废收集箱。能够满足拟开展项目所产生的放射性废气、废液和固废的处理要求。 5、医院暂未购置个人防护用品，根据本项目工作需要，医院已计划购置铅废物箱2个、注射防护车1台、注射器防护套4个、X/γ监测仪1台、个人剂量报警仪2台以及铅衣、铅手套、铅眼镜、铅围裙和病人防护用品若干套等防护用品。 6、目前该医院计划现有从事放射诊断工作人员共5人。医院对放射工作人员进行了个人剂量检测、职业健康体检评价以及防护知识培训，并取得了上岗证。根据医院规划，核医学科还需增加分装人员2名、专业技师2名、专业护士4名，介入治疗室（DSA）需增加物理师1名、护士2名、放射工作人员2名。；放射科需增加3名工作人员。 7、医院成立了以法人代表为组长的辐射防护安全管理机构，并有专人负责。制定了射线装置管理制度、事故管理制度、安全操作规程以及工作人员责任制度等相应的制度和规程。 综上所述，长沙珂信肿瘤医院核技术利用改建项目建设实施符合相关标准中的有关规定。因此，医院认真贯彻落实本报告表中提到的环保措施后，从环境保护、辐射防护角度考虑，该项目的开展是可行的。 二、要求 1、严格按照设计标准及报告表提出的防护要求对经济型PET-CT机房、核医学科用房进行改建。按照本报告表提出的辐射防护措施进行设计施工，确保改建用房达到满足辐射防护屏蔽的要求。 2、医院制定的各放射性工作制度应及时上墙，明确工作岗位责任。机房门口要建立“电离辐射”标志牌，以引起公众的注意，以及做好工作指示灯、工作状态指示灯等辐射安全措施。 3、项目运行后，要认真贯彻执行放射性污染防治的各项要求，落实各项制度和措施。所有放射工作人员必须经放射防护知识培训并取得了《放射工作人员证》后方能上岗，并应按照《放射工作人员职业健康管理办法》的规定，充实并完善个人剂量监测和职业健康监护的内容。 4、项目运行后，建设单位应定期对周围环境实施监测，如果发现射线泄露，应立即停止项目运行，查找泄露的原因，及时采取补救措施，并向环保主管部门汇报，在问题未得到彻底解决之前，不得开机运行。 5、改建项目竣工后，应及时向环境保护主管部门申报、验收。新项目试运行三个月之内，根据相关法规的规定，应进行环保“三同时”验收。 6、各用房的防护门及铅玻璃观察窗必须委托有资质的单位按不低于本评价报告所给出的屏蔽厚度制作，保证质量，并解决好防护门中缝搭接、门墙以及墙（铅玻璃观察窗）窗搭接的防护问题。 7、加强放射工作人员知识培训，尽量缩短注射准备时间。 |  |

表7　审　批

| 主管单位环保机构预审意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 市（地区）环保部门意见 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |
| 省级环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日 |  |