报告表编号

2015  年

编号

建设项目环境影响报告表

项目名称： 石门县中医医院核技术利用改扩建项目

建设单位（盖章）：   石门县中医医院

编制日期：  2015 年6月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

| 序号 | 问题 | 修改情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善本项目评价依据和评价标准； | 已完善 | P4 |
| 2 | 进一步核实DSA机房屏蔽设计和通风装置设置情况 | 已核实位置 | P17 |
| 3 | 从事介入治疗的医务人员纳入放射工作人员进行管理，定期开展个人剂量监测和职业健康体检 | 已修改从事介入治疗的医务人员纳入放射工作人员进行管理，定期开展个人剂量监测和职业健康体检。 | P20 |
| 4 | 补充医院现有射线装置情况在用或报废情况 | 表1-2 ，医院现有射线装置情况一览表 | P2 |
| 5 | 说明医院门诊大楼的基本情况 | 已修改 | P3 P16 |
| 6 | 删除标准的错误使用 | 已删除 | P12 |
| 7 | 评价屏蔽效果辐射防护效果，选用类比方法更好 | 为了进一步评价屏蔽效果辐射防护效果，选用类比方法 | P18~22 |
| 8 | 落实人员技术能力要求 | 已落实人员技术能力要求 | P23~24 |
| 9 | 优化竣工验收一览表 | 表7-15 竣工验收一览表 | P28 |
| 10 | 优化辐射防护用品 | 表7-17医院拟购置的防护用品清单 | P25 |

表1  项 目 概 况

| 单位名称 | 石门县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 石门县楚江镇澧阳路35号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨志伟 | 电话 |  | 0736-5325858 |  | 邮编 | 415300 |  |
| 联 系 人 | 贾 嘉 | 联系电话 |  |  |  | 13786685222 |  |  |
| 项目名称 | 石门县中医医院核技术利用改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点 | 石门县中医医院院内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目用途 | 诊断、介入治疗 |  | 项目依据 |  |  | 项目委托书 |  |  |
| 核技术项目 投资（万元） | 650 |  | 核技术项目环保投资（万元） |  |  |  |  | 32.5 |
| 应用类型 | 放射性同位素应用 |  | 密封源 |  | 射线装置 |  |  | 其它 |
|  | / |  | / |  | 64排螺旋CT（1台） C 型臂（1台） 移动式C 型臂（1台） DSA机（1台） |  |  | / |
| 1. 核技术利用的目的和任务 本次核技术利用目的是利用射线装置产生的X射线达到对患者进行临床诊断检查的目的。根据病人的病情需要，射线装置对病人的身体某部位或全身进行显像，拍出X光片或保存数字影像以供临床诊断。 (1) DSA是数字减影血管造影的英语缩写，主要采用C形臂等型式的数字多功能X线机采集原始和造影后的X线影像，通过数字减影处理，得到实时血管图像，并排除大部分脏器和组织对血管的影响。 (2)移动式C型臂X射线机,也称小C 臂,在手术中,它能使医生随时看到患者的解剖信息影像及其在治疗过程中的动态情况，主要是利用其穿透性的差别，构成人体不同组织和器官在X射线透视和摄影时的影像基础。 (3)普通X光机(含CT机、C 型臂)用于患者局部区域的拍片和透视。用于寻找病灶部位、形状及体积并予以定位、摄影。 1.1医院本次核技术利用项目情况 医院本次核技术利用项目为：本评价项目涉及DSA机1台，属Ⅱ类射线装置；64排螺旋CT机1台、C 型臂1台、移动式C型臂1台，属Ⅲ类射线装置。具体情况见表1-1。 表1-1 医院本次环评射线装置情况一览表 序号; 射线装置名称及型号; 数量; 射线装置 分类; 所在场所. 1; DSA机（型号待定）; 1台; Ⅱ类; 手术室. 2; 移动式C 型臂（PLX7000C型）; 1台; Ⅲ类; 手术室. 3; C 型臂（7500型）; 1台; Ⅲ类; 手术室. 4; 64排螺旋CT机（LIGHTPEED VCT）; 1台; Ⅲ类; 放射科. 1.2医院现有核技术利用项目情况 医院现有核技术利用项目已完成辐射环境影响评价，并取得辐射安全许可证，见湘环辐证[00121]。现有射线装置具体情况见表1-2。 表1-2 医院现有射线装置情况一览表 序号; 射线装置名称; 技术参数; 数量; 射线装置分类; 备注. 1; CT机; 110kV，200mA; 1台; Ⅲ类; 在用. 2; 500mAX光机; 125kV，500mA; 1台; Ⅲ类; 在用. 3; 移动X光机; 120kV，100mA; 1台; Ⅲ类; 在用. 4; X线DR机; 150kV，630mA; 1台; Ⅲ类; 在用. 5; 数字胃肠机; 85kV， 800mA; 1台; Ⅲ类; 在用. 2. 医院简介 石门县中医院位于石门县城中心，交通十分便利，历经改革与发展，已成为一所集医疗、预防、科研、教学为一体的实力雄厚的国家二级甲等医院，其综合实力处于全省县级中医院前茅。医院建筑面积26720平方米，固定资产总值5000万元，其中医疗设备总值1580万元，全院有在职职工330人，专业技术人员300人，其中主任医师2人，副主任医师25人，主治医师74人，技术力量雄厚，医院专业科室齐全，各种检查设备完善。 医院设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、感染科、麻醉科、五官科、血液透析中心、中医科、口腔科等15个临床科室；设有检验科、放射科、药剂科、设备科、功能科、CT室、病理科、口腔科、供应室、理疗科等科室；设有院办、医务科、护理部、工会办、人事科、质控办、科教科、财务科、总务科、保卫科、法制办、医保科、农保科、感染办、设备科、信息科、拓展部、门诊部等职能科室。 3. 项目由来 医院门诊大楼位于医院西侧，大楼八层拟用房原为仓库用房，为进一步满足医疗需求，拟对仓库进行改扩建。改扩建后的用房分别作为DSA机房、移动式C 型臂房、C 型臂用房。CT机用房在大楼一层，CT机已营运。根据医院现有射线装置及本次计划新增装置情况，按照国家相关法律法规，该新增射线装置项目应进行环境影响评价。为此，医院委托核工业二三〇研究所，对医院核技术利用扩建项目进行环境影响评价（见附件1）。 评价单位在现场调查和收集资料的基础上，按照国家对辐射项目环境影响评价技术规范的要求，编制完成该项目环境影响报告表。 4. 环境影响评价目的 ⑴满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求； ⑵对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价本项目的主要污染源，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议； ⑶根据国家核技术利用项目的有关标准和规范，对医院核技术利用扩建项目进行辐射环境监测并对辐射环境影响进行评价； ⑷对该项目存在的不利影响提出污染防治措施，以减少辐射环境影响； ⑸从环保角度提出该项目是否可行的明确结论，为行政主管部门审批和监管提供科学依据。 5．编制依据 5.1 环境保护法规、条例、规章 ⑴《中华人民共和国环境保护法》2015 年1月1日起实施； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》2003 年9 月1 日起实施； ⑶《中华人民共和国放射性污染防治法》2003 年10 月1 日； ⑷《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449 号，2005 年12 月1 日起实施； ⑸《建设项目环境保护管理条例》，1998 年11 月，国务院第253 号令； ⑹《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护部令第18 号，2011 年05 月01 日起施行； ⑺《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环境保护部令第3 号，2008修正版； ⑻《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第2 号，2008 年8 月15 日修订通过，2008 年10 月1 日起施行； ⑼《关于发布射线装置分类办法的公告》，原国家环境保护总局公告，2006 年第26号； ⑽《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》国家环保总局，环发【2006】145 号； ⑾《放射工作人员职业健康管理办法》，中华人民共和国卫生部令第55 号，2007年3 月23 日经卫生部部务会议讨论通过，自2007 年11 月1 日起施行。 ⑿《突发环境事件信息报告办法》环保部令第17 号，2011 年。 5.2 技术导则、规范及标准 ⑴《辐射环境保护管理导则-核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）； ⑵《环境地标γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； ⑶《辐射环境检测技术规范》（HJ/T61-2001）； ⑷《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； ⑸《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； ⑹《医疗照射防护基本要求》（GB179-2006）； ⑺《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）。； ⑻《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）； ⑼《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）； ⑽《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）； ⑾《医用电气设备第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求》（GB 9706.23- 2005/IEC 60601-2-43：2000）； 5.3 与本项目相关的文件 ⑴医院环境影响评价委托书及相关技术资料； ⑵医院新增DSA等射线装置建设项目监测报告。 6、评价范围、评价因子、评价内容、环境保护目标和管理目标值 （1）评价范围 按照《核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）规定和《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）的要求和规定，并结合该项目射线装置射线传播与距离相关的特性，评价范围为以各机房为中心，半径为50m范围。 （2）评价因子 本项目中的射线装置，开机时产生X射线和空气电离产生的臭氧，关机后无辐射污染，对水、声环境无影响。本项目中，确定主要评价因子为X射线和臭氧及氮氧化物。 （3）评价内容 1）工作场所放射防护措施符合性评价 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等标准的有关规定，评价该项目放射防护措施是否符合要求。 2）职业照射和公众照射的年有效剂量评价 评价辐射工作人员、公众人员的年有效剂量，是否满足本次评价提出的年管理剂量目标值的要求。 3）从事辐射活动能力评价 依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部令第3号，2008年修正）有关规定，对医院从事辐射活动能力进行评价。 （4）环境保护目标 医院门诊大楼位于医院西侧，大楼八层拟用房原为仓库用房，为进一步满足医疗需求，拟对仓库进行改扩建。改扩建后的用房分别作为DSA机房、移动式C 型臂房、C 型臂用房。CT机用房在大楼一层，CT机已营运。放射性环境保护的重要目的是保障职业人员及公众健康。因此本次评价的环境保护目标为评价范围内的辐射工作人员及公众成员。在本次评价中不但要对监督区的工作人员所受的附加剂量进行评价，还要对处于辐射工作场所周围50 米范围内的非限制区的公众所受的附加剂量进行评价。项目环境保护目标见表1-3至表1-5。 表1-3 医院DSA机房环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 每天人数; 距离机房; 辐射类型; 备注. 放射工作人员; --; 4~5; 工作场所; 辐射类型. 非放射性医务人员; --; 3~4; 工作场所; 辐射类型. 操场; 东; 无; 5~50m; 辐射类型. 设备仓库; 南; 1～3; 3~50m; 辐射类型. 过道; 西; 3～8; 2~50m; 辐射类型. 药品仓库及药品仓库; 北; 2~5; 2~50m; 辐射类型. 表1-4 医院移动式C型臂和C 型臂机房环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 每天人数; 距离机房; 辐射类型; 备注. 放射工作人员; --; 2~4; 工作场所; 电离辐射. 非放射性医务人员; --; 2~4; 工作场所; 电离辐射. 过道; 东; 1~2; 2~50m; 电离辐射. 过道; 南; 4~10; 2~50m; 电离辐射. 居民楼; 西; 10~30; 25~50m; 电离辐射. 仓库; 北; 2~6; 2~50m; 电离辐射. 表1-5 医院CT机房环境保护目标一览表 保护目标; 方位; 每天人数; 距离机房; 辐射类型; 备注. 放射工作人员; --; 2~3; 工作场所; 电离辐射. 非放射性医务人员; --; 2~3; 工作场所; 电离辐射. 过道; 东; 5~10; 2~50m; 电离辐射. 过道; 南; 10～20; 2~50m; 电离辐射. 居民楼; 西; 10~30; 25~50m; 电离辐射. X射线机房; 北; 2~6; 2~50m; 电离辐射. 图1-1 医院及放射科周围环境示意图 |

表2  放射性同位素及密封源

| 核素 名称 | 放射性活度（Bq/a） | 物理、化学性状 | 日等效操作量（Bq） | 年等效操作量（Bq） | 操作方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

注：1密封源要注明源强（Bq）；栏2中放射性活度是指核素年使用量（Bq/a）。

2 密封源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

3 等效操作量和操作方式见国家标准GB18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

表3  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 废弃物 名称 | 状态 | 废放射源 活度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 氮氧化物 | 气态 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 通过排风系 统排入空气 中，臭氧50 分钟后自动 分解为氧气 |

注：1常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

表4　射线装置

| （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 |  | 生产厂家 |  | 加速粒子 |  | 能量（MV） |  |  |  |  |  | 流强(μA) |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物类型 |  | 数量 |  | 总活度（Bq） |  |  |  | 主要感生放射性核素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |  |
| 废靶 |  | 个 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 放射性废物年产生量 |  | 气态m3 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 液态m3 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 固态kg |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| （二）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 生产厂家 |  |  | 电压（kV） |  | 靶流(μA) |  |  |  |  | 中子强度（n/s） |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |
| 无 | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
| / | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
| 氚靶情况（含废弃的） |  |  |  |  | 含放射性废弃物年产量（含感生的和含3H的废泵油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活度（Bq） | 保管方式 |  | 备注 |  | 数量 |  |  |  | 总活度（Bq） |  |  |  | 放射核素 |  |  |  |  | 废物去向 |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 气 | m3 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 液 | m3 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| / | / |  | / |  | 固 | kg |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| （三）X射线机，包括工业、医用诊断治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  |  |  |  |  |  | 管电压（kV） |  |  | 输出电流（mA） |  |  |  | 用途 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| DSA（待定） |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  | 1000 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增 |  |  |
| 移动式C 型臂（PLX7000C型） |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 200 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增 |  |  |
| C 型臂（7500型） |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 3 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增 |  |  |
| 64排螺旋CT机（LIGHTPEED VCT） |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 800 |  |  |  | 诊断 |  |  |  |  | 新增 |  |  |

表5  污染源分析（包括贯穿辐射污染）

一、主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 1.1 正常工况主要污染物 （1）X射线 由各射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，该院使用的X射线装置在非工作状态下不产生射线，只有在开机处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线为污染环境的主要因子。 （2）非放射性有害气体（臭氧和氮氧化物） 各射线装置运行时产生微量臭氧和氮氧化物（NOx）。依据相关资料，在0.6kV以上的X射线能使空气电离，会产生少量臭氧和氮氧化物，因此，本项目DSA及其他X射线装置在运行时室内将产生少量的臭氧和氮氧化物。 1.2正常工况污染因子的主要污染途径 （1）主要污染因子 各射线装置工作时产生的X射线对工作人员及周围公众造成外照射。 （2）其他非放污染物（臭氧和氮氧化物） 臭氧与氮氧化物通过空气流通扩散对工作人员及周围公众以及设施的损伤。臭氧具有很强的氧化性，不仅对人体产生危害，而且还会加速橡胶等原料的老化。某些氮氧化物与水汽相互作用形成硝酸雾腐蚀设备。 1.3 事故工况主要放射性污染物和污染途径 事故工况下的主要污染物与正常工况下主要污染物相同。 根据本项目的工作特点及实际情况，可能引起以下事故工况。 (1)DSA ① 在介入手术室使用DSA 装置时，人员误入介入手术室引起误照射；使用中发生故障导致受检人员超剂量辐射，或其他人员误入机房引起误照射，污染途径为外照射。 ② DSA介入手术医生在室内曝光时，诊断室内的医生或护士未穿戴铅围裙、防护手套、防护帽和防护眼镜等防护用具，而受到超剂量外照射。 (2)CT机和C 型臂射线装置和移动C型臂射线装置 1）由于管理不善，设备运行时，若人员误留或误入机房，因为机房内为高辐射区，人员会受到额外剂量照射。 2）当控制设备出现故障或工作人员操作失误，装置出束过大，病人可能接受大剂量照射。 3）设备进行维修时，若发生意外出束，可导致维修人员受到额外剂量X射线照射。 4）机房内通风不畅造成室内臭氧浓度较高，人员感觉不适。 为了杜绝事故发生，医院必须严格按照操作规程和管理制度开展医用诊断工 作，以确保安全。发生辐射事故时，事故单位应先切断电源，然后立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要的防范措施，并在2 小时内填写《辐射事故初始报告表》。对于发生的误照射事故，应首先向当地环境保护部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 因此，该医院应按相关规定，完善和加强管理，使射线装置始终处于监控状态。

表6  环境现状监测及评价

1、辐射环境现状调查监测与分析 1.1 辐射环境现状调查监测 1、监测项目：X-γ辐射空气吸收剂量率 2、监测机构：核工业二三O研究所 3、监测仪器与规范： 监测仪器的参数情况见表6-1。 表6-1 X-γ射线剂量率监测仪器参数 仪器名称; 便携式X-γ剂量率仪. 仪器型号; JB4000. 标定时间; 2014年7月7日，编号20140707003，有效期至2015年7月6日. 生产厂家; 北京核仪器厂. 能量响应; 在25keV～3.0MeV范围内误差＜±15%. 量 程; X-γ：1×10-8～1×10-4 Gy/h；. 4、监测时间、环境温度：2015年5月2日，多云，23°C 5、监测依据： 监测依据《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）和《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中相关规定进行监测和布点。 6、监测布点 根据医院总平面布置，并依据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）的要求，对本医院周围辐射环境现状进行了监测布点，共设34个监测点（点位代号A1~A5，B1~B5，C1~C5，D1~D19。 7、监测结果 X-γ 空气吸收剂量率监测结果见表6-2至表6-5。 表6-2 DSA机房辐射环境监测数据表（单位：μGy/h） 序号; 监测位置; 空气比释动能率; 平均值. A1; DSA 机房左侧; 0.11; 0.12; 0.12; 0.12; 0.13; 0.120. A2; DSA 机房右侧; 0.12; 0.11; 0.11; 0.12; 0.11; 0.114. A3; DSA 机房中心; 0.13; 0.11; 0.12; 0.13; 0.13; 0.124. A4; DSA 机房前走廊; 0.12; 0.11; 0.11; 0.12; 0.12; 0.116. A5; DSA 机房过道; 0.13; 0.12; 0.13; 0.14; 0.14; 0.132. 注：①未扣宇宙射线响应值。 ②常德市的宇宙射线响应值：室外为29.6nGy/h，室内为26.5nGy/h。 表6-3 移动式C型臂机房辐射环境监测数据表（单位：μGy/h） 序号; 监测位置; 空气比释动能率; 平均值. B1; 机房左侧; 0.11; 0.12; 0.11; 0.12; 0.12; 0.116. B2; 机房右侧; 0.12; 0.11; 0.11; 0.12; 0.10; 0.112. B3; 机房中心; 0.12; 0.11; 0.13; 0.12; 0.12; 0.120. B4; 机房前走廊; 0.11; 0.12; 0.13; 0.12; 0.12; 0.120. B5; 门前过道; 0.14; 0.13; 0.14; 0.14; 0.13; 0.136. 注：①未扣宇宙射线响应值 ②常德市的宇宙射线响应值：室外为29.6nGy/h，室内为26.5nGy/h。 表6-4 C 型臂机房辐射环境监测数据表（单位：μGy/h） 序号; 监测位置; 空气比释动能率; 平均值. C1; 机房左侧; 0.12; 0.12; 0.11; 0.12; 0.10; 0.114. C2; 机房右侧; 0.11; 0.12; 0.09; 0.11; 0.12; 0.110. C3; 机房中心; 0.12; 0.11; 0.12; 0.12; 0.11; 0.116. C4; 机房前走廊; 0.11; 0.13; 0.12; 0.11; 0.12; 0.118. C5; 门前过道; 0.13; 0.12; 0.13; 0.12; 0.14; 0.128. 注：①未扣宇宙射线响应值 ②常德市的宇宙射线响应值：室外为29.6nGy/h，室内为26.5nGy/h。 表6-5 64排螺旋CT机机房辐射监测结果（单位：μGy/h） 序号; 监测位置; 空气比释动能率; 平均值; 注备. D1; 大防护门左门缝30cm处; 0.11; 0.12; 0.11; 0.12; 0.11; 0.114; 关机. D2; 大防护门右门缝30cm处; 0.11; 0.12; 0.11; 0.12; 0.12; 0.116; 关机. D3; 大防护门中门缝30cm处; 0.11; 0.13; 0.12; 0.12; 0.11; 0.118; 关机. D4; 小防护门左门缝30cm处; 0.13; 0.11; 0.12; 0.13; 0.13; 0.124; 关机. D5; 小防护门右门缝30cm处; 0.12; 0.13; 0.11; 0.12; 0.12; 0.120; 关机. D6; 小防护门中门缝30cm处; 0.11; 0.12; 0.12; 0.13; 0.11; 0.118; 关机. D7; 机房前走廊; 0.11; 0.12; 0.11; 0.12; 0.10; 0.112; 关机. D8; 门前过道; 0.12; 0.12; 0.13; 0.12; 0.13; 0.124; 关机. D9; 大防护门左门缝30cm处; 0.13; 0.12; 0.12; 0.12; 0.13; 0.124; 开机. D10; 大防护门右门缝30cm处; 0.12; 0.13; 0.14; 0.12; 0.14; 0.130; 开机. D11; 大防护门中门缝30cm处; 0.15; 0.13; 0.12; 0.11; 0.12; 0.126; 开机. D12; 小防护门左门缝30cm处; 0.14; 0.15; 0.14; 0.15; 0.16; 0.148; 开机. D13; 小防护门右门缝30cm处; 0.13; 0.13; 0.13; 0.14; 0.14; 0.134; 开机. D12; 小防护门中门缝30cm处; 0.13; 0.14; 0.12; 0.13; 0.12; 0.128; 开机. D13; 玻璃窗30cm处; 0.12; 0.13; 0.14; 0.13; 0.13; 0.130; 开机. D14; 操作位; 0.12; 0.12; 0.13; 0.12; 0.13; 0.124; 开机. D15; 楼上2楼办公室; 0.12; 0.13; 0.13; 0.12; 0.13; 0.126; 开机. 续表6-5 64排螺旋CT机机房辐射监测结果（单位：μGy/h） 序号; 监测位置; 空气比释动能率; 平均值; 备注备. D16; 东侧墙30cm处; 0.13; 0.14; 0.14; 0.13; 0.13; 0.134; 开机. D17; 南侧墙30cm处; 0.14; 0.13; 0.14; 0.12; 0.12; 0.130; 开机. D18; 西侧墙30cm处; 0.12; 0.14; 0.13; 0.14; 0.15; 0.136; 开机. D19; 北侧墙30cm处; 0.13; 0.14; 0.13; 0.14; 0.13; 0.134; 开机. [注]：①未扣宇宙射线响应值；②D9~D19检测工况：额定电压150Kv、额定电流800mA。 1.2 辐射环境现状评价 《湖南省环境天然放射性水平调查研究报告》提供的常德市X-γ辐射空气吸收剂量率数据见表6-6。 表6-6 常德市X-γ辐射空气吸收剂量率 （单位：nGy/h） 监测项目; 原野; 道路; 室内. γ辐射平均值; 64.1±17.4; 62.4±21.4; 90.3±24.3. 范围; 34.2~121.2; 32.4~113.9; 32.3~143.4. 注：数据已扣除宇宙射线响应值 由表6-2、表6-3、表6-4的监测结果和6-6比对，结果显示，DSA机房、移动式C型臂机房、C 型臂机房相关区域的X-γ辐射剂量率介于（0.112~0.136）μGy/h之间，在扣除湖南省常德市宇宙射线响应值后，各机房周围环境X-γ 辐射剂量率属于常德市天然辐射本底水平。 由表6-5的监测结果可知，CT机机房在机状态下，其机房周围X-γ辐射剂量率介于（0.112~0.148）μGy/h之间，满足《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）中“距机房外表面0.3 m处空气比释动能率应<2.5μGy/h”的要求。

表7  环境影响分析

一、建设项目安装过程对环境的影响 （1）医院的DSA机房、移动式C型臂机房、C 型臂房拟设在医院门诊八楼，其用房原为仓库用房，拟改建设项目用房。在改建过程中，仅有少量改建装修工程产生的少量建筑装修垃圾，由环卫部门统一收集处理，对环境影响较小。 （2）医院的CT机已开通，无建设或安装过程对环境的影响。 二、设备运行（使用）后对环境影响的分析 2.1机房选址、辐射屏蔽设计介绍和评价 1、选址 （1）医院的DSA机房、移动式C型臂机房、C 型臂房分别位于医院楼八楼西侧，西北侧和北侧。 （2）医院的CT机房位于医院楼一楼西侧。 2、工作场所布局 各机房均由控制室、治疗室组成，各机房周边概况见表7-1，机房平面布置见附图3。 表7-1 各机房周边概况 机房名称; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 楼下上层. DSA机房; 控制室; 走道; 药品库房; 空间; 下层7楼，病房. 移动C型臂机房 或C 型臂房; 过道; 缓冲区; 机房隔壁; 机房隔壁; 下层7楼，病房. 过道; 设备间; 城市道路; 机房隔壁; 下层7楼，病房. CT机房; 过道; 过道; 城市道路; 机房隔壁; 上层2楼，办公室. 3、电缆线、穿墙管道及通风设计 ①电缆线及穿墙管道穿越屏蔽墙体时均避开有用线束直接投照的区域，按U形从机房地平以下或按Z型多折设计，穿越屏蔽墙。 ②机房内设置排气扇通风。 4、机房尺寸 机房使用面积、容积具体情况见表7-2。 表7-2 各机房使用面积、容积具体情况一览表 机房名称; 高度（m）; 宽（m）; 长（m）; 使用面积（m2）; 容积（m3）. DSA机房; 2.8; 6.0; 8.7; 52; 145.6. 移动C臂机 或C 型臂; 2.8; 4.0; 9.1; 43.68; 113.57. 2.8; 5.2; 6.35; 33; 92.4. CT机房; 4.0; 4.56; 6.895; 31.45; 125.8. 5、排风系统基本情况 由于X射线对空气的电离作用，射线设备在开机时会产生少量的臭氧（O3）和氮氧化物（NOx）。这些气体累积到一定浓度后会对人体健康产生危害，因此各机房设计采用机械排风形式，其排风口设置情况见表7-3。 表7-3 机房排风口具体情况一览表 序号; 机房排风口; 位置; 数量; 大小（m2/个）; 离地高度. 1; DSA机房; 机房东侧; 2个; 0.28㎡; 2.8m. 2; 移动C臂机房 或C 型臂房; 机房东侧; 1个; 0.14㎡; 2.8m. 3; 机房北侧; 1个; 0.12㎡; 2.6m. 4; CT机房; 机房东侧; 2个; 0.16㎡; 2.8m. [注] 离地高度是指房间在装修后的净高度。 由7-2和表7-3可以计算得知，医院各机房排风情况，可以满足《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）中相关的要求。 6、屏蔽措施 机房四周墙体采用密度大于1.65g/cm3的MU20空心砖墙作为屏蔽材料，用混合砂浆砌筑并敷面；天花板和地板均为密度大于2.35g/cm3的C30现浇混凝土（砼）作为屏蔽材料；防护门采用相应的Pb当量屏蔽防护材料，机房墙体对外无采光通风窗，观察窗采用相应的当量的铅玻璃作防护，铅玻璃与墙壁的搭接长度不小于1cm。各机房的参数见表7-4。 表7-4 各机房参数一览表 机房 名称; 四周墙体 (mm); 天花板 (mm); 地板 (mm); 大防护门 (mm); 小防护门 (mm); 观察窗 (mm). DSA 机房; 370+0+3; 210+40; 210+40+3; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb. 移动C 臂机房 或C型 机机房; 370+0+2; 210+40; 210+40+2; 2mmPb; 2mmPb; /. 370+0+2; 210+40; 210+40+2; 2mmPb; 2mmPb; /. CT 机房; 东; 370+100; 210+40; 地面; 4mmPb; 4mmPb; 4mmPb. 其他; 240+100. [注]:1、四周墙体为空心砖+ 混凝土+铅皮。2、Pb厚度均指Pb当量厚度。 2、地板墙体为砼+ 硫酸钡水泥涂层+铅皮。2、Pb厚度均指Pb当量厚度 由上表可知，医院的机房屏蔽措施能满足《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）和《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）的相关要求。 2.2辐射屏蔽效果评价 2.2辐射屏蔽效果评价 为了进一步评价屏蔽效果辐射防护效果，选用与本项目防护措施基本相同的江西南昌大学第一附属医院DSA 机房进行类比分析。本项目DSA 与南昌大学第一附属医院DSA 项目类比参数见表7-5。 表7-5 本项目拟建DSA 与南昌大学第一附属医院DSA 项目类比参数一览表 名称类别; DSA项目; DSA项目. 单位名称; 本项目; 南昌大学第一附属医院. 设备型号; 待定; Allura Xper FD型DSA. 参数; ≤150 kV，≤1250mA; 150 kV，1250mA. 机房墙体厚度; 370 mm空心砖+3mmPb; 24cm实心砖+ 2mmPb. 机房顶厚度; 210mm实心砖+40mm钡水泥; 12cm 混凝土+2mmPb. 机房防护门厚度; 3mmPb当量; 3mm 铅. 操作间观察窗; 3mmPb当量; 4mm 铅当量. 南昌大学第一附属医院在用的DSA 已于2014 年通过了环评，根据该项目竣工环境保护评价报告的现场监测报告可知，在正常最大工况下，该DSA 工作场所及周围环境辐射水平为（0.10～0.16）µSv/h ，均满足相应的要求限值，机房外均无明显附加剂量，项目运行过程中对机房外环境影响较小。 石门县中医医院拟建DSA 项目管电压和管电流均小于南昌大学第一附属医院已运行的DSA 项目，且采取的辐射防护措施基本相同，可以认为南昌大学第一附属医院已运行的DSA项目验收监测结果基本反映了本项目运行后的实际辐射环境影响，因此可以推测本项目运行后项目对机房周围环境影响较小，该机房设计能够满足拟引进的DSA 的防护要求。 表7-6 南昌大学第一附属医院DSA 验收监测测量结果（μSv/h） 序号; 监测位置; 范围值; 平均值. 1; 观察窗; 0.10～0.14; 0.12. 2; 小防护门门缝; 0.10～0.16; 0.13. 3; 大防护门门缝; 0.11～0.16; 0.13. 4; 介入室操作位; 透视（经铅衣屏蔽后）; 8.91～18.68; 14.36. 摄影（经铅衣屏蔽后）; 5.97～11.92; 9.84. 2.3人员所受辐射剂量估算 1、估算公式 根据工作负荷对辐射工作人员辐射年有效剂量进行理论估算，估算公式如下： H=0.7×Hp×t÷1000………………………… 式7-3 其中：H——辐射工作人员年受照剂量（单位：mSv） Hp——辐射工作人员工作位辐射水平（单位：µSv） t——辐射工作人员实际工作时间（单位：h） 2、工作负荷 院方提供的工作负荷见表7-7。 表7-7 各机房工作负荷 序号; 机房名称; 最大治疗 人数（例/a）; 最大照射时 间（min/例）; 年工作时 间（d/a）; 年照射时 间（h/a）. 1; DSA机房; 500; 20; 250; 166.7. 2; 移动C臂机房; 750; 10; 250; 125. 3; C 型臂机房; 1000; 1; 250; 250. 4; CT机房; 2500; 10; 250; 416.7. 各机房工作人员设置情况见表7-12。 表7-8 各机房工作人员设置情况 序号; 机房名称; 每次手术工作 人员设置情况; 人员轮 换批次; 人员设置总数. 1; DSA机房; 3名医生、3名护士、 1名技师; 1批; 3名医生、3名护士、 2名技师. 2; 移动C臂机房; 3名医生、3名护士、 1名技师; 2批; 6名医生、6名护士、 2名技师. 3; C 型臂机房; 1名医生、1名护士、 2名技师; 2批; 2名医生、2名护士、 2名技师. 4; CT机房; 1名医生、1名护士、 1名技师; 2批; 2名医生、2名护士、 2名技师. 根据表7-7及表7-8，确定机房各工作人员实际工作时间见表7-9。 表7-9 各机房工作人员实际工作时间 机房名称; 年工作受照时间; 医生; 护士、技师. DSA机房; 166.7; 166.7h; 166.7h. 移动C臂机房; 125; 62.5 h; 62.5 h. C 型臂机房; 250; 125h; 125h. CT机房; 416.7; 209h; 209h. 3、估算结果 （1）DSA 手术医生所受剂量预测 DSA 手术医生所受剂量参考南昌大学第一附属医院的环评报告提供的现场监测数据（2014年6月12日），监测数据表明，在DSA的检测参数为150kV,1250mA的情况下，介入工作人员在铅屏风后面30cm处剂量率为14.36μGy/h，本项目DSA年手术量以250例计，则本项目： ①DSA 手术医生、技师所受附加剂量为： 0.7×（14.36μSv/h-0.14μSv/h）×166.7h×1÷1000=1.659mSv/a； ②护士所受附加剂量为： 0.7×（14.36-0.12）×41.7h×1÷1000=0.415mSv/a 由以上计算结果可知，辐射工作人员所受剂量可以满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的剂量管理目标值。 （2）机房对工作人员及公职人员的影响 表7-10 DSA机房外有关人员辐射年有效剂量 人员 类型; 停留人员 描述; 最大辐射 剂量率 （μSv/h）; 最大照 射时间（h/a）; 停留 因子; 年有效 剂量（mSv）; 年附加剂量（mSv）; 目标 限值. 辐射工作人员; 操作室; 0.16; 166.7; 1; 0.104; 6; 6. 公众 人员; 南侧墙外（过道）; 0.16; 166.7; 1/16; 0.0012; 远小于0.3; 0.3. 根据表7-14的计算结果可知，DSA机房对周围公众人员的年受照剂量最大值分别为0.0012mSv，远小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中公众剂量管理目标值。 同时根据设计C 型臂机房和移动C 型臂机房的设计情况是完全相同的，而C 型臂和移动C 型臂的参数小于DSA，所以以保守的角度考虑，按照DSA机房的计算结果可知，C 型臂和移动C 型臂对周围公众人员的年受照剂量最大值分别为0.0012mSv，远小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中公众剂量管理目标值。 表7-11 CT机机房外有关人员辐射年有效剂量 人员类型; 停留人员 描述; 最大辐射 剂量率（μSv/h）; 最大照 射时间 （h/a）; 停留 因子; 年有效 剂量（mSv）; 年附 加剂量 （mSv）; 目标 限值. 辐射工作人员; 北墙外控制 室（操作位）; 0.124; 209h; 1; 0.018; 远小于2; 2. 公众 人员; 东侧墙外（过道）; 0.148; 209h; 1/16; 0.0013; 远小于0.1; 0.1. 根据表7-15的计算结果可知，CT机机房工作人员和周围公众人员的年受照剂量最大值分别为0.018mSv和0.0013mSv，远远小于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中相应的剂量管理目标值。 2、非辐射环境影响评价 该院射线装置工作时发射的X射线能使空气电离，会产生少量臭氧和氮氧化物，本项目涉及到的机房等配有通风系统，可将产生的少量臭氧和氮氧化物及时排出机房，避免在局部聚集。 本项目各个机房均配有良好的通风设施，通过轴流风机换气结合自然通风，可以最大限度降低有害气体的浓度。 在按照环评和设计的相关要求并采取相应的环保措施后，本次环评认为：空气中O3和NOX浓度限值可以满足“评价目标控制值，即0.16mg/m3和5mg/m3的控制要求。 四、辐射安全措施评价 4.1 污染防治措施 4.1.1 DSA污染防治措施 1）本项目DSA机房位于医院楼8楼，四周墙壁为370mm空心砖，内墙面采用3mm厚铅皮；屋顶为210mm 混凝土楼板，另加40mm 的厚硫酸钡水泥涂层作为防护；地板层为210mm 混凝土楼板，另加40mm 的厚硫酸钡水泥涂层，另加3mm厚铅皮作为防护；分别供病人和医护人员出入的大防护和防护小门均采用3mm铅当量作为防护；观察窗采用3mm 铅当量的玻璃作为防护，防护能力均满足辐射环境保护相关要求。 2）由于DSA 设备在诊断和介入治疗过程中，有部分医务人员需在机房内现场工作，为减少这一过程的受照剂量，已为DSA 工作人员配备了个人防护用品（铅衣、铅眼镜、铅围脖等），尽量减少在治疗室内的受照时间，尽可能加大两次操作时间间隔。 3）DSA 机房大防护门处设置电离辐射警告标志，并安装工作警示灯。 4）DSA 机房配置通风系统进行机械通风。 5）DSA 机房大防护门与墙头体及地槽的重叠尺寸大于间隙的10 倍，间隙最大不大于1cm，电缆口和通风口已按照相关要求加盖，其屏蔽效果能满足标准要求。 4.1.2 移动式C型臂或C 型臂机房污染防治措施 1）本项目机房位于医院楼8楼，四周墙壁为400mm空心砖，内墙面采用2mm厚铅皮；屋顶为210mm 混凝土楼板，另加40mm的厚硫酸钡水泥涂层作为防护；地板层为210mm混凝土楼板，另加40mm的厚硫酸钡水泥涂层，另加2mm厚铅皮作为防护；分别供病人和医护人员出入的大防护和防护小门均采用3mm铅当量作为防护；观察窗采用3mm铅当量的玻璃作为防护，防护能力均满足辐射环境保护相关要求。 2）由于设备在诊断和治疗过程中，有部分医务人员需在机房内现场工作，为减少这一过程的受照剂量，已为工作人员配备了医生铅衣、铅围脖、铅手套、铅眼镜、铅帽，屏蔽能力均为2mm铅当；配备有防护围帘、防护吊屏，屏蔽能力均为2mm铅当量。 3）机房大防护门处设置电离辐射警告标志，并安装工作警示灯。 4）机房配置通风系统进行机械通风。 5）机房大防护门与墙头体及地槽的重叠尺寸大于间隙的10 倍，间隙最大不大于1cm，电缆口和通风口已按照相关要求加盖，其屏蔽效果能满足标准要求。 4.1.3 CT机房污染防治措施 1）项目所在机房室顶为370mm和240mm空心砖，外加100mm厚硫酸钡水泥涂层作为防护；四周墙壁为210mm混凝土和40mm厚硫酸钡水泥涂层，外加2mm铅皮作为防护；射线装置最大管电压为150kV，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中辐射防护的相关要求。 2）机房大防护门处设置电离辐射警告标志，并安装工作警示灯。 3）机房配置通风系统进行机械通风。 4）机房大防护门与墙头体及地槽的重叠尺寸大于间隙的10 倍，间隙最大不大于1cm，电缆口和通风口已按照相关要求加盖，其屏蔽效果能满足标准要求。 4.2 人员技术能力要求 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，使用Ⅱ类射线装置的单位，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有一名具有理工本科以上学历的有3年辐射工作经历的技术人员专职负责；放射工作人员参加环境保护主管部门认可的有关辐射安全培训。 医院23名辐射工作人员并按照要求参加了卫生部门组织的辐射安全培训并取得到了上岗证书。医院现有从事介入治疗的放射工作人员6名。目前该医院从事介入治疗工作人员均已取得了放射工作人员从业资格证，但考虑到实际情况，医院在以后的工作中，如有新的医务人员进入医院放射科工作，医院应该按照相关要求，组织相关人员进行辐射防护培训并取得岗位证书。为此，按照医院的承诺（见附件），在以后，新进放射科医务人员都将参加由湖南省环境保护厅组织的辐射防护上岗培训，并做到持证上岗。同时从事介入治疗的医务人员纳入放射工作人员进行管理，定期开展个人剂量监测和职业健康体检。 医院在落实相关承诺后，可以认为医院现有放射工作人员达到了《放射工作人员健康管理办法》中规定的相关要求。 4.3放射工作人员的管理 按《放射工作人员健康管理办法》的规定，医院必须组织放射工作人员接受职业健康体检、法规教育和辐射防护知识培训。放射工作人员做好岗前体检，符合《放射工作人员健康标准》（GBZ98-2002）规定者，方可从事放射工作，工作期间每年做一次医学检查；按规定佩带个人剂量计。 医院已制定的《辐射防护及安全保卫管理制度》中明确规定，必须开展个人剂量监测、接受职业健康体检，并且还需接受辐射防护培训和法规教育，同时，该制度明确规定放射工作人员体检、培训合格后，持《放射工作人员证》后方可从事放射工作（见附件）。并且明确了建立个人剂量档案、职业健康监护档案的内容，该制度中规定工作人员的健康档案保存30年，根据相关规定对放射工作人员个人剂量档案、职业健康监护档案应终生保存。 4.4个人防护用品 医院现有部分工作人员防护用品，根据医院防护诊疗业务发展需要，另外还需购置一定数量的辐射防护用品及检测仪器，其具体情况见表7-12、表7-13。 表7-12 医院现有的防护用品清单 说明; 名称; 数量; 名称; 数量. 现有防护 用品; 铅衣; 5套; 剂量率仪; 台. - 个人剂量计; - 23个; 铅眼镜; 5副. - 铅围脖; - 5套; 铅帽; 5顶. 铅手套; 5双; /; /. 表7-13医院拟购置的防护用品清单 说明; 名称; 数量; 名称; 数量. 介入机房; 铅围脖; 2套; 铅眼镜; 3副. 铅衣; 3套; 铅帽; 3顶. 铅手套; 3双; 铅屏风; 3块. 个人剂量计; 8个. CT机房; 铅衣; 3套; 铅帽; 3顶. 铅手套; 3双; 个人剂量计; 6个. 移动式C型 臂或 C臂机房; 铅衣; 3套; 铅帽; 3顶. 铅手套; 3双; 个人剂量计; 6个. 由表7-23可知，医院拟购置的辐射防护用品及检测仪器，在各机房的工作人员采用相应班制情况下，本次环评认为医院拟购置的辐射防护用品可以满足新建设机房辐射防护要求。 4.5辐射安全防护管理机构 ① 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和有关法律法规的规定，成立了以法人代表为组长的辐射防护安全管理机构，负责全院的辐射安全管理、培训、检查等管理工作（见附件）。 ②设置了辐射防护工作专职技术人员，负责整个医院的辐射防护与安全工作。 4.6辐射安全管理制度 建立、健全和严格执行安全管理制度是防止潜在放射性事故的重要措施，医院辐射安全防护管理制度有： ①辐射事故报告及应急处理制度 ②放射科工作制度 ③放射科特殊造影及介入检查工作制度 ④放射防护管理专干职责 ⑤放射工作人员培训计划 上述管理制度和操作规程只能满足医院目前的辐射工作。在以后的工作中， 医院还需按照实际情况，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号（2005）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护部令 第3号（2008）等现行要求，完善其相关管理制度。 4.7事故报告制度与事故应急预案 医院制定了《辐射事故报告及应急处理制度》，防止超剂量照射事故的发生。一旦发生，科室领导要立即报告院领导，并尽快报告当地环保部门。当人体受超剂量照射时，要立即报告相关行政主管部门，迅速安排人员接受医学检查或救治。 五、环评回顾 1、医院原有核技术项目回顾 医院原有射线装置于2012年6月，委托核工业二三O研究所编制了辐射环境影响报告表，并于2013年9月得到湖南省环保厅颁发辐射安全许可证（湘环辐证见附件），医院原有核技术利用环评批复落实情况见表7-14。 表7-14 医院原有射线装置一览表 序号; 射线装置名称; 数量; 射线装置分类; 许可证范围. 1; CT机; 1台; Ⅲ类射线装置; 使用. 2; X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 使用. 3; 高频移动X光机; 1台; Ⅲ类射线装置; 使用. 4; X线DR机; 1台; Ⅲ类射线装置; 使用. 5; 数字胃肠机; 1台; Ⅲ类射线装置; 使用. 2、医院辐射安全管理现状 医院严格遵守《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关辐射防护法律、法规，配合各级环保部门监督和指导，辐射防护设施运行、维护、检测工作良好，在辐射安全和防护制度的建 立、落实以及档案管理等方面运行良好。 （1）医院已建立《医院放射安全防护制度》、《医院放射事件应急预案》等，并严格按照规章制度执行。 （2）为加强对辐射安全和防护管理工作，医院成立了医院辐射安全管理小组，明确辐射防护责任，并加强了对射线装置的监督和管理。 （3）医院从事辐射工作人员定期参加了环保部门组织的上岗培训，接受辐射防护安全知识和法律法规教育，提高守法和自我防护意识。辐射工作期间，辐射工作人员佩带个人剂量计，接受剂量监测，建立剂量健康档案并存档。 （4）医院放射性场所设置有电离辐射警示牌、报警装置和工作指示灯。 由现场检测情况可知，医院已采取相应的辐射防护措施，本次环评认为医院辐射防护措施以及管理制度满足目前辐射防护要求。 六、辐射环境监测计划 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《职业性外照个人监测规范》（GBZ128-2002）等要求，须对个人剂量、诊疗设备、工作场所监测。该院现有的射线装置以及新增的射线装置，必须加强管理，认真做好工作场所的辐射安全防护工作，定期由具备有放射性检测资质的单位实施监测。根据医院的实际情况，主要监测内容为电离辐射的监测。 （1）个人剂量监测 医院需对放射工作人员开展个人剂量监测，监测工作要委托具有相应资质的辐射防护技术服务机构承担，个人剂量常规监测周期最长不超过3个月，医院需配合委托单位及时收发个人剂量卡。个人剂量监测档案包括放射工作人员姓名、性别、起始工作时间、监测年份、职业类别、每周期受照剂量、年有效剂量、多年累积有效剂量等内容。 （2）工作场所和周围环境监测 医院对于现有的各机房、控制室，需对设备工作场所及周围环境辐射水平每年进行一次监测，同时，设备在大修或更换关键组件时也需进行监测，以确保放射工作人员和公众的辐射安全。监测工作需要按照主管部门的要求，请有监测资质的单位监测。 （3）防护性能监测 医院需自检和委托有资质的单位对放射诊疗设备的防护性能检查，以保证符合有关标准的要求。检查频度为每年不少于1次。 表7-15 监测工作计划一览表 监测（检查）项目; 具体内容; 周期. 个人剂量; 外照射剂量; 每年度（三个月为一周期， 一年监测四次）. 工作场所辐射水平; 现有射线机房、控制室和 新增各机房、控制室; 每年委托监测1次 自检2~3次. 周围环境辐射水平; 现有射线机房和新增各 机房外环境; 每年委托监测1次 自检2~3次. 设备技术性能; 现有各X射线机、新增的 射线设备; 每年委托监测二次 自检1~2次. 七、竣工验收一览表 辐射污染防治措施“三同时”措施一览表见表7-16。 表7-16 竣工验收一览表 类别; 防护设施; 数量（个或 件或套）; 使用场所; 验收标准. 工作人员及受检者防护用品; 铅围脖; 2套; DSA机房及机房工作人员。; 是否满足放射性工作需要. 铅衣; 3套. 铅手套; 3双. 个人剂量计; 8个. 铅眼镜; 3副. 铅帽; 3顶. 铅屏风; 3块. 铅衣; 3套; CT机房. 铅手套; 3双. 铅帽; 3顶. 个人剂量计; 6个. 铅衣; 3套; 移动式C 型臂或C臂机房. 铅手套; 3双. 铅帽; 3顶. 个人剂量计; 6个. - 拟购设备同时配备相关仪器; - 按照环境评价要求备置; 其它机房. 辐射警示标识; 场所; 项 目; 验收标准. 所有机房; 工作状态指示灯、警示标志; 是否能满足放射工作需要。. 通风系统; 各机房; DSA机房至少2个排换孔. 个人剂量; 能否满足放射性工作人员个人年有效剂量低于2mSv/a，介入操作人员年剂量管理限值：4mSv/a；公众个人年有效剂量低于0.1mSv/a. 辐射防护制度; 能否满足用Ⅱ类射线装置的工作单位，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。能否满足制定了《辐射防护安全管理机构及职责》，并确定领导小组组长、副组长及成员。. 电离辐射; 组织有资质的单位的竣工验收，达到《医用X射线诊断卫生防护标准》中规定的限值要求..

表8  结论与要求

一、 结论 1.1 实践正当性 石门县中医医院本次核技术利用项目涉及到的移动C臂机、C 型臂、CT机及DSA机，目的是为了对病人进行诊断和治疗，符合辐射防护“正当实践”原则，能够满足辐射环境保护的要求。因此，该核技术利用建设项目目的是正当可行的。 1.2项目选址合理性分析 评价项目位于医院的医院大楼，评价项目的各自屏蔽设置和辐射防护措施考虑了周围场所的防护与安全，对公众影响较小。因此从环境保护方面论证，选址基本合理可行。 1.3 辐射环境现状评价 （1）医院拟建的机房及相关区域，其γ辐射剂量率为（0.112~0.136）μGy/h，属于常德市天然辐射本底水平。 （2）医院本次评价的已建成并运营的CT机房，由现场监测结果可知，CT机机房在正常工作状态下，其机房周围γ 辐射剂量率介于（0.112~0.148）μGy/h之间，满足《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）中“距机房外表面0.3 m处空气比释动能率应<2.5μGy/h”的要求。 1.4 剂量估算 （1）DSA机房，在手术有屏蔽防护的情况下，DSA可能对工作人员所造成的个人最大附加年有效剂量小于1.659mSv，对公众可能所造成的个人最大附加年有效剂量小于0.002mSv，满足本项目提出的对职业人员年有效剂量不超过6mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv的目标管理值。 （2）CT机和C 型臂及移动C臂机的机房工作人员和周围公众人员的年受照剂量最大值分别为0.018 mSv和0.0013mSv，远远小于本项目提出的对职业人员年有效剂量不超过2mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv的目标管理值。 1.5 辐射环境管理 医院建立了以法人代表为第一责任人的安全管理机构，统筹领导全院辐射防护与安全的管理工作，现有设备制定的各项管理制度基本满足国家相关的管理及技术层面要求，在完善环评提出的要求后，基本符合《放射性同位素与射线装置 安全许可管理办法》各项要求。 1.6 人员培训及健康管理 医院应给工作人员制定详尽的培训计划；按照国家关于个人健康管理的规定，对辐射工作人员进行职业健康检查，建立职业健康监护档案，并为工作人员保存职业照射记录。院方同时应按照国家关于个人剂量监测的规定，对辐射工作人员进行个人剂量检测（3 个月1 次），建立个人剂量档案。 综上所述，医院新增射线装置利用项目符合实践正当化原则，工作人员及公众受到的年有效剂量均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中关于“剂量限值”的要求。在进一步完辐射防护措施和各项制度的前提下，从辐射安全和环境保护的角度而言，该医院新增的核技术利用项目是可行的。 二、建议 1) 该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。 2) 建立专门候诊区，机房防护门附近区域不允许人员停留或设置候诊位。 3) 定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。 4) 认真落实环评提出的污染防治措施。

表9　审　批

市（地区）环保部门意见 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日

省级环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日 年 月 日

附图与附件目录

| 附件 | 内容 |
| --- | --- |
| 附件1 | 委托书 |
| 附件2 | 放射工作人员个人剂量检测报告 |
| 附件3 | 放射工作人员健康体检报告 |
| 附件4 | 辐射安全许可证复印件 |
| 附件5 | 辐射安全相关管理制度 |
| 附件6 | 辐射防护应急预案 |
| 附件7 | 放射性工作人员一览表 |
| 附件8 | 检测报告 |
| 附件9 | 质量保证单 |
| 附件10 | 承诺函 |
| 附图 | 内容 |
| 附图1 | 项目地理位置图 |
| 附图2 | 医院设计平面位置图 |
| 附图3 | 项目机房设计平面图 |
| 附图4 | 项目现场照片 |