| 编 号 | # FHB-2014-004 |
| --- | --- |

辐射环境影响报告表

项  目  名  称：核技术利用扩建项目

建设单位（盖章）：桂阳县第一人民医院

湖南省职业病防治院

二○一五年七月二十日

仅限于桂阳县第一人民医院核技术利用扩建项目使用

我单位对本环评文件的内容、数据和结论负责，承担相应法律责任

项目名称：桂阳县第一人民医院核技术利用扩建项目

文件类型：报告表

评价单位：湖南省职业病防治院

法人代表：张贻瑞      签章：

单位地址：长沙市雨花路21号

邮    编：410007

电    话：0731-85602001   85602016

传    真：0731-85534673

建设单位：桂阳县第一人民医院

评价单位：湖南省职业病防治院

评价资质等级：乙级

证书编号：国环评证乙字第2729号

项目负责人：余克平（环评登记证字第B27290031000号  签字：

报告编制人：傅  胜（环评登记证字第B27290011000号）签字：

项目参加人：王多多（环评登记证字第B27290041000号）

余克平（环评登记证字第B27290031000号）

报告审核人：王多多  签字                    年   月   日

报告审批人：陈东辉  签字                    年   月   日

目录

表1 项目概况	1

(一)核技术利用的目的和任务	1

(二)医院概况	2

1、“老院”现有射线装置分布情况	3

2、本次评级所涉及设备	3

3、“以新带老”情况回顾	4

3、医院现有工作人员	4

(三)项目概况	5

1、项目工程情况	5

2、环境辐射本底	5

3、自然环境与地理位置	6

(四)任务由来	7

(五)评价目的	8

(六)编制依据	8

(七)评价适用标准及技术文件	9

(八)评价目标及管理限值	10

(九)评价范围	11

(十)保护目标	11

表2 放射性同位素及密封源	13

表3 废弃物(放射性废弃物)	14

表4射线装置	15

表5 污染源及环保措施分析	16

一、运行期主要放射性污染及环保措施	16

(一)主要放射性污染	16

(二)采取的环保措施	19

(三)放射防护管理措施	25

二、监测计划	26

(一)个人剂量监测	26

(二)工作场所周围环境监测	27

(三)防护性能监测	27

表6 环境影响分析	28

一、拟扩建项目建成运行(使用)对环境的影响分析	28

(一)加速器机房屏蔽设计的评价和核实	28

(二)后装治疗机屏蔽设计	36

(三) 其他放射诊疗机房相关屏蔽厚度与国家标准的对照	39

二、拟扩建15MV加速器机房通风效能的评价	44

三、对扩建15MV加速器感生放射性危害的评价	45

四、对辐射环境影响分析	46

(一)正常运行时对周围工作人员和公众所致剂量	46

(二)臭氧和氮氧化物对环境的影响分析	48

(三)微波和激光对环境影响分析	48

四、潜在照射应急方案和措施	48

五、污染防治措施及“三同时”验收内容汇总表	49

结论	51

附件(共60页，原件留存于放射防护科)

1、环评委托书

2、桂阳县发展和改革局关于桂阳县第一人民医院龙潭分院建设工程立项批复

3、郴州市环保局关于《桂阳县第一人民医院龙潭分院建设工程环境影响报告书》的批复

4、关于桂阳县第一人民医院东院放射诊疗用房情况说明

5、桂阳县第一人民医院工程修改通知单

6、桂阳县第一人民医院龙潭分院四周环境平面图

7、桂阳县第一人民医院环境保护目标图

8、后装机房、模拟定位机房屏蔽设计图

9、加速器机房屏蔽设计图

10、加速器机房电缆沟穿防护墙图

11、底层空调通风风管平面图

12、桂阳县第一人民医院关于成立辐射防护安全管理领导小组的通知

13、辐射事故预防措施及应急处理预案

14、放射防护安全管理制度

15、放射科操作规程

16、放射影像科工作人员职责

17、放射影像科岗位职责

18、放射影像科工作人员情况

19、个人剂量监测报告

20、放射工作人员体检报告

21、放射工作人员培训合格证书

22、“老院”放射诊疗设备情况

23、“老院”辐射安全许可证

24、专家签到表

25、评审会专家意见

26、专家个人意见

27、环评补充协议

28、报告修改记录表

29、质量保证单

表1 项目概况

| 单位名称 |  | 桂阳县第一人民医院 |  |  |  |  | 地址 | 桂阳县城关镇芙蓉西路18号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 张权义 |  | 电话 |  |  | —— |  |  |  | 邮编 | 424400 |  |
| 联系人 |  | 张书清 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 15307356153 |  |  |
| 项目名称 |  | 桂阳县第一人民医院核技术利用扩建项目 |  |  |  |  | 项目地点 |  | 桂阳县城北新区骏马大道东侧 |  |  |  |  |
| 项目用途 |  | 放射诊疗 |  |  | 项目依据 |  |  |  | # — |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 41641.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核技术项目投资（万元） 2500 |  | 核技术项目环保投资1195.0（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基建投资 1125.0 | 机房防护门 45.0 |  |  | 警示、监视、 联锁装置 18.0 |  |  |  | 个人防护用品 5.0 |  |  | 其它 2.0 |
| 应 用 类 型 | 放射性同位素应用 |  | 密封源 |  |  | 射线装置 |  |  |  |  |  |  | 其它 |
|  | —— |  | 192Ir |  |  | 医用电子直线加速器1台 模拟定位机1台 数字化X射线摄影系统(DR)4台 医用X射线断层摄影装置(CT)3台 数字减影血管造影装置(DSA)2台 数字胃肠机1台 牙片机1台 乳腺机1台 移动式X光机1台 |  |  |  |  |  |  | —— |
| (一)核技术利用的目的和任务 随着社会经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，医院原有规模已无法满足广大患者的需要。为此，医院经过充分论证，决定对桂阳县第一人民医院进行扩建，扩建场址选在桂阳县城东区骏马大道东侧，扩建院区在竣工后，医院将出现“一院两址”的格局，其中一个地址为医院现在场地，在此评价表中简称“老院”；另一个地址为现扩建场所，被称为“桂阳县第一人民医院东院”或“桂阳县第一人民医院龙潭分院”，在此评价表中简称“东院”，并拟购置一系列放射诊疗设备安装于东院相应的场所内，开展放射诊疗工作。表1-1为各设备所在场所一览表。 表1-1 东院各场所放射诊疗设备一览表 场; 名称 拟安装的放射诊疗设备. 东院肿瘤中心; 1台加速器、1台模拟定位机、1台后装治疗机. 东院医技住院楼一楼; 3台数字化X射线摄影系统(简称DR)、1台数字胃肠机、1台牙片机、1台乳腺机、2台CT. 东院医技住院楼三楼; 2台数字减影血管造影装置(简称DSA). 东院医技住院楼四楼; 1台移动式X光机(有两间放射防护的手术室). 东院门诊急诊楼负一楼; 1台DR、1台CT. 本项目中的模拟定位机用于寻找肿瘤的部位，估测肿瘤的大小，为放射治疗方案的制定提供可靠的依据。医用电子直线加速器和后装γ源治疗机(192Ir)用于放射治疗，完成某些肿瘤病灶的治疗任务；其他放射诊疗设备用于相应疾病的诊断与辅助治疗。 （二）医院概况 桂阳县第一人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复急救为一体的综合性二级甲等医院。医院占地面积120亩，医疗用房近6万平方米，固定资产2.3亿元。开设病床700张，设有20个临床科室、10个医技科室和12个职能科室。全院职工880人，其中正高职称5人，副高职称45人，中级职称360人。2010年完成门诊3.2万人次，收治住院病人2.3万人次。 1、“老院”现有射线装置分布情况 桂阳县第一人民医院作为县级地区综合性二级甲等医院，已经开展放射诊断工作多年，经验丰富；“老院”中的放射性诊疗设备，于2010年办理了省环保厅颁发的“辐射安全许可证(湘环辐证[01872])”(见附件)，当时许可的项目包括2台X光机和1台CT。 由于设备的更新换代，“老院”现在在用的放射诊疗设备增加到11台。这些设备的许可的情况见表1-2。 表 1-2 “老院”放射诊疗设备许可情况一览表 设备名称; 型号; 编号; 生产厂家; 数量; 所在场所; 类型; 许可情况; 在用. CT; Brillian; e 16 6095; 美; 飞利浦 1; 医技楼1楼; Ⅲ; 已许可; √. 医用诊断X射线机; F52-8C; 5314/159; 华润万东; 1; 医技楼2楼; Ⅲ; 已许可; √. 医用诊断X射线机; HF50-R; 00302; 华润万东; 1; 医技楼2楼; Ⅲ; 已许可; √. 高频医用诊断X射线机; YHF-200R; —; 江苏鱼跃; 1; 医技楼2楼; Ⅲ; 未许可; √. DSA; INFX-8000F; CEA12X2014; 日本东芝; 1; 医技楼8楼; Ⅱ; 未许可; √. 数字X射线摄影系统; RAD SPEED M; 61H358; 日本岛津; 1; 体检科1楼; Ⅲ; 未许可; √. 乳腺机; SR-3000P; 1060044 深圳安科; 1; 体检科1楼; Ⅲ; 未许可; √. 数字化体检车 (DR); HG-20A; —; 江苏海格; 1; —; Ⅲ; 未许可; √. 牙片机; MSD-Ⅲ; 33281; 福建梅生; 1; 口腔科; Ⅲ; 未许可; √. 牙片机; —; —; —; 1; 口腔科; Ⅲ; 未许可; √. 高频移动式C臂X射线机; KP5000B; 201205P012; 南京卡普; 1; 手术室; Ⅲ; 未许可; √. 注：“在用”一栏，“√”表示该设备在用，“×”表示该设备已报废 2、本次评价所涉及设备 本次评价所涉及的设备只包含“东院”各放射诊疗场所中的15台设备以及用于后装治疗的放射性核素192Ir，具体包括1台加速器、1台模拟定位机、4台DR、3台CT、2台DSA、1台数字胃肠机、1台乳腺机、1台牙片机、1台移动式X光机。根据医院的计划，“东院”所有放射诊疗设备除移动X光机外，其余设备拟新购置。表1-3和表1-4为这些设备相关信息一览表。 表1-3 “东院”涉评射线装置一览表 设备名称; 型号; 厂家; 数量; 拟安装场所; 所在 楼层; 类别. 加速器; 待定; 瓦里安; 1台; 肿瘤中心 (东院5号楼); 一楼; Ⅱ. 模拟定位机; 待定; 待定; 1台; 肿瘤中心 (东院5号楼); 一楼; Ⅲ. DR; 待定; 待定; 3台; 医技住院楼; 一楼; Ⅲ. 数字胃肠; 待定; 待定; 1台; 医技住院楼; 一楼; Ⅲ. 牙片机房; 待定; 待定; 1台; 医技住院楼; 一楼; Ⅲ. 乳腺机房; 待定; 待定; 1台; 医技住院楼; 一楼; Ⅲ. CT; 待定; 待定; 2台; 医技住院楼; 一楼; Ⅲ. DSA; 待定; 待定; 2台; 医技住院楼; 三楼; Ⅱ. 移动X光机; KP5000; 南京 卡姆; 1台; 医技住院楼; 四楼; Ⅲ. DR; 待定; 待定; 1台; 门诊综合楼; 负一楼; Ⅲ. CT; 待定; 待定; 1台; 门诊综合楼; 负一楼; Ⅲ. 表1-4 拟购置放射性同位素一览表 名称; 活度（Bq）; 数量/a; 物理化学性状; 储存方式与地点; 类型. 192Ir; 4.44×1011/枚; 2-4枚; 密封源 固态 后装治疗; 贮源器 后装治疗机内; Ⅲ类放射源. 3、“以新带老”情况回顾 “老院”各在用的放射诊疗场所，情况良好，有相应警示标志、工作状态指示灯、通风设施等辐射安全措施。 4、医院现有放射工作人员 医院现有放射工作人员16名(见附件)，现在全部为“老院”放射影像科工作人员(包含CT和MRI)，这些人员中的13名接受了个人剂量监测，按照2013.4.12~2013.7.9和2013.7.10~2013.9.12两个佩戴周期内个人剂量监测结果(详见编号为FJG-2013-184、FJG-2013-291的报告单)，可估算放射工作人员最大年有效剂量约0.46mSv，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中规定的要求。2013年5月、2013年6月该医院11名放射诊疗工作人员进行了职业性健康体检，结果表明此11人均适合继续从事原放射诊疗工作，其余5人最近两年内未进行职业性健康体检。另外，“东院”肿瘤中心相关工作对该医院来说属于新开展业务，拟从外引进5名工作人员在“东院”肿瘤中心上班(见附件)，在放射治疗工作开展后，应按照国家相应的规定及时对这5人进行个人剂量监测和职业性健康体检。 （三）项目概况 1、项目工程情况 项目名称：桂阳县第一人民医院核技术利用扩建项目 建设单位：桂阳县第一人民医院 设计单位：广东省建工设计院 建设地点：桂阳县城北新区骏马大道东侧(半边月旁) 建设性质：扩建 建设规模：加速器机房1间 后装治疗机房1间 模拟定位机房1间 DR机房4间 CT机房3间 DSA机房2间 数字胃肠机房1间 乳腺机房1间 牙片机房1间 移动X光机房2间 2、环境辐射本底 湖南省职业病防治院于2014年9月15日对扩建项目场址(“东院”)进行了环境γ辐射本底测量。使用德国产LB1320型γ辐射仪，该仪器探测下限0.01μSv/h，经中国计量科学研究院检定，校准系数为0.98，有效期至2015年7月17日。采取γ外照射测量探头（探测器灵敏体积中心）距地面50cm高度，每个测点读取4个数据求平均值后进行计算，测量结果见表1-5（图1-1为东院四周环境示意图，图1-2中▲为环境本底测量点）。 图1-1 桂阳县第一人民医院东院四周环境平面布局图 图1-2 桂阳县第一人民医院东院总平面布局图 表1-5 “东院”院内γ辐射水平 测点编号; 所在场所; 测量结果 (μGy/h); 测点编号; 所在场所; 测量结果 (μGy/h). 1; 车库出口; 0.12; 11; 医技楼东侧; 0.12. 2; 急诊楼西侧北段; 0.12; 12; 住院楼西侧; 0.13. 3; 急诊楼北侧; 0.11; 13; 住院楼东侧; 0.10. 4; 急诊楼西侧南段; 0.12; 14; 康复疗养楼南侧; 0.13. 5; 门诊出入口; 0.11; 15; 康复疗养楼北侧; 0.12. 6; 门诊楼1楼; 0.12; 16; 肿瘤中心北侧; 0.13. 7; 行政办公楼北段; 0.11; 17; 后勤楼南侧; 0.12. 8; 行政办公楼中段; 0.11; 18; 肿瘤中心南侧; 0.11. 9; 行政办公楼南段; 0.12; 19; 肿瘤中心东侧; 0.12. 10; 医技楼西侧; 0.11; —; —; —. 由表1-5的结果可知，医院扩建项目场址(“东院”)γ外照射的测量值为(0.10~0.13)μGy/h，表明扩建场址(“东院”)的γ辐射水平处在桂阳县境内天然本底的波动范围内[桂阳县室外地球γ辐射水平(0.07~0.18)μGy/h，均值(0.10 ±0.026)μGy/h]，扩建场址天然辐射状况正常。 - 3、自然环境与地理位置 3.1、自然环境 3.1.1地质与水文概况 桂阳县位于湖南省郴州市西部，南岭北麓，处于湘江支流---舂陵江的中上流。地理坐标为东经112°13′26″至112°55′46″，北纬25°27′15″至26°13′30″。桂阳县的地质构造主要由径向构造和新华夏构造组成。径向构造在桂阳境内处于耒阳至临武南北向构造中段，根据构造形态，具有明显控制的有向斜和背斜构造。新华夏构造在境内由走向北东20度左右压性断裂和褶皱组成，县东北为永州、郴县交界地为永郴褶皱部分。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，该区域地震基本烈度<Ⅵ度，属弱震区。 境内主要有湘江、珠江两大流域，其中湘江流域面积2937.28平方千米，占98.8%；珠江流域面积35.5平方千米，占1.2%。主要河道有一级河舂陵江、白水、宜水3条，总长140.18千米；二级河车溪河、黄狮江、西水、潭水等56条，总长645.22千米；三级河22条，总长386.2千米；四级河8条，总长为191.4千米。河流总长度1363千米，河网密度0.46千米/平方千米，径流总量20.3亿立方米。年排涝量38.2亿立方米，年最大排涝量62.5亿立方米。境内最大河流是舂陵江，发源于蓝山县，由南向北流经蓝山、嘉禾、桂阳、耒阳、常宁等县汇入湘江，流经境内春陵江镇、仁义镇、樟市镇、和平镇、雷坪镇、桥市乡，长223千米，流域面积2244.33平方千米，多年平均径流总量141.81亿立方米。 3.1.2气象 桂阳县属亚热带湿润季风气候，四季分明。年平均气温17.2℃，年平均日照时数1705.4小时，年平均降雨量1385.2毫米。年极端高温南北山区30—35℃，中部丘岗山地为35/40℃；年极端低温山区-8至12℃，丘岗山地-3至—8℃，冬季偏暖，雨雪甚少。总的来说，桂阳县城布局合理，排水设施齐全，气候宜人，县城内发生严重洪涝、泥石流等地质灾害的概率不大。 3.2、地理位置 项目建设场址地处城北新区。附近无名胜古迹、自然保护区；无水土保持禁垦区；无矿山作业等爆破危险区；无有放射性污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区；无军事设防区；无生活饮用水源的卫生地带；无危及生产安全的易燃易爆危险物品库。 (四)任务由来 桂阳县第一人民医院开展放射诊断工作已经多年，经验丰富。医院根据发展的需要，拟在桂阳县城东区骏马大道东侧对医院进行扩建，新修桂阳县第一人民医院东院(简称“东院”)，并计划在“东院”的医技住院楼一楼设置3间DR机房、1间数字胃肠机房、1间乳腺机房、1间牙片机房、2间CT机房，三楼设置2间DSA机房，四楼设置2间移动X光机曝光用手术室，在“东院”门诊、急诊楼负一楼设置1间CT机房和1间DR机房，在“东院”的肿瘤中心设置1间加速器机房、1间后装机房、1间模拟定位机房，开展放射诊疗工作。根据《环境保护法》、《环境影响评价法》、《放射性污染防治法》和《建设项目环境保护条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》以及《辐射环境保护管理导则》的规定，医院现委托湖南省职业病防治院对桂阳县第一人民医院核技术利用扩建项目(即“东院”中的放射诊疗场所)进行辐射环境影响评价，并编制辐射环境影响评价报告表。 （五）评价目的 通过对项目所处地区环境的现状调查、监测，掌握评价区域内的辐射环境质量现状和环境功能概况，分析评价医院的主要污染源—射线装置以及放射性同位素产生的电离辐射对周围环境影响程度和范围，论证环保措施可行性和合理性，提出切实可行的辐射防护措施和建议。从环保角度作出该项目是否可行的结论，为行政主管部门对扩建的桂阳县第一人民医院(“东院”)的辐射防护安全和监管提供依据。 （六）编制依据 1. 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日施行）； 2．《中华人民共和国环境影响评价法》（2002修订，2003年9月1日施行）； 3．《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003颁布，2003年10月1日施行）； 4．《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令； 5．《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令； 6．《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第2号； 7.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环保部令第3号； 8.《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号； 9.《放射源分类办法》，环保总局公告[2005]第62号； 10.《射线装置分类办法》，环保总局公告[2006]第26号； 11.《放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环保总局公告[2006]第145号； 12.关于桂阳县第一人民医院龙潭分院建设工程立项的批复，桂发改[2013]40号(见附件)； 13.关于《桂阳县第一人民医院龙潭分院建设工程环境影响报告书》的批复，郴环函[2013]52号； 14.桂阳县第一人民医院核技术利用扩建项目建筑设计图（见附件）； 15.桂阳县第一人民医院楼核技术利用扩建项目辐射环境影响评价委托书（见附件）。 （七）评价适用标准及技术文件 1．《环境影响评价技术导则—总则》（HJ/T2.1-2011）； 2．《辐射环境保护管理导则—核技术利用项目环境影响报告书（表）的内容及格式》（HJ/T10.1-1995）； 3．《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； 4.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 5.《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）； 6.《放射治疗机房辐射屏蔽规范 第1部分：一般原则》（GBZ/T201.1-2007）； 7.《放射治疗机房辐射屏蔽规范 第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-20ll）； 8．《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》（GBZ121-2002）； 9.《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）； 10.《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）； 11.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）； 12．《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； 13.《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2002）； 14.《放射性物质安全运输规程》（GB11806-2004）； 15.《放射工作人员健康标准》(GBZ98-2002)； 16.《放射工作人员职业健康监护技术规范》(GBZ235-2011)； 17.《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 18.李德平 潘自强主编《辐射防护手册第一分册 辐射源与屏蔽》《辐射防护手册第三分册 辐射安全》，原子能出版社，1987年； 19.陈敬忠，龚怀宇. 编著《医用电子加速器的防护》，四川科学技术出版社、新疆科技卫生出版社，2001年; 20.Safety Reports Series NO.47，Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities[R].IAEA,2006 .Radiation Protection. （八）评价目标及管理限值 1．GB18871中规定：对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：a)由审管部门决定的连续五年的年平均有效剂量，20mSv；b)任何一年中的有效剂量，50mSv；c）眼晶体的年当量剂量，150 mSv；d）四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 经与建设单位协商，同时考虑到放射工作人员的实际情况，本评价表中操作DSA的工作人员的年有效剂量管理目标值取4.0mSv/a，其他放射治疗和放射诊断年有效剂量管理目标值取2.0mSv/a。 2．GB18871中规定：实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：a）年有效剂量：1mSv；b）特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提供到5mSv；c）眼晶体的年当量剂量，15mSv；d）皮肤的年当量剂量，50mSv。 本项目中，放射工作场所周围非放射医务人员及其他人员接受的年剂量管理目标值为0.1mSv。 3.依据《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011），加速器机房入口处及防护墙外30cm处的周围剂量当量率水平控制在2.5μSv/h以内。 4.各放射诊疗机房内臭氧浓度低于0.3mg/m3。 5.根据国家相关标准的规定，加速器机房及后装机房内通风换气满足每小时3～4次要求，其余X射线机房需要良好的通风。 6.设置安全可靠的放射防护设施，其中包括屏蔽、联锁、警示、应急、通风等安全装置。 7.具有确保放射诊疗质量的剂量监控、定位等辅助设备。 8.具备有效的控制事故照射以及事故应急处理措施。 （九）评价范围 根据《辐射环境保护管理导则》（HJ/T10.1-1995）的相关规定，针对本项目的特点，以“东院”住院医技楼、肿瘤中心为圆心半径为50m的范围（以能说明问题为准）作为本项目X辐射和γ辐射的评价范围(详细见图1-2，环境保护目标图中黄色区域)。本项目中，开展后装治疗使用的192Ir源活度为4.4×1011Bq(444GBq)，属于Ⅲ类放射源；按相应级别进行评价和管理。密封型放射源不影响水、声、气环境。而其他射线装置，关机断电后无污染，除开机过程中产生少量臭氧和氮氧化合物对大气有一定影响外，对水、声环境影响较小。 本项目中，确定主要评价因素为X射线、γ射线、中子、电子线、臭氧。 （十）保护目标 本次辐射环境影响评价的环境保护目标为扩建院区(“东院”)内相关工作人员以及评价范围内相邻区域的病人、公众。详细情况见环境保护目标一览表及环境保护目标图；图中黄色部分为辐射环境保护区域，根据建设单位提供资料，处于医院外的环境保护目标区域为自然山体，非学校、集市等人员聚集场所。 表1-6 环境保护目标一览表 保护目标; 最近距离 (m); 方 位; 人 数; 备 注. 扩建项目各机房放射工作人员; 0.5; 工作场所; 120; 电离辐射. 扩建醒目各机房其他医务人员和病人; 3; 四周; 1500; 电离辐射. 扩建项目各机房周围公众; 20; 东; 1200; 电离辐射. 扩建项目各机房周围公众; 15; 南; 1000; 电离辐射. 扩建项目各机房周围公众; 5; 西; 1500; 电离辐射. 扩建项目各机房周围公众; 15; 北; 1800; 电离辐射. 图1-3 桂阳县第一人民医院东院环境保护目标图 |

表2    放射性同位素及密封源

| 核 素 名 称 | 活度 （Bq） | 物理、化学性状 | 日等效操作量（Bq） | 年等效操作量（Bq） | 操作 方式 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192Ir | 444GBq/枚 （3枚/年） | 192Ir粒或片密封于双层包壳内，内壳为激光焊密封的钛或钛合金壳，外壳为氩弧焊密封的不锈钢壳 | — | — | 控制系统控制出源 | 贮存在治疗室后装治疗机内 |

表3    废弃物(放射性废弃物)

| 废弃物名称 | 状态 | 放射性活度 (GBq/枚) | 年排放 总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192Ir | 密封源 | 111 | — | — | 与放射源生产厂家签订回收协议，由厂家收回，新源替换旧源 |

表4  射线装置

| （一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型的加速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 | 生产厂家 |  | 加速 粒子 |  | 能量（MV） |  | 流强（μA） |  | 用途 |  | 备注 |
| 待定 | 瓦里安 |  | 电子 |  | 15 |  | —— |  | 医用 |  | 1台(拟购) |
| 废物类型 | 数 量 |  | 总活度 |  | 主要感生放射性核素 |  |  |  | 废物去向 |  |  |
| 废靶 | —— 个 |  | —— |  | 182Ta、183Ta、181W、185W和203Pb |  |  |  | 真空管按放射性废物处置，由厂家回收 |  |  |
| 放射性废物年产生量 | 气态 m3 |  | —— |  | 41Ar（极少量） |  |  |  | 排入大气 |  |  |
|  | 液态 m3 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |
|  | 固态 kg |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |
| （二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗（含X射线CT诊断）、分析仪器等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  | 生产厂家 |  | 额定电压（kV） |  | 额定电流 （mA） |  | 用途 |  | 备注 |  |
| 模拟定位机 (型号待定) |  | 待定 |  | 125 |  | 500 |  | 放疗定位 |  | Ⅲ类装置 1台(拟购) |  |
| DR (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| DR (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| DR (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| DR (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 门诊综合楼负1楼 |  |
| CT (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 门诊综合楼负1楼 |  |
| CT (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| CT (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| DSA (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅱ类装置 医技住院楼3楼 |  |
| DSA (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅱ类装置 医技住院楼3楼 |  |
| 数字胃肠机 (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| 牙片机 (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| 乳腺机 (型号待定) |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼1楼 |  |
| 移动式X光机 (KP5000) |  | 南京卡姆 |  | 110 |  | 250 |  | 放射诊断 |  | Ⅲ类装置 医技住院楼4楼 |  |

表5污染源及环保措施分析

一、运行期主要放射性污染及环保措施 （一）主要放射性污染 1、污染源项 - （1）医用电子直线加速器 医院拟购一台瓦里安生产的15MV加速器，型号待定。一般而言，此类加速器提供两种治疗模式，即X射线模式和电子束模式，X线能量为6MV和15MV，距靶1m处等中心点X射线输出量率可达1200cGy/min，等中心的常规剂量率为600cGy/min；电子束模式：能量分为5档，最高为20MeV，距靶1m处等中心点常规电子线的剂量率为600cGy/min。有用线束最大张角为28°。通常情况下，在进行X射线治疗时，TSD（靶皮距）为100cm条件下的等中心点处射野尺寸为0.5cm×0.5 cm至40cm×40cm连续可调；在电子束治疗时TSD为100cm条件下采用5个标准治疗筒：6cm×6cm，10cm×10cm，14cm×14cm，20cm×20cm，25cm×25cm。 我国有关标准规定，加速器X射线的漏射量在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，半径2米内的泄漏辐射≤0.1% ；距电子轨道1m处的泄漏线不得大于等中心处有用射线吸收剂量的0.5%，中子漏射辐射不得大于等中心处有用线束射线吸收剂量的0.05%。 （2）模拟定位机 医院拟购置的模拟定位机的厂家及型号待定，一般而言，模拟定位机源皮距（SAD）为700～1200mm连续可调；在SAD≤1000mm时的机架旋转范围为±185o，在SAD＞1000mm时的机架旋转范围为±135o；照射野的大小根据源皮距的不同有所变化，在SAD=800mm时，照射野为16mm×16mm～360mm×360mm，在SAD=1000mm时，照射野为20mm×20mm～450mm×450mm。 模拟定位机在进行X线透视时可采用的管电压为40kV～110kV，管电流为0.5mA～5mA；在进行X线拍片时可采用的管电压为40kV～125kV，管电流为100mA～500mA。 （3）后装机192Ir放射源 医院拟购1台后装机（生产厂家及型号待定）使用192Ir源，最大设计装源活度为444GBq(12Ci)，该核素半衰期为74.02天，衰变方式为β衰变（95.2%）和γ衰变，主要有3种能量的β射线，分别为225.9keV(5.95%)、256.0keV(41.3%)、672.3keV(48.5%)；有20余种不同能量的γ射线，其中有4种γ射线分支比较大，能量分别为316.51keV(83.0%)、468.1keV(47.7%)、308.5keV（29.3%）、296.0keV（28.3%）。 (4)其他放射性诊疗设备 根据各射线装置的工作原理，设备在不通电的情况下，不会有辐射危害因素产生。在设备正常运行时，机房内存在原初X射线、漏射X射线、散射X射线以及由这些射线使机房空气电离产生的少量臭氧和氮氧化合物等危害因素。 2、辐射来源与污染途径 （1）电离辐射污染因子 ①X射线 当加速器、模拟定位机、DR、CT等接通X射线管高压时，产生原初X射线，其输出强度随X射线管两端所加电压、管电流增加而增加。 X射线穿透球管组件还产生泄漏X射线，以及由原初X射线、泄漏X射线入射到受检者以及机房内设备（包括X射线机的限束装置，诊断床）、设施（包括四周墙体、门、窗、地面、天花板等散射体）时产生的散射X射线。 ②电子线 当医用电子直线加速器按电子线模式运行时，被加速的电子直接引出真空管，使其照射患者的病灶部位。因此，电子线也是该项目应考虑的职业危害因子。 ③中子 当加速器的X射线标称能量大于10MeV时会产生中子，发射的较高能量的X射线或电子照射到物质材料，如加速器设备的真空管壁、波导管壁、金属靶、准直器、均整器和治疗机头的屏蔽材料以及病床等时，通过光核反应（X、n）反应产生中子。项目中所涉加速器的标称能量为15MeV，因而需考虑对中子的防护。 ④感生放射性 加速器使用的靶材料为钨，当加速器运行的能量在10MeV以上时，由于（X，n）核反应，在治疗机头的组件上可能产生一定的感生放射性核素，但这些感生放射性核素主要是一些短寿命放射性核素，半衰期较短，一般情况下不会对公众产生影响。我国相关标准要求，距设备表面5cm和1m处由感生放射性所造成的吸收剂量率分别应不大于0.2mGy/h和0.02mGy/h的水平。 ⑤γ射线 医院使用192Ir放射源开展相应治疗的过程中，192Ir的衰变过程均产生γ射线。同时，15MV的加速器在使用高能射线时会产生中子，而中子与物质相互作用也会释放γ射线。 （2）污染途径 ①辐射源的直接照射 放射诊疗设备工作时会产生原初X射线、感生放射性、电子线，对工作人员和病人造成一定的外照射危害。但这些设备不加高压时不会产生电离辐射。 ②泄漏辐射 X射线源组件在相当于规定的1h最大加载条件下，在任一100cm2区域内距焦点1m处的平均空气比释动能率为1.0mGy/h（最大）。 ③散射辐射 工作状态下有用线束或泄露辐射入射至患者和其它散射体时发生的散射辐射。 上述原初射线、泄漏辐射和散射辐射入射至机房内的设备表面、地面、天棚、墙壁、患者及空气均可产生一次和多次散射，形成能量较低的杂散辐射。散射辐射的大小取决于入射剂量、散射体的类型、照射野面积、与源的距离以及入射角、散射角等参数。 - 3、其他污染项 - (1)有害气体 - 放射诊疗设备运行时，X、电子射线与空气相互作用，可使机房内空气电离，产生少量臭氧（O3）和氮氧化物（NYOX）等有害气体，因此臭氧和氮氧化物产额也是辐射防护工作不可忽视的危害因素。相比之下，以臭氧的毒性最大，产额最高，浓度限值低（工作场所内臭氧浓度限值0.3mg/m3、氮氧化物浓度限值是5mg/m3）。因此，将主要考虑臭氧的危害。 臭氧会损坏人体健康，能造成眼、鼻、喉刺痛，轻者引起咳嗽、头痛、胸闷，重者则会导致肺气肿和肺炎。此外，臭氧还会对仪器设备产生腐蚀作用。 (2)微波辐射 加速器的高频微波功率源（速调管）和微波传输系统在工作时，有可能在这些组件连接处或开口处泄漏出微波（厂家在生产加速器时已进行屏蔽处理）。因此，微波也是要考虑的污染因子。 (3)激光 为准确定位，加速器、模拟定位都安装有激光定位灯，但此灯功率较小，仅25瓦，其波长处于红光波段，操作人员和患者摆位时均应避免激光直接入射眼睛。 (4)噪声 由通风、水冷机组产生的噪声。水冷机正常工作噪声水平在70～75dB(A)，通风机组噪声不大于70dB(A)。 （二）采取的环保措施 - 1、扩建项目的环保措施 - (1)辐射工作场所分区 - 根据国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的规定，将辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射安全防护管理和职业照射控制。本项目各场所的分区如下： - ①控制区：以加速器机房、模拟定位机房、DR机房、DSA机房、数字胃肠机房、牙片机房、后装治疗机房、移动X光机房的墙体、门窗等实体边界区域为控制区。该区需要最优化的辐射屏蔽和冗余的安全联锁系统，以保证正常工作条件下的正常照射，并预防潜在照射及事故性医疗照射的发生。 ②监督区：包括各机房的控制室、辅助用房和候诊区等临近区域，在该区内需要对职业照射条件进行监督和评价。 - (2)辐射屏蔽设计(详见建设图纸) - ①屏蔽材料 本项目中各机房四周墙体、楼板均采用密度为2.35g/cm3的C30混凝土作为屏蔽材料，防护门采用铅防护，观察窗采用铅玻璃。 - ②各机房相关设计参数 根据建设单位提供的施工图进行分析评述，加速器机房和后装机房设计相关参数见表5-1，模拟定位机机房设计相关参数见表5-2，门诊急诊楼负一楼各机房的设计相关参数见表5-3，医技住院楼三层放射诊断机房设计参数见表5-4，医技住院楼一层放射诊断机房设计参数见表5-5。 表5-1 加速器机房和后装机房屏蔽设计相关参数 机房名称; 加速器机房; 192Ir后装治疗机房. 几何尺寸; 净空尺寸(长×宽×高)，mm; 9300×7750×4000 （不含迷道）; 6800×4900×4050 （不含迷道）. 机房净面积，m2; 72.1（不含迷道）; 33.3（不含迷道）. 迷道内口宽度，mm; 2200; 2100. 迷道巷道宽度，mm; 2200; 2100. 机房容积，m3; 288.4; 133.7. 屏蔽体厚（宽）度mm; 南墙，mm砼; 主防护3000 主墙宽度4300 副防护2250; 主防护1600. 北墙，mm砼; 1600; 主防护600. 西墙，mm砼; 副防护2000; 主防护600. 迷道内墙，mm砼; 副防护1600; 主防护600. 迷道外墙，mm砼; 1600; 主防护600. 东墙，mm砼; 2000; 主防护600. 顶板，mm砼; 主防护3000 主顶宽度4300 副防护2250; 主防护600. 防护门; 未设计; 10mmPb. 表5-2 模拟定位机设计相关参数 机房名称; 模拟定位. 尺寸，mm; 7300×4900. 面积，m2; 35.8. 高度，m; 4.05. 机房容积，m3; 145.0. 四面墙体厚度，mm砼; 250. 顶板厚度，mm砼; 不小于180. 防护门尺寸及防护设计厚度，mm砼; 机房门：1800×2200，4mmPb 控制室门：900×2100，4mmPb. 观察窗，mm; 1570×970，3mmPb. 表5-3门诊急诊楼负一楼放射诊断机房设计参数 机房名称; DR机房; CT机房. 尺寸，mm; 5000×6000; 5000×6000. 面积，m2; 30.0; 30.0. 高度，m; 4.0; 4.0. 机房容积，m3; 120.0; 120.0. 四面墙体厚度，mm砼; 240; 240. 顶板厚度，mm砼; 200+找平层; 200mm+找平层. 防护门设计厚度，mm; 3mmPb; 3mmPb. 观察窗; mm 3mmPb; 3mmPb. 表5-4医技住院楼三层、四层放射诊断机房设计参数 机房名称; DSA机房; DSA机房; 手术室(2间). 尺寸，mm; 8600×8100; 8100×8100; 6900×5000. 面积，m2; 40.5; 65.6; 34.5. 高度，m; 4.0; 4.0; 4.0. 机房容积，m3; 162.0; 262.; 138.0. 四面墙体厚度，mm砼; 240; 240; 240. 地板、顶板厚度，mm砼; 200+找平层; 200+找平层; 200+找平层. 防护门设计厚度，mm; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb. 观察窗，mm; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb. 表5-5医技住院楼一层放射诊断机房设计参数 机房名称; DR机房; DR机房; DR机房; 数字胃肠机. 尺寸，mm; 5400×6000; 5400×6000; 4600×6850; 5400×6300. 面积，m2; 32.4; 32; 4 31.5; 34.0. 高度，m; 4.0; 4.0; 4.0; 4.0. 机房容积，m3; 129.6; 129.6; 126.0; 136.0. 四面墙体厚度，mm砼; 240; 240; 240; 240. 顶板厚度，mm砼; 200+找平层; 200+找平层; 200+找平层; 200+找平层. 防护门设计厚度，mm; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb. 观察窗，mm; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb. 机房名称; 乳腺机房; 牙片机房; CT机房; CT机房. 尺寸，mm; 5400×6300; 5400×6300; 8100×; 300 8100×7300. 面积，m2; 34.0; 4.0 59.1; 59.1. 高度，m; 4.0; 4.0; 4.0; 4.0. 机房容积，m3; 136.0; 136.0; 236; 4 236.4. 四面墙体厚度，mm砼; 240; 240; 240; 240. 顶板厚度，mm砼; 200+找平层; 200+找平层; 200+找平层; 200+找平层. 防护门设计厚度，mm; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb; 3mmPb. 观察窗，mm; 3mmPb; 3mmPb; 3m P 3mmPb. 表5-1~表5-5的结果表明，加速器机房的面积满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）的要求，其余放射诊断用机房的面积及单边长均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）的要求。 ③各机房通风设计(详见建设图纸) 在加速器机房顶靠近西墙位置装两个方形散流器进行送风，在加速器机房内东北角、东南角各设置1个排风柱，风口离地20cm，通风量为3569m3/h。 在模拟定位机顶靠近西南角装一个方形散流器进行送风，在模拟定位机房于东北角设置一排风柱，风口离地20cm，通风量为1050m3/h。 在后装机房顶靠近西南角位置装一个方形散流器进行送风，于机房东南角设置一排风柱，风口离地20cm，通风量为1050m3/h。 其他放射诊疗机房内，也安装有相应的排风设备。 - 加速器和后装机通风管道贯穿机房墙体部位均考虑了防护补偿问题（见附件）。加速器和后装机设计方案对通风系统的设计均考虑了空气合理流向，不会形成死角（见附件），排风量能满足3-4次/h换气要求。其它放射诊断机房内均安装有排风装置，也能满足机房内通风良好的效果。 - (3)辐射安全措施 为了防止各种意外事件的发生，加速器、后装治疗机出厂时就已设置多重的辐射安全措施，同时，在各机房在大防护门上方还拟增加工作状态指示灯、辐射警示标识、监视与对讲设备以及其它安全措施。 2、辐射安全联锁系统 加速器及其机房有下述多重辐射安全联锁： (1)辐照参数预选值联锁：控制台在选择各种辐照参数之前，照射不能启动。 (2)两道独立的剂量监测系统：每一道剂量监测系统均能独立终止辐照，当其中一道剂量监测系统发生故障不会影响另一道系统的功能。 (3)计时器联锁：控制台配置具有时间显示的辐照控制计时器，并能独立完成控制辐照终止系统。当辐照中断或终止后，能保持其读数，必须将计时器复零后，方能启动下一次照射。 (4)剂量复零联锁：显示的剂量读数在辐照中断或终止后保持不变，辐照中断或终止后需将显示器复位到零，下次辐照才能启动。 (5)门机联锁：当防护门处于开启状态时，加速器不能启动辐照；当加速器处于辐照状态时，一旦防护门被强迫打开，加速器能立即切断高压电源，停止出束。 (6)紧急开关：装在控制台上、加速器立柱、治疗床上和机房的迷道内墙端面、迷道入口，用于紧急状态时终止照射。 (7)电源钥匙开关：控制台上装有电源钥匙开关，专用钥匙由专人保管，只有钥匙在“开”的位置，才能接通电源，启动加速器。 只有同时具备下列条件时加速器才能开机出束： (1)电源钥匙置于“开”的位置；(2)防护门处于关闭状态；(3)计时器复零；(4)选择各种辐照参数；(5)剂量显示器复零后，并预置了剂量；(6)两道独立的剂量监测系统设置值有一定的差值。 只要具备下列任一条件加速器不能出束： (1)电源钥匙置于“关”的位置或没有插入；(2)防护门处于开启状态；(3)计时器没有复零；(4)没有选择各种辐照参数；(5)剂量显示器没有复零。 在下列情况时加速器可以停止出束： (1)按下控制台上、调制器、治疗床上和机房内墙面的紧急停机开关；(2)强行将防护门打开；(3)切断电源。 后装机及其机房拟设置下述多重安全联锁： (1)源位指示：显示放射源起动、传输、驻留及返回贮源器的位置。 (2)自动回源：实施治疗期间，当发生停电、卡源或意外中断照射时，放射源能自动返回工作贮源器。 (3)手动强迫回源装置：当发生自动回源装置功能失效等紧急情况时，可以用手动回源措施进行应急回源处理。 (4)声光报警装置：当发生停电、卡源或意外中断照射时，能发出声光报警信号。 (5)防护门开关：装在内、外迷道墙上（共两处），用于人员进出机房控制。 (6)门机联锁：当防护门处于开启状态时，后装机不能启动辐照；当后装机处于辐照状态时，一旦防护门被强迫打开，后装机能立即自动回源。 - 3、警示装置 (1)工作状态指示灯：各放射诊断机房防护门上方醒目位置，需设置工作状态指示灯，用来警示人员不要进入处于工作状态的机房。 (2)电离辐射警示标志：各放射诊断机房防护门防护门上醒目位置均需贴“当心电离辐射”、“禁止入内”、“禁止停留”标志，用来提示人员不要进入处于工作状态的机房。各机房操作室内需粘贴“戴防护眼镜”、“穿防护服”等警示标识。 - 4、监视与对讲装置 (1)监视系统：加速器机房、后装机房均安装有电视监视器，可在操作室内监测机房内的设备或人员活动情况。 模拟定位机房、DSA机房、DR机房、CT机房等需安装视野良好的铅玻璃观察窗，以保证在控制室内能观察到机房内的设备或人员活动情况。 (2)对讲装置：加速器机房、后装治疗机房、DSA机房、CT机房等与各自的控制室间均装配对讲装置，用于指挥人员进出和方便与患者之间的沟通。 5、电缆地沟穿墙及细节处理 加速器机房的电缆地沟尺寸为300mm(宽)×400mm(深)（见附件），电缆地沟沿机房内墙脚成45°角U型穿过迷道外墙后，进入辅助机房和控制室内。加速器机房的激光定位灯安装在主墙内表面，不破坏原有建筑结构。 6、个人防护用品 医院已为“老院”各放射诊断场所配备了相应的个人防护用品，详见表5-6。这些防护用品不能满足“东院”放射诊疗工作的需求。 - 表5-6 “老院”放射工作人员及受检者现有防护用品一览表 - 铅围裙（套）; - 铅背心（件）; - 铅手套（双）; - 铅眼镜（副）; - 铅围脖（条）; - 铅屏风（个）; - 铅帽子（顶）. - 2; - 2; - 1; - 1; - 1; - 1; - 1. - 在“东院”的放射诊疗项目开展前，医院还需要为新增项目配备防护监测仪1台(用于日常防护检测)、治疗剂量检测设备1套(用于放射治疗质量控制)、固定式剂量报警仪2套(探头安装于加速器机房和后装治疗机房内)、便携式个人剂量报警器5只，以及相应的个人防护用品。表5-7为“东院”各机房个人防护用品建议配备一览表。 - 表5-7 “东院”各机房个人防护用品建议配备一览表 机房名称; 增需防护用品及数量. DSA机房; 每间机房内配备4件铅围裙、4件铅围脖、4副铅眼镜、4顶铅帽、1块铅屏风、1副铅吊帘. CT机房; 每间机房内铅围裙、铅三角巾、铅围脖各1件. DR机房; 每间机房内铅围裙、铅三角巾、铅围脖各1件. 胃肠机房; 每间机房内铅围裙、铅三角巾、铅围脖各1件. 乳腺机房; 每间机房内铅围裙、铅三角巾、铅围脖各1件. 牙科机房; 每间机房内铅围裙、铅三角巾、铅围脖各1件. 移动X光机房; 每间机房内铅围裙、铅三角巾、铅围脖各1件. 模拟定位机房; 每间机房内铅围裙、铅三角巾、铅围脖各1件. 加速器机房; 3件铅围裙、3件铅围脖、3副铅眼镜、3顶铅帽、3只个人剂量报警仪、1套固定式报警仪、一套治疗剂量监测设备. 后装机房; 2件铅围裙、2件铅围脖、2副铅眼镜、2件铅三角巾、2只个人剂量、1套固定式报警仪. - （三）放射防护管理措施 - 1、辐射安全管理机构的设置 医院按照《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的要求，成立了以法人代表为组长的放射防护安全管理委员会，其职责是负责全院的辐射工作场所评价、常规监测、个人剂量监测、职业健康监护、日常安全检查等在内的各项辐射防护管理工作。 - 2、辐射安全管理制度的建立 建立、健全和严格执行辐射安全管理的规章制度是防止潜在照射发生的重要措施。目前，该院已制定了以下辐射安全管理制度： （1）辐射事故预防措施及应急处理预案 （2）放射防护安全管理制度； （3）放射科操作规程； （4）放射影像科工作人员职责； （5）放射影像科岗位职责； 这些制度基本可行，建议在以后的工作中补充各设备的操作规程，放射治疗岗位职责，辐射防护检测方案，放射诊疗质量控制大纲等管理制度。 3、放射工作人员的管理 在扩建项目投入使用后，医院应按规定组织放射工作人员接受职业健康体检、法规教育和放射防护知识培训。放射工作人员作好就业前体检，符合《放射工作人员健康标准》GBZ98-2002规定者，方可从事放射工作，就业后每一至二年定期进行一次医学检查。 医院在已制定的《放射防护安全管理制度》中明确规定，放射工作人员应当接受职业健康体检，接受个人剂量监测，定期进行放射防护知识培训。 同时，医院还需要建立放射工作人员个人剂量档案、职业健康监护档案，并将这些档案终生保存。 4、职责 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定许可证持有者是对本标准的实施承担主要责任的责任方，其他有关各方包括供方、工作人员、辐射防护负责人，执业医师、医技人员、合格专家以及由主要责任方委以特定责任的任何其他方，对本标准的实施承担各自相应的责任。根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，应在醒目位置设置公告栏，公布放射污染防治的规章制度、操作规程、电离辐射危害事故应急救援措施和工作场所放射防护检测结果。 5、事故报告制度和事故应急预案 严防超剂量照射和放射源丢失事故，万一发生，应立即报告院领导，并尽快报告当地环保部门（事故应急电话12369，0731-85698110）、卫生部门（事故应急电话0731-84822021）和公安机关（事故应急电话110）。 二、监测计划 （一）个人剂量监测 根据《放射工作人员职业健康管理办法》，在扩建项目投入使用后，桂阳县第一人民医院应委托有资质的单位对“东院”放射工作人员进行个人剂量监测工作，建立个人剂量监测档案，由专人管理本单位放射工作人员个人剂量档案，且终生保存。医院需配合委托单位及时收发个人剂量计。个人剂量监测档案包括放射工作人员姓名、性别、起始工作时间、监测年份、职业类别、每周期受照剂量、年有效剂量、多年累积有效剂量等内容。 （二）工作场所和周围环境监测 医院具体使用科室在各放射诊疗设备投入运行后，需对工作场所、周围环境内的辐射水平进行定期监测，以确保放射工作人员和公众的辐射安全。监测工作应委托具有资质的技术服务机构承担，对加速器、模拟定位机、后装治疗机的场所监测每年不少于一次。同时，医院应不定期的对单位内各放射工作场所进行自主监测。 （三）防护性能监测 医院需采取委托检测和自检相结合的方式，对各放射诊疗设备的防护性能进行监测。医院在加速器、后装治疗机投入运行后，为确保治疗剂量的准确性，需购置治疗剂量检测仪器（按国家规定定期送有关部门检定），每周或每月对加速器、后装治疗机的输出剂量均匀性、重复性等指标进行检测。医院需组织人员对各放射工作场所安全警示系统进行自检，发现问题及时处理。 同时，对加速器还应进行泄漏辐射水平监测，对安全警示系统定期检查，以保证符合有关标准的要求。各设备在大修或更换关键组件后也需委托有资质单位进行性能监测。下表为监测工作计划一览表。 5-8 监测工作计划一览表 序号; 检测类型; 检测、检查项目; 检测周期; 备注. 1; 设 备 防 护 性 能; 加速器输出量重复性、线性、均整度、对称性、百分深度剂量、泄漏辐射水平; 1-2次/年; 委托有资质的单位. 1次/周或月; 单位自检. 2; 后装治疗机、模拟定位机性能、 其他放射诊疗机性能; 1次/年; 委托有资质的单位. 1次/周或月; 单位自检. 3; 主控钥匙开关; 1次/周或月; 单位自检. 4; 其它安全联锁装置; 1次/年; 委托有资质的单位. 1次/周或月; 单位自检. 5; 报警、警示装置; 每天、周; 单位自检. 6; 监视装置; 每天、周; 单位自检. 7; 周围环境辐射水平; 周围环境外照射辐射水平; 1-2次/年; 委托有资质的单位 单位自检. 8; 个人剂量; 外照射剂量; 1次/3月，4次/年; 委托有资质的单位.

表6 环境影响分析

一、拟扩建项目建成运行(使用)对环境的影响分析 （一）加速器机房屏蔽设计的评价和核实 1、理论依据 项目中所涉及的加速器最大能量为15MV，在计算中，需要考虑屏蔽的射线主要X射线(有用线束、泄漏射线、散射线)、中子及俘获γ射线的屏蔽。屏蔽厚度的理论计算方法如下： (1)X射线屏蔽厚度计算 按周工作负荷计算 - 有用线束的屏蔽厚度计算公式 （6-1） 式中：Si——第i种屏蔽材料厚度，cm； W——周工作负荷，mGy·m2·week-1; H——周剂量管理目标值，mSv·week-1; d——参考点到辐射源点的距离，m； T——居留因子； U——使用因子。 TVLi——第i种屏蔽材料十分之一值层厚度，本报告中，对X射线能量为15MV的加速器混凝土取43.2cm(IAEA，47号安全报告TABLE 4)。 - 泄漏射线屏蔽厚度计算公式： （6-2） 式中：SiL——对泄漏射线，第i种屏蔽材料厚度，cm； TVLiL——第i种屏蔽材料十分之一值层厚度，对X射线能量为15MV的加速器，混凝土取34.0cm（IAEA,47号安全报告TABLE 4）； ηL——辐射源项的泄漏系数，0.5%； W、T、U、H、d的含义同（式6-1）中的含义。 ③散射射线的屏蔽厚度计算公式 （6-3） 式中：Sis——对散射射线，第i种屏蔽材料厚度，cm； TVLis——散射线十分之一值层厚度，在本评价中对15MV加速器机房取31cm；(IAEA，47号安全报告TABLE 4) α——散射系数，15MV加速器在1m处，面积为400cm2，30°的散射系数大约为2.86×10-3，90°为2.85×10-4(IAEA，47号安全报告TABLE5) S——散射面积，cm2； rs——散射点到辐射源点的距离，m； r——参考点到散射点的距离，m； W、T、U、H的含义同（式6-1）中的含义。 按剂量率控制值计算 ①用线束计算公式： （6-4） 式中：Si——第i种屏蔽体的厚度，cm； D0——辐射源项等中心点（1m）输出剂量率， Gy•m2/h； D——参考点瞬时剂量率控制值， Gy/h； d——参考点到辐射源点的距离，m； TVLi——第i种屏蔽体的十分之一值层厚度，对于X射线能量为15MV的加速器,混凝土取43.2cm。 ②漏辐射厚度计算公式： （6-5） 式中：DL——参考点泄漏剂量率控制值， Gy/h； ηL——辐射源项的泄漏系数，0.5%； TVLiL——第i种屏蔽体的泄漏射线十分之一值层厚度，对于X射线能量为15MV加速器,考虑角度变化取34.0cm。 ③散射射线的屏蔽厚度计算公式 （6-6） 式中：Sis——对散射射线，第i种屏蔽材料厚度，cm； TVLis——散射线十分之一值层厚度，在本评价中对15MV加速器机房取31cm；（IAEA，47号安全报告TABLE 4） α——散射系数，15MV加速器在1m处，面积为400cm2，30°的散射系数大约为2.86×10-3，90°为2.85×10-4（IAEA，47号安全报告TABLE5） S——散射面积，cm2； rs——散射点到辐射源点的距离，m； r——参考点到散射点的距离，m； D0、D的含义同（式6-4）中的含义。 （2）迷道门口剂量估算 理论上来说，治疗室入口处剂量来自三个部分：a、加速器X射线散射和泄漏辐射；b、中子俘获γ射线(Hcg)；c、中子(Hn)。理论与实践证明，在满足后两者屏蔽的情况下，必定会符合散射和泄漏射线的防护要求；项目中所涉及加速器有中子泄漏，因而只需考虑b、c的防护就能满足要求。Hcg和Hn可按如下公式进行计算。 Hcg估算 (6-7) 式中hφ——防护门处单位输出剂量的中子俘获γ剂量当量 K——A点处中子俘获γ剂量当量-总中子注量转换系数，这里 K=6.9×10-16Sv·m2; TVDcg——光子10倍衰减距离，15MV时，TVDcg=3.9m；18-25MV时，TVDcg=5.4m； φA——中子俘获γ剂量当量； β——穿过靶屏蔽体的中子衰减因子(铅屏蔽为1，钨屏蔽为0.85)； Qn——单位吸收剂量的中子数，本报告中取0.76×1012(IAEA，47号报告，TABLE9)； Sr——治疗室的总表面积； d1——等中心点到A点的距离，如图6-1所示； d2——A点到入门口的距离，如图6-1所示。 Hn估算 (6-8) 式中Hn.D——入口处单位X射线吸收剂量的中子剂量当量；中间式中常数单位为Sv·n-1·m2； S0/S1——迷道内口截面积与迷路径向截面积之比，如图6-1所示； TVDn——中子剂量当量每衰减10倍时在迷路中经过的距离 (m)，该距离虽迷路径向截面(S1)平方根变化。 （3）主防护体屏蔽宽度的计算公式 （6-9） 式中：Yp——机房有用线束主屏蔽区的宽度，m； SAD——源轴距，m； θ——有用线束的最大张角（相对束中的轴线），28°； α——等中心点到“墙”的距离，m。 2、加速器机房和楼顶屏蔽计算示意图 图 6-1 加速器机房屏蔽计算示意图 图6-2 加速器楼顶屏蔽示意图 图6-1、图6-2为机房四周和顶棚设计示意图，该机房拟放入15MV加速器，在计算防护门的厚度时，需要考虑中子的防护情况。该机房布局为非典型的机房类型，主防护墙为南墙、北墙与迷道；西墙和东墙为次级防护墙，在计算主防护墙主屏蔽时，只需要考虑有用线束的屏蔽，而在主防护的次级屏蔽和次级防护墙厚度计算时，需要同时考虑泄漏射线和散射线的屏蔽；机房顶棚为“凸”型顶，在厚度计算时，将其当主防护墙考虑。 3、加速器机房屏蔽计算参数选取 （1）周剂量管理目标值H： 放射工作人员为4×10-2mSv·week-1； 公 众为2×10-3mSv·week-1。 （2）工作负荷：W=1500Gy·week-1；根据医院提供的预计工作量，每月治疗1800野次，每野次给予的剂量2.5Gy，则每周的工作负荷约为1125Gy。考虑训机等情况，每周的工作负荷按1500Gy计算。 （3）射线额定能量：15MeV； （4）辐射常规输出量率：600cGy /min（3.6×108μGy·m2/h）； （5）系统最大泄漏辐射：≤5×10-3； （6）加速器机房周围工作场所屏蔽体外30cm处的辐射剂量率：≤2.5Sv/h； （7）使用因子U： 对主射束：主防护墙壁U=1/4；顶棚U=1/10， 对于漏、散射线：各方向U=1。 （8）居留因子T：根据不同情况取值，具体值见表。 关注点; 居留因子(T); 剂量管理目标. 周剂量(mSv/week); 瞬时剂量(μSv/h). B点; 暂取1/4; 2×10-3; 2.5. D点; 暂取1/4; 2×10-3; 2.5. E点; 暂取1/4; 2×10-3; 2.5. C点(后装机房); 1/4; 2×10-3; 2.5. F点(加速器控制室); 1; 2×10-3; 2.5. G点(加速器门口); 1/4; 2×10-3; 2.5. M点; 1/16; 2×10-3; 2.5. N点; 1/16; 2×10-3; 2.5. （9）屏蔽厚度的选取。主防护墙主屏蔽：分别按年有效剂量管理目标值和按剂量率控制值两种计算方法计算出屏蔽体厚度，两者结果中选取较大值作为本报告的最终计算结果；主防护墙次屏蔽和次防护墙，分别计算泄漏射线和散射线的屏蔽厚度，如果两者之差大于这种材料的TVL值，将较大值作为屏蔽厚度；如果两者只差小于这种材料的TVL值，应将较大值加上该屏蔽材料的HVL(半值层)作为最终的屏蔽厚度。同时，按设计厚度计算出参考点外的剂量率。 4、计算结果 利用式6-9计算得到主屏蔽的宽度为2840mm，设计图纸中的主屏蔽宽度为4300mm，设计的主屏蔽宽度能满足实际工作的需要。 表6-1为加速器机房四周墙、机房门屏蔽材料及厚度的理论计算结果表。表中的结果表明，工程设计给出的屏蔽厚度在理论上满足加速器运行时的屏蔽需要，基本符合防护最优化的原则，工作设计方案可行。防护门要由有资质的专门机构按照不低于评价给出的屏蔽厚度制作。

表6-1   加速器机房所需厚度及参考点的剂量率估算结果

| 屏蔽单元 | 射线类别 | 周剂量 管理目标值 mSv·week-1 | T因子 | U因子 | 离辐射源距离 (m) | 剂量率 目标值(µGy/h) | 周工作负荷 (mGy/week) | 瞬时剂量率 (µGy/h) | 设计屏蔽体厚度(mm) | 混凝土屏蔽厚度计算结果(mm) |  |  | 按设计厚 度计算出 的剂量率(µGy/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按周剂量管理目标值 | 按剂量率目标值 | 确定取值 |  |
| 南墙 | 有用线束 (主屏蔽体) | 2×10-3 | 1/4 | 1/4 | 7.80 | 2.5 | 1.5×106 | 3.6×108 | 3000.0砼 | 2543.1 | 2753.6 | 2753.6 | 0.67 |
|  | 泄漏辐射 (次屏蔽体) |  | 1/4 | 1 | 7.98 | 2.5 |  |  | 2250.0砼 | 1417.1 | 1378.1 | 1417.1 | 趋于零 |
| 西墙 | 泄漏辐射 (次屏蔽体) | 2×10-3 | 1/4 | 1 | 7.55 | 2.5 | 1.5×106 | 3.6×108 | 2000.0砼 | 1433.5 | 1394.5 | 1433.5 | 0.011 |
| 东墙 | 泄漏辐射 (次屏蔽体) | 2×10-3 | 1 | 1 | 6.35 | 2.5 | 1.5×106 | 3.6×108 | 2000.0砼 | 1689.3 | 1445.6 | 1689.3 | 0.016 |
| 北墙 (迷道内墙+迷道外墙) | 有用线束 (主屏蔽体) | 2×10-3 | 1 | 1/4 | 9.20 | 2.5 | 1.5×106 | 3.6×108 | 3200.0砼 | 2741.2 | 2691.7 | 2741.2 | 趋于零 |
|  | 泄漏辐射 (次屏蔽体) |  | 1/4 | 1 | 8.66 | 2.5 |  |  | 1600.0砼 | 1393.0 | 1354.0 | 1393.0 | 0.17 |
| 顶棚 | 有用线束 (主屏蔽体) | 2×10-3 | 1/16 | 1/10 | 7.01 | 2.5 | 1.5×106 | 3.6×108 | 3000.0砼 | 2151.1 | 2793.7 | 2793.7 | 趋于零 |
|  | 泄漏辐射 (次屏蔽体) |  | 1/16 | 1 | 3.46 | 2.5 |  |  | 2000.0砼 | 1459.2 | 1624.9 | 1624.9 | 趋于零 |
| 防护门 | γ射线 | 2×10-3 | — | — | —— | —— | —— |  | 未设计 | 10.7mmPb | —— | 15.0mmPb | —— |
|  | 中子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.3mm 含硼石蜡 |  | 150mm 含硼石蜡 | —— |

(二) 后装治疗机屏蔽设计 在后装治疗机具体安装位置未知的情况下，假定后装治疗机在机房内处于离北墙约2.45m、东墙面约1.5m的距离，保守的估算各屏蔽体的厚度和参考点的剂量率。 1、后装治疗机房屏蔽设计的评价方法 ①空气比释动能率的计算 （6-10） 式中：K0——在距离为R（m）的空气比释动能率，mGy/h； A——放射源的活度，GBq； Γ——比释动能常数，对192Ir为0.13(mGy·m2)/(h·GBq)； R——参考点到放射源的距离，m。 ②按剂量率目标控制值的计算 （6-11） 式中: K0——参考点瞬时剂量率目标控制值； f——为安全系数，本报告中取2； 对192Ir γ射线，在混凝土（ρ=2.35t/m3）中的十分之一值层厚度为13.6cm。求出K值后，计算出屏蔽厚度。 2、评价参数 ①191Ir源最大装源活度：4.44×1011Bq（12Ci）; ②每周开机治疗300min； ③周剂量管理目标值H： 放射工作人员为4×10-2mSv·week-1, 公 众为2×10-3mSv·week-1; ④在不知道后装机处于机房内具体位置的情况下，保守的认为后装机距离机房北、东两墙面约1.5m的位置； ⑤使用因子U：所有方向U=1； ⑥居留因子T：除控制室取T=1外，其它场所T=0.25。 3、后装治疗机房屏蔽厚度的计算结果 按照公式（6-10）~（6-11）的计算方法，使用十分之一衰减厚度（TVT）估算屏蔽物质的辐射衰减，后装治疗机房所需屏蔽厚度及按设计厚度计算出的剂量率结果列于表6-2。表中的结果表明，工程设计给出的屏蔽厚度在理论上满足后装运行时的屏蔽需要，基本符合防护最优化的原则，工作设计方案基本可行。防护门要由有资质的专门机构按照不低于评价给出的屏蔽厚度制作。

表6-2   后装治疗机房所需厚度及参考点的剂量率估算结果

| 屏蔽单元 | 射线类别 | 离源距离（m） | K0值 (µGy/h) | T因子 | U因子 | 剂量率 目标值（µGy/h） | K值 减弱倍数 | 设计的混凝土 屏蔽体厚度 （mm） | 评价给出的 混凝土屏蔽厚度 (mm) | 按设计厚度计算出的剂量率（µGy/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东墙 | 有用射线 | 2.40 | 2.57×104 | 1 | 1 | 2.5 | 8.02×103 | 600mm | 530.9mm | 趋于零 |
| 南墙(迷道) | 有用射线 | 3.35 | 9.62×103 | 1/4 | 1 | 2.5 | 4.11×103 | 600mm | 491.5mm | 趋于零 |
| 西墙 | 有用射线 | 6.20 | 2.05×103 | 1/4 | 1 | 2.5 | 1.20×103 | 600mm | 418.8mm | 趋于零 |
| 北墙 | 有用射线 | 3.35 | 9.62×103 | 1/4 | 1 | 2.5 | 4.11×103 | 600mm | 491.5mm | 趋于零 |
| 顶板 | 有用射线 | 4.95 | 1.09×104 | 1/4 | 1 | 2.5 | 1.88×103 | 600mm | 445.9mm | 趋于零 |
| 防护门 | 泄漏、 散射射线 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10mmPb | 8.5mmPb | —— |

(三)其他放射诊疗机房相关屏蔽厚度与国家标准的对照 （1）机房相关屏蔽体厚度与国家相关标准的对照 表6-3 各射线装置机房屏蔽防护厚度与GBZ130-2013的对照 机房名称及屏蔽体; 均按有用线束朝向方向对待. 实际厚度，mm; 标准要求mmPb; 是否符合. DR机房 (4间); 四周墙体; 240砼，约3.2mmPb; 2.5; 符合. 地板; 200砼，约3.0mmPb; 2.5; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 2.5; 符合. 防护门; 3mmPb; 3.0; 符合. 观察窗; 3mmPb; 3.0; 符合. CT机房 (2间); 四周墙体; 240砼，约3.2mmPb; 2.5; 符合. 地板; 200砼，约3.0mmPb; 2.5; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 2.5; 符合. 防护门; 3mmPb; 2.5; 符合. 观察窗; 3mmPb; 2.5; 符合. DSA机房 (2间); 四周墙体; 240砼，约3.2mmPb; 2.0; 符合. 地板; 200砼，约3.0mmPb; 2.0; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 2.0; 符合. 防护门; 3mmPb; 2.0; 符合. 观察窗; 3mmPb; 2.0; 符合. 移动X光机房 (2间); 四周墙体; 240砼，约3.2mmPb; 2.0; 符合. 地板; 200砼，约3.0mmPb; 2.0; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 2.0; 符合. 防护门; 3mmPb; 2.0; 符合. 观察窗; 3mmPb; 2.0; 符合. 牙片机房 (1间); 四周墙体; 240砼，约3.2mmPb; 2.0; 符合. 地板; 200砼，约3.0mmPb; 1.0; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 1.0; 符合. 防护门; 3mmPb; 2.0; 符合. 观察窗; 3mmPb; 2.0; 符合. 接上表 机房名称及屏蔽体; 均按有用线束朝向方向对待. 实际厚度，mm; 标准要求mmPb; 是否符合. 数字胃肠机房 (1间); 四周墙体; 240砼，约3.2mmPb; 3.0; 符合. 地板; 200砼，约3.0mmPb; 3.0; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 2.0; 符合. 防护门; 3mmPb; 3.0; 符合. 观察窗; 3mmPb; 3.0; 符合. 乳腺机房 (1间); 四周墙体; 240砼，约3.2mmPb; 1.0; 符合. 地板; 200砼，约3.0mmPb; 1.0; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 1.0; 符合. 防护门; 3mmPb; 1.0; 符合. 观察窗; 3mmPb; 1.0; 符合. 模拟定位机房 (1间); 四周墙体; 250砼，约3.4 mmPb; 3.0; 符合. 地板; —; 3.0; 符合. 顶板; 200砼，约3.0mmPb; 2.0; 符合. 防护门; 4mmPb; 3.0; 符合. 观察窗; 4mmPb; 3.0; 符合. 从表6-3的结果看，该项目涉及的各射线装置机房墙体、地板、顶板的各屏蔽厚度设计方案能够符合标准要求；各射线装置机房防护门、窗的屏蔽厚度不能低于本报告提出的厚度。 （2）各机房面积、尺寸 根据《医用X射线诊断放射防护要求》中不同类型设备X射线机房的最小有效面积、尺寸的要求，对照本项目各机房列表如下。 表6-4 各射线装置机房面积与GBZ130-2013的对照 机房名称; 机房面积，m2; 最小单边长度m; 是否符合要求. 实际面积; 标准要求的面积; 实际最小单边长; 标准要求的最小单边长. 医技楼1号CT; 59.1; 30; 7.3; 4.5; 符合. 医技楼2号CT; 59.1; 30; 7.3; 4.5; 符合. 急诊CT; 30; 30; 5.0; 4.5; 符合. 医技楼1号DR; 32.4; 20; 5.4; 3.5; 符合. 医技楼2号DR; 32.4; 20; 5.4; 3.5; 符合. 医技楼3号DR; 31.5; 20; 4.6; 3.5; 符合. 急诊DR; 30.0; 20; 5.0; 3.5; 符合. 胃肠机房; 34.0; 20; 5.4; 3.5; 符合. 乳腺机房; 34.0; 10; 5.4; 2.5; 符合. 1号DSA机房; 69.7; —; 8.1; —; —. 2号DSA机房; 65.6; —; 8.1; —; —. 牙科机房; 34.0; 5; 5.4; 2; 符合. 从表6-4的结果看，本项目中设计的各射线装置机房面积、单边长度均可以满足标准要求。 (三)类比调查 湘潭市中心医院是三级甲等综合性医院，医院规模和就诊人次要比桂阳县第一人民医院多；湘潭市中心医院于2013年新安装了1台DSA、1台DR、1台CT，相关机房的屏蔽设计厚度与桂阳县第一人民的设备相类似；同类型设备、同屏蔽厚度的机房，在工作量较大的环境中能满足要求，在工作量较小的环境也一定能满足要求，因而，具有可比性。这一小节内容，将对桂阳县第一人民医院工作量和屏蔽要求较高的DSA、CT、DR三种射线装置做类比分析。 表6-5 类比DSA、CT、DR机房屏蔽设计情况 机房名称; 屏蔽体厚度，mm; 机房面积m2; 大防护门上方工作状态指示灯; 大防护门上辐射警示标识; 机械 通风. 墙壁; 天花板; 地板; 门; 观察窗. 桂阳县第一人民医院DSA机房; 240砼 (约3.2mmPb); 200砼; 200砼; 3mmpb; 3mmpb; 65.6; 拟增; 拟增; 拟增. 湘潭市中心医院DSA机房; 240砖+20mm硫酸钡水泥砂浆; 140砼; —; 3mmPb; 3mmPb; 45.3; 有; 有; 有. GBZ130-2013中规定的屏蔽体具体要求; 2mmPb; 2mmPb; 2mm Pb; 2mmPb; 2mmPb; 够用; √; √; √. 桂阳县第一人民医院CT机房; 240砼 (约3.2mmPb; 200砼; 200 砼; 3mmpb; 3mmpb; 59.1; 拟增; 拟增; 拟增. 湘潭市中心医院 CT机房; 240mm砖; 140砼; —; 3mmpb; 3mmpb; 42.5; 有; 有; 有. GBZ130-2013中规定的屏蔽体具体要求; 2.5mmPb; 2.5mmPb; 2.5mm Pb; 2.5mmPb; 2.5mmPb; 30; √; √; √. 桂阳县第一人民医院DR机房; 240砼(约3.2mmPb); 200砼; 200 砼; 3mmpb; 3mmpb; 32.4; 拟增; 拟增; 拟增. 湘潭市中心医院 DR机房; 240mm砖; 140砼; —; 3mmPb; 3mmPb; 31.2; 有; 有; 有. GBZ130-2013中规定的屏蔽体具体要求; 3mmPb; 2mmPb; 3mm Pb; 3mmPb; 3mmPb; 20; √; √; √. 注：表格中“√”表示符合标准的要求。 从表6-5中可以看出，桂阳县第一人民医院的DSA、CT、DR机房设计的屏蔽厚度要比湘潭市第一人民医院的DSA、CT、DR机房厚度稍厚，能满足GBZ130-2013标准中规定的要求。 表6-6 类比湘潭市中心医院放射科3号DSA机房防护监测结果 工作条件：87kV，31.3mA透视 检测位置; 结果（μSv/h）; 检测位置; 结果（μSv/h）. 观察窗; 0.13; 大防护门中缝; 0.13. 大防护门右缝; 0.13; 大防护门左缝; 0.13. 控制室防护门左缝; 0.13; 控制室防护门右缝; 0.13. 控制室防护门门体; 0.13; 控制室操作位置; 0.13. 4楼会议室; 0.13; 2楼内科诊室; 0.13. 术者野下铅衣外胸部; 95.4; 助手野下铅衣外胸部; 44.7. 术者野下铅衣内胸部; 9.94; 助手野下铅衣内胸部; 3.28. 从表6-6中可以看出，从事介入治疗的人员受到的辐射主要来自在机房内床旁操作时可能受到的照射，并且穿戴铅防护衣的时候比未穿戴时所受的剂量小很多。 表6-7 类比湘潭市中心医院64排机房CT机房防护监测结果 工作条件：120kV，200mAs，5mm层厚，FOV350 检测位置; 结果（μSv/h）; 检测位置; 结果（μSv/h）. 小防护门; 0.15; 大防护门中缝; 0.15. 大防护门右缝; 0.15; 大防护门左缝; 0.15. 操作位置; 0.15; 大防护门外走廊; 0.15. 2楼诊室; 0.15; 4楼口腔科诊室; 0.15. 表6-8 类比湘潭市中心医院放射科楼DR机房防护监测结果 工作条件：110kV,32mAs，300mm×300mm×200mm散射水模。 检测位置; 结果（μSv/h）; 检测位置; 结果（μSv/h）. 观察窗; 0.13; 大防护门中缝; 0.13. 大防护门右缝; 0.13; 大防护门左缝; 0.13. 控制室防护门; 0.13; 大房门外走廊; 0.13. 走廊病人候诊处; 0.13; 控制室操作位置; 0.13. 4楼口腔科技工室; 0.13; 2楼内科诊室; 0.13. 从表6-7、6-8的结果看，湘潭市中心医院的CT、DR机房及其周围外照射水平符合《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）中规定的要求，通过类比结果可以推断桂阳县第一人民医院拟扩建的CT、DR机房及其周围外照射水平也符合该标准的要求。 二、拟扩建15MV加速器机房通风效能的评价 设计方案对加速器机房通风系统的设计较合理，按照机房容积为288.4m3，并考虑风道的损耗，加速器机房拟采用排风机的通风量不小于3569m3/h。 由于加速器在运行过程中会产生的少量的臭氧，而臭氧会损坏人体健康，能造成眼、鼻、喉刺痛，轻者引起咳嗽、头痛、胸闷，重者则会导致肺气肿和肺炎。此外，臭氧还会对仪器设备产生腐蚀作用。 （1）臭氧产生量计算公式 加速器运行时，机房内臭氧产生量按下式计算 ppm （6-15） 式中，Sc——标准状态下，电子在空气中的碰撞阻止本领，取2.5keV·cm-1； I——加速器的束流强度，mA； t——辐照时间，s； d——器外电子束在辐照室空气中的穿行距离，cm； V——检测机房的容积，m3。 （2）通风效能的评价 加速器停机后通风t’时刻的臭氧浓度按下式计算 （6-16） 式中： f——排风速率，m3.s-1； t’——通风时间，s； V——检测机房容积，m3。 （3）加速器通风评价参数 ①束流强度0.5mA; ②电子束在空气中穿行距离1000cm； ③排风率3569m3/h; ④运行条件：治疗60s期间连续通风，每次治疗结束后通风5min； ⑤机房容积：288.4m3。 （4）通风效果的评价 采用保守的估算方法，假设全部考虑电子对空气的作用产生臭氧等有害气体，按本节中给出的计算公式，经计算，单次照射60s后，单次照射所致加速器机房内的臭氧浓度为0.145g/m3。 由评价参数，按给出的公式，在连续通风条件下，计算出的第N次治疗结束时刻的臭氧浓度列于表6-9。 表6-9 臭氧浓度随治疗次数的变化 检测次数N; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 加速器 机房; 第N次治疗结束通风t’时刻臭氧浓度（mg/m3）; 0.075; 0.083; 0.075; 0.072; 0.031; 0.025; 0.015; 0.011; 0.010. 表6-9的结果表明,在对加速器机房通风设施按照排风速率为3569m3/h，在通风设施正常运转情况下，加速器治疗患者9次后，加速器机房内臭氧浓度不再增高，达到平衡状态，平衡臭氧浓度为0.010mg/m3，低于国家规定的0.3mg/m3的限值，这说明在保持风机正常运转情况下，通风效果是良好的。 三、对拟扩建15MV加速器感生放射性危害的评价 评价参数 （1）电子束功率5kW； （2）治疗时间120s； （3）治疗间隔时间600s； （4）连续运行时间1400s； （5）射线能量E=15MeV； （6）以准直器、靶为感生放射性母体。 危害评价 假设加速器在15MV条件时运行，机头组件可能产生的感生放射性核素有182Ta、183Ta、181W、185W、和203Pb。由前述给出的参数和列出的公式，按国家职业卫生标准GBZ126-2002附录A.4中给出的运行条件，在终止辐照10s后开始的5分钟，求得的距机头1m 处感生放射所造成的吸收剂量率约为0.0015mGy/h，低于国家规定的0.02mGy/h的限值。 该项目中加速器运行时，机头有足够的结构屏蔽，由组件产生的感生放射性不会危害到在屏蔽体外的工作人员。但在换靶或对机头进行检修时，需考虑对感生放射性的防护，可事先对感生放射性进行监测，若强度较高，待其衰变到安全水平再行作业。 - 四、对辐射环境影响分析 （一）正常运行时对周围工作人员和公众所致剂量 按照该扩建项目所有放疗以及辅助设备的最大可能运行条件、工作负荷、设计的屏蔽厚度和距职业照射人员经常居留区域的距离，同时考虑设备泄漏辐射对近旁操作的工作人员的影响，保守估算出了周围人员可能受到的年剂量结果。 X、γ射线产生的外照射附加年有效剂量计算公式为： HE—X、γ=Dr×t×0.7×10-3 公式中：HE—X、γ——X、γ射线外照射人均年有效剂量当量，mSv/a； Dr——X、γ射线空气吸收剂量率，μSv/h； t——X、γ射线照射时间，h/a； 0.7——剂量换算系数，Sv/Gy。 在计算工作人员和公众可能受到的年剂量时，剂量率主要选择最大可能停留位置的剂量率，照射时间主要依据设备工作时间而定，对公众保守的估算在设备工作期间全年停留在最大可能停留的位置的受照剂量情况。 （1）15MV加速器所致人员的剂量 加速器在正常运行条件下，工作人员主要受到摆位时和在操作室内的外照射危害。 假设每天照射100野次，单次照射每块野给与2.5Gy的剂量，加速器标称输出剂量率6.0Gy/min，则每野次出束时间为25s。在实际工作中，加速器使用15MV X线的几率是比较小的，估算时取1%。极端情况下，一年工作250天，加速器每天出束时间按0.694小时，则年累积出束时间为173.5h/a。 在操作室内，按照表6-1中的计算结果，射线穿过屏蔽墙后的剂量率为0.67Gy/h（最大计算值），在操作室居留因子取1，则估算的年有效剂量为0.084mSv。 同时，15MV能量的加速器还需考虑感生放射性对工作人员所致的剂量。加速器操作人员在机头下方1m处每野次停留3min，感生放射性剂量率按2.1μGy/h（类比湘雅医院加速器数据）计算，由2名人员轮流操作，则估算的年有效剂量为1.31mSv。 以上两项合计：0.084+1.31=1.39mSv 根据加速器主射线束朝向不同方向时公众最大可能居留点的剂量率，考虑主射线束不同的使用因子，保守估算出加速器对公众和非放医务人员的附加剂量分别为0.013mSv·a-1。 （2）后装治疗所致人员的剂量 对于后装治疗工作人员，其受到的剂量主要来自摆位时泄漏辐射的照射，同时也考虑在操作室受到的剂量。假定后装机每天治疗4人次，1000人次/年，每个病人治疗用时平均10min，后装机操作人员停留在距贮源罐5cm处每人次停留3min，1m处每人次停留2min。 从表6-2中的计算结果看，射线穿过后装治疗机房屏蔽墙后的剂量率均为环境本底，则估算在操作室内受到年有效剂量也趋近于零。工作人员在对后装治疗患者进行摆位时，距离贮源容器表面5cm、1m的空气比释动能率分别为100Gy/h、10Gy/h（国家标准规定），以此计算，摆位时受到的剂量约为1.11mSv/a。 (3)DSA及移动式X光机所致人员的剂量 DSA机房还在拟购买阶段，这里类比湘潭市中心医院环境影响评价报告表(报告编号：FHB-2013-003)中DSA的相关参数，介入手术照射野下操作人员最大剂量率95.4μSv/h，按每台手术曝光最多300s，每月操作20台手术计算，年有效剂量估算值为1.32mSv，低于本项目4mSv的剂量管理值。年床旁机病房摄影考虑每名住院拍片病人相邻病床2米距离，所受空气吸收剂量率为23μSv/h，每次曝光时间为0.2s，一年一次住院周期内遇到床旁摄影的几率为五次（偏保守），则年剂量为0.0045μSv。床旁摄影的工作人员在5m外操作设备，一天拍10次片，每次曝光时间为0.2s，一年200天计算，得出年剂量为0.64mSv。虽然公众的剂量低于本报告设定的公众年剂量管理值，但出于最优化的原则，在使用床旁X射线机（移动式X光机）时，采用移动铅屏风对两侧病床进行防护，并尽量转移同病房内的病人。床旁X射线机的使用必须加强辐射防护管理，减少一切不必要的照射。 (4)其他放射诊断设备所致人员的剂量 其他放射诊断设备对操作人员和周围公众的的辐射影响均可忽略不计。 (二)臭氧和氮氧化物对环境的影响分析 臭氧会损坏人体健康，能造成眼、鼻、喉刺痛，轻者引起咳嗽、头痛、胸闷，重者则会导致肺气肿和肺炎。此外，臭氧还会对仪器设备产生腐蚀作用。为了排出机房内臭氧和氮氧化物等有害气体以及气载放射性，各放疗机房建议安装排风系统，根据前文中的叙述，加速器及后装机房的通风量，总结如表6-10。 表6-10 加速器及后装机房通风情况 机房名称; 机房容积 （m3）; 最大通风量（m3/h）; 最大换气次数; 国家相关 标准要求. 加速器; 288.4; 3569; 12.4; 3—4次/h. 后装治疗机; 133.2; 1050; 7.9. 上表结果表明，加速器及后装机房的换气次数满足相关国家标准的要求，其他各放射诊疗的机房的均安装有排风装置，能保持机房内良好的通风；有利于排出机房内的有害气体（臭氧和氮氧化物等）。 （三）微波和激光对环境影响分析 - 该项目涉及的微波主要是对机房内的放射工作人员和患者的影响。对微波防护主要是采用屏蔽的方法，如用金属板或金属网等制成屏蔽体进行屏蔽。不过，厂家在生产加速器时，已用金属片或孔径小于波长的金属网，对可能泄露处进行了屏蔽。在设备检修时要注意微波组件的检查、防护。 - 该项目涉及的激光源主要是用来指示等中心点以及肿瘤病灶位置的，加速器、模拟定位机机房内均安装有激光定位灯，这种定位激光灯功率小，仅25瓦，其波长处于红光波段，其主要防护措施是在摆位时，操作人员和患者均应避免激光直接入射眼睛。 - 四、潜在照射应急方案和措施 由于加速器以及后装机采取了如表中所述的辐射安全联锁措施，在正常运行过程中不会对周围人员造成不必要照射。但当发生意外情况就有可能造成人员损伤，为此，需针对不同情况采取相应的应急措施。 放射治疗潜在照射情形和预防措施： （1）医院成立了放射事故应急组织机构，并已制定相应的应急处理措施。 （2）加速器或后装治疗机进行治疗期间，如果有人误留或误闯入机房里，当操作人员通过监视装置看到后，要立即按下紧急开关，停止出束或强迫回源。 （3）工作人员在进行摆位或其它照射前准备工作时，如果控制台前操作人员误将加速器或后装治疗机出源，工作人员一旦发现其运行可就近按动治疗床旁边、操作立柱、或机房其他位置的应急按钮，迫使设备停止出束或使后装机回源。 （4）在对加速器或后装治疗机检修调试过程中，如果因检修人员误操作而导致加速器或后装治疗机出源，可迅速按下相应的急停开关或强制回源按纽，停止照射。 （5）在对病人诊断或治疗过程中，如果不能自动终止照射，则按下急停开关、切断电源，停止出束。 （6）工作人员进入加速器机房携带辐射剂量报警仪，发现辐射异常情况立即退出机房。 （7）一旦发生人员误照事故，需在规定时限内报告有关部门，并将受照人员送到有关医疗卫生单位进行医疗救治。 五、污染防治措施及“三同时”验收内容汇总表 桂阳县第一人民医院扩建项目竣工后，在试运行三个月内向环境保护主管部门申请三同时竣工验收，“三同时”竣工验收项目见表6-11。 表6-11 环境保护竣工验收一览表 项目; 项目内容; 内容; 投资 （万元）; 完成 时间. 主体工程; 各机房屏蔽体厚度; 机房外30cm处关键点位辐射 水平小于2.5μSv/h; 1125; 主体工程完工后. 防护门; 加速器机房; 防护门外30cm处关键点位辐射 水平小于2.5μSv/h; 100; 与放射诊疗设备安装同步进行. 后装机房; 10mmPb; 防护门外30cm处辐射水平小 于2.5μSv/h. 模拟定位机房; 4mmPb. 其他射线诊疗机房; 3 mmPb. 警示装置; 声光报警 及辐射警示标识; 各机房防护门上方设置工作状态指示灯，防护门上均贴辐射危险标志，此外，加速器操作台设声音报警；加速器机房、后装机房内各安装1套固定式辐射报警仪。; 10. 监视、对讲 装置; 电视监视器、观察窗、对讲系统; 加速器机房、后装机房内各安装1套摄像装置，在各操作室内监测机房内的设备或人员活动；其它放射诊断机设置观察窗以及对讲系统。; 5.0. 辐射安全连锁; 加速器、后装机安全连锁系统; 对加速器而言，只有同时具备6个条件时才能出束；只要具备5个条件之一就不能出束；在3种情况时可停止出束。后装机设置门机连锁等装置，开门状态下无法出源，强行开门则自动回源。; 3.0. 废气; 排出少量臭氧; 加速器及后装机房分别安装排风量为3569和1050m3/h的风机，排风管均安装于与机房门成斜对角一隅，排风管道内口离地20cm，与水平面成45º斜穿墙体沿墙直至屋顶。室内臭氧浓度小于0.3mg/m3，室外排风口浓度小于0.16mg/m3。; 2.0; 与主体 工程同 步建设. 固废; 192Ir退役放射源; 供源厂家回收; ——; ——. 防护用品; 个人防护用品; 便携式剂量报警器5只; 5.0; 放疗设备运行时. 结论 1.桂阳县第一人民医院核技术利用扩建项目位于桂阳县城北新区骏马大道东侧(半边月旁)，建设场址的γ辐射测量值处在桂阳县天然辐射本底范围内，项目四周无明显限制因素，符合放射卫生学要求，工程项目选址合理。 2.本项目所涉及的辐射源项包括：1台加速器、1台后装机、1台模拟定位机、4台DR、3台CT、2台DSA、1台数字胃肠机、1台牙片机、1台乳腺机、1台移动式X光机；根据《射线装置分类办法》(环保总局公告[2006]第26号)，加速器、DSA属于Ⅱ类射线装置，其它为Ⅲ类射线装置；根据《放射源分类办法》(环保总局公告[2005]第62号)，后装治疗用到的192Ir为Ⅲ类放射源。 本次核技术利用扩建项目相关用房分为控制区和监督区：以加速器机房、模拟定位机房、后装机房、DR机房、DSA机房、数字胃肠机房、牙片机房、乳腺机房、门窗的实体边界为控制区；与控制区相邻的控制室和辅助用房为监督区。项目中各放射诊疗场所分区明确，平面布局较合理。 3.各放射性工作场所均采取了良好的屏蔽措施，通过标准对照分析和类比调查，本次核技术利用扩建项目对从事介入治疗工作人员所造成的附加最大年有效剂量为1.32mSv/a，通过多人轮班操作，可进一步降低介入治疗放射工作人员的受照剂量，满足报告的年剂量目标管理值(4mSv/a)要求；项目对从事加速器治疗的工作人员所造成的附加最大年有效剂量为1.39mSv/a，通过多人轮班，可进一步降低介入治疗放射工作人员的受照剂量，满足报告的年剂量目标管理值(2mSv/a)要求；项目对从事放射诊断的人员所造成的附加最大年有效剂量趋于0mSv/a，低于报告的年剂量目标管理值(2mSv/a)。项目对周围公众所造成的附加年有效剂量接近于0mSv/a，低于本报告的年剂量目标管理值(0.1mSv/a)。 4.按照建设单位提供的资料，加速器机房、后装机房理论的通风换气次数分别为12.4次/h、7.9次/h，满足机房每小时通风换气3~4次的要求；其他X射线诊疗机房内均安装通风系统，机房内通风良好。加速器机房的面积满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）的要求，其余放射诊断用机房的面积及单边长均满足《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130－2013)的要求。 5.医院已成立了由法人代表为组长的放射防护安全管理委员会，负责全院的辐射安全和防护的自主管理工作。已经制定的辐射安全管理制度基本能满足要求。 6.医院已为放射工作人员和受检者配备了部分个人防护用品。 7.医院按照相关法律法规的要求，定期组织放射性工作人员进行了个人剂量监测、职业性健康体检和放射防护知识培训，建立了放射性工作人员档案，并对个人剂量监测和体检结果按要求终身保存。 综上所述，医院认真贯彻落实本报告表中提到的环保措施，该项目就放射性污染防治而言，是可行的。 建议与要求 一、要求 1.医院须与供源单位签订192Ir放射源回收协议，以保证废源的正常、顺利回收。 2.加速器及后装机房防护门须委托有资质的单位按不低于本报告评价所给出的屏蔽厚度制作，保证质量，并解决好防护门中缝搭接、门墙搭接的防护问题，门缝搭接宽度不小于门与墙壁间缝隙的十倍。 3.在“东院”核技术利用扩建项目试运行前，医院须为新增项目配备足量的个人防护用品。 4.医院核技术利用扩建项目试运行3个月内，须分期做好项目的环境保护竣工验收工作。 二、建议 1.建议将放射工作人员个人剂量监测、放射工作人员健康管理、放射性设备、场所防护监测等工作制度化，明确责任，将辐射防护管理工作落到实处。 2.建议在以后的工作中补充各设备的操作规程，放射治疗岗位职责，辐射防护检测方案，放射诊疗质量控制大纲等管理制度。 3.定期对放射诊疗的各项辐射安全措施(如辐射安全联锁、警示标志、监视、对讲系统)进行检查，保证其能正常运行或有效，从而可以减小辐射事故的发生概率。

表7  审批

市（地区）环保部门意见： 经办人（签字） （公 章） 年 月 日

省级环保部门审批意见： 经办人（签字）: （公 章） 年 月 日