目 录

表1 项目基本情况	1

表2 放射源	5

表3 非密封放射性物质	5

表4 射线装置	6

表5 废弃物	7

表6 评价依据	8

表7 保护目标与评价标准	9

表8 环境质量和辐射现状	12

表9 项目工程分析与源项	14

表10 辐射安全与防护	18

表11 环境影响分析	21

表12 辐射安全管理	28

表13 结论与建议	35

表14审批	38

竣工环境保护验收一览表	39

附图一	40

附图二	41

附图三	42

附图四	44

附件一 委托书	47

附件二 辐射安全许可证	48

附件三 辐射场所现状监测报告	50

附件四 类比设备监测报告	54

附件五 辐射安全管理领导小组	58

附件六 辐射安全与防护培训证书	60

附件七 相关管理制度	63

附件八 个人剂量监测报告	72

附件九 放射工作单位辐射事故应急预案	93

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 南华大学附属第二医院核技术利用扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 南华大学附属第二医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 罗志刚 |  | 联系人 | 汤斌 | 联系电话 | 13786420032 |  |
| 注册地址 |  | 湖南省衡阳市蒸湘区解放大道35号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 南华大学附属第二医院东院第一住院大楼6楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | 800 |  | 项目环保投资（万元） | 20 | 投资比例（环保投资/总投资） |  | 2.5% |
| 项目性质 |  | □新建 □改建 þ扩建 □其他 |  |  |  | 占地面积（m2） |  | 200 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □I类 □II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □I类（医疗使用） □II类 □III类 □IV类 □V类 |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □II类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  |  | þ使用 | þII类 □III类 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述 - 单位概况 南华大学附属第二医院始建于1949年，原名衡阳市立人民医院，其后曾改名为衡阳市立第一人民医院、衡阳医专附属医院、衡阳医学院附属医院、2000年更名为南华大学附属第二医院，是湖南省继湘雅附一、附二医院之后的第三家教学医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院，是省、市、县职工及居民医保、工伤保险、铁路医保、新型农村合作医疗定点医院，是全国百姓放心医院。经过60多年的发展，现已形成新院、东院（老院）和一所股份制生殖医院的格局。 目前，我院分为新院区和老院区（东院），两院区总占地150多亩，总建筑面积达16万平方米，新老院合计编制床位1850张。拥有高级职称人员210人，博士20余人，硕士300余人，硕士生导师近50人。 2、项目规模和由来 近年来，随着医疗服务对象的扩大及人民群众对医疗服务质量要求的提高，为提高医院对疾病诊疗能力和医院竞争力，南华大学附属第二医院新增加1台数字减影血管造影系统（DSA），具体为：于东院第一住院楼6楼设介入科1处，改建原会议室为射线装置机房与其他辅助用房。 本次南华大学附属第二医院核技术利用扩建项目为增加1台数字减影血管造影系统（DSA），属于Ⅱ类射线装置。为保护环境，保障周围公众健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》规定的要求，南华大学附属第二医院委托四川省核工业辐射测试防护院对本项目进行环境影响评价（委托书见附件一）。我单位人员在现场踏勘、收集有关资料的基础上，按照国家对伴有辐射建设项目环境影响评价技术规范的要求，编制了《南华大学附属第二医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》。 3、建设项目合理性分析 （1）项目选址合理性 本项目在正常运行和事故工况下，均不会造成大量放射性物质释放。因此，国家有关标准和文件对拟建项目的择址未加明确限值。 a、南华大学附属第二医院东院位于衡阳市蒸湘区解放路35号，东侧隔3米宽马路为居民住宅楼，西侧与北侧为沿街商住楼，南侧为山坡，北侧（医院正门口）为解放大道。根据现状监测结果，场址的辐射环境质量状况良好，有利于项目建设。本项目地理位置详见附图一。 b、南华大学附属第二医院在设计介入机房时充分考虑到辐射工作人员和公众成员的安全问题，机房设计在楼层的一端，有专属机房，布局考虑了辐射防护的三原则。DSA选址在第一住院楼六层，外围环境为道路和停车场，内环境为走廊等，均是人员停留较少的场所。 c、从环境保护角度分析，本项目选址可行。 （2）辐射工作场所整体布局合理性 本项目介入手术室选址在东院第一住院楼六楼原会议室，东侧约3米为居民住宅楼，西侧约14m为立体停车场，南侧为第一住院楼（因介入手术室选址为第一住院楼6楼最北端），北侧紧贴第二住院楼，设有与第一住院楼连接的通道。医院在设计机房时充分考虑到辐射工作人员及公众成员的辐射防护及医院用地现状，既方便病人就医又有利于采取相应的辐射防护措施。DSA设置了机房和控制室；较好地满足了辐射工作场所设计布局要求，整体布局合理（东院总体平面布局见附图二，项目所在楼层平面布局见附图三）。 （3）与周边环境的相容性分析 项目利用医院内现有完善的水资源供给系统，生活废水经医院内配套建设的污水处理站处理后由市政管网排入污水处理厂处理，不会对当地水质产生明显的影响；本项目产噪设备不多，声级较小，噪声影响不大，不会改变区域声环境功能区规划。因此本项目的建设不会对周边产生新的污染，项目与周边环境相容。 4、实践正当性分析 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践的正当性”要求，对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的。 本项目的建设对保障健康、拯救生命起有着十分重要的作用。项目营运以后，将为病人提供一个优越的诊疗环境，具有明显的社会效益，同时将提高医院档次及服务水平，吸引更多的就诊人员，医院在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。 因此，本项目的实施对受照个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 5、产业政策符合性分析 本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第十三项“医药”中第6款“新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及机械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 6、核技术利用项目基本情况 医院目前使用2台Ⅱ类医用X射线装置、12台Ⅲ类医用X射线装置、1枚I类放射源（60Co），已有射线装置和放射源的使用医院已经按照相关规定，进行了环境影响评价，医院在认真落实各项污染防治措施后，于2015年9月取得了辐射安全许可证：湘环辐证[01634]（有效期至2020年9月，详见附件二）。运行至今，情况良好，无辐射安全事故发生。 医院现有放射源和射线装置已办理《辐射安全许可证》，其使用情况分别见表1-1~表1-2。 表1-1 南华大学附属第二医院现有射线装置使用情况表 序号; 地点; 射线装置; 类型; 数量; 工作场所; 办证时间. 1; 新院; Precise 15MV 医用直线加速器; II类; 1台; 放疗中心; 2015年9月. 2; 飞利浦 Digital Diagnos DR; III类; 2台; 放射科; 2015年9月. 3; HM-MD-A型 模拟定位机; III类; 1台; 放疗中心; 2015年9月. 4; 海明 UITIMAX 数字胃肠机; III类; 1台; 放射科; 2015年9月. 5; 飞利浦 16排CT机; III类; 1台; 放射科; 2015年9月. 6; 500mA 胃肠X线机; III类; 1台; 放射科; 2015年9月. 7; 500mA X射线机; III类; 1台; 放射科; 2015年9月. 8; 岛津小C臂机; III类; 1台; 手术室; 2015年9月. 9; 意大利 HELIANTHUS 乳腺钼靶机; III类; 1台; 乳甲外科; 2015年9月. 10; 老 院 （东院）; 飞利浦 ALLural12C DSA; II类; 1台; 介入科; 2015年9月. 11; 单排CT机; III类; 1台; 放射科; 2015年9月. 12; 岛津 DR机; III类; 1台; 放射科; 2015年9月. 13; 1000mA胃肠机; III类; 1台; 放射科; 2015年9月. 表1-2 南华大学附属第二医院现有放射源使用情况表 序号; 使用科室; 类别; 核素名称; 出厂活度（Bq）; 国家编码. 1; 放疗中心; I类; 60Co; 2.59E+14; 0313Co006401. |

表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序 号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大 操作量（Bq） | 日等效最大 操作量（Bq） | 年最大用量 （Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场地 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）。

表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大 能量（Mev） | 额定电流（mA）/ 剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | II类 | 1 | 待定 | 125 | 1000 | 医疗诊断 | 介入科 | / |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序 号 | 名称 | 类 别 | 数 量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表5 废弃物

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口 浓度 | 暂存情况 | 最终去 向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

- 含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号，2003年10月1日施行； （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护令第33号令； （5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令，1998年11月18日； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2005年9月14日； （7）关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，国家环境保护部令第3号，2008年11月21日； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，2011年5月1日； （9）《关于发布射线装置分类办法的公告》国家环境保护总局公告，2006年第26号； （10）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号，2007年； （11）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理报告制度的通知》（环发[2006]145号）。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）； （2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1－2016）； （3）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （4）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）。 |
| 其他 | （1）环境影响评价委托书 |

表7 保护目标与评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的有关规定，同时根据本项目特点，本表为医院核技术利用的环境影响评价，运营过程中产生的电离辐射经有效的屏蔽后对周围影响较小，且主要影响人员是射线装置所在机房临近的职业工作人员和工作场所周围的公众。因此，本项目以机房墙体周围50m的区域为评价范围。

保护目标 本项目的主要环境影响因素为电离辐射。根据评价范围、医院辐射工作场所布局、总平面布置及外环境特征，确定本项目的主要环境保护目标见表7-1。 表7-1 主要环境保护目标 保护区域; 涉及人员; 涉及人数; 与射线装置距离. 介入治疗室与介入控制室; 介入科内职业工作人员; 44人; 0.3m～5m. 第一住院楼6楼介入科周围临近区域; 同层其他科室的医护人员和公众人员; 约25人; 5m～20m. 介入治疗室楼下; 重症监护室、病房的医患和其他公众人员; 约70人; 5m～50m. 根据本项目周围环境敏感点分布情况，确定本项目环境保护对象为：该医院从事放射诊疗的职业工作人员（介入手术的工作人员包含心内科、肿瘤科、脑外科、肝胆科、消化科共35人，原有介入科工作人员6人，针对本项目DSA的运行，医院计划再招录1名技术员和2名护士），介入手术治疗涉及的职业工作人员共44人；在限定的评价范围内机房周围非辐射工作人员和公众成员（评价范围为50m，周围非辐射工作人员和公众人员约95人）。医院放射科（CT机、DR机、数字胃肠机等）配置专门的放射工作人员和技术员，东院无其他放射性场所，因此本项目DSA的工作人员不存在辐射相关的岗位交叉问题。

评价标准 1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 第4.3.2.1款，应对个人受到的正常照射加以限值，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。 不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。 第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv作为职业照射剂量限值。 第B1.2款 公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不超过下述限值：年有效剂量，1mSv。 综合上述标准，结合医院实际情况，给出项目剂量限值，见表7-2： 表7-2 本项目剂量限值及污染物排放指标表 一、年剂量约束值. 执行对象; 年有效剂量国家标准限值（mSv/a）; 执行对象; 本评价年有效剂量约束限值（mSv/a）. 辐射工作人员; 20; 辐射工作人员; DSA：4；. 公众人员; 1; 公众人员; 0.1. 2、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 本标准适用于医用诊断放射学、牙科放射学和介入放射学实践。 第5.2款 每台Ｘ射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载Ｘ射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的Ｘ 射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表2要求。 表2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小有效使用面积 m2; 机房内最小单边长度 m. CT机; 30; 4.5. 双管头或多管头X射线机a; 30; 4.5. 单管头X射线机b; 20; 3.5. 透视专用机c、碎石定位机 口腔CT卧位扫描; 15; 3. 乳腺机、全身骨密度仪; 10; 2.5. 牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT坐位扫描/站位扫描; 5; 2. 口内牙片机; 3; 1.5. a 双管头或多管头X射线机的所有管球安装在同一间机房内。 b 单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。 c 透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA的X射线机。. 第5.3款 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表3要求。 b）医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录Ｄ。 表3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量 mm; 非有用线束方向铅当量 mm. 标称125kV以上的摄影机房; 3; 2. 标称125kV以下的摄影机房、口腔CT、牙科全景机房（有头颅摄影）; 2; 1. 透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房; 1; 1. 介入X射线设备机房; 2; 2. CT机房; 2（一般工作量）a 2.5（较大工作量）a. a 按GBZ/T 180的要求。. c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。 d）带有自屏蔽防护或距Ｘ射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5μGy/h时，可不使用带有屏蔽防护的机房。 第5.4款 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求（其检测方法及检测条件按7.2和附录Ｂ中B.6的要求）： a）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 b）CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；其余各种类型摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量。

表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 - 项目环境辐射监测 受南华大学附属第二医院的委托，湖南贝可辐射环境科技有限公司于2016年03月10日对该医院（东院E：112°36′22″，N：26°54′02″）的改造辐射医疗装置机房内外的辐射工作环境进行了现场监测，监测报告详见附件三。 - 监测项目和监测布点 本项目主要针对选址区天然辐射水平进行检测，监测内容为地表γ辐射剂量率。被委托方经过现场监测出具监测报告，具体点位见监测报告第三页的布点示意图。 - 监测方案及质量保证 1）监测目的 该环境辐射现状监测的目的主要是为了了解项目地点天然辐射水平，是否属于湖南省建筑物内天然放射性水平，是否适合建设放射诊断机房。 2）监测依据 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002； 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T14583-93； 《2014年全国辐射环境质量报告》中华人民共和国环境保护部。 3）监测布点及质量保证 监测点位主要考虑机房建成后人员停留较多，或能到达的区域。主要有：机房内、机房西侧过道位置、机房北侧通往第二住院楼的通道、机房南侧控制室和辅助用房。 该项目测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，具有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均参加了相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次监测所使用的仪器情况见表8-1。 表8-1 监测所使用的仪器情况 仪器名称; 加压电离室巡测仪. 仪器型号; XH-3000. 生产厂家; 西安西核彩桥. 能量响应; 大于25KeV，基本误差<±10%. 量 程; γ：0-50mGy/h. 检定证书; 检定证书编号：JD-D07-10533002（国防科技工业电离辐射一级计量站）；有效期至2016年04月5日。. 4）监测结果及评价 监测结果见表8-2： 表8-2 拟建项目本底监测结果统计表 设备名称; 监测点位; 监测点位描述; 地表γ辐射剂量率（nGy/h）. 测量值; 计算值. 1; 2; 3; 4; 5. 东院DSA; △1; 拟建DSA机房内; 86; 88; 86; 85; 87; 86±1. △2; 拟建DSA机房西侧; 89; 88; 87; 90; 87; 88±1. △3; 拟建DSA机房北侧; 86; 88; 86; 85; 87; 86±1. △4; 拟建DSA机房南侧; 87; 87; 86; 88; 87; 87±1. 由表8-2可以看出，本项目机房所在地及周围室内本底空气吸收剂量率为85～90nGy/h，根据“湖南衡阳、湘潭地区室内天然放射性水平调查（《辐射防护》第31卷 第5期 2011年9月），衡阳市区为（0.12±0.05）μGy·h-1，衡阳市郊区的农村为0.23±0.02μGy·h-1。”南华大学附属第二医院东院的天然放射性水平低于衡阳市区的天然放射性水平。

表9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 1、项目组成 本次南华大学附属第二医院核技术利用扩建项目为1台DSA，属于Ⅱ类射线装置。介入室设在东院第一住院楼6楼由原会议室改建的机房（详见下表9-1所示），根据项目特点，本项目主要由主体工程、公用工程、环保工程三部分组成，建设前后的项目组成及其与现有医院的依托情况见下表9-2所示。 表9-1 本项目射线装置情况表 序号; 射线装置名称; 类别; 数量; 位置; 备注. 1; DSA; Ⅱ类; 1; 东院; 第一住院楼6楼; 新增. 厂家型号; 规格; 单次最长照射时间; 年最大出束时间; 出束方向; 用途. 额定电压（kV）; 额定电流（mA）. 未定; 125; 1000; 7min; 58h; 靶头旋转跨度180°; 诊断. 表9-2 本项目组成及现有工程依托关系 序号; 项目; 组成; 新建/利旧; 备注. 一; 主体工程. 1; 东院介入科; 墙体四周均为37cm厚实心砖，2cm BaSO4防护涂料（防护能力相当于4mm铅当量），地板采用12cm厚混凝土，2cm BaSO4防护涂料（防护能力相当于3mm铅当量），防护门防护能力相当于3mm铅当量，观察窗玻璃厚20mm，防护能力相当于4mm铅当量。; 墙体已有，增加硫酸钡涂层和铅屏蔽设施; 依托医院原会议室. 二; 公用工程. 1; 给水; 院内供水管网; 已有，利旧; 依托医院现有供水管网. 2; 排水; 实行雨污分流；医疗废水排放系统，雨水排放系统。; 已有，利旧; 依托医院现有排水管网. 3; 供配电; 院内供配电系统; 已有，利旧; 依托医院现有供配电系统. 2、设备工作流程 数字减影血管造影系统（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方式，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技技术手段于一体的系统。DSA主要采取时间减影法，即将造影剂未达到预检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 医院拟开展的介入手术有：动脉介入治疗、静脉介入治疗、门脉系统介入治疗、心脏介入治疗、冠脉介入治疗、脑和脊髓血管介入治疗。以脑动脉瘤患者微弹簧圈栓塞治疗为例，DSA的减影大致程序： a、进行术前准备，包括器械药品准备，患者术前处理，术者准备，DSA系统准备； b、对穿刺部位进行消毒与麻醉； c、在DSA透视下进插入脑血管造影导管； d、对瘤体进行DSA造影； e、在DSA透视下插入导引管、Ttack微导管； f、通过DSA造影确认微导管位置； g、在DSA透视下植入并解脱GDC； h、DSA造影下检查动脉瘤闭塞程度； i、在DSA透视下拔出导引管和导管鞘，患者术后处理。 DSA的X射线诊断机曝光时，出束方向朝上。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。DSA诊治流程和产污环节如图9-1所示。 图9-1 DSA治疗流程及产污环节示意图 由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。所以，该院使用的X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线成为污染环境的主要因子。

污染源项描述 - 施工期间污染源项分析 本项目施工期为东院第一住院楼6层介入手术室的改造和装修，主要的污染因子有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。 噪声：主要来自于改造、装修及现场处理等； 扬尘：主要为机械敲打、钻动墙体等产生的粉尘； 废水：主要为施工人员产生的少量生活污水，无机械废水； 固体废物：主要为建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 本项目工程量小，施工期短，对外界的影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也将消失。通过采取相应的污染防治措施后，本项目对外界的影响小。 DSA的安装、调试应请设备厂家专业人员进行，医院方不得自行安装设备。在安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。人员离开时机房必须上锁并派人看守。设备安装调试阶段，不允许其他无关人员进入机房所在区域，防止辐射事故发生。 2、运行期间污染源项分析 本项目DSA运行期为医护人员在机房内为病人手术治疗，期间诊断会利用X射线来显影，主要污染因子有：X射线；射线在空气发生电离产生微量的臭氧和氮氧化物。

表10 辐射安全与防护

项目安全和设施 - 工作场所布局的描述 南华大学附属第二医院新改建的介入科设置于东院第一住院楼6楼，第一住院楼共有6楼，介入手术是设6层靠北端，具体情况为：治疗室东侧设有高压柜间和医疗用品贮备间，其东侧墙壁为大楼外墙，东侧无相邻科室连接，也无高层或平行建筑；南侧设有设备控制室、医生办公室、卫生间、更衣室、工作人员通道等，西侧为大楼内走廊，设有2处介入科入口，1处为医生入口通往更衣室，另一处用于第一住院楼病患进入和术后废物转移，直接通往治疗室；北侧为连接第二住院大楼的通道，并设置了直接通向治疗室的病患入口。介入手术室具体平面布局图和剖面图见附图四。 - 机房设计面积 本项目所涉及主要机房设计使用面积汇总如表10-1所示。 表10-1 机房设计使用面积一览表 房间功能; 位置; 长×宽×高 （m）; 机房面积 （m2）; 机房最小单边长（m）; 能否满足要求. DSA机房; 东院 第一住院楼6层; 7.5×5.2×3.5; 39; 5.2; 是. 由表10-1可知，DSA机房使用面积及最小单边长能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的规定。 - 工作区域管理 为便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求在放射工作场所内划出控制区和监督区。 控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽（包括门锁和连锁装置）限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标记；并定期检查工作的状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 本次环评中根据国际放射防护委员会第103号出版社对控制区和监督区的定义，结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，将DSA所在机房划分为控制区，而DSA机房外临近区域（控制室、与控制区相邻的相关工作室、走廊、过道等）均划分为监督区。本项目控制区和监督区划分情况见表10-2。 表10-2 本项目“两区”划分一览表 工作场所; 控制区; 监督区; 备注. 第一住院楼6F 介入科; 介入机房内; 机房外临近区域（机房南侧控制室、机房西侧过道、机房北侧通道等）; 控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时候尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。. - 数字减影血管造影系统（DSA）辐射防护与安全措施 （1）医院DSA机房门外应设有工作状态指示灯、灯机联锁装置和电离辐射警示标识。同时加强医院放射科机房门外工作状态指示灯、灯机联锁装置维修，加强电离辐射警示标识的检查，使它们处于正常工作状态。 （2）机房的墙体、穿越防护墙的导线设计、屏蔽门的门体与墙体重叠长度必须满足屏蔽防护要求。机房的屏蔽墙体施工，应加强施工监理，确保砖缝内砂浆饱满，不能有缝隙，墙体厚度满足设计要求，保证施工质量。 （3）制定规章制度、操作规程、应急处理措施，并张贴上墙。 （4）介入手术人员运用遮光器、防护帘、防护屏等屏蔽设施，手术中尽量离辐射源远一些，即落实距离防护原则。 （5）所有辐射工作人员均应佩戴个人剂量计，并定期进行测读，建立个人剂量档案。 （6）加强射线装置维修，加强检查，使X射线装置处于正常工作状态。 （7）防护门和观察窗的生产应由有生产资质的厂家承担，主射线须避开防护门和观察窗。 - 环保投资估算 本项目环保投资估算见表10-3。 表10-3 辐射防护设施（措施）及投资估算一览表 项目; 设施（措施）; 金额（万元）. DSA机房（1间）; 辐射屏蔽措施; 1间DSA机房：包括四周墙体和屋顶; 已计入主体工程投资. 铅防护门3套; 1.2万×3套. 铅玻璃观察窗1套; 0.4万×1套. 硫酸钡砂浆涂层; 0.1万×1间. 安全装置; 操作台和床体上“紧急制动”装置1套; 0.25万×1套. 对讲装置1套; 0.03万×1套. 门灯连锁装置; 0.03万×1套. 检测仪器及警示装置; 个人剂量报警仪2台; 0.35万×2套. 个人剂量计3个; 0.03万×3个. 警示标牌和工作指示灯; 0.05万×1套. 个人防护用品; 铅衣、铅面罩、铅围脖、前眼镜等4套; 0.1万×4套. 铅防护吊屏和床下铅围裙等1套; 0.15万×1套. 监测; 便携式X-γ监测仪1台; 2.2万×1台. 射线装置工作场所监测费用; 4. 其他; 应急和救助的物资准备; 3. 辐射工作人员、管理人员和应急人员的组织培训; 5. 合计; 20.

三废的治理 本项目除微量的臭氧和氮氧化物产生外无其他固体、液体废物产生，DSA机房内设置排风装置，经室内通风换气后，排至室外，经空气扩散后，对外环境的影响甚微。医院在不影响机房墙体的屏蔽效果的前提下，采用5P空调通风换气，最大循环换风量为2000m3/h，介入手术室空间体积约137m3，能充分满足室内换气3~4次/h的要求。

表11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 根据前节工程分析介绍，本项目施工期主要为房间改造和装修。施工期主要的污染因子有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。项目建设过程中，医院的医疗服务工作仍将正常进行。施工产生的污染特别是扬尘和噪声可对医院自身环境以及周围的环境带来较大影响。 施工期主要的污染因子有：噪声、扬尘、废水、固体废物等。 1、扬尘及防治措施 主要为房间的建设及改造时机械敲打、钻动墙体等产生的粉尘。为减小施工期间扬尘对外界环境的影响，施工单位应做到以下几点：加强施工现场管理，应进行适当的加湿处理。 2、废水及防治措施 施工期间产生的废水主要表现为施工人员的生活污水。生活污水依托医院的排水系统，进入市政污水网管。 3、噪声及防治措施 主要来自于机房改造、装修及现场处理等。通过选取噪音低、振动小的设备操作等，并合理安排施工时间等措施能减轻对外界的影响。 4、固体废物及防治措施 固体废物应妥善处理，无回收价值的建筑废料统一收集后，运输至合法堆场堆放。生活垃圾以及装修垃圾经统一收集后交由市政环卫部门处理。本项目工程量小，施工期短，对外界的影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也将消失。 本项目施工期工程建设内容较少，施工期较短。通过采取相应的污染防治措施后，施工期对环境的影响较小。

运行阶段对环境的影响 本项目DSA额定参数为125kV、1000mA，主射方向朝向顶棚，介入机房位于顶楼，楼顶人员无法到达。DSA在工作过程存在两种情况：造影拍片和脉冲透视，其中造影拍片过程操作人员采取隔室操作的方式，脉冲透视采用与射线装置同室操作的方式，脉冲透视最大管电压为70kV、管电流为10mA。根据医院所提供的资料每年手术在500台左右，单台手术最大出束时间约为7min，年出束总时间约58h，其中拍片时间为8h，透视时间为50h。 1、类比辐射影响分析 ①类比监测工况 本次对DSA机房周围辐射环境影响采用类比监测结果结合模式预测进行影响分析，类比DSA选择湘乡市人民医院已有西门子AXIOMARTISMR型DSA（监测报告见附件四），根据已通过湖南省环境保护厅审批（湘环评辐验表〔2015〕44号）的《湘乡市人民医院核技术利用改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》了解对比DSA的具体型号和参数，其类比监测工况见表11-1、类比防护情况见表11-2和类比工作人员负荷见表11-3。 表11-1 DSA参数对照表 项目; 管电压（kV）; 管电流（mA）; 曝光时间; 年曝光时间. 类比DSA额定参数; 150; 1250; /; /. 本项目DSA额定参数; 125; 1000; /; /. 类比DSA运行工况; 75; 13; 7min; 87h. 本项目DSA拟运行工况; 70; 10; 7min; 58h. 表11-2 DSA屏蔽状况对照表 序号; 项目; 墙体; 屋顶和楼底; 防护门; 观察窗; 机房面积. 1; 类比DSA防护情况; 四周均为24cm厚实心砖，2cm BaSO4防护涂料（相当于3.5mm铅当量）; 12cm厚混凝土，2cm BaSO4防护涂料（相当于3mm铅当量）; 3mm铅当量防护铅门; 玻璃厚20mm，防护能力相当于4mm铅当量; 42m2. 2; 本项目DSA防护情况; 四周均为37cm厚实心砖，2cm BaSO4防护涂料（相当于4mm铅当量）; 12cm厚混凝土，2cm BaSO4防护涂料（相当于3mm铅当量）; 3mm铅当量防护铅门; 玻璃厚20mm，防护能力相当于4mm铅当量; 39m2. 表11-3 DSA工作人员负荷对比表 项目; 人员数量; 年手术台数; 年出束总时间; 年总透视时间; 年总拍片时间. 类比DSA; 75人; 约800台; 约87h; 月74h; 约13h. 本项目DSA; 44人; 约500台; 约58h; 约50h; 约8h. 根据表11-1和表11-2，本项目DSA拟运行工况要小于类比DSA实际运行工况，且本项目DSA机房防护状况要好于类比DSA机房防护情况，本项目DSA在运行过程中对周围辐射影响要小于类比DSA对周围辐射影响；根据表11-3，本项目DSA工作人员与类比DSA工作人员的工作负荷基本接近，具有一定的可类比性。因此，用类比DSA实际运行时的监测数据能较好地类比本次新增DSA实际运行时对周围辐射环境的影响。 ②类比监测点位 类比监测点位见图11-1。 图11-1 DSA监测点位示意图 ③类比监测结果 类比监测结果见表11-4。 表11-4 类比DSA辐射剂量率监测结果 序号; 监测点位描述; 测量值（nGy/h）. 关机; 开机. 1; 医生手术位; 无防护; 104±5; 57908±750. 铅衣防护; 3760±59. 2; 控制室; 101±5; 113±7. 3; 医生出入口铅门; 102±4; 111±4. 4; 病人出入口铅门; 102±6; 113±5. 5; 候诊区; 100±6; 114±4. 6; 住院大楼外过道; 100±4; 113±5. 7; 排线孔; 101±3; 114±3. 8; 手术用品放置处; 101±7; 112±6. 由表11-4可以看出：①类比DSA在正常工况下手术室周围和里面X-γ空气吸收剂量率分布在11.2×10-8～376×10-8Gy/h之间其中最大值376×10-8Gy/h出现在DSA曝光室手术内医生操作位置处。低能X或γ射线轫致辐射可以忽略，在空气介质中比释动能（μGy）与吸收剂量（μSv）在数值上相等，手术室周围剂量当量率满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）控制目标为2.5μSv/h的要求。 2、剂量估算 1）按照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）-2000年报告附录A，X-γ射线产生的外照射人均年有效剂量当量计算公式如下： HEr=Dr×t×10-3×μ………………………（6-1） 式中：HEr: X-γ射线外照射人均年有效剂量当量, mSv；Dr: X-γ射线空气吸收剂量率附加值，μGy/h；t: X-γ照射时间，h；μ：转换因子，此处取0.7。 根据收集资料，本台DSA年出束时间约58h，其中拍片时间为8h，透视时间为50h，本次按58h进行保守评价，公众居留因子取1/4，职业居留因子取1。按上述条件，并根据上表类比DSA实测数据计算可以得到如下结果见表11-5。 表11-5 本项目DSA机房周围所致年有效剂量 监测 点号; 位置; 居留因子; X-γ空气吸收剂量率附加值(×10-8Gy/h); 年附加有效剂量(mSv/a). 1; 医生手术位; 1; 365.6; 0.15. 2; 控制室; 1; 1.2; 4.87×10-4. 3; 医生出入口铅门; 1/4; 0.9; 3.65×10-4. 4; 病人出入口铅门; 1/4; 1.1; 4.47×10-4. 5; 候诊区; 1/4; 1.4; 5.68×10-4. 6; 排线孔; 1/4; 1.3; 5.28×10-4. 7; 过道; 1/4; 1.1; 4.47×10-4. 根据上表，本项目DSA在投入运行时，公众的年剂量最大为5.68×10-4mSv/a，该值低于本次评价的公众年剂量管理限值0.1mSv/a；保守按照全部手术都有同一组医生操作的情况下，职业人员的年附加剂量最大为0.15mSv/a，由于本项目DSA手术操作人员存在操作2台DSA的情况，因此计算辐射工作人员年附加有效剂量时，保守考虑将原有DSA外照射造成的年附加有效剂量累积（原有DSA造成的年附加有效剂量可通过最近1年内的个人剂量检测报告得出，其中职业人员年附加有效剂量最高为0.39mSv/a）。职业人员年附加有效剂量为0.15mSv/a+0.39mSv/a=0.54mSv/a，该值低于本次评价的职业年剂量管理限值4mSv/a的要求。 2）脉冲透视过程辐射影响理论预测 根据医院拟开展手术工况资料，脉冲透视最大管电压为70kV、管电流为10mA，根据《电离辐射剂量学》（李士骏编著）DSA脉冲透视过程操作对机房内的工作人员所造成的辐射剂量可按下式估算： …………………（式6-2） ……………………（式6-3） 式中 ：离射线装置rm处产生的照射量，R； D：离射线装置rm处产生的空气吸收剂量，Gy； I ：管电流（mA）或平均电子束流（μA）； vr0：在给定的管电压和射线过滤情况下，距射线装置rom（ro＝1m）处，由单位管电流（1mA）造成的照射量率，R·mA-1·min-1； f ：防护材料对X射线的减弱因子，无量纲； t ：介入性血管造影的累计出束时间，min。 ①手术医生操作位置（第一操作位）距离主射束距离r约为0.3m，助理医生（第二操作位）操作位置距离主射束距离r约为0.6m；②数字减影X光机过滤板采用3mmAl，据此查得vr0 = 0.23R·mA-1·min-1；③手术医生在手术室内操作时身穿连体铅衣、戴铅手套、铅眼镜、铅围脖，同时手术医生使用铅帘进行防护，这些防护用品均为0.5mm铅当量，手术医生工作时实际受到了两次防护，防护能力相当于1mm铅当量，助理医生工作时实际只受到了一次防护，防护能力相当于0.5mm铅当量，查《辐射防护手册》（第一分册，李德平、潘自强主编）图10.5e，1mmPb对X射线的减弱因子f = 0.001，0.5mmPb对X射线的减弱因子f = 0.01；④由于医生仅位于X漏射束方向，非射线主射束方向，因此照射量率取主射束方向的1‰。 根据医院所提供的资料，建设单位拟进行介入治疗所涉及科室包括：心内科、肿瘤科、脑外科、肝胆科、消化科，共有5组手术团队。由上述公式计算得出，第一手术操作位处产生的空气吸收剂量为0.67mGy，转换因子取0.7，第一手术操作位的年有效剂量为0.47mGy；第二手术操作位处产生的空气吸收剂量为1.68mGy，转换因子取0.7，第二手术操作位的年有效剂量为1.18mSv。将介入手术工作量平均至各手术团队，每个手术团队的第一手术操作位和第二手术操作位的年有效剂量为0.09mSv和0.24mSv。 由以上计算得出，理论预测中第二手术操作位的年有效剂量为0.24，考虑本项目介入手术人员存在2台DSA的介入手术，原有的1台DSA对工作人员造成照射剂量最大为0.39mSv/a（根据工作人员1年内个人剂量监测报告得出），两者相加为0.63mSv/a，低于本项目要求的按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业照射年有效剂量限值的1/5执行，即4mSv/a的管理约束限值。机房外人员因受机房墙体铅门等屏蔽，机房外辐射工作人员和公众所受照射很小，几乎可以忽略，所以不再进行理论预测。

事故影响分析 本项目可能存在的辐射潜在事故风险分析与应急对策、应急方案与措施。 医院使用射线装置开展辐射诊断工作时，存在发生辐射事故的风险。为严防各种事故的发生，辐射工作人员应按照各种规章制度的要求执行。当发生事故后，应按照应急预案的要求进行补救，加强应急响应准备和事故应急演练，减少辐射事故对周围环境和人员带来的伤害。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号），辐射事故从重到轻分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级，见表11-6。 表11-6 国务院令第449号辐射事故等级分级一览表 事故等级; 危害结果. 特别重大辐射事故; 射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。. 重大辐射事故; 射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 较大辐射事故; 射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 一般辐射事故; 射线装置失控导致人员受到超过年剂量剂量限值的照射。. 本项目射线装置出现事故工况，主要为以下几种情况，事故等级为一般辐射事故，事故工况及相关措施： a、门灯指示灯失效 门灯指示灯失效，X射线诊断装置仍然在运行，人员进入机房而受到误照射。 对策：应立即按下紧急停机开关，或断开电源强制停机。 b、人员滞留在机房内 工作人员或病员陪伴进入机房后，未全部撤离，仍有人滞留在机房内某个不易察觉的地方。 对策：发现有无关人员停留在机房内，若尚未开始照射，则应立即将该人员请出机房；若已经开始照射，应立即按下紧急停机开关。 c、医疗照射不正当化 滥用X线诊断造成人员受到不必要的照射。 对策：操作人员进行严格的培训，熟练操作，杜绝此类情况发生。 d、错误的工作方式 医生未穿铅衣进入介入机房手术，护士未穿铅衣进入介入机房协助手术或递接物品，造成不必要的照射。 对策：提高自身安全意识，科室内相互监督与提醒，医院辐射防护管理机构加强巡查工作。 人员受到超剂量照射应迅速安排受照人员的医学检查和医学监护。同时使抢救人员受到的剂量控制在可以合理达到的尽可能低的水平最大不能超过国家规定限值，由安全人员监护。查找事故原因，做好相关防范措施。快速进行事故后果的评价，预测事故发展趋势。

表12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置 为认真贯彻执行《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求及国家的有关规定，加强医院内部管理，医院成立了以法人为组长的辐射安全防护领导小组负责辐射防护安全工作，包括了2名副组长，17名成员（详见附件五）。 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008 修订）》，环境保护部令第3号第十六条要求：使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 从医院目前配置的辐射领导小组人员信息看，专兼职人员均为本科以上学历，有一定的管理能力。本项目开展后，目前医院的管理人员也能满足配置要求。 医院设置的辐射安全与环境保护管理机构职责包括：相关制度的制定、修改与完善；安排辐射工作人员参加学习培训；定期的辐射工作场所巡查和辐射事故应急演练；辐射工作人员的健康档案管理等。医院具体情况如下： 1、职业人员的辐射安全与防护培训和再培训计划 1）职业人员的辐射安全与防护培训和再培训计划要求 根据环境保护部令第3号第十五条的规定：从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。环境保护部令第18号第二十二条规定：取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。辐射安全再培训包括新颁布的相关法律、法规和辐射安全与防护专业标准、技术规范，以及辐射事故案例分析与经验反馈等内容。因此，本环评要求医院在本项目运营前，工作人员必须参加辐射安全培训，并取得合格证。取得培训合格证的 人员，医院应每四年组织一次复训。 2）辐射工作人员的配置及培训情况 医院辐射工作人员培训情况见附件六，由附件六可知，医院目前配置了136名辐射工作人员从事辐射诊断工作。因人员较多，医院从2013年逐批安排以上辐射工作人员参加了辐射安全与防护培训，并做到持证上岗。截止目前，已有125名辐射工作人员参加了辐射安全防护培训。本项目从已参加培训的工作人员中抽调，因此，拟从事负责本项目的辐射工作人员可具备一定的辐射安全防护基本知识和技能，为预防放射事故的发生有一定的防护意识和应急能力。 - 辐射工作人员健康管理和个人剂量监测管理 医院对已经从事放射工作的职业人员进行的经常性医学检查，须按照《辐射工作人员健康标准》的规定执行。 根据环境保护部令第3号、环境保护部令第18号中对工作人员个人剂量的 要求，医院应为每名工作人员配置个人剂量计，定期组织工作人员进行个人剂量监测，发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。医院还应安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。内容包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或停止辐射工作三十年。医院为辐射工作人员配置了个人剂量计，根据医院提供资料，目前其建立了以一个季度（90天）为测量周期的个人剂量检测报告，并保存好检测报告，发现有工作人员超出本评价提出的年剂量约束限值，立即停止辐射工作。 3、辐射环境管理要求 按照《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求，为确保放射防护可靠性，维护辐射工作人员和周围公众的权益，履行放射防护职责，尽可能的避免事故的发生，医院必须培植和保持良好的安全文化素养，减少因人为因素导致人员意外照射事故的发生。为此，提出如下辐射环境管理要求： （1）医院必须成立辐射防护领导机构，设立兼职或专职的辐射防护监督员，负责辐射防护与安全工作。 （2）所有的放射工作场所均必须有电离辐射警示标识，必须规范，各机房屏蔽门上方还必须要有工作状态指示灯。 （3）每年至少进行一次辐射环境监测，建立监测技术档案，监测数据定期上报衡阳市环境保护局备案。 （4）各项规章制度、操作规程、应急处理措施必须齐全，并张贴上墙。 （5）从事放射性诊疗的工作人员必须定期进行辐射防护知识的培训和安全教育，检查和评估工作人员的个人剂量，建立个人剂量档案。对放射诊断工作人员进行身体健康体检并形成制度。 （6）按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）第十二条规定，建设项目的规模发生变化，或者建设项目环境影响报告书自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告文件应重新编制，报批。 （7）对医院的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。

辐射安全管理规章制度 为保障放射源及射线装置正常运行时周围环境的安全，确保公众、操作人员避免遭受意外照射和潜在照射，医院在不断总结完善近年来核技术应用方面的经验，针对辐射设备情况和预期工作情况初步制定了以下管理制度（详见附件七）： 《X线摄影室制度》、《放射科工作制度》、《放射科设备维护保养制度》、《放射科员工培训制度》、《放射装置管理制度》、《射线装置安全操作规程》、《医学影像设备定期检测制度》、《放射性工作人员健康管理和人员培训计划》、《辐射工作安全防护管理制度》、《医师岗位职责》等。 本项目之前医院已开展介入诊疗工作，因此医院有完善的规章制度和操作规程，因此可继续使用原有的制度和规程。相关制度有《介入手术室管理制度》、《DSA介入放射防护管理制度》、《DSA机器维护保养制度》、《介入放射科主任岗位职责》、《介入放射科主治医师职责》、《介入放射科技师职责》等。 南华大学附属第二医院是一所大型的综合性三级甲等医院，医院职能部门齐全，管理到位。辐射工作人员工作期间严格按照医院制定的规章制度执行，至目前所有设备运行良好，无辐射事故发生。 a、医院加强对辐射装置的安全和防护状况的日常检查，发现安全隐患应当立即整改；安全隐患有可能威胁到人员安全或者有可能造成环境污染的，应当立即停止辐射作业并报告发放辐射安全许可证的环境保护主管部门（以下简称“发证机关”），经发证机关检查核实安全隐患消除后，方可恢复正常作业。 b、在本项目运行前，各项规章制度、操作规程必须齐全，并张贴上墙；所有的辐射工作场所均必须有电离辐射警示标志，各机房门屏蔽门上方还必须要有工作指示灯。警告标志的张贴必须规范。 c、为确保放射防护可靠性，维护辐射工作人员和周围公众的权益，履行放射防护职责，避免事故的发生，该公司应培植和保持良好的安全文化素养，减少人为因素导致人员意外照射事故的发生，医院应对本项目的辐射装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 d、医院应在今后工作中，不断总结经验，根据实际情况，加以完善和补充，并确保各项制度的落实。应根据环境保护管理部门对辐射环境管理的要求对相关内容进行补充和修改。

辐射监测 根据《放射性同位素与射线装置放射安全和防护条例》（国务院第449号令）等相关法规和标准，必须对射线类装置使用单位进行个人剂量（个人剂量检测报告见附件八）、工作场所、场所外的环境监测，制定常规的防护监测计划。 根据本项目产生的污染因子特点，医院须配备1台γ剂量率仪，制定日常防护监测计划。辐射监测内容包括个人剂量与工作场所外环境的监测。工作人员配发的个人剂量计，定期送至湖南省职业病防治院进行检测。医院每年委托有资质的单位对使用的各射线装置机房周围环境进行监测，所有监测记录，存档备查，并编制年度辐射安全防护评估报告上报当地环保部门。 1）个人剂量监测 对辐射工作人员进行个人照射累积剂量监测。要求辐射工作人员在工作时必须佩戴个人剂量计，并将个人剂量结果存入档案。个人剂量监测应由具有个人剂量检测资质的单位进行。个人照射累积剂量每3个月为一监测周期，如发现异常可加密监测频率。医院委托湖南省职业病防治院定期对放射工作人员进行个人剂量检测，并出具检测报告，形成健康档案。介入科2015年度在岗人员个人剂量统计见表12-1。 表12-1 介入工作人员个人剂量检测结果表 序号; 姓名; 性别; 2014.11.16-2015.2.14 （mSv）; 2015.2.15-2015.5.13 （mSv）; 2015.5.14-2015.8.12 （mSv）; 2015.8.13-2015.11.11 （mSv）; 年个人有效剂量 （mSv）. 1; 方向军; 男; 0.15; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 2; 何卫红; 男; 0.11; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 3; 杨铁军; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 4; 唐国军; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.10; 0.25. 5; 颜学亮; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 005; 0.20. 6; 曾高峰; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 7; 李月妮; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 8; 欧双凤; 女; 0.05; 0.05; 0.10; 0.05; 0.25. 9; 周荷花; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 10; 刘建梅; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 11; 李千青; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 12; 唐晓军; 男; 0.05; 0.05; 0.10; 0.05; 0.25. 13; 黄斌; 男; 0.05; 0.05; 0.11; 0.05; 0.26. 14; 田国平; 男; 0.12; 0.05; 0.05; 0.05; 0.27. 15; 欧奇林; 男; 0.15; 0.05; 0.05; 0.05; 0.30. 16; 陈劲松; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 17; 王正根; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 18; 蒋海兵; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 19; 熊国祚; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 20; 戴先鹏; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 21; 邹丽萍; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 22; 申昕; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 23; 肖丽艳; 女; 0.10; 0.05; 0.05; 0.05; 0.25. 24; 谭文甫; 男; 0.05; 0.05; 0.11; 0.05; 0.26. 25; 王晓旭; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.10; 0.25. 26; 杨俊涛; 男; 0.05; 0.05; 0.10; 0.05; 0.25. 27; 符勇; 男; 0.05; 0.05; 0.13; 0.05; 0.28. 28; 梁海玲; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 29; 谭光华; 男; 0.05; 0.05; 0.10; 0.05; 0.25. 30; 胡兵兵; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 31; 邓云华; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 32; 肖振平; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 33; 尹炳椋; 男; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 34; 李正茂; 男; 0.10; 0.05; 0.13; 0.11; 0.39. 35; 蒋伶俐; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 36; 王婷; 女; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.20. 37; 李玲; 女; 0.11; 0.05; 0.05; 0.05; 0.26. 38; 陈洁; 女; 0.10; 0.05; 0.05; 0.05; 0.25. 39; 陈琳; 女; /; /; 0.05; 0.05; 0.10. 40; 甘露; 女; /; /; 0.05; 0.05; 0.10. 41; 张磊; 男; /; /; 0.05; 0.05; 0.10. 备注; 后2个季度，部分介入放射人员佩戴2枚个人剂量计，本表统计数据采用铅衣内。. 对照上表：医院介入科人员后2个季度有所增加，新入职工作人员前2个季度无个人剂量监测档案。在岗的41名介入辐射工作年附加有效剂量在0.10～0.39mSv/a之间，满足职业人员年有效剂量4mSv/a的约束限值，符合国家规定的要求。 2）工作场所内外环境监测 医院应自行配备X-γ剂量率测量仪（定期进行计量检定），对射线装置机房四周环境进行监测。发现问题及时整改。监测数据每年年底向市环境保护局和省环境保护厅上报备案。医院自行的日常监测要求如下表12-2所示。 表12-2 医院常规监测内容一览表 监测地点; 监测项目; 监测频率; 限值要求. 周围环境; 空气比释动能率; 一年一次; 参照湖南省环境地表γ辐射剂量率. 操作位，DSA机房四周墙体、顶棚、防护门窗外30cm处; 空气比释动能率; 一年一次; 2.5μGy/h.

辐射事故应急 为提高放射工作单位对突发辐射事故的能力，最大程度地预防和减少突发辐射事故的损害，保护环境，保障公众的生命财产安全，维护社会稳定，医院通过会议讨论和研究制定了详细的《放射工作单位辐射事故应急预案》。 其中根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素划分了事故等级。为应对突发性辐射事故，医院成立了辐射事故应急处理领导小组（简称应急处理领导小组），并下设辐射事故应急处理办公室（简称应急处理办公室），另外还成立了技术专家组和应急保障的医疗专家组（详见附件九）。医院设立的组织机构齐全、职责明确，能保证辐射事故突发时，有条不紊的开展救援、上报工作。 一般发生或者发现放射性事故的工作部门或个人，必须立即向单位职能管理部门（或总值班）汇报。职能管理部门（或总值班）应立即向主管领导汇报。并及时收集整理相关处理情况分别向市、省环保局、卫生厅报告，最迟不得超过2小时；同时单位职能部门须在时间发生24小时内将《放射性事故报告卡》报出。重大放射性事故应当在24小时内逐级向上报至环保总局、公安部、卫生部。各部门联系方式如下： 辐射安全管理办公室（院办公室）电话：0734-8288080 医院应急值班电话：0734-8288091 东院咨询电话：0734-8288930 市公安局电话：110 市环保局电话：12369（24小时） 省环境保护厅电话：0731-85698110 省卫计委电话：0731-84822010 医院设立的辐射事故应急预案以居安思危，预防为主为原则。高度重视放射性同位素与射线装置的安全和防护工作，常抓不懈防患于未然。单位职能部门于每年4月份和10月份组织应急演习，做好跨部门之间的协调配合。确保各种紧急状态下的有效沟通和统一指挥。通过演练，发现应急工作体系和工作机制存在的问题，不断完善应急预案，提高对突发辐射事故的应急处置能力。至目前南华大学附属第二医院的辐射工作正常开展，无辐射事故发生。 总体来说，南华大学附属第二医院制定的应急预案，内容详实，可操作性较强，能够满足在发生辐射安全事故时的应急处理的需要。同时，建设单位在日常加强事故演习，加强医院人员的安全文化素养培植，使树立较强的安全意识，减少人为因素导致的意外事故的发生率，确保放射防护可靠性，维护辐射工作人员和周围公众的权益。

表13 结论与建议

结论 本次南华大学附属第二医院核技术利用扩建项目为增加1台数字减影血管造影系统（DSA），属于Ⅱ类射线装置，机房由东院第一住院楼6楼原会议室改造而成。通过开展对本项目的分析、对周围环境质量现状的调查以及项目的主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论： 1、医院DSA对受电离辐射照射的个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 2、项目投入使用为疾病诊断、寻找病灶部位、制订治疗方案及治疗疾病提供了科学依据和手段。项目在加强管理后均满足相关国家法律、法规和标准的要求，不会给所在区域带来环境压力。同时，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第十三项“医药”中第6款“新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及机械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 3、根据现状监测结果，本项目场址辐射环境质量现状良好，机房选址均远离医院内及周围环境敏感点，有利于辐射防护。项目营运期产生的电离辐射等均得到有效治理，达标排放对环境影响小。从环境保护角度分析，项目选址可行。 4、本项目布局在发挥核技术利用项目诊疗疾病的优势的前提下，也便于工作人员及病人的辐射防护工作及就医流程的简化。介入手术室内部设置医生、病人进出的专用通道，医院按控制区、监督区要求进行了布置，较好地满足了射线装置工作场所设计布局要求。从环境保护角度分析，医院辐射工作场所布局可行。 5、本项目射线装置机房使用面积满足相应标准的要求。根据本项目中数字减影血管造影系统（DSA）用房墙体屏蔽能力的核算结果：医院介入手术室的四周墙体及地板的设计厚度均能满足辐射防护的要求，墙体外空气比释动能率满足评价标准的要求；防护门和观察窗的厚度能满足辐射防护的要求。因此介入手术室整体防护效果可以满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。 6、剂量估算：通过核算，拟从事本项目的辐射工作人员和公众人员的年附加有效剂量均满足本环评的剂量约束限值的要求（DSA辐射工作人员4mSv/a，公众人员0.1mSv/a），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）及相关标准的要求。 7、辐射防护与安全措施 ①机房各墙体厚度按照环评的要求进行建设，防护门和观察窗的生产应由有生产资质的厂家承担。 ②按照本评价提出的要求，设置相应的联锁装置、紧急停机、视频监视系统工作状态指示灯、电离辐射警示标志灯等。 ③机房的过墙电缆线、管线孔以“U”型或“S”型设置，并保证机房良好的通风。④根据需要为医生、病人配置铅围裙、铅眼镜等防护用品。 ⑤所有辐射工作人员佩戴个人剂量计，并定期进行测读，建立个人剂量档案。 - 辐射与环境保护管理：医院成立了辐射防护管理委员会，各项规章制度、操作规程、应急处理措施健全、具有可操作性，但仍应加强日常应急响应的准备工作及应急演练。医院应严格执行各项规章制度执行，辐射工作人员在工作时必须佩戴个人剂量计，定期进行检查并安排健康体检。医院还应在今后的工作中，不断完善相关管理制度，加强管理，杜绝辐射事故的发生。 综上所述，南华大学附属第二医院切实按照相关要求进行建设后，医院新增的II类射线装置（DSA）运行时，对周围环境产生的辐射影响符合环境保护的要求；该项目的辐射防护安全措施可行；规章制度基本健全；该项目对环境的辐射影响是可接受的。南华大学附属第二医院在采取本环评提出的各项环境保护及污染防治措施后，从环境保护的角度来看，本环评认为该建设项目是可行的。

建议和承诺 1、医院做好自主管理，制定个人剂量监测、工作场所和周围环境监测、防护性能监测等相关监测计划以及职业健康体检计划，并自购辐射检测设备，确保周围环境的辐射安全和职工健康。 2、医院每个季度定期对从事辐射诊疗的工作人员进行个人剂量监测，个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或停止辐射工作三十年。 3、医院开展诊疗工作必须配备足够的合格的辐射工作人员；辐射工作人员必须经过辐射防护专业知识的职业培训，并经过考核合格后方可上岗。医院应安排人员参加环保行政主管部门或其他单位举办的辐射防护相关知识的培训学习，并进行4年一次复训。 4、医院拆除或更改环境保护设施，需得到环境保护部门批准后才可实施。 5、注意工作人员的辐射防护，工作人员必须配戴个人剂量计。辐射安全防护管理小组应加强辐射工作人员健康档案管理，严格执行辐射工作人员个人剂量计的定期送检。 6、根据医院的实际情况和项目建设进展，医院应进行该项目竣工环境保护验收，并按规定重新办理《辐射安全许可证》。 7、医院应加强内部管理，合理使用各放射性同位素和医用X射线装置，明确管理职责，杜绝各类辐射事故的发生。医院应细化、完善各项管理制度，并认真落实，严格按照各项规章制度、操作规程执行。 8、项目建成试运行后，须及时向当地环保部门申请该项目竣工环境保护验收。

表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人 年 月 日

环境保护验收一览表

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保资料 | 项目建设的环境影响评价文件、环评批复、有资质单位出具的验收监测报告。 |  | 是否落实 |
| 2 | 环境管理制度 | 有专人负责，制度上墙等。 |  | 是否落实 |
| 3 | 警示装置 | 各机房防护门上方设置工作状态指示灯；防护门上均贴辐射警示标识。 |  | 是否落实 |
| 4 | 监视、对讲装置 | 在操作室内监测机房内的设备或人员活动，便于机房内外的辐射防护工作人员相互交流。 |  | 是否落实 |
| 5 | 辐射安全连锁 | 保证防护门未完全关闭状态时，不能出束。 |  | 是否落实 |
| 6 | 废气 | 机房产生少量臭氧和其他氮氧化物，设计的通风装置是否能达到3～4次/h的要求。 |  | 与主体工程同步建设 |
| 7 | 管理人员 | 配备相应辐射工作人员，并持证上岗，4年进行1次复训。 |  | 环境保护部令第3号、环境保护部令第18号 |
| 8 | 机房面积 | DSA：≥30m2。 |  | GBZ130-2013 |
| 9 | 电离辐射 | 剂量限制 | 辐射工作人员年有效剂量DSA：≤4mSv。 公众成员年有效剂量≤0.1mSv。 | 个人剂量档案 |
|  |  | 墙体外剂 量率控制 | 机房防护屏蔽体外30cm处空气比释动能率≤2.5μGy/h。 | GB18871-2002 |
| 10 | 防护用品 | 介入手术室医生 | 便携式剂量报警仪2个 个人剂量计1枚/每人 铅屏风1块 铅衣4件 铅帽子4顶 铅眼镜4副 铅围脖4件 铅围裙4件 | 是否配置 |
|  |  | 介入手术室病患 | 铅背心1件 铅三角巾1件 铅围裙1件 铅眼镜1副 |  |
| 11 | 验收监测点位 | 机房墙体外表面30cm及人员所在场所。 |  | / |