湘环评辐表〔2016〕92号

湖南省环境保护厅
关于对衡阳华程医院核技术利用项目
环境影响报告表的审批意见

衡阳华程医院:

你医院提交的《衡阳华程医院核技术利用项目影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于衡阳市石鼓区中山北路175号，是一所民营二级综合医院。本次核技术利用项目包括使用1台15MV医用电子直线加速器、1台PET-CT和4台诊断用X射线机，除医用直线加速器为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。其中PET-CT（内含2枚68Ge放射源，放射性活度分别为1.85E+7贝可、3.5E+6贝可，均为Ⅴ类放射源）拟使用18F,日等效最大操作量为4.44E+6贝可，为丙级非密封放射性工作场所。以上项目均已建成，未投入使用，属于补办环评手续。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、修改完善辐射事故应急处理预案、辐射安全与防护管理相关制度，切实增强其实用性和可操作性。

2、严格按照国家相关规范、标准的要求，认真落实放射性污染防治和辐射安全防护措施，做到放射性废水和废气达标排放、放射性废物安全妥善处理。

3、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托衡阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年11月28日

| 抄送： | 衡阳市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |